Gdynia, dnia 14.05.2019 r.

Nr sprawy D25M/251/N/13-27rj/19

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup angiografu wraz z wykonaniem remontu i przebudowy części zabiegowej Oddziału Kardiologicznego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 81

Dotyczy:  Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych – zał. Nr 6

Dodatkowa stacja robocza do opisu obrazów (niezależna od angiografu) (pkt. 112-115)

Zamawiający w punkcie „Dodatkowa stacja robocza do opisu obrazów (niezależna od angiografu)”  bardzo dokładnie wyspecyfikował parametry komputera stacji do przeglądania obrazów i scen kardiologicznych. Biorąc pod uwagę specyfikację sprzętową wyspecyfikowanego komputera – jest to dosyć typowy komputer klasy PC który, gdyby nie bardzo specyficzne zapisy co do wymaganych certyfikatów, można pozyskać u wielu renomowanych producentów typu np. DELL, HP itd.

Niestety wymagane przez Państwa zapisy  wymogi dotyczące certyfikatów tego komputera są tak specyficzne iż nie jesteśmy w stanie zidentyfikować na rynku właściwego producenta.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy albo o wskazanie konkretnego producenta i typu wymaganego przez państwa komputera lub też o dopuszczenie urządzenia o poniższych wymogach:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby komputer PC nie posiadał następujących certyfikatów:

W punkcie 112:

- Zamiast dostarczenia wyników testów SYS Mark 2014, spełniał równoważne standardy wg testów Benchmark?

- Nie posiadający certyfikatu ISO9241-307 lub innego równoważnego zaświadczenia/certyfikatu swym zakresem obejmującego ergonomię wzajemnego oddziaływania między człowiekiem a komputerem zachodzącym poprzez interfejs użytkownika dla monitora wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniami zgodności z zakresu interakcji człowiek-komputer;

- Nie posiadający dokumentu (np. w postaci oświadczenia producenta komputera stacjonarnego) potwierdzający, że oferowany komputer stacjonarny został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

- Nie posiadający dokumentu potwierdzającego poprawną współpracę sprzętu z zaoferowanym systemem operacyjnym (np. stosowany wydruk ze strony internetowej twórcy systemu operacyjnego);

- aby Serwis sprzętu musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.

W punkcie 113:

- nie posiadający certyfikatu ISO9241-307 lub innego równoważnego zaświadczenie/certyfikat swym zakresem obejmującego ergonomię wzajemnego oddziaływania między człowiekiem a komputerem zachodzącym poprzez interfejs użytkownika dla monitora wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniami zgodności z zakresu interakcji człowiek-komputer.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zawarte z OPZ zapisy w tym zakresie, gdyż na rynku dostępne są urządzenia tego typu z opisanymi w OPZ wymaganymi certyfikatami oraz poziomami świadczenia usług serwisowych.

Pytanie nr 82

Zamawiający w załączniku nr 6 pkt. 148 wymaga „Ochrona osobista tzn.  zestawy dla 4 osób : lekkich fartuchów o równoważniku min.0,5mmPb Xenolite, okularów ochronnych lekkich(w tym z korekcją wzroku) z ochroną od przodu i z boku (0,75mmPb) oraz pełnych osłon tarczycy”.

Po kontaktach z producentami/dystrybutorami produktów osłony radiologicznej otrzymaliśmy informację, że z dniem 21.04.2019 w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, które wprowadza zakaz produkcji/sprzedaży produktów z materiału Xenolite.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w/w ochrony radiologicznej z materiału lekkiego lub bezołowiowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawę ww ochrony radiologicznej z materiału typu Xenolite Strata+ lub równoważnego, zapewniającego ochronę radiologiczną zgodnie z wymaganiami prawnymi.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodniczący Komisji Przetargowej