## Pakiet nr 1

## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stół operacyjny z wyposażeniem

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego stołu operacyjnego. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny fabrycznie nowy, (wyklucza się demonstracyjny, rekondycjonowany, używany). | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V, ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Podstawa jezdna stołu z kołami antystatycznymi i z centralną blokadą. | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. | TAK |  |
|  | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień, powierzchnia gładka. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu i jego części zapewnia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz odporność na wnikanie i przenikanie cieczy. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów stołu wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego. | TAK |  |
| II. | Parametry szczegółowe: |  |  |
|  | Długość stołu z blatem min. 2100 mm. | TAK |  |
|  | Szerokość leża min. 500 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie leża stołu min.: 250 kg | TAK |  |
|  | Blat stołu wyposażony na całej długości w tunel na kasetę RTG. | TAK |  |
|  | Płyta stołu przezierna dla promieni RTG z możliwością swobodnej współpracy z aparatem RTG z ramieniem C. | TAK |  |
|  | Blat stołu trzysegmentowy składający się z: - podgłówka o szerokości blatu - segmentu siedziska, - segmentu nóg – dzielonego na dwie nogi. | TAK |  |
|  | Funkcje stołu realizowane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem: - regulacja wysokości blatu (z materacem) w zakresie min.: (700 – 1100 mm) - przechyły boczne w zakresie min: +/- 20o, - przechyły wzdłużne (Trendelenburga i anty-Trendelenburga) w zakresie min: +/- 30o, - regulacja pozycji flex/reflex w zakresie min.: 220o/110o, - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie min: +70o/-35o, - poziomowanie blatu - jeden przycisk na pilocie, | TAK |  |
|  | Awaryjna regulacja wysokości blatu, przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. | TAK |  |
|  | Funkcje stołu realizowane ręcznie (mechanicznie): - przesuw wzdłużny blatu min.: 350 mm, - regulacja (bezstopniowa) podnóżków góra/dół w zakresie min.: +25o/-90o, - odwodzenie każdego podnóżka (rozchylenie na bok na zewnętrz) o kąt 90o, - regulacja podgłówka w zakresie min.: +40o/-40o Regulacja segmentów nóg oraz segmentu podgłówka z wykorzystaniem sprężyn gazowych. | TAK |  |
|  | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z funkcjami stołu oraz wskaźnikiem diodowym stanu naładowania baterii. | TAK |  |
|  | Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący z funkcjami takimi, jak na pilocie. Panel umieszczony na kolumnie od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu. Powierzchnia panelu zmywalna oraz równa z powierzchnią podstawy stołu. | TAK |  |
|  | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia (na wszystkich segmentach stołu). | TAK |  |

| III. | Wyposażenie: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podpórka ręki – 2 szt. z paskami mocującymi na rzep – po 2 szt. na każdą podpórkę. | TAK |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podnóżek czteroczęściowy z dodatkowym łamaniem, umożliwiający wykonanie zgięcia kolanowego. | TAK |  |
|  | Uchwyty wielopozycyjne niezbędne do zamontowania wyposażenia do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) – 7 szt. | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z stołem operacyjnym. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)