Znak sprawy: ZP/32/TP2/2024		           		Zabrze, dnia 06.05.2024 r.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

WYKONAWCY

ZAINTERESOWANI  POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji pn.: „ZAKUP POMP INSULINOWYCH”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) ) modyfikuje treść SWZ w zakresie:

- pkt 18.1

- załącznik nr 4 SWZ – dla zadania nr 1

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załącznik:

- Punkt 18.1 SWZ po Modyfikacji

- Załącznik nr 4 SWZ w zakresie zadania nr 1 - po modyfikacji

Modyfikacja nr 1 SWZ

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

18.1. 	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SWZ. Kryterium oceny ofert jest:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres gwarancji | 40 % |
|  | RAZEM | 100 % |

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

| Numer i nazwa kryterium | Wzór: |
| --- | --- |
| Cena | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| Okres gwarancji | Okres gwarancji: 48 miesięcy – 0 pkt 49 miesięcy i więcej – 1 pkt Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium: Liczba punktów = (To/T max) x 100 x waga Gdzie: To – ilość punktów oferty badanej T max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert UWAGA: Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji - 48 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji lub poda okres gwarancji mniejszy niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca gwarantuje minimalny okres gwarancji tj. 48 miesiące i przyzna Wykonawcy 0 punktów. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilość punktów – 100.

Załącznik nr 4 do SWZ po Modyfikacji

ZADANIE NR 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

POTWIERDZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

POMPY INSULINOWE BEZDRENOWE – 5 szt

|  | INFORMACJE PODSTAWOWE |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe |  |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych* | Warunek graniczny | Wykonawca winien uzupełnić**: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osobista pompa insulinowa dla dorosłych do ciągłej podaży insuliny składająca się z dwóch elementów: mikro pompy insulinowej bezdrenowej i pilota sterującego. | TAK |  |
| 2 | Pilot sterujący wykorzystujący połączenie bluetooth, klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem IPX0 | TAK |  |
| 3 | Zatrzymanie pompy. Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  |
| 4 | Blokada pompy. Elektroniczna blokada klawiszy sterujących. | TAK |  |
| 5 | Programowanie bolusa: - prostego / standard - dokładność nie większa niż 0,1 j./bolus, - Przedłużonego/prostokątny - dokładność nie większa niż 0,1 j./bolus, maksymalny czas trwania bolusa – nie mniej niż 7 godzin, - Złożony/podwójny/wielofalowy - dokładność nie większa niż 0,1 j./bolus | TAK |  |
| 6 | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: - ustawienia: możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie, - informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku, - czas do 12 godzin | TAK |  |
| 7 | Programowanie bazy: Wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę), dokładność nie większa niż 0,1, a u dzieci < 6. roku życia nie większa niż 0,05 j./godz., minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  |
| 8 | Pamięć pompy: historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów. Program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu lub wyników wpisanych ręcznie oraz integracji obu informacji. - Bezpośrednio z pompy - aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni, - Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik. Wykonawca dostarczy darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię | TAK |  |
| 9 | Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych, - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych, - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny, - ręcznego wprowadzenia wartości glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  |
| 10 | Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy | TAK |  |
| 11 | Zestawy infuzyjne: Zestawy bezdrenowe do pompy, długość kaniuli co najmniej 2 długości dla każdej pompy wymagane: - zestaw infuzyjny – min. 2 szt - zbiornik na insulinę – min. 2 szt. - aplikator kaniula – 1 szt., - bateria - 2 szt. | TAK |  |
| 12 | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% lub stały podgląd procentowy poziomu naładowania baterii pompy | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe niezbędne akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane, zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  |
| 14 | Menu/język: w pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Zakres temperatury pracy: minimalny zakres od +5 do + 40 [°C] | TAK |  |
| 16 | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4 | TAK |  |
| 17 | Alarmy: dźwiękowy (tonowy), wibracyjny | TAK |  |
| 18 | Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika | TAK |  |
| 19 | Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) | TAK |  |
| 20 | Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK |  |
| 21 | Historia wypełnień zestawu infuzyjnego lub wymiany zbiornika z insuliną – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w historii pamięci pompy | TAK |  |
| 22 | Dostępność zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
| 23 | Gwarancja 48 miesięcy – pompa z pilotem Pozostałe elementy dostarczone w zestawie z pompą - 12 miesięcy | TAK |  |
| 24 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (całodobowa infolinia) | TAK |  |
| 25 | W okresie udzielonej gwarancji w przypadku uszkodzenia pompy (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika) wymiana na nową pompę o parametrach identycznych lub wyższych licząc od momentu zgłoszenia przez użytkownika na infolinię w czasie maksymalnym do 48 h roboczych tj. z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dniu ustawowo wolnych od pracy, przesyłka pompy na koszt firmy. | TAK |  |
| 26 | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz wsparcie techniczne przy podłączeniu pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia pacjenta dla każdego pacjenta. | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę | TAK |  |
| 28 | Program komputerowy: aktualne dane (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w formie tabelarycznej: dokładna dawka, czas z dokładnością podania bazy przez pompę), - historia bolusów (rodzaj, dawka i godzina podania bolusa), - historia wypełnień zestawu infuzyjnego lub zbiornika z insuliną, - wykresy dzienne na których muszą być przedstawione: stosowana w danym dniu baza podstawowa, czasowa zmiana bazy, zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy, wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania w tym przedłużonego, wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru, - historia alarmów | TAK |  |
| 29 | Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej Wykonawcy: - numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informację dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pomp insulinowych, - telefon lokalnych przedstawicieli z godzinami pracy, - zasady obsługi pompy insulinowej, - dane dotyczące osprzętu do pompy | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe na jedną sztukę pompy |
| 30 | Pilot sterujący | TAK |  |
| 31 | Aplikator kaniuli | TAK |  |
| 32 | Bateria Mikro pompy insulinowej 2x | TAK |  |
| 33 | Ładowarka baterii pompy | TAK |  |
| 34 | Kabel ładowarki baterii pilota sterującego i pompy | TAK |  |
| 35 | Bateria pilota sterującego | TAK |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę „Parametr oferowany” należy wypełnić wg opisu kolumny

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl