## Parametry
Instrukcja wypełniania załącznika nr 3: 1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis zaoferowanego systemu/analizatora/odczynnika/wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli. 2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis zaoferowanego systemu/analizatora/odczynnika/wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli. 3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis zaoferowanego systemu/analizatora/odczynnika/wyrobu”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”. 4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu. 5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”. 6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać” itp. to Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.
PAKIET 1 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zintegrowanych systemów analitycznych do badań z zakresu biochemii i immunochemii |  |  | CPV: 33696000-5
Zintegrowany system analityczny do badań z zakresu biochemii i immunochemii - 2 sztuki
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Każdy z zaoferowanych systemów analitycznych wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut]. | TAK | –
2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych systemów analitycznych z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica. | TAK | –
3 | Wykonawca zaoferuje systemy analityczne, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym. | TAK | –
4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów. | TAK | –
5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do niezależnej kontroli zewnątrz laboratoryjnej (międzynarodowej) w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dla wszystkich oznaczanych parametrów (z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu, chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli). | TAK | –
6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych systemów analitycznych zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia. | TAK | –
7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie: klimatyzacji i dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | –
8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą systemów analitycznych oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy. | TAK | –
9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu lub analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu lub analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK | –
10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
11 | Zgłaszanie awarii systemu / analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
14 | Zamawiający wymaga dostarczenia zamrażarki szufladowej, wolnostojącej, do przechowywania materiału wymagającego zamrożenia, o parametrach: pojemność całkowita ok. 200 l, szerokość ok. 600 mm, wysokość ok. 1700 mm, głębokość ok. 650 mm, posiadająca ok. 6 szuflad, energooszczędna, zakres temperatur wymagany do utrzymania przez urządzenie temp. do - 25 st C., z alarmem świetlnym i zewnętrznym wyświetlaczem LCD temperatury. Obsługa serwisowa i gwarancja w ramach czynszu dzierżawnego za systemy analityczne. | TAK | –
15 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 100 - 1000 µl oraz 1000ul - 5000ul (do przygotowywania materiałów kontrolnych i kalibratorów) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk. | TAK | –
Zintegrowany system analityczny do wykonywania oznaczeń z zakresu biochemii i immunochemii - 1 sztuka
16 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zintegrowany system analityczny (rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r.) tworzący platformę złożoną z modułu biochemicznego i immunochemicznego. System analityczny wyposażony w jeden podajnik próbek badanych umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia jej pomiędzy modułami. | TAK, podać producenta i model | –
17 | Zarządzanie całym systemem analitycznym tj. modułem biochemicznym i immunochemicznym z jednej stacji roboczej obsługiwanej z jednego ekranu przez jednego operatora - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
18 | Zamawiający wymaga zainstalowania stacji uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności współpracującej z zaoferowanym systemem analitycznym. Wykonawca zapewni materiały zużywalne (eksploatacyjne) do stacji uzdatniania wody przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy systemu analitycznego | TAK | –
19 | Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część systemu stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | –
20 | Możliwość stałego doładowywania próbek badanych bez przerywania pracy systemu analitycznego | TAK | –
21 | System analityczny wyposażony w automatyczną detekcję skrzepu w próbce badanej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
22 | Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania | TAK | –
23 | Wydajność modułu biochemicznego minimum 1000 [oznaczeń/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | –
24 | Wydajność modułu immunochemicznego minimum 250 [oznaczeń/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | –
25 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w module biochemicznym i immunochemicznym | TAK | –
26 | Identyfikacja odczynników na pokładzie analizatora poprzez technologię RFID lub poprzez inną technologię | TAK | –
27 | Wykonywanie badań w surowicy krwi, osoczu krwi, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym | TAK | –
28 | Minimum 250 pozycji dla próbek załadowanych łącznie dla modułu biochemicznego i immunochemicznego | TAK, podać | –
29 | Minimum 100 miejsc na pojedyncze odczynniki łącznie dla modułu biochemicznego i immunochemicznego | TAK, podać | –
30 | Pomiar hemolizy, lipemii i ikterii w próbce badanej na module biochemicznym | TAK | –
31 | Metody chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji na module immunochemicznym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
32 | Metody "mokrej chemii" (analiza w fazie ciekłej) na module biochemicznym | TAK | –
33 | Termostatowanie łaźni wodą w module biochemicznym | TAK | –
34 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 50 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | –
35 | Aspiracja materiału badanego przez analizator z różnego rodzaju pierwotnych probówek i naczynek - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | -
36 | Możliwość załadowania równocześnie do zaoferowanego systemu analitycznego minimum dwóch serii odczynnika do jednej metody (parametru) | TAK | –
37 | Wieloparametrowy materiał kontrolny do oznaczeń hormonów tarczycy producenta zaoferowanych testów | TAK/NIE | 1/0
38 | Stały monitoring poziomu odczynników i materiałów zużywalnych widocznych na ekranie stacji roboczej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
39 | Test do oznaczania β-HCG posiadający wskazanie do wykrycia i monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0
40 | Czas pojedynczego oznaczenia na module immunochemicznym maksymalnie 30 minut - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0
41 | Pomiar stężenia troponiny metodą o CV ≤ 10% dla 99 percentyla rozkładu stężeń w normalnej populacji referencyjnej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
42 | Czas pojedynczego oznaczenia stężenia troponiny na zaoferowanym analizatorze poniżej 10 minut - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0
43 | Czas pojedynczego oznaczenia stężenia CKMB mass na zaoferowanym analizatorze - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | podać | [3,1]
44 | Czas pojedynczego oznaczenia stężenia NT- proBNP na zaoferowanym analizatorze - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | podać | [3,1]
45 | Test do oznaczania NT-proBNP umożliwiający ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
46 | Końcówki jednorazowego użytku do pipetowania materiału badanego w module immunochemicznym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0
47 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki badanej na pokładzie analizatora w przypadku przekroczenia liniowości - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
48 | Maksymalna objętość próbki 50 [µl] pipetowanej przez system/analizator dla każdego z zaoferowanych testów w module immunochemicznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 2/0
49 | Oznaczanie elektrolitów (sód, potas, chlorki) przy pomocy bezobsługowych elektrod wymienianych pojedynczo i gotowych do użycia | TAK/NIE | 1/0
50 | Myjka ultradźwiękowa igły próbkowej w module biochemicznym | TAK/NIE | 1/0
51 | Wartości referencyjne producenta odczynników dla TSH, FT3, FT4 dla kobiet ciężarnych i dzieci - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
52 | Zdalny serwis z możliwością dostępu do komputera systemu analitycznego | TAK/NIE | 1/0
53 | Możliwość oznaczania ilościowo stężenia troponiny T wysokoczułej (w rozumieniu wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology) na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 10/0
54 | Test do oznaczania stężenia troponiny posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego bez uniesienia załamka ST (NSTEMI) zawarty w wytycznych ESC z 2015 r. | TAK/NIE | 3/0
55 | Możliwość ilościowego oznaczania stężenia czynnika różnicowania wzrostu 15 (GDF-15) w surowicy i osoczu na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
56 | Test do oznaczenia troponiny umożliwiający stratyfikację ryzyka sercowo - naczyniowego w przewlekłej niewydolności nerek, w tym u chorych dializowanych - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
57 | Test do oznaczania troponiny umożliwiający przewidywania okołooperacyjnego ryzyka poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
58 | Test do oznaczania troponiny umożliwiający diagnostykę okołooperacyjnego zawału mięśnia sercowego (PMI) i urazów mięśnia sercowego po operacjach niekardiochirurgicznych (MINS) - potwierdzenie zapisem w ulotce metodycznej testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
59 | Test do oznaczania troponiny umożliwiający zastosowanie w skali ryzyka krwawienia ABC u pacjentów z migotaniem przedsionków (potwierdzenie zapisem w ulotce metodycznej testu) - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
60 | Możliwość oznaczania stężenia β-amyloidu oraz białka Tau w płynie mózgowo-rdzeniowym na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 1/0
61 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
62 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
63 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
64 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
65 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
66 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
67 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
Zastępczy (back-up) zintegrowany system analityczny do wykonywania badań z zakresu biochemii i immunochemii - 1 sztuka
68 | Zastępczy (back-up) zintegrowany system analityczny wykonujący oznaczenia w zakresie biochemii wraz z immunochemią o identycznych parametrach jak podstawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. | TAK, podać producenta i model | –
69 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
70 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
71 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
72 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
73 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
74 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
75 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 2 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii |  |  | CPV: 33696000-5
Analizatory do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 2 sztuki
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 [minut] | TAK | –
2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | –
3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | –
4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | –
5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (międzynarodowej) w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów ( nie rzadziej niż 4 razy w roku CBC, nie rzadziej niż 2 razy w roku DIFF i RET) | TAK | –
6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | –
7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie: klimatyzacji i dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | –
8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany na koszt Wykonawcy | TAK | –
10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
13 | Data ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego (z wyjątkiem materiału kontrolnego i niektórych odczynników specjalistycznych) | TAK | –
14 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 50 000 wydruków w okresie obowiązywania umowy | TAK | -
Analizator główny do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 1 sztuka
15 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator hematologiczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. - pracujący w systemie ciągłym (24h/dobę) | TAK, podać producenta i model | –
16 | Zaoferowany analizator wyposażony w wbudowany czytnik do automatycznego odczytu kodów kreskowych z probówek umieszczonych w podajniku | TAK | –
17 | Wydajność analizatora minimum 90 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC-DIFF - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | –
18 | Rozdział i różnicowanie leukocytów za pomocą technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej przy wykorzystaniu światła lasera półprzewodnikowego potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
19 | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby z oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC - osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczanie leukocytów (możliwość ręcznego wyboru tego trybu lub oznaczenie automatyczne) | TAK | –
20 | Parametry krwi obwodowej raportowane przez analizator: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC (6 parametrowy rozdział, tj.: NEUT[# i %], LYMPH[# i %], EOS[# i %], BASO[# i %], MONO[# i %] IG [# i %]), MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR (lub L-PLT), PDW, PCT, NRBC [# i %] , mikrocyty RBC% i makrocyty RBC% - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
21 | Oznaczanie IG w [# i %] jako osobna populacja niedojrzałych granulocytów- w każdej analizie morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacji | TAK | –
22 | Pomiar erytroblastów NRBC [# i %] - bez powtórek i dodatkowego odczynnika (wynik raportowany) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
23 | Możliwość oznaczania płytek krwi w optycznym kanale pomiarowym (PLT-O) jako parametr raportowany - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
24 | Automatyczna analiza retikulocytów z różnicowaniem w zależności od stopnia dojrzałości i raportowaniem indeksu retikulocytarnego i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie (wszystkie wyniki raportowane) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
25 | Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | –
26 | Możliwość weryfikacji płytek krwi metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (osobny tryb pomiarowy z wydłużonym czasem zliczania płytek i osobnym dedykowanym odczynnikiem) z oznaczeniem i raportowaniem na wyniku wartości młodych płytek (IPF w wartościach procentowych i bezwzględnych) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
27 | Liniowość (bez rozcieńczania) dla WBC minimum do 400 x 103/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | -
28 | Liniowość (bez rozcieńczania) dla płytek krwi (z materiału krew pełna) minimum do 3 500 x 103/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | -
29 | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawienie jednocześnie do badania minimum 50 probówek oczekujących na analizę, dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | -
30 | Pamięć minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta | TAK | -
31 | Możliwość bezpłatnego włączenia analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu "on - line", gdzie wyniki kontroli dostępne są w internecie chwilę po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku pojawienia się błędów (wyniki wysyłane automatycznie przez analizator bez ingerencji Operatora i bez konieczności umieszczenia dodatkowego komputera czy wprowadzenia dodatkowego oprogramowania) | TAK/NIE | 1/0
32 | Aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy CBC+DIFF w trybie podajnikowym/ zamkniętym maksymalnie 175 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1]
33 | Aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy w trybie manualnym maksymalnie 175 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1]
34 | Pomiar NRBC w każdym trybie pracy (CBC, jak i CBC +DIFF) | TAK/NIE | 2/0
35 | Ilość opakowań materiału kontrolnego do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oszacowana z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu - jeden rodzaj materiału kontrolnego do wszystkich parametrów morfologii krwi, w tym retikulocytów | TAK | –
36 | Aplikacja dla parametrów zapalnych (możliwość sprawdzenia parametrów związanych ze stanem zapalnym, np. reaktywne limfocyty czy limfocyty produkujące przeciwciała) jako parametry raportowane przez analizator - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
37 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
38 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
39 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
40 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
41 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
42 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
Analizator zastępczy (back-up) do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii - 1 sztuka
43 | Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest zapewnić analizator zastępczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 r. - pracujący w systemie ciągłym (24h/dobę) w większości w oparciu o te same odczynniki co analizator podstawowy | TAK, podać producenta i model | –
44 | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawienie jednocześnie do badania minimum 20 probówek oczekujących na analizę, dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania krwi - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | -
45 | Zaoferowany analizator wyposażony w wbudowany czytnik do automatycznego odczytu kodów kreskowych z probówek umieszczonych w podajniku | TAK | –
46 | Rozdział i różnicowanie leukocytów za pomocą technologii cytometrii przepływowej przy wykorzystaniu światła lasera półprzewodnikowego - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
47 | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby z oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC | TAK | –
48 | Parametry krwi obwodowej raportowane przez analizator: RBC, HGB, HCT, PLT, WBC (6 parametrowy rozdział, tj.: NEUT[# i %], LYMPH[# i %], EOS[# i %], BASO[# i %], MONO[# i %], IG [# i %]), MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR (lub L-PLT), PDW, PCT, mikrocyty RBC% i makrocyty RBC% - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
49 | Oznaczanie leukocytów w płynie mózgowo - rdzeniowym w osobnym trybie pomiarowym, objętość aspiracji płynu mózgowo-rdzeniowego maksymalnie 70 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
50 | Tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
| W trybie do oznaczania płynów z jam ciała maksymalna objętość pobieranego materiału 70 [μl] | TAK | –
51 | Program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | –
52 | Liniowość (bez rozcieńczania) dla WBC minimum do 400 x 10^3/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
53 | Liniowość (bez rozcieńczania) dla płytek krwi (z materiału krew pełna) minimum do 3 500 x 10^3/μl - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
54 | Materiał kontrolny do oznaczeń płynów z jam ciała producenta odczynników (minimum dwa razy w roku) | TAK/NIE | 2/0
55 | Wydajność analizatora minimum 50 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC+DIFF - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,3]
56 | Aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy CBC+DIFF w trybie podajnikowym/ zamkniętym maksymalnie 30 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1]
57 | Aspirowana objętość próbki przez analizator do analizy w trybie manualnym maksymalnie 30 [μl] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [3,1]
58 | Pamięć wewnętrzna analizatora minimum 300 ostatnich wyników wraz z histogramami | TAK | –
59 | Możliwość bezpłatnego włączenia analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów typu "on - line", gdzie wyniki kontroli dostępne są w internecie chwilę po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku pojawienia się błędów (wyniki wysyłane automatycznie przez analizator bez ingerencji Operatora i bez konieczności umieszczenia dodatkowego komputera czy wprowadzenia dodatkowego oprogramowania) | TAK/NIE | 1/0
60 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
61 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
62 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
63 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
64 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
65 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
66 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 3 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do trzech analizatorów parametrów krytycznych ABL 800 FLEX będących w posiadaniu Zamawiającego i dzierżawa dwóch kompatybilnych analizatorów zastępczych back-up |  |  | CPV: 33696000-5
Analizatory zastępcze (back-up) do badań parametrów krytycznych (RKZ) - 2 sztuki
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | –
2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | –
3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | –
4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | –
5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | –
6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | –
7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie: klimatyzacji i dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | –
8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
11 | Zgłaszanie awarii analizatorów - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
Analizatory zastępcze (back-up) do badań parametrów krytycznych (RKZ) - 2 sztuki
14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dwa zastępcze (back-up) jednakowe analizatory parametrów krytycznych (RKZ) do analizatorów ABL 800 FLEX będących w posiadaniu Zamawiającego. Jeden analizator zastępczy rok produkcji nie wcześniej niż 2022, natomiast drugi analizator - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. | TAK, podać producenta i model | –
15 | Automatyczny analizator pracujący w systemie ciągłym umożliwiający jednoczesne oznaczenie parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb, HHb, COHb, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl–, glukoza, mleczany - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
16 | Automatyczna detekcja pęcherzyków powietrza w podawanej do analizatora próbce krwi. | TAK | –
17 | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pomiarowych | TAK | –
18 | Funkcja przerwania każdej kalibracji w celu wykonania badania CITO - dopuszczalna przez producenta analizatora | TAK | –
19 | Możliwość (funkcja na analizatorze) wykonania oznaczenia pH w płynie opłucnowym - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
20 | Gromadzenie zużytych płynów odczynnikowych z analiz do zamykanych pojemników w celu ich utylizacji | TAK | –
21 | Zaoferowane odczynniki i materiały zużywalne do analizatorów back-up kompatybilne do posiadanych analizatorów ABL 800 FLEX będących własnością Zamawiającego | TAK | –
22 | Możliwość korekty wyniku w zależności od temperatury pacjenta | TAK | –
23 | Odczynniki i kalibratory konfekcjonowane w oddzielne opakowania i wymieniane niezależnie od siebie | TAK | –
24 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK | –
25 | Pomiar wszystkich parametrów zarówno w materiale badanym, jak i w kontrolnym w jednym torze pomiarowym | TAK | –
26 | Program wewnętrznej kontroli jakości, stanowiący integralną część analizatora, stosujący wykresy typu Levey - Jennings'a | TAK | –
27 | Wewnętrzne zabezpieczenie elektrod pomiarowych za pomocą membran przed zatkaniem mikroskrzepami | TAK/NIE | 2/0
28 | Wyniki w formie graficznej wraz z ich interpretacją | TAK/NIE | 2/0
29 | Możliwość rozbudowy analizatora o pomiar bilirubiny całkowitej i kreatyniny | TAK/NIE | 1/0
30 | Sposób aspiracji próbki: bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK/NIE | 2/0
31 | Wydajność analizatora minimum 20 [ozn/h] | TAK, podać | [1,3]
32 | Łączny czas wymaganych kalibracji w ciągu doby maksymalnie 70 [min] | TAK/NIE | 1/0
33 | Materiały kontrolne przechowywane na pokładzie analizatora i automatycznie pobierane do oznaczenia | TAK/NIE | 3/0
34 | Trwałość membran elektrolitowych (Na, K, Ca, Cl) | podać w [miesiącach] | [1,3]
35 | Trwałość membran gazowych (pCO2, pO2) | podać w [miesiącach] | [1,3]
36 | Trwałość membrany glukozowej | podać w [miesiącach] | [1,3]
37 | Trwałość membrany mleczanowej | podać w [miesiącach] | [1,3]
38 | Możliwość zainstalowania automatycznego podajnika probówek z materiałem badanym do analizatora | TAK/NIE | 2/0
39 | Wbudowana drukarka do analizatora | TAK/NIE | 2/0
40 | Nadzór nad analizatorami poprzez dedykowany program komputerowy umożliwiający zdalny dostęp przez sieć teleinformatyczną | TAK/NIE | 2/0
41 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
42 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
43 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
44 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
45 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
46 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
47 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 4 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do analiz elektroforetycznych |  |  | CPV: 33696000-5
Analizator do analiz elektroforetycznych - 1 sztuka
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | –
2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | –
3 | Wykonawca zaoferuje analizator, który będzie w pełni kompatybilny z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | –
4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów wbudowany w analizator | TAK | –
5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli (zewnątrz laboratoryjnej) międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | –
6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | –
7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie: klimatyzacji i dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniu, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | –
8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
12 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
14 | Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch pipet zmiennopojemnościowych, z certyfikatem walidacji, z wyrzutnikiem końcówek, o pojemności 10 - 100 µl oraz 100ul - 1000ul (do pipetowania odczynników i do rozpuszczania materiałów kontrolnych ) z kompletem końcówek do pipet w ilości 5 000 sztuk. | TAK | –
15 | Wykonawca zaoferuje drukarkę laserową do wydruku wyników (format A5) i zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (tonery i bęben) na około 10 000 wydruków (format A5) w okresie obowiązywania umowy | TAK | -
Analizator do analiz elektroforetycznych - 1 sztuka
16 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator do rozdziału elektroforetycznego białek, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 rok | TAK, podać producenta i model | –
17 | Wieloparametrowy w pełni automatyczny, jednomodułowy (rozdział + barwienie) analizator do elektroforezy białek na żelu agarozowym, komputer sterujący (z systemem operacyjnym minimum Windows, monitorem minimum LCD 19" ) wraz z zewnętrzną drukarką laserową oraz skaner | TAK | –
18 | Pełna automatyzacja badań elektroforezy białek i immunofiksacji: automatyczne pobieranie próbki z probówki pierwotnej oraz aplikacja antysurowic na żel, rozdział, utrwalanie, barwienie, odbarwianie, suszenie płytki - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
19 | Wykonywanie badań: elektroforeza białek surowicy (rozdział na 6 frakcji: albumina, α1-globuliny, α2-globuliny, β1-globuliny, β2-globuliny, γ-globuliny), białko monoklonalne w surowicy krwi (immunofiksacja surowicy), białko monoklonalne w moczu Bence - Jonesa (immunofiksacja moczu) | TAK | –
20 | Wykrywanie łańcuchów ciężkich (G, A, M, D, E) oraz łańcuchów lekkich (kappa i lambda) - wolnych i związanych | TAK | –
21 | Odczynniki wolne od substancji toksycznych i szkodliwych, takich jak kwas octowy i alkohol metylowy | TAK | –
22 | Rozdziały elektroforetyczne wykonywane z nierozcieńczonej surowicy | TAK | –
23 | Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram oraz immunofiksacja)- skaner wbudowany w analizator i tworzenie bazy danych pacjentów - wykresy i rozdziały | TAK | –
24 | Prezentacja wyników za pomocą: wykresów, obrazu zeskanowanego, stężenia białka całkowitego, frakcji (wartości procentowe i ilościowe) | TAK | –
25 | Informacje zawarte w liście roboczej obejmujące dane demograficzne pacjenta | TAK | –
26 | Półilościowe oznaczenie białka z zaznaczonego fragmentu wykresu krzywej (zawartość białka monoklonalnego), możliwość automatycznego zaznaczania komponenty monoklonalnej | TAK | –
27 | Aplikatory wielorazowego użytku wbudowane w analizator (wymienialne) będące częścią składową analizatora | TAK | –
28 | Funkcja porównywania rozdziałów tego samego pacjenta | TAK | –
29 | Najmniejsza objętość próbki niezbędna do wykonania elektroforezy białek surowicy, nie większa niż 30 [µl] | TAK, podać | [2,1]
30 | Proces utrwalania rozdziałów elektroforetycznych z wykorzystaniem metody termicznej | TAK/NIE | 3/0
31 | Możliwość jednoczesnego rozdziału dwóch żeli : 13-15 i 26-30 surowic | TAK | –
32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
33 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
34 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
35 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
37 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
38 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 5 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do analizy moczu |  |  | CPV: 33696000-5
Analizatory do analizy moczu - 2 sztuki
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Każdy z zaoferowanych analizatorów wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 30 [minut] | TAK | –
2 | Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanych analizatorów z siecią informatyczną Szpitala oraz systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco w zakresie minimum dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu Infomedica | TAK | –
3 | Wykonawca zaoferuje analizatory, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym | TAK | –
4 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | –
5 | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do kontroli zewnątrz laboratoryjnej (międzynarodowej) w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku | TAK | –
6 | Wykonawca do instalacji zaoferowanych analizatorów zapewni "pakiet startowy" zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów | TAK | –
7 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej zobowiązany jest do dostosowania pomieszczeń Laboratorium Analitycznego do wymogów zaoferowanych analizatorów, jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń, odprowadzenia ścieków oraz dostosowania podłoża pomieszczeń do warunków pracy analizatorów. | TAK | –
8 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatorów oraz w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
9 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
10 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
11 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
12 | Czułość odczytu glukozy w moczu ≤ 40 [mg/dl] | TAK | –
13 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
Analizator główny do analizy moczu - 1 sztuka
14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator moczu, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. z automatycznym odczytem pasków testowych | TAK, podać producenta i model | –
15 | Możliwość definiowania barwy moczu, klarowności moczu, kompensacja własnego zabarwienia moczu - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
16 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki moczu - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
17 | Flagowanie wyników nieprawidłowych | TAK | –
18 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji umieszczony na stałe w analizatorze | TAK | –
19 | Odczyt na analizatorze nie mniej niż 10 parametrów fizykochemicznych moczu (SG, pH, LEU, NIT, PRO, GLU, KET, UBG, BIL, ERY) - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
20 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | TAK | –
21 | Przystawka do osadu moczu umożliwiająca wprowadzanie wyników oceny mikroskopowej osadu moczu do laboratoryjnego systemu informatycznego | TAK | –
22 | Możliwość wyboru wyników raportowanych w wybranych jednostkach miar | TAK | –
23 | Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji | TAK | –
24 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK | –
25 | Czułość odczytu białka w moczu ≤ 18 [mg/dl] | TAK | –
26 | Czułość odczytu glukozy w moczu ≤ 40 [mg/dl] | TAK | –
27 | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczania glukozy | TAK | –
28 | Pamięć odczytów parametrów fizykochemicznych pacjenta, nie mniej niż 500 wyników | TAK, podać | [1,2]
29 | Zaoferowanie pasków testowych, w których pola testowe są zabezpieczone przed odklejaniem siateczką winylową - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 3/0
30 | Wydajność teoretyczna minimum 400 [ozn/h] - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK, podać | [1,2]
31 | Wykonawca użyczy bezpłatnie na okres trwania umowy kamerę wraz z niezbędnym zestawem (oprogramowaniem) do obrazowania cyfrowego preparatów osadu moczu z mikroskopu Olympus BX50 (będącym na wyposażeniu Laboratorium Analitycznego) | TAK/NIE | 5/0
32 | Pojemność pamięci dla wyników kontroli jakości minimum 200 wyników | TAK/NIE | 2/0
33 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
34 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
36 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
37 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
Zastępczy (back-up) analizator do analizy moczu - 1 sztuka
40 | Analizator zastępczy dla analizatora moczu o identycznych parametrach pracujący w oparciu o te same odczynniki (testy paskowe) jak analizator podstawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK, podać producenta i model | –
41 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
42 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
43 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
44 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
45 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
46 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
47 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 6 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej |  |  | CPV: 33696000-5
Analizator do diagnostyki mikrobiologicznej - 1 sztuka
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | –
2 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników | TAK | –
3 | Automatyczna identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów wbudowany w aparacie | TAK | –
4 | Wykonawca (również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej) zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii do wymogów zaoferowanego analizatora jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń | TAK | –
5 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
6 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
7 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
8 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
9 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
10 | Data ważności wszystkich odczynników 6 miesięcy, materiałów zużywalnych minimum 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
Parametry ogólne
11 | Automatyczny analizator mikrobiologiczny składający się z części przeznaczonej do identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii i grzybów | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do automatycznej identyfikacji i określania lekowrażliwości bakterii i grzybów wraz z dwoma urządzeniami do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej oraz dwoma dozownikami do soli fizjologicznej | TAK, podać producenta i model | –
13 | Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001;2015 lub równoważny w zakresie m.in.: sprzedaży, dystrybucji, instalacji oraz serwisu urządzeń do diagnostyki in-vitro dla laboratoriów medycznych | TAK/NIE | 3/0
14 | Identyfikacja w pełni automatyczna drobnoustrojów w zakresie: Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, bakterii z rodzaju Corynebacterium, bakterii beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych i organizmów wymagających w tym Haemophilus influenzae, H. haemoliticus, Neisseria meningitidis, Eikenella corrodens, Kingella spp. Cardiobacterium spp., Capnocytophaga spp., Actinobacillus spp. itp. - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
15 | W pełni automatyczne oznaczanie lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych (pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, pałeczki niefermentujące), Gram-dodatnich (w tym Staphylococcus spp. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolityczny oraz Streptococcus z grupy viridans, Enterococcus spp.), grzybów drożdżopodobnych - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
16 | Zaawansowany program do interpretacji wyników mikrobiologicznych (w tym graficznie), przygotowany w oparciu o aktualnie obowiązujące i stosowane we wszystkich krajach UE zalecenia EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), z możliwością podawania wskazówek terapeutycznych | TAK | –
17 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (identyfikacja, lekowrażliwość) obejmująca min. napełnianie testów, inkubacje, inokulacje zawiesiny do oceny lekowrażliwości w celu ograniczenia błędu, odczyt wyników i interpretację przez wbudowany system ekspercki dający możliwość tworzenia reguł - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 5/0
18 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika, całkowicie szczelne po napełnieniu, a po wykonaniu oznaczenia usuwane samoczynnie - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 4/0
19 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników w czasie przygotowania zawiesiny bakterii | TAK | –
20 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | TAK | –
21 | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) | TAK | –
22 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | TAK/NIE | 1/0
23 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych oddzielnie | TAK/NIE | 1/0
24 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | TAK/NIE | 1/0
25 | Manualne wprowadzanie danych demograficznych | TAK/NIE | 1/0
26 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | TAK | –
27 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK | –
28 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK/NIE | 1/0
29 | Identyfikacja mechanizmów oporności, min. takich jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLS, MBL | TAK, podać | [1,3]
30 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie, min. 60 | TAK, podać | [1,2]
31 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów (ok. 80%), max. 8 [h] | TAK, podać | [3,1]
32 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów, max. 8 [h] | TAK, podać | [3,1]
33 | Testy identyfikacyjne zawierające, min. 50 dołków | TAK, podać | [1,2]
34 | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS | TAK | –
35 | Serwis zdalny dający możliwość przeprowadzania aktualizacji oprogramowania, konserwacji oraz diagnostyki zakłóceń pracy urządzenia | TAK/NIE | 4/0
36 | Oprogramowanie aparatu wyposażone w oddzielny program do kontroli jakości | TAK | –
37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
38 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
39 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
40 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
41 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
42 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
43 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 7 - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do inkubacji próbek mikrobiologicznych |  |  | CPV: 33696000-5
Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych (jałowości) - 1 sztuka
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | –
2 | Identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów | TAK | –
3 | Wykonawca (również na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej) zobowiązany jest do dostosowania wyposażenia pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii do wymogów zaoferowanego analizatora jak również do zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania oferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczeń | TAK | –
4 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
5 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
6 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
7 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
8 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
9 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
10 | Dokumenty kwalifikacji operacyjnej, instalacyjnej i końcowej dla zaoferowanego analizatora - dołączone przy dostawie | TAK | –
11 | Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia kwalifikacji procesowej analizatora (szczepy wzorcowe, dodatkowy pakiet podłóż do posiewów produktów przygotowywanych aseptycznie) w okresie obowiązywania umowy | TAK | –
Parametry ogólne
12 | Analizator mikrobiologiczny składający się z części przeznaczonej do inkubacji posiewów krwi i jałowych płynów ustrojowych z modułem do detekcji prątka gruźlicy | TAK | –
13 | Manualne wprowadzanie danych demograficznych | TAK/NIE | 1/0
14 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator (rok produkcji min. 2021) przeznaczony do posiewów krwi i płynów ustrojowych | TAK, podać producenta i model | –
15 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK | –
16 | Wykrywanie bakterii z krwi i innych płynów ustrojowych na podłożach z inhibitorami antybiotyków dla drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, podłożach pediatrycznych, których przeznaczenie potwierdzono w instrukcji producenta w języku polskim - dołączone przy dostawie | TAK | –
17 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w produktach (substancjach) wytwarzanych aseptycznie - podłoża tlenowe i beztlenowe dedykowane do posiewu takich produktów, których przeznaczenie potwierdzono w instrukcji producenta w języku polskim - dołączone przy dostawie | TAK | –
18 | Minimum trzy algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów dające możliwość uzyskania wyniku dodatniego, w tym algorytm progowy umożliwiający sygnalizację o dodatniej próbie - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK/NIE | 4/0
19 | Możliwość oceny wizualnej (widocznej dla operatora) ewentualnego wzrostu drobnoustrojów w podłożu w celu przyspieszenia procesu diagnostycznego | TAK/NIE | 5/0
20 | Sygnalizacja obecności próbki dodatniej w analizatorze (sygnał dźwiękowy i świetlny) | TAK | –
21 | Identyfikacja inkubowanych podłóż na podstawie kodu kreskowego | TAK | –
22 | Możliwość dostosowania/zmiany czasu inkubacji przez użytkownika np. dla indywidualnego podłoża | TAK | –
23 | Interfejs graficzny do komunikacji Użytkownika z aparatem w formie wbudowanej w aparat wraz z ekranem dotykowym ułatwiającym prace operatorowi | TAK | –
24 | Wbudowany komputer wraz z oprogramowaniem w wersji graficznej (min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) | TAK | –
25 | Hodowla bakterii i grzybów drożdżopodobnych na tym samym podłożu - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta - dołączone przy dostawie | TAK | –
26 | Analizator przystosowany do pracy z podłożami kompletnymi, zawierającymi inhibitory antybiotyków (podłoża tlenowe, beztlenowe i pediatryczne) | TAK | –
27 | Możliwość pracy z podłożami pediatrycznymi | TAK | –
28 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK | –
29 | Butelki z tworzywa sztucznego zapobiegające zranieniu, zachlapaniu itp. incydentom w razie uszkodzenia. Lekkie, tanie w utylizacji | TAK | –
30 | Ilość miejsc w analizatorze, min. 120 | TAK, podać | [1,2]
31 | Stałe uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy (w przypadku pojawienia się aktualizacji) | TAK | –
32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
33 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
34 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
35 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
37 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
38 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych - 1 sztuka
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 30 [min] | TAK | –
2 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia w ramach oferty współpracy zaoferowanego analizatora z systemem Infomedica Laboratorium firmy Asseco S.A. w zakresie automatycznej dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej: - zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala; - zwrotne przekazywanie wyników badań do systemu Infomedica Laboratorium oraz korekt wyników. | TAK | –
3 | Automatyczna identyfikacja próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów wbudowany w aparacie | TAK | –
4 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla zaoferowanych odczynników w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczone wraz z pierwszą dostawą analizatora oraz przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy | TAK | –
5 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs) | TAK | –
6 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora na nowy o identycznych parametrach jak zaoferowany, na koszt Wykonawcy | TAK | –
7 | Zgłaszanie awarii analizatora - telefonicznie i drogą elektroniczną (e'mail) | podać telefon, mail oraz dni i godziny | –
8 | Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego | TAK | –
9 | Data ważności wszystkich odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK | –
10 | Dokumenty kwalifikacji operacyjnej, instalacyjnej i końcowej dla zaoferowanego analizatora - dołączone przy dostawie | TAK | –
11 | Butelki do posiewów krwi zwalidowane pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi - dołączyć dokument/publikację przy dostawie | TAK | –
12 | Średnia czułość analityczna podłóż do posiewów krwi poniżej 6 CFU | TAK/NIE | 5/0
Parametry ogólne
13 | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić analizator fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2023) przeznaczony do posiewów krwi i płynów ustrojowych | TAK, podać producenta i model | –
14 | Ilość miejsc pomiarowych, min. 400 w jednym module | TAK
15 | Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie analizatora | TAK | –
16 | Analizator posiada możliwość podglądu krzywej wzrostu | TAK | –
17 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek inhibitorów antybiotyków | TAK | –
18 | Analizator z funkcją wytrząsania | TAK | –
19 | Analizator wyposażony w UPS | TAK | –
20 | Możliwość przechowywania podłoży po pobraniu krwi, a przed wstawieniem do analizatora w temperaturze pokojowej do 24 godzin (potwierdzenie wpisem do instrukcji używania podłóż) | TAK | -
21 | Zmiana czasu inkubacji pojedynczej próbki | TAK | -
22 | Podłoża pediatryczne do hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych z krwi | TAK | –
23 | Podłoża nie zawierające w składzie węgla aktywnego | TAK | –
24 | Serwis zdalny umożliwiający diagnostykę pracy aparatu | TAK | –
25 | W pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej | TAK | –
26 | Pomiar objętości podłóż standardowo pobieranych od pacjentów dorosłych przed rozpoczęciem inkubacji wraz z przesyłaniem komunikatu dot. podłoży przepełnionych i niedopełnionych | TAK | –
27 | Oprogramowanie aparatu w j. polskim | TAK/NIE | 5/0
28 | Automatyczne usuwanie butelek ujemnych do dedykowanego pojemnika wewnątrz aparatu | TAK/NIE | 5/0
29 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
30 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
32 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 8 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów |  |  | CPV 33696500-0
Automatyczny system do diagnostyki molekularnej wirusów - 1szt
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
1 | nazwa | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2024 | TAK | –
5 | aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i amplifikacji DNA oraz detekcji w czasie rzeczywistym | TAK | –
6 | aparat akceptujący wiele rodzajów probówek: pierwotne i wtórne | TAK | –
7 | aparat na pokładzie pipetuje i składa reakcję PCR i przygotowuje roztwory robocze | TAK | –
8 | kody kreskowe próbek badanych sczytywane automatycznie za pomocą czytnika kodów kreskowych umieszczonego na pokładzie aparatu | TAK | –
9 | odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające rozcieńczenia i manualnego przygotowania | TAK | –
10 | aparat umożliwia izolację trzech różnych testów w jednym przebiegu na jednej płytce | TAK | –
11 | priorytetyzacja wybranych próbek i testów | TAK | –
12 | maksymalna liczba oznaczeń w przebiegu minimum 24 | TAK | –
13 | materiały zużywalne wprowadzane z użyciem kodów kreskowych | TAK | –
14 | system wyposażony w oprogramowanie zapewniające sterowanie i automatyczną interpretacją wyników testów diagnostycznych | TAK | –
15 | system wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie aplikacji własnych zaprojektowanych przez użytkownika | TAK | –
16 | przechowywanie odczynników wewnątrz aparatu ze stale monitorowaną temperaturą | TAK | –
17 | pełna automatyzacja systemu minimalizująca ingerencję operatora | TAK | –
18 | aparat w którym zastosowany jest system ochrony przed kontaminacją: końcówki pipetujące z filtrem, lampa UV i ochrona enzymatyczna | TAK | –
19 | stabilność odczynników po pierwszym użyciu minimum 70 dni | TAK/nie | 1/0
20 | system nie wymaga stosowania procedur dekontaminacji po zakończonych badaniach | TAK/nie | 1/0
21 | analizator przeznaczony do badań in vitro (znak IVD) | TAK | –
22 | wykonawca do instalacji oferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | –
23 | dedykowane końcówki pipetujące z filtrem do pipetowania kontroli, próbek oraz do przenoszenia wyekstrahowanego kwasu nukleinowego | TAK | –
24 | maxymalna wydajność minimum 130 oznaczeń w ciągu 8h | TAK | –
25 | automatyczne oprogramowanie sprawdzające czy ilość odczynników i materiałów zużywalnych są wystarczające do zaprogramowanej liczby oznaczeń | TAK | –
26 | analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 15 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
27 | wymiary nie większe niż 140cmx180cmx80 cm [szer/wys/gł] | TAK, podać | –
28 | wraz z analizatorem zostanie dostarczona witryna chłodnicza o parametrach, min.: drzwi przeszklone, pojemność całkowita, min. 270 litrów, wymiary zewnętrzne: wysokość/szerokość/głębokość: 145/60/60 cm ± 2cm | TAK, podać model/typ /producenta | –
Warunki gwarancji i serwisu
29 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
30 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
31 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
32 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
33 | telefoniczna dostępność serwisu 7 dni w tygodniu w godzinach 8-17 | TAK | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
36 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
37 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
PAKIET 9 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń PCR |  |  | CPV 33696500-0
Automatyczny system do diagnostyki molekularnej - 1szt
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Parametry oferowanego urządzenia
1 | nazwa | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | rok produkcji, min. 2016 | TAK | –
5 | jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 reakcji | TAK | –
6 | aparat wyposażony w oprogramowanie zapewniające automatyczną interpretacją wyników testów diagnostycznych | TAK | –
7 | system wyposażony w oprogramowanie umożliwiające wykonanie aplikacji własnych zaprojektowanych przez użytkownika | TAK | –
8 | system z technologią bloku grzejnego, który optymalizuje transfer ciepła do mieszaniny reakcyjnej zapewniając powtarzalność i dokładność wyników pomiędzy dołkami | TAK | –
9 | aparat do detekcji wyposażony w kamerę CCD wysokiej czułości, umożliwiającą jednoczesny odczyt fluorescencji wszystkich prób na płytce | TAK | –
10 | aparat w którym zastosowany jest system enzymatycznej ochrony przed kontaminacją | TAK | –
11 | oprogramowanie aparatu automatycznie sprawdza i waliduje poprawność krzywej fluorescencji dla reakcji PCR | TAK/nie | 1/0
12 | system nie wymaga stosowania procedur dekontaminacji po zakończonych badaniach | TAK/nie | 1/0
13 | analizator przeznaczony do badań in vitro (znak IVD) | TAK | –
14 | wykonawca do instalacji oferowanego analizatora zapewni "pakiet startowy" zawierający materiały niezbędne do uruchomienia analizatora | TAK | –
15 | możliwość prowadzenia reakcji multipleksowych: 5 kanałów wzbudzenia, 6 kanałów detekcji | TAK | –
16 | analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy min. 15 [min] | TAK, podać czas, podać model/typ /producenta | [1,2]
17 | wraz z analizatorem zostanie dostarczona chłodziarko-zamrażarka o parametrach, min.: pojemność całkowita, min. 290 litrów, pojemność chłodziarki, min. 210 litrów, pojemność zamrażarki, min. 80 litrów, wymiary zewnętrzne: wysokość/szerokość/głębokość: 180/55/63 cm ± 2cm | TAK, podać model/typ /producenta | –
Warunki gwarancji i serwisu
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | TAK | –
19 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
20 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
21 | gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze | TAK, podać | –
22 | telefoniczna dostępność serwisu 7 dni w tygodniu w godzinach 8-17 | TAK | –
23 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
23 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
24 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
25 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
26 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
27 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –