OPIS

Wymaganych parametrów i warunków technicznych analizatora immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W rubryce parametry oferowane należy wpisać TAK lub NIE oraz podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych urządzenia:

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 fabrycznie nowy Rok produkcji: nie starszy niż 2020 rok Wyklucza się analizatory demonstracyjne | Tak |  |
| 2 | Analizator wyposażony w UPS | Tak |  |
| 3 | Metoda badań: chemiluminescencja | Tak |  |
| 4 | Analizator wieloparametrowy, w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. | Tak |  |
| 5 | Możliwość wykonywania badań w zakresie : 1.Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG neutralizujące anty-S, ilościowe, 2.Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM ilościowe 3.Total PSA 4.Troponina I 5.TSH 6.f T3 7.f T4 8.HBsAg 9.Witamina D 3 | Tak |  |
| 6 | Czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek z badaniami. | Tak |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | Tak |  |
| 8 | Możliwość pracy na analizatorze w systemie ciągłym całodobowo | Tak |  |
| 9 | Możliwość wstawienia próby „Cito” w każdym momencie pracy analizatora | Tak |  |
| 10 | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki wstępna i dodatkowa. | Tak |  |
| 11 | Chłodzenie wszystkich odczynników na pokładzie w czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora. | Tak |  |
| 12 | Identyfikacja wszystkich odczynników, próbek pacjentów, za pomocą kodu kreskowego i manualnie | Tak |  |
| 13 | Możliwość podglądu wykresu reakcji oraz jego wydruk dla próbki badanej, kalibracyjnej i kontrolnej | Tak |  |
| 14 | Program kontroli jakości na min. 2 poziomach, możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J z zastosowaniem reguł Westgarda, wyliczanie średniej, SD, CV. Możliwość wydruku kontroli jakości | Tak |  |
| 15 | Pełna archiwizacja wyników badań, kontroli jakości, kalibracji, możliwość zapisywania na nośniku. | Tak |  |
| 16 | Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Możliwość drukowania raportów dziennych zbiorczych | Tak |  |
| 18 | Analizator wpisany jest do rejestru wyrobów medycznych i posiada certyfikat CE. | Tak |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 20 | Reakcja serwisu na wezwanie – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 21 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, | Tak |  |
| 22 | Podać ilość przeglądów zalecanych przez producenta w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 23 | Gwarancja dostępności nowych oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat | Tak |  |
| 24 | Bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 25 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji w terminie uzgodnionym z Kupującym. Zakończenie czynności zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia. | Tak |  |
| 26 | Analizator odczynniki i materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta. | Tak |  |
| 27 | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. | Tak |  |

Zamawiający prowadzi obecnie prace związane z zakupem , wdrożeniem i uruchomieniem systemu HIS/LIS. Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do podłączenia dostarczanego aparatu do wykorzystywanego  przez Zamawiającego systemu HIS celem otrzymania dwukierunkowej wymiany danych. W przypadku gdy system HIS nie zostanie uruchomiony do czasu dostawy aparatu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo zapewnić Zamawiającemu obsługę aparatu bez systemu HIS, a po wdrożeniu HIS podłączenia aparatu do ww. systemu.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………., dnia ……………………

……………………………………………………

Podpis i pieczątka osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy