Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Część 1

Holtery – 10 szt.

| Lp. | Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator holterowski ciśnienia krwi – fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 – 5 szt. | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO METODĄ HOLTERA |  |  |  |
| A | Czas zapisu do minimum 24 godziny | TAK/NIE* |  |
| B | Mierzone wartości: ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, ciśnienie średnie, częstość tętna | TAK/NIE* |  |
| C | Rozdzielczość minimum 1 mmHg w przypadku ciśnienia tętniczego i 1/min w przypadku tętna | TAK/NIE* |  |
| D | Zakres pomiaru ciśnienia od ok. 25 do ok. 250-300mmHg | TAK/NIE* |  |
| E | Zakres pomiaru tętna od ok. 40 | TAK/NIE* |  |
| F | Interwały pomiarowe w zakresie minimum od co 5 minut do co najmniej 120 minut | TAK/NIE* |  |
| G | Funkcja wykonywania pomiarów na życzenie - przycisk | TAK/NIE* |  |
| H | Ochrona pacjenta przed nadmiernym ciśnieniem podczas pompowania – funkcja dostosowywania ciśnienia do aktualnego ciśnienia tętniczego pacjenta | TAK/NIE* |  |
| I | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 niezależnie programowalne podokresy | TAK/NIE* |  |
| J | Możliwość programowania rejestratora z poziomu komputera PC lub z poziomu rejestratora | TAK/NIE* |  |
| K | Możliwość weryfikacji pomiarów bezpośrednio na ekranie rejestratora | TAK/NIE* |  |
| L | Funkcja wyłączenia wyświetlania pomiarów pacjentowi na ekranie rejestratora | TAK/NIE* |  |
| M | Funkcja przerwania pomiarów będących w toku | TAK/NIE* |  |
| N | Możliwość badania dorosłych i dzieci | TAK/NIE* |  |
| O | Wyposażenie: - mankiet dla dorosłych – 2 sztuki do każdego rejestratora (rozmiar M, L) - mankiet dla dzieci i osób szczupłych do każdego rejestratora (rozmiar S) | TAK/NIE* |  |
| P | Akumulatory w zestawie | TAK/NIE* |  |
| R | Oprogramowanie do analizy zapisów rejestratora ciśnienia tętniczego i ekg w języku polskim, polska instrukcja obsługi | TAK/NIE* |  |
| S | Możliwość łatwej dezynfekcji rejestratora | TAK/NIE* |  |
| 2 | Rejestrator holterowski ekg – fabrycznie nowy, rok produkcji 2023r. – 5szt. | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY REJESTRATORA EKG METODĄ HOLTERA |  |  |  |
| A | Możliwość zapisu w trybie min. 3-kanałowym | TAK/NIE* |  |
| B | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego ekg do min. 48h | TAK/NIE* |  |
| C | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK/NIE* |  |
| D | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu | TAK/NIE* |  |
| E | Przycisk zdarzeń pacjenta | TAK/NIE* |  |
| F | System ochrony zapisu ekg podczas wymiany baterii, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji | TAK/NIE* |  |
| G | Możliwość podglądu sygnału ekg ze wszystkich kanałów na wyświetlaczu rejestratora | TAK/NIE* |  |
| I | Wyposażenie: - kabel do rejestracji sygnału z pacjenta - karta pamięci - kabel do komunikacji z komputerem - etui | TAK/NIE* |  |
| J | Możliwość łatwej dezynfekcji rejestratora | TAK/NIE* |  |
| K | Wodoszczelność | TAK/NIE* |  |
| L | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu | TAK/NIE* |  |
| M | Wymiana kabla pacjenta bez użycia narzędzi | TAK/NIE* |  |
| 3 | Oprogramowanie do analizy ekg i ciśnienia metodą holtera | TAK/NIE* |  |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| A | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE* |  |
| B | Współpraca z systemem Windows 10 (32 lub 64 bit) | TAK/NIE* |  |
| C | Funkcja programowania rejestratorów z danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu | TAK/NIE* |  |
| D | Możliwość jednoczasowej analizy danych zapisu ekg na minimum 1 komputerze (mobliny dostęp do klucza licencyjnego) | TAK/NIE* |  |
| E | Automatyczne wczytywanie i analiza danych ekg | TAK/NIE* |  |
| F | Automatyczna analiza danych ekg oparta na tworzeniu wzorców pobudzeni | TAK/NIE* |  |
| G | Edycja pobudzeni z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie | TAK/NIE* |  |
| H | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii | TAK/NIE* |  |
| I | Automatyczne skanowanie ekg z prezentacją w formie przewijania | TAK/NIE* |  |
| J | Automatyczne wyłączenie z analizy fragmentów ekg z zakłóceniami | TAK/NIE* |  |
| K | Możliwość manualnej konfiguracji parametrów analizy z mozliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień | TAK/NIE* |  |
| L | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK/NIE* |  |
| M | Analiza QT z obliczaniem dyspersji | TAK/NIE* |  |
| N | Możliwość wyznaczania QTc | TAK/NIE* |  |
| O | Analiza odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych | TAK/NIE* |  |
| P | Automatyczne oznaczanie zał. P | TAK/NIE* |  |
| R | Automatyczna reanaliza zapisu w tle | TAK/NIE* |  |
| S | Moduł analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi | TAK/NIE* |  |
| T | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników wg norm ESC przy zapisach ciśnieniowych | TAK/NIE* |  |
| U | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 | TAK/NIE* |  |
| W | Możliwość dostarczenia oprogramowania do centralnego serwera sieci LAN – opartego o system Windows 10 | TAK/NIE* |  |

Część 2

Sprzęt medyczny

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | waga przeznaczona do ważenia pacjentów, w tym pacjentów bariatrycznych – 1 szt. |  |  |
|  | Waga zalegalizowana klasy III, | TAK/NIE* |  |
|  | 4 kółka (klasy medycznej) skrętne i z blokadą pozwalają na mobilność na dłuższe dystanse, | TAK/NIE* |  |
|  | Waga może również pracować na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii, lub może być zasilana zasilaczem sieciowym (w zestawie), | TAK/NIE* |  |
|  | Podłączenie do komputera przez przewodem USB pozwala na transmisję danych pomiarowych, | TAK/NIE* |  |
|  | Antypoślizgowa faktura siedziska | TAK/NIE* |  |
|  | Uchylne podłokietniki | TAK/NIE* |  |
|  | Składane podnóżki | TAK/NIE* |  |
|  | Waga pozwala na obliczenie parametrów Body Mass Index i powierzchni ciała pacjenta BSA | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie | TAK/NIE* |  |
|  | Kompaktowe opakowanie | TAK/NIE* |  |
|  | Legalizacja i CE | TAK/NIE* |  |
|  | waga kolumnowa – 5 szt. |  |  |
|  | nośność do 250 kg. | TAK/NIE* |  |
|  | Dokładność pomiaru: do 100 g (w całym zakresie). | TAK/NIE* |  |
|  | Produkt medyczny. | TAK/NIE* |  |
|  | metalowa platforma zapewniająca stabilność i wytrzymałość. | TAK/NIE* |  |
|  | gumowane kółka transportowe do przemieszczanie wagi. | TAK/NIE* |  |
|  | Duży, czytelny i podwójny ekran LCD - jednoczesne wyświetlanie wagi i wzrostu. | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilanie: baterie 6 x AA / Zasilacz (w zestawie). | TAK/NIE* |  |
|  | Wbudowana poziomica i cztery gumowane stopki do regulacji poziomu platformy. | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcja: BMI / HOLD/ TARA / Pre-TARA / PRINT. | TAK/NIE* |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia. | TAK/NIE* |  |
|  | Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne wykonane z metalu. | TAK/NIE* |  |
|  | Wszystkie powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości. | TAK/NIE* |  |
|  | Klawiatura bez szczelin (łatwa do dezynfekcji). | TAK/NIE* |  |
|  | Wymiary wagi: min 970 (wys) x 440 (dł) x 360 (szer) mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Wysokość kolumny: min 850 mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Antypoślizgowa i łatwa do czyszczenia platforma o wymiarach min. 70 (wys) x 310 (dł) x 360 (szer) mm. | TAK/NIE* |  |
|  | Interfejs USB. | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera (przez USB) i zdalnego odczytu wyniku. | TAK/NIE* |  |
|  | kabel do kolumny - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. | TAK/NIE* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK/NIE* |  |
|  | Akcesoria w zestawie: | TAK/NIE* |  |
|  | Zasilacz | TAK/NIE* |  |
|  | Kabel USB | TAK/NIE* |  |
|  | lampa zabiegowa bezcieniowa na wyposażenie oddziału chirurgicznego – 1 szt. |  |  |
|  | źródło światła – 18 diody Led, | TAK/NIE* |  |
|  | regulacja natężenia światła w zakresie: 5 000 – 100 000 lux (5 różnych poziomów), | TAK/NIE* |  |
|  | max. natężenie światła 100 000 lux z odl. 1 m, | TAK/NIE* |  |
|  | regulowana średnica pola roboczego w zakresie: min 18 cm i 30 cm, | TAK/NIE* |  |
|  | wielkość czaszy: min 35cm x 34cm | TAK/NIE* |  |
|  | średni czas żywotności diod: min 60000 h, | TAK/NIE* |  |
|  | regulowana temperatura barwowa: 3,800/4,300/4,800 | TAK/NIE* |  |
|  | w zestawie z wymienną rączką do ustawania położenia czaszy (sterylizowana), | TAK/NIE* |  |
|  | panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy, | TAK/NIE* |  |
|  | przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C, | TAK/NIE* |  |
|  | certyfikat CE, | TAK/NIE* |  |
|  | zasilanie 100-240V, 50/60Hz, | TAK/NIE* |  |
|  | Krzesło prysznicowe o zwiększonym udźwigu, które zostanie zainstalowane w łazienkach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami – 5 szt. | TAK/NIE* |  |
|  | wózek prysznicowy służący do transportu pacjenta w celu wykonania czynności higienicznych – 2 szt. |  |  |
|  | Sprzęt przeznaczony do pomocy osobom schorowanym w kąpielach, czy transporcie. Wózek toaletowo-kąpielowy ma pełnić również funkcję mobilnej toalety. | TAK/NIE* |  |
|  | Parametry techniczne: | TAK/NIE* |  |
|  | - Koła gumowe, pełne | TAK/NIE* |  |
|  | - Koła przednie obrotowe, gumowe, pełne | TAK/NIE* |  |
|  | - Niezależne hamulce na każdym z kół (tylne koła z hamulcem zaciąganym ręcznie, przy siedzisku); | TAK/NIE* |  |
|  | - Aluminiowa rama malowana proszkowo | TAK/NIE* |  |
|  | - Wózek z przeznaczeniem do używania pod prysznicem, siedzisko wykonane z pianki zabezpieczonej przed nasiąkaniem wodą jest tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem; | TAK/NIE* |  |
|  | - Wymiary siedziska: min gł. 42 x szer. 50 x wys. 50 cm; | TAK/NIE* |  |
|  | - Uchylne podłokietniki ułatwiające wsiadanie i zsiadanie, a także mycie osoby na nim siedzącej; | TAK/NIE* |  |
|  | - Blokada podłokietników; | TAK/NIE* |  |
|  | - Możliwość demontażu oparcia razem z podłokietnikami; | TAK/NIE* |  |
|  | - Uchylne podnóżki z możliwością ich całkowitego demontażu; | TAK/NIE* |  |
|  | - Podnóżki z regulacją wysokości; | TAK/NIE* |  |
|  | - Produkt medyczny, atestowany. | TAK/NIE* |  |
|  | Pionizator – 5 szt. |  |  |
|  | 4 kółka, w tym tylne z blokadą | TAK/NIE* |  |
|  | Miękkie piankowe uchwyty | TAK/NIE* |  |
|  | Dwustopniowa regulacja wysunięcia uchwytów | TAK/NIE* |  |
|  | Uchwyt na kroplówkę | TAK/NIE* |  |
|  | Części tapicerowane z materiały łatwo zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | TAK/NIE* |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK/NIE* |  |

Część 3

Sprzęt medyczny do transportu i badania pacjentów

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | regulowany stół do badań - 1 szt |  |  |
|  | stół zabiegowy z możliwością regulacji wysokości. | TAK/NIE* |  |
|  | Podwozie i wszystkie elementy stołu wykonane z polerowanej chromowo-niklowej stali nierdzewnej. | TAK/NIE* |  |
|  | Wyprofilowane materace dopasowujące się do ciała pacjenta, ułatwiające personelowi bezpieczne pozycjonowanie pacjenta podczas zabiegu. | TAK/NIE* |  |
|  | dźwignie ułatwiające szybką i łatwą modyfikację stołu. | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych bezstopniowa za pomocą sprężyn gazowych. | TAK/NIE* |  |
|  | Tunel kasety RTG na 100% długości stołu bez metalowych elementów | TAK/NIE* |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie litery Y gwarantująca dostęp do pacjenta z każdej strony. | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja wysokości min 750-1000 mm | TAK/NIE* |  |
|  | Przechyły Trendelenburga min -30o / +30o | TAK/NIE* |  |
|  | Przechyły boczne min -20o / +20o | TAK/NIE* |  |
|  | Regulacja oparcia pleców min -40o / +70o | TAK/NIE* |  |
|  | wózek transportowy o zwiększonej nośności dla pacjentów bariatrycznych – 5 szt. |  |  |
|  | • Pięć kół zapewniających łatwą sterowność wózka | TAK/NIE* |  |
|  | • Poręcze boczne składane pod leże | TAK/NIE* |  |
|  | • 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne | TAK/NIE* |  |
|  | • Mechanizm blokady centralnej | TAK/NIE* |  |
|  | • materac do wózka (wysokość min. 8 cm) | TAK/NIE* |  |
|  | • Opcja składanego uchwytu do prowadzenia | TAK/NIE* |  |
|  | • Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | • Pionowy uchwyt na butlę tlenową | TAK/NIE* |  |
|  | • obciążenie robocze min. 150 kg | TAK/NIE* |  |
|  | • Uchwyt na kroplówkę | TAK/NIE* |  |
|  | wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, który zostanie wykorzystany w obszarze Izby Przyjęć – 1 szt. |  |  |
|  | • Pięć kół zapewniających łatwą sterowność wózka | TAK/NIE* |  |
|  | • Poręcze boczne składane pod leże | TAK/NIE* |  |
|  | • 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne | TAK/NIE* |  |
|  | • Mechanizm blokady centralnej | TAK/NIE* |  |
|  | • materac do wózka (wysokość min. 8 cm) | TAK/NIE* |  |
|  | • Opcja składanego uchwytu do prowadzenia | TAK/NIE* |  |
|  | • Pasy do unieruchamiania pacjenta | TAK/NIE* |  |
|  | • Pionowy uchwyt na butlę tlenową | TAK/NIE* |  |
|  | regulowany hydrauliczny fotel do pobrań krwi pacjentów – 5 szt. |  |  |
|  | Całkowita długość fotela, min mm: 1870 | TAK/NIE* |  |
|  | Całkowita szerokość fotela, min mm: 880 | TAK/NIE* |  |
|  | Szerokość siedziska, min mm: 550 | TAK/NIE* |  |
|  | Wysokość siedziska, min mm: 500 | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia: 7° do - 70° | TAK/NIE* |  |
|  | Kątowa regulacja podłokietników: - 20° do 60° | TAK/NIE* |  |
|  | Zakres regulacji wysokości podłokietników, mm: od150 do 250 | TAK/NIE* |  |
|  | Wymiary blatu bocznego, min mm: 248 x 348 | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min 150 kg | TAK/NIE* |  |
|  | Maksymalne obciążenie blatu bocznego: min 10 kg | TAK/NIE* |  |
|  | wózek inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczonych na Izbę Przyjęć – 4 szt. | TAK/NIE* |  |
|  | Podłokietniki wspomagające wstawanie | TAK/NIE* |  |
|  | Odchylany podnóżek z funkcją składania | TAK/NIE* |  |
|  | Uchwyty do pchania wózka | TAK/NIE* |  |
|  | Hamulec centralny uruchamiany jednym dotknięciem | TAK/NIE* |  |
|  | Koła przeciwwywrotne | TAK/NIE* |  |
|  | Wytłaczany plastik, projekt bezszwowy | TAK/NIE* |  |
|  | Możliwość czyszczenia myjkami ciśnieniowymi | TAK/NIE* |  |
|  | Sztywna, stalowa rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo | TAK/NIE* |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe składowanie | TAK/NIE* |  |
|  | dźwignie aktywacyjne | TAK/NIE* |  |
|  | System manewrowania | TAK/NIE* |  |
|  | Podpórki na nogi | TAK/NIE* |  |
|  | Poziomy uchwyt na butlę O2 | TAK/NIE* |  |
|  | Chromowany wieszak na płyny infuzyjne o średnicy 2,5 cm (1 cal) | TAK/NIE* |  |
|  | Bariatryczny | TAK/NIE* |  |

Część 4

Materace przeciwodleżynowe – 15 szt.

| Wymagania zamawiającego, parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. Zabezpieczenie odleżyn I i II stopień | TAK/NIE* |  |
| 2. Obciążenie min. 120 kg | TAK/NIE* |  |
| 3. Napełniane naprzemiennie ciśnieniem | TAK/NIE* |  |
| 4. Ręczna regulacja pompy ciśnienia w materacu | TAK/NIE* |  |
| 5. Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach | TAK/NIE* |  |
| 6. Wymiary: dł. od 200 cm, szer. od 90 cm, | TAK/NIE* |  |
| 7. Materiał do mycia i dezynfekcji | TAK/NIE* |  |

*niepotrzebne skreślić