Załącznik nr 2.1 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 1 – Chromatograf gazowy z pojedynczym detektorem masowym (GC/MS)

| Element zestawu | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |  |
| Piec | Zakres temperatur pieca nie gorszy niż od +80C od temperatury otoczenia do 4250C, z dokładnością ustawienia temperatury co 10C | ………………………………… należy podać zakres |
|  | Możliwość ustawienia do 20 przyrostów temperatury pieca, w ciągu jednej analizy | TAK / NIE* |
| Dozownik typu split/splitless (SPL) | Dozownik typu split/splitless x 1 | TAK / NIE* |
|  | Elektroniczna kontrola ciśnień i przepływów gazów | TAK / NIE* |
| Spektrometr mas | Detektor typu MS (kwadropulowy analizator mas), z jonizacją EI | TAK / NIE* |
|  | Źródło jonów o możliwości wygrzania do 350OC, posiadające dwa filamenty | TAK / NIE* |
|  | Automatyczne strojenie i kalibracja detektora mas | TAK / NIE* |
|  | Kwadrupol hiperboliczny z kwarcu, pokrytego metalem szlachetnym np. złotem, dający możliwość wygrzania do 200OC | TAK / NIE* |
|  | Stabilność ± 0,1 amu/48 h | TAK / NIE* |
|  | Zakres mas minimum od 1,6 do 1050u | ………………………………… należy podać zakres |
|  | Szybkość skanowania nie gorsza niż 12500 amu/sek. | ………………………………… należy podać szybkość |
|  | Praca w systemie SIM i SCAN | TAK / NIE* |
|  | Czułość detektora mas nie gorsza niż IDL 40 fg dla OFN | ………………………………… należy podać czułość |
|  | Pompa dyfuzyjna o wydajności nie gorszej niż 65l/s | TAK / NIE* |
| Automatyczny podajnik próbek ciekłych | Minimum 150 miejsc dla fiolek 2 ml | TAK / NIE* |
|  | Strzykawka 10 µl | TAK / NIE* |
| Zestaw komputerowy | Dwa zestawy komputerowe (minimum: dysk 500 GB, 8 GB RAM, monitor min. 27”) wraz z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie urządzeniem i obróbkę danych z licencją co najmniej jednostanowiskową bezterminową (w tym pakiet biurowy) | TAK / NIE* |
|  | Drukarka monochromatyczna | TAK / NIE* |
| Dodatkowo | Komunikacja chromatografu z komputerem przez złącze Ethernet (LAN) | TAK / NIE* |
|  | Miernik próżni do detektora MS | TAK / NIE* |
|  | Zestaw startowy do zainstalowania aparatu wraz z pułapką na linię gazową | TAK / NIE* |
|  | Źródło hydroinertne | TAK / NIE* |
| Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące | ………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy