## 1
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 1. Stymulator jednojamowy podstawowy VVI MRI – SR z elektrodami
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stymulator jednojamowy MRI -SR | szt | 20
2 | Elektroda | szt | 20
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
[5 empty] | Razem | 0
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
2 | Waga max. 23 [g] | podać |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r. | podać |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany
8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane
9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany
10 | Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | Tak |  | Wymagane
11 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane
14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane
16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane
17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
18 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1 – do 2 typów, 2 – trzy typy i więcej
19 | Dostępne histogramy: - częstości - aktywności pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram
20 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości | Podać |  | Po 1 pkt za funkcję
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 5 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 2
Załącznik nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia )
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 2. Stymulator jednojamowy podstawowy VVI – SR z elektrodami
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stymulator jednojamowy VVI-SR | szt | 10
2 | Elektroda | szt | 10
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
Razem
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy ...........................................................................................................................................
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry |  |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | TAK |  |  |  | Wymagane
2 | Waga max. 25 [g] | podać |  |  |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019r. | podać |  |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  |  |  | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] | podać |  |  |  | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  |  |  | Wymagane
8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  |  |  | Wymagane
9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  |  |  | Wymagane
10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  |  |  | Wymagane
11 | Program nocny | TAK |  |  |  | Wymagane
12 | Algorytm automatycznie monitorujący próg stymulacji w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości beat to beat | TAK |  |  |  | Wymagane
13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |  |  | Wymagane
14 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |  |  | Wymagane
15 | Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min 14 lat
16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |  |  | Wymagane
17 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  |  |  | Wymagane
18 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  |  |  | Wymagane
19 | Wszystkie elektrody MRI | TAK |  |  |  | Wymagane
20 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | podać |  |  |  | Wymagane
21 | Automatyczny pomiar impedancji elektrod (min kilkadziesiąt pomiarów na dobę) | TAK |  |  |  | Wymagane
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 5 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 3
Załącznik nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 3. Stymulator dwujamowy podstawowy – DDDR z elektrodami
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stymulator dwujamowy- podstawowy DDDR | szt | 75
2 | Elektroda | szt | 150
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 5
[5 empty] | Razem | 0
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy:
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany
11 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane
13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | podac |  | Min 3 wymagane
14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane
15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane
18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane
19 | Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T | TAK |  | Wymagane
20 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | Podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak
21 | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych | Podać |  | 1 - 1 algorytm 5 – 2 algorytmy i więcej
22 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak
24 | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1 ) | Podać |  | 1 - 1 algorytm, 5 – 2 algorytmy i więcej
25 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | Podać |  | 1- 1 algorytm, 2 – 2 i więcej
26 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1 – do 2 typów, 2 – trzy typy i więcej
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 8 sztuk stymulatorów wraz z elektrodami, 4 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 4
ZAŁĄCZNIK nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia )
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 4. Stymulator serca DDDR dwujamowy zaawansowany
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stymulator dwujamowy – zaawansowany DDDR | szt | 15
2 | Elektroda A i V | szt | 30
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
Razem
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy ...........................................................................................................................................
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry |  |  | Ocena
I | Stymulator DDDR | TAK |  |  |  | Wymagane
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | podać |  |  |  | Wymagane
2 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Tryby stymulacji DDD; DDT | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Czułość przedsionkowa (mV) <0,5 - 7,5> | podać |  |  |  | Wymagane
5 | Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5> | podać |  |  |  | Wymagane
6 | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,1 - 1,5> | podać |  |  |  | Wymagane
7 | Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,5> | podać |  |  |  | Wymagane
8 | Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <20 - 300> | podać |  |  |  | Wymagane
9 | W pełni automatyczny follow up | TAK |  |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna czułość w przedsionku i komorze | TAK |  |  |  | Wymagane
11 | Waga stymulatora (g) 28 | TAK |  |  |  | Wymagane
12 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze | TAK |  |  |  | Wymagane
13 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku | TAK |  |  |  | Wymagane
14 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  |  |  | Wymagane
15 | Histogramy rytmu w komorze | TAK |  |  |  | Wymagane
16 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora(tj.MS, PMT Protection) | TAK |  |  |  | Wymagane
17 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | TAK |  |  |  | Wymagane
18 | Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching | TAK |  |  |  | Wymagane
19 | Basic rate w zakresie od min. 30-185ppm | podać |  |  |  | Wymagane
20 | Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej | TAK |  |  |  | Wymagane
21 | Dwa algorytmy unikania stymulacji prawej komory | TAK |  |  |  | Wymagane
22 | Algorytm zapobiegający nagłym spadkom częstości rytmu | TAK |  |  |  | Wymagane
23 | Autosensing | TAK |  |  |  | Wymagane
24 | Urządzenie wraz z elektrodami stanowi układ MRI pozwalający na skanowanie całego ciała | TAK |  |  |  | Wymagane
25 | Histerezy rytmu w trybie DDD | TAK |  |  |  | Wymagane
26 | Pojemność baterii≥ 1,3 Ah | TAK |  |  |  | Wymagane
27 | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |  |  | Wymagane
28 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | TAK |  |  |  | Wymagane
II | Elektroda stymulująca komorowa RV | TAK
1 | Gniazda elektrod IS-1 TAK | TAK |  |  |  | Wymagane
2 | Łącznik IS-1 | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Kształt prosty | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Unipolar/ bipolar | TAK |  |  |  | Wymagane
5 | Osłona silikonowa | TAK |  |  |  | Wymagane
6 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |  |  | Wymagane
7 | Elektrody MRI | TAK |  |  |  | Wymagane
III | Elektroda stymulująca przedsionkowa RA | TAK
1 | Łącznik IS-1 | TAK |  |  |  | Wymagane
2 | Kształt litery "J" lub prosta | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Unipolar/ bipolar | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |  |  | Wymagane
5 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |  |  | Wymagane
6 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | podać |  |  |  | Wymagane
7 | Elektrody MRI | TAK |  |  |  | Wymagane
8 | Dla wszystkich elektrod widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej | TAK |  |  |  | Wymagane
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 2 sztuki stymulatorów wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 5
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMYLARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 5. Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy ICD
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy | szt | 20
2 | Elektroda | szt | 20
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
[5 empty] | Razem | 0
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | -
2 | Rok produkcji – wymagane 2019 r. | TAK |  | WYMAGANE
3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE
4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii | TAK |  | WYMAGANE
5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE
8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE
9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE
10 | Elektrody defibrylujące bipolarne przeznaczone do badania MRI | TAK |  | WYMAGANE
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE
13 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  | WYMAGANE
14 | Automatyczny pomiar progu komorowego z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu | TAK |  | WYMAGANE
15 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  | WYMAGANE
17 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | WYMAGANE
18 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | TAK |  | WYMAGANE
19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 2 sztuki AICD - VR wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 6
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia )
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 6. Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy ICD z funkcją detekcji w przedsionku
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kardiowerter defibrylator – AICD, jednojamowy z funkcja oznaczania w przedsionku | szt | 10
2 | Elektroda | szt | 10
3 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
Razem
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy …..............................................................................................................................................................
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry |  |  | Ocena
I | Kardiowerter - defibrylator ICD VR jednojamowy | TAK |  |  |  | Wymagane
1 | Waga kardiowertera - defibrylatora (g) 85 | TAK |  |  |  | Wymagane
2 | Energia (J) 36 | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji, w każdej strefie (8) | TAK |  |  |  | Wymagane
5 | Terapia ATP w strefie VF | TAK |  |  |  | Wymagane
6 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK |  |  |  | Wymagane
7 | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii | TAK |  |  |  | Wymagane
8 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T | TAK |  |  |  | Wymagane
9 | Algorytm monitorujący wartość progu stymulacji z wykresem trendu | TAK |  |  |  | Wymagane
10 | Min 3 konfiguracje wektora szoku | TAK |  |  |  | Wymagane
11 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |  |  | Wymagane
12 | Urządzenia z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi (monitorowanie sygnałów przedsionkowych, tryb pracy VDD, komplet MRI) | TAK |  |  |  | Wymagane
13 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia ze złączem DF4 | TAK |  |  |  | Wymagane
14 | Długość zapisów EGM w pamieci Holtera min.40 | podać |  |  |  | Wymagane
15 | Bezprzewodowe EKG | TAK |  |  |  | Wymagane
16 | Automatyczny follow up | TAK |  |  |  | Wymagane
17 | Urządzenie przygotowane do zdalnej transmisji danych | TAK |  |  |  | Wymagane
18 | Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej i GSM | TAK |  |  |  | Wymagane
19 | Żywotność urządzenia min. 9 lat przy nastawach nominalnych | TAK |  |  |  | Wymagane
II | Elektroda defibrylująca | TAK |  |  |  | Wymagane
1 | Łącznik IS-1/DF-1/DF4/elektrody pentapolarne | TAK |  |  |  | Wymagane
2 | Średnica elektrody nie więcej niż 8 F | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Bipolar | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Uwalniająca steryd | TAK |  |  |  | Wymagane
5 | Osłona silikonowa | TAK |  |  |  | Wymagane
6 | Jeden (RV) lub dwa pierścienie defibrylujące (RV + VCS/RA) (do wyboru) | TAK |  |  |  | Wymagane
7 | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |  |  | Wymagane
8 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | podać |  |  |  | Wymagane
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 2 sztuki AICD - VR wraz z elektrodami, 2 zestawy akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 7
ZAŁACZNIK nr 1A FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 7. Kardiowerter defibrylator - AICD, dwujamowy 35 J z elektrodą ICD DR
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kardiowerter defibrylator - AICD, dwujamowy 35 J | szt | 8
2 | Elektroda defibrylująca | szt | 8
3 | Elektroda stymulująca | szt | 8
4 | Akcesoria do wymiany stymulatorów | szt | 2
[5 empty] | Razem | 0
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy :
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowany parametr | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | .
2 | Rok produkcji – wymagane 2019 r. | TAK |  | WYMAGANE
3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE
4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii | TAK |  | WYMAGANE
5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE
8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE
9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE
10 | Elektrody defibrylujące bipolarne umożliwiające wykonanie badania MRI | TAK |  | WYMAGANE
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE
13 | Automatyczny pomiar progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu | TAK |  | WYMAGANE
14 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  | WYMAGANE
15 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  | WYMAGANE
17 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | WYMAGANE
18 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | TAK |  | WYMAGANE
19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
20 | Możliwośc dostarczenia rejestratora pętlowego | TAK |  | WYMAGANE
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 1 sztukę AICD - DR wraz z elektrodami, 1 zestaw akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 8
ZAŁACZNIK nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 8. Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) angiografii CS
z kompletem elektrod RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Stymulator biv do stymulacji resynchronizującej komór | szt | 6
2 | Elektroda lewokomorowa | szt | 6
3 | Elektrody A-V | szt | 12
4 | Cewnik balonowy | szt | 3
5 | Accessory kit | szt | 6
6 | Koszulki do LV ( w zestawie dwie krzywizny z osmiu do wyboru + subselektory) | szt | 6
Razem
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy:
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowany parametr | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | Wymagane
2 | Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2019 r | TAK |  | Wymagane
3 | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane
4 | Waga max. 30 [g] | TAK podać |  | Wymagane
5 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V] | TAK podać |  | Wymagane
6 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK podać |  | Wymagane
7 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | TAK podać |  | Wymagane
8 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] | TAK podać |  | Wymagane
9 | Elektrody do LV min 4 typy | TAK podać |  | Wymagane
10 | Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru | TAK podać |  | Wymagane
11 | Możliwość programowania opóźnienia V-V | TAK |  | Wymagane
12 | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory | TAK |  | Wymagane
13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca | TAK |  | Wymagane
14 | Dostępna telemetria A/RV/LV | TAK |  | Wymagane
15 | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | TAK |  | Wymagane
16 | Min 5 wektorów stymulacji LV | TAK |  | Wymagane
17 | Program nocny | TAK |  | Wymagane
18 | Zdalne wykrywanie sygnału EKG bez koniczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta | TAK |  | Wymagane
19 | Możliwość monitorowania pacjenta w domu | TAK |  | Wymagane
20 | Stymulacja over drive | TAK |  | Wymagane
21 | Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia | TAK |  | Wymagane
22 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane
23 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane
24 | Elektroda do zatoki wieńcowej o średnicy poniżej 6 F | TAK |  | Wymagane
25 | Dwa niezależne sensory | TAK |  | Wymagane
26 | Pomiar impedancji tkanek | TAK |  | Wymagane
27 | Komplet z certyfikatem MRI do 1,5 T bez stref wykluczeń | TAK |  | Wymagane
28 | Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta w domu | TAK |  | Wymagane
Wykonawca dostarczy po 2 sztuki kabli do pomiarów śródoperacyjnych.
Na czas trwania umowy Dostawca nieodpłatnie zapewnia w siedzibie zamawiającego skład konsygnacyjny (Komis) w postaci: 1 sztukę stymulatora wraz z elektrodami, 1 zestaw akcesoriów do wymiany stymulatorów i pełnym wyposażeniem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzenia po wszczepieniu. Zapewni przeszkolenie personelu na koszt Dostawcy w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami

## 9
ZAŁĄCZNIK nr 1A – FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 9. Introducer do elektrod
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Introducer do elektrod | szt | 400
Razem
Opis uzupełniający
Producent nazwa i numer katalogowy ...........................................................................................................................................
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry |  |  | Ocena
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |  |  | Wymagane
2 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  |  |  | Wymagane
3 | Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiają czyste i łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika | TAK |  |  |  | Wymagane
4 | Łącznik rotacyjny - utrzymuje rozszerzadło i koszulkę razem, zapobiegając cofaniu się rozszerzadła i oddaleniu koszulki podczas zabiegów naczyniowych | TAK |  |  |  | Wymagane
5 | Prowadnik drutowy 0.035” dł. min. 45cm - wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |  | Wymagane
6 | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm - wykonana ze stali nierdzewnej - łagodnie zwężające się przejście do łatwego wprowadzenia prowadnika drutowego | TAK |  |  |  | Wymagane
7 | Rozszerzadło naczyniowe 190 mm - wykonane z PE - łagodnie zwężające się przejście do prowadnika drutowego - sprężyste, gwarantuje minimalne uszkodzenie naczynia | TAK |  |  |  | Wymagane
8 | Koszulka introduktora 160 mm - wykonana z FEP - łagodnie zwężające się przejście do rozszerzacza naczyniowego | TAK |  |  |  | Wymagane
9 | Strzykawka - Omnifix- 10 ml luer lock | TAK |  |  |  | Wymagane
10 | Dostępne rozmiary: min. 6F - 10FF | TAK |  |  |  | Wymagane

## 10
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 10. Kardiowertery z funkcją terapii resynhronizującej
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kardiowerter-defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej | szt | 8
2 | Kardiowerter-defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej, współpracujący z elektrodą 4 polową | szt | 8
3 | Elektroda LV | szt | 8
4 | Elektroda LV4 polowa | szt | 8
5 | Elektroda stymulująca | szt | 16
6 | Elektroda defibrylująca | szt | 16
7 | Zestaw do wprowadzania | szt | 16
8 | Zestaw do subselekcji zatoki | szt | 16
9 | Zestaw do wenografii | szt | 16
10 | Prowadnik | szt | 16
11 | Cewnik elektrofizjologiczny do CS | szt | 16
[5 empty] | Razem | 0
Opis uzupełniający
Kardiowertery z funkcją terapii resynhronizujacej 1. (CRT-D)
Producent nazwa i numer katalogowy:
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry | Ocena
1. | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | -
2. | Rok produkcji – wymagane 2019 r | TAK |  | WYMAGANE
3. | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE
4. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii | TAK |  | WYMAGANE
5. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE
6. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE
7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE
8. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE
9. | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE
10. | Elektrody defibrylujące „true bipolar” | TAK |  | WYMAGANE
11. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
12. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
13. | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | TAK |  | WYMAGANE
14. | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta | TAK |  | WYMAGANE
15. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE
16. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  | WYMAGANE
17. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | WYMAGANE
18 | Możliwość dostarczenia koperty przeciwbakteryjnej | TAK |  | WYMAGANE
19 | Możliwość dostarczenia noża do wymiany urządzeń | TAK |  | WYMAGANE
20 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak
21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak
22 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
Kardiowertery – defibrylator resynchronizujący z fizjologicznym kształtem urządzenia
Poz.1 Defibrylator resynchronizujący zezłącxzem LV IS-1
Poz.2 Defibrylator resynchronizujący zezłącxzem LV IS-4
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry | Ocena
1. | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | -
2. | Rok produkcji – wymagane 2019 r | TAK |  | WYMAGANE
3. | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE
4. | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii | TAK |  | WYMAGANE
5. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE
6. | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE
7. | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE
8. | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE
9. | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE
10. | Elektrody defibrylujące „true bipolar” | TAK |  | WYMAGANE
11. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
12. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE
13. | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | TAK |  | WYMAGANE
14. | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta | TAK |  | WYMAGANE
15. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE
16. | Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich jamach serca | TAK |  | WYMAGANE
17. | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | WYMAGANE
18. | Złącze LV IS4 umożliwiające podłączenie elektrody czterobiegunowej poz. 2 | TAK |  | WYMAGANE
19. | Co najmniej 2 różne elektrody czterobiegunowe (każdy z biegunów uwalniający steryd) poz. 2 | TAK |  | WYMAGANE
20. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak
21. | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak
22. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak
25. | Funkcja ułatwiająca pomiar wszystkich wektorów LV przez urządzenie w celu skrócenia czasu pomiaru oraz pomagająca wybrać najlepsze parametry stymulacji poz. 2 | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak

## 11
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
KOD CPV 33.14.00.00
Pakiet nr 11. Zestaw do stymulacji pęczka Hisa
Lp. | Nazwa | jednostka miary | Szacowana ilość sztuk na 12 m-cy | Nazwa producenta / Numery katalogowe | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość Brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Elektroda stymulująca | szt | 5
2 | Cewnik wprowadzający | szt | 5
3 | Stymulator trójjamowy z funkcją resynchronizacji | szt | 5
[5 empty] | Razem | 0
Ceny netto
Opis uzupełniający
Zestaw do stymulacji pęczka Hisa-elektroda i cewnik wprowadzający
Producent nazwa i numer katalogowy:
L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Parametr graniczny - wymagany | Oferowane parametry | Ocena
1. | Elektroda bipolarna, fiksowana aktywnie o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach | TAK |  | WYMAGANE
2. | Cewnik z końcówką atraumatyczną dostępny w minimum 2 długościach | TAK |  | WYMAGANE
3. | Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej o średnicy 1.5 mm | TAK |  | WYMAGANE
4 | Waga stymulatora ≤ 31 g | TAK |  | WYMAGANE
5 | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | WYMAGANE
6 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V] | TAK |  | WYMAGANE
7 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK |  | WYMAGANE
8 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 10 [mV ] | TAK |  | WYMAGANE
9 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] | TAK |  | WYMAGANE
10 | Czas refrakcji przedsionkowej 150 – 500 ms | TAK |  | WYMAGANE
11 | Możliwość programowania opóźnienia V-V min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej | TAK |  | WYMAGANE
12 | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory | TAK |  | WYMAGANE
13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca | TAK |  | WYMAGANE
14 | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | WYMAGANE
15 | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV | TAK |  | WYMAGANE
16 | Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi | TAK |  | WYMAGANE
17 | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF | TAK |  | WYMAGANE
18 | Algorytm wpomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V | TAK |  | WYMAGANE
19 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T | TAK |  | WYMAGANE
20 | Funkcja ułatwiająca i skracająca czas pomiaru wszystkich wektorów LV z poziomu urządzenia | TAK |  | WYMAGANE
21 | Możliwość dostarczenia urządzenia dwupolowego | TAK |  | WYMAGANE