Załącznik nr 1

Dotyczy: dostawa i montaż unitu stomatologicznego do Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Nr sprawy: 2233.30.2024.

Nazwa wykonawcy, NIP (proszę wpisać): …..................................................

Wymagania techniczno-użytkowe

| Lp. | Oferowany unit stomatologiczny (podać nazwę producenta, model): .................................................... |
| --- | --- |
|  | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany - należy uzupełnić wpisując „TAK” lub „NIE”, a w przypadku „podać typ” należy wpisać nazwę, model |
| 1 | Fotel pacjenta: |
| 1.1 | elektro-mechaniczny napęd fotela | TAK |  |
| 1.2 | sterowanie pracą fotela ze sterownika nożnego unitu, pulpitu lekarza i asysty | TAK |  |
| 1.3 | trzy dowolne programowalne pozycje | TAK |  |
| 1.4 | automatyczne wywoływanie pozycji „zerowej” oraz pozycji „do płukania ust” z pamięcią ostatniej pozycji pracy | TAK |  |
| 1.5 | tapicerowany zagłówek z jednoczesną blokadą obu przegubów | TAK |  |
| 1.6 | przyłącza zlokalizowane bezpośrednio pod fotelem lub w zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej (do wyboru Zamawiającego bezpośrednio na miejscu instalacji unitu) | TAK |  |
| 1.7 | awaryjna blokada bezpieczeństwa zatrzymująca fotel w przypadku najechania na przeszkodę | TAK |  |
| 1.8 | podstawa fotela pokryta trwałą, elastyczną powłoką gumową zabezpieczającą fotel przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi | TAK |  |
| 1.9 | uchylny podłokietnik zainstalowany po lewej i prawej stronie fotela, prawy z możliwością łatwego demontażu przez użytkownika | TAK |  |
| 2 | Pulpit lekarski: |
| 2.1 | pulpit z możliwością zainstalowania 5 instrumentów na wysięgnikach bez blokad „podawanych od góry” | TAK |  |
| 2.2 | blokada pneumatyczna ruchów ramienia pulpitu | TAK |  |
| 2.3 | pneumatyczny sterownik nożny aktywujący pracę instrumentów typu dysk (naciskowy) | TAK |  |
| 2.4 | ruchoma półka narzędziowa | TAK |  |
| 2.5 | klawiatura w pulpicie umożliwiająca personelowi medycznemu: sterowanie ruchami siedziska i oparcia fotela, aktywacja i programowanie wszystkich pozycji roboczych fotela, aktywacja pozycji „zerowej” oraz pozycji „do płukania ust” z automatycznym powrotem do ostatniej pozycji pracy spłukiwanie misy i napełnianie kubka | TAK |  |
| 2.6 | strzykawko-dmuchawka 3-funkcyjna metalowa | TAK |  |
| 2.7 | bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, zakres regulacji obrotów nie mniej niż 1.000 - 40.000 obr./min wyposażony w panel sterujący z wyświetlaczem i klawiaturą do ustawiania parametrów mikrosilnika | TAK podać typ |  |
| 2.8 | tytanowa kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem LED i wewnętrznym sprayem | TAK podać typ |  |
| 2.9 | podświetlany rękaw z zasilaniem pneumatycznym do podłączenia turbiny | TAK |  |
| 2.10 | turbina z podświetlaniem i min. 4-punktowym sprayem chłodzącym, podwójnym system anty-retrakcyjnym (PHS), systemem szybkiego zatrzymania wiertła (QSF), maksymalne obroty nie mniej niż 360 000 rpm wraz z szybkozłączką ze światłem LED z regulacją sprayu | TAK podać typ |  |
| 2.11 | diodowa lampa polimeryzacyjna w metalowej obudowę, zainstalowana na rękawiemin. 4 tryby pracy, tryb wykrywania próchnicy, maksymalna intensywność światła nie mniejsza niż 2.400 mW/cm2 | TAK podać typ |  |
| 2.12 | skaler piezoelektryczny z podświetlaniem LED (z funkcją Endo), zainstalowany fabrycznie w unicie, kompatybilny z systemem końcówek roboczych typu EMS | TAK podać typ |  |
| 3 | Diodowa lampa zabiegowa: |
| 3.1 | zamocowana na ramieniu pantograficznym w bloku spluwaczki | TAK |  |
| 3.2 | praca głowicy w trzech płaszczyznach |  |  |
| 3.3 | uruchamiana bezdotykowo (sensor) | TAK |  |
| 3.4 | bezdotykowa, płynna regulacja natężenia lampy | TAK |  |
| 3.5 | zakres regulacji natężenia lampy nie mniej niż 10.000 - 30.000 lux (zgodnie z normą ISO 9680) | TAK |  |
| 3.6 | lampa wyposażona w tzw. tryb niepolimeryzujący | TAK |  |
| 4 | Blok spluwaczki: |
| 4.1 | odchylana w kierunku do i od pacjenta ceramiczna misa spluwaczki | TAK |  |
| 4.2 | blok spluwaczki odchylany o kąt co najmniej 90° na zewnątrz umożliwiający podejście obsługi do pacjenta od lewej strony | TAK |  |
| 4.3 | panel asysty zamocowany do bloku spluwaczki na ruchomym, wieloprzegubowym ramieniu z klawiaturą umożliwiającą personelowi medycznemu sterowanie funkcjami unitu wraz z półeczką na akcesoria, wyposażony w co najmniej 5 gniazd na instrumenty robocze | TAK |  |
| 4.4 | wewnętrzny obieg wody destylowanej zasilającej instrumenty – pojemnik na wodę destylowaną całkowicie zabudowany wewnątrz bloku spluwaczki (niewidoczny z zewnątrz) | TAK |  |
| 4.5 | system dźwiękowy informujący personel medyczny o niskim poziomie wody destylowanej do instrumentów | TAK |  |
| 4.6 | 3-funkcyjna dmuchawka zainstalowana w panelu asysty zasilana wodą destylowaną | TAK |  |
| 4.7 | automatyczny ślinociąg wodny z regulacją siły zasysania | TAK |  |
| 4.8 | instalacja ssąca (2 węże z regulacją siły ssania) przystosowana do podłączenia do instalacji ssącej typu „mokrego” | TAK |  |
| 4.9 | wbudowany system podgrzewania wody do kubka pacjenta | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe do unitu: |
| 5.1 | kompresor bezolejowy 1 stanowiskowy (maksymalna głośność 62 dB/1m) ze zbiornikiem o pojemności minimum 45 litrów, zabezpieczony wewnętrznie antykorozyjnie i antybakteryjnie), o wydajności wyjściowej minimum 70 l/min przy 5 bar | TAK podać typ |  |
| 5.2 | pompa ssąca 1 stanowiskowa (maksymalna głośność 55 dB/1m) o wydajności ssania minimum 800 l/min, pracująca w systemie „mokrym” | TAK podać typ |  |
| 5.3 | dodatkowa kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem LED i wewnętrznym sprayem | TAK podać typ |  |
| 5.4 | dodatkowa turbina z podświetlaniem i min. 4-punktowym sprayem chłodzącym, podwójnym system anty-retrakcyjnym (PHS), systemem szybkiego zatrzymania wiertła (QSF), maksymalne obroty nie mniej niż 360 000 rpm kompatybilna z zaoferowaną szybkozłączką | TAK podać typ |  |
| 6 | Wymagania dodatkowe: |
| 6.1 | okres gwarancji na wszystkie urządzenia od daty podpisania protokołu odbioru: 24 miesiące | TAK |  |
| 6.2 | usługa przeglądu technicznego urządzeń (wraz z wpisem do paszportu technicznego urządzenia) wykonywana po 12 miesiącach | TAK |  |
| 6.3 | brak elementów harmonijkowych na powierzchni unitu, fotela, lampy, spluwaczki | TAK |  |

Uwaga: Odpowiedź Wykonawcy „NIE” w kolumnie „parametr oferowany” tabeli uznane zostanie jako niespełnienie warunków granicznych i spowoduje odrzucenie oferty.