## Zadanie1
……………………………………. | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
D25M/251/N/31-65rj/19
Formularz cenowy
Zadanie nr 1 - Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego i barkowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
I. Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego z akcesoriami - depozyt CPV: 33183200-8
1 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna-cementowa. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu (wymagana dostepność wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Ostrze do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania | szt | 600
2 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna-bezcementowa. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu (wymagana dostepność wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E w przypadku takiego zapotrzebowania po stronie Zamawiającego) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo bolcem metalowym. Ostrze do piły, system do płukania. | szt | 6
3 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna - cementowa antyalergiczna Komponent udowy anatomicznywykonany ze stopu CoCr, pokryty powłoką TiNbN, w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN, w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu Cr i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu (wymagana dostepnosc wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Ostrze do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do miesznia prózniowego podwójny, system do płukania. | szt | 6
4 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr w kształcie wycinka sfery w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w kształcie płaskiej tacki w minimum 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa nie związana z komponentem piszczelowym (ruchoma wkładka) w minimum 7 grubościach.Endoproteza do zastosowania przedziału przyśrodkowego i bocznego. 2 ostrza do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do miesznia prózniowego podwójny, system do płukania. | szt | 7
5 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego anatomiczna półzwiązana. Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr anatomiczny, w części kłykciowej o przekroju płaskim w minimum 6 rozmiarach. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w minimum 5 szerokościach, polerowany z bolcem stabilizującym wkładkę umozliwiajacym poboczną i tylną stabilizację implantu.Ruchoma wkładka polietylenowa osadzona na centralnym bolcu tacy piszczelowej. W komponencie trzpień do uda i trzpień do piszczeli oraz dwie podkładki, offset, skrzydełka derotacyjne. Ostrze do piły, cement z dwoma antybiotykami 2 x 40 g , system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania. | szt | 15
6 | Endoprotezy stawu biodrowego Endoprotezy totalne cementowe stawu biodrowego z trzpieniem wykonanym z CoCR. Trzpień prosty, bez kołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa lub ceramiczna o średnicy 28 lub 32 mm z min. czterema długościami szyjki. Korek do zatkania kanału. Panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim o średnicy od 44 mm do 58 mm ze skokiem, co 2 mm. Panewka polietylenowa wyposażona w dystansery z kołnierzem antyluksacyjnym. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania. | szt | 60
7 | Endoprotezy cementowe bipolarne stawu biodrowego - Endoprotezy totalne cementowe stawu biodrowego z trzpieniem wykonanym z CoCr. Trzpień prosty bezkołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28 mm z min. czterema długościami szyjki. Głowa bipolarna o średnicch od 41 do 61 mm z polietylenowym kołnierzem do zatrzaśnięcia głowy 28 mm. Korek do zatkania kanału.Cement z antybiotykiem 1 x 40 g, system do mieszania prózniowego pojedyńczy, system do płukania. | szt | 140
8 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28, 32, 36 mm z min. czterema długościami szyjki. Element uzupełniający ubytki stropu wykonany w całości z tantalu. Kosz rewizyjny tytanowy. 2 śruby w komplecie. | szt | 24
8.1 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm | szt | 20
8.2 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 20
| Głowa metalowa antyluksacyjna. | szt | 15 | 1200 | 18000 |  | 0 | 18000
9 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień wykonany z tytanu, prosty, bezkołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, szeroki w części proksymalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej, samocentrujący w kanale. Trzpień w min. 10 rozmiarach, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo porowatą okładziną tytanową oraz warstwą hydroxyapatytu o grubości do 5 mikronów. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 22,2 28 i 32 mm. Panewka typu press-fit pokryta tytanowa okładziną porowatą napylaną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, średnica od 46 mm do 60 ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniemw dnie i nadbudową na obrąbku. Panewka umożliwiająca dodatkową stabiliazację śrubami, w komplecie dwie śruby, wkładka polietylenowa nasycona witaminą E o średnicy wewnętrznej 28 i 32 mm z dodatkowym pokryciem głowy. Panewka antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem, średnica zewnętrzna 44-64 mm. Wkładka panewkowa z polietylenu crooss linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22, 2 mm i 28 mm. System do płukania. | szt | 25
10 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem - Trzpień endoprotezy bezcementowy mocowany przynasadowo - w wersji krótki trzpień (short stem) wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach. Trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w cząści kelichowatej (samocentrujacy sie w kanale. W częsci bliższej trzpień napylonyplazmowo porowatą okładziną tytanową. Trzpień spłaszczony zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną Trzpien powinien posiadać jako opcje trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych trzpieni, odległościpomiedzy osia trzpieniaa środkiem głowy endoprotezy (tzw. offset) w celu umozliwienia regulacji napiecia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28, 32, 36,40 mm. Panewka typu press fit pokryta tytanową okładzina porowatą napylaną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, średnica od 46 mm do 60 ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku. Panewka umożliwiająca dodatkowa stabilizację śrubami, w komplecie dwie śruby, wkładka polietylenowa nasycona witaminą E z dodatkowym pokryciem głowy.system do płukania. | szt | 300
11 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem - ceramika/ceramika. Trzpień endoprotezy bezcementowy mocowany przynasadowo - w wrsji krótki trzpień (short stem) wykonanay ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach. Trzpien prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej (samocentrujący sie w kanale). w częsci bliższej trzpień napylony plazmowo porowata okładziną tytanową. Trzpien spłaszczony, zapewniajacy zwiększona stabilizację derotacyjną. Trzpien powinien posiadać jako opcję trzpienie o zwiekszonej w stosunku do standardowych trzpieni, odległości pomiędzy osia trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (tzw. offset) w celu umożliwienia regulacji napiecia tkanek miekkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy., Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32 i 36 mm. Panewka tytanowa typu pres-fit pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroxyapatytem o śrenicach od 48 mm do 62 mm. Kształt panewki hemisferyczny ze spłszczeniem w dnie i nadbudowa na obrąbku. w komplecie dwie śruby oraz zatyczki do pozostłych otworów Wkładka ceramiczna zatopiona w polietylenie. Panewka typu press-fit aykonana ze stopu tytanu napylona porowata warstwa tytanową w technologii plasma spray i hydroksyapatytem dostepna z 15 stopniową nadbudową. Rozmiary od 46 do 64 mm. Wkladka ceramiczna . Dwie śruby do stabilizacji panewki zaslepka do pozostałych otworów, system do płukania | szt | 10
12 | Endoproteza stawu barkowego Bezcementowy trzpień pokryty w części blizszej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpien cementowy. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica38 mm- 58 mm. Hybrydowa wersja panewki wykorzystujaca trzpień z porowatej gabki tytanowej przerastajacej kością. Mozliwość zastosowania panewki cementowej | szt | 15
13 | Endoproteza urazowa stawu barkowego Bezcementowy trzpień pokryty w części blizszej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpien cementowy. Trzpien urazowy z dwoma bocznymi zaczepami do odpowiedniego mocowania guzików. Pozycjonowanie wysokosci osadzenia trzpieniea urazowego za pomoca skretnego pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm. Hydrofobowa wersja panewki wykorzystująca trzpien z porowatej gabki tytanowej przerastającej kością. Możliwość zastosowania panewki cementowej. | szt | 10
14 | Endoproteza odwrócona stawu barkowego - Bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowy. Trzpień urazowy z dwoma bocznymi zaczepami do odpowiedniego mocowania guzików.Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym plynnie offsetem, średnica 38-58 mm. Hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gabki tytanowej przerastającej kością. Możliwość zastosowania panewki cementowej. Mocowanie części panewkowej w protezie odwrotnej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej. Podstawa części panewkowej w protezie odwrotnej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością. | szt | 7
15 | Spacer stawu kolanowego Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Różna dla części piszczelowej – cztery rozmiary (65,70,75,80mm) oraz części kłykci udowych – cztery rozmiary (60,65,70,75mm). Po wyjęciu z formy cement zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym. Spacer uda. Spacer piszczeli. | szt | 5
16 | Spacer stawu biodrowego Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Minimum trzy rozmiary komponentu biodrowego (9x125mm/głowa 51mm, 13x145mm/głowa 57mm, 17x165mm./głowa 64mm). Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie biodrowym z naturalną panewką. | szt | 5
17 | Spacer modularny stawu biodrowego - Silikonowa sterylna forma do utworzenia protezy tymczasowej stawu biodrowego, do wypełnienia cementem kostnym, składająca się z trzech elementów: trzpienia, głowy i adaptera. Trzpienie o średnicach od min 9 do min 17 mmi długości od min 125 do min 200 mm. | szt | 10
17.1 | Spacer modularny stawu biodrowego - Silikonowa sterylna forma do utworzenia protezy tymczasowej stawu biodrowego, do wypełnienia cementem kostnym, składająca się z trzech elementów: trzpienia, głowy i adaptera. Trzpienie o średnicach od min 9 do min 17 mmi długości od min 125 do min 200 mm. Głowy w 5 rozmiarach od minimum 48 mm do minimum 64 mm ze skokiem co 4 mm oraz 3 wielkości adapterów (-6;0;+6mm). Trzpień | szt | 1
17.2 | Głowa | szt | 1
17.3 | Adapter | szt | 1
18 | Jednorazowy test oznaczający poziom alfadefensyn w płynie stawowym do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów, dający wynik w ciągu 10 minut. | szt | 1
19 | Panewkowy system rewizyjny Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10º dla głów 28, 32 i 36mm. Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, śruby do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm - 2 sztuki śrub w komplecie. | szt | 10
| Płyty do złamań okołoprotezowych |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
II | Płyty do złamań okołoprotezowych
20 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | szt | 1
21 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | szt | 1
22 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | szt | 1
23 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | szt | 1
24 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | szt | 1
III | Śruby tytanowe do płyt
25 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | szt | 1
26 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | szt | 1
27 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | szt | 1
28 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | szt | 1
29 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | szt | 1
30 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt | 1
31 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt | 1
32 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 1
33 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 1
34 | śruba łącząca płytę krętrzową | szt | 1
35 | oczko do kabla blokowane | szt | 4
36 | oczko do kabla nieblokowane | szt | 1
37 | kabel średnica 1.8 długość 914 | szt | 4
38 | kabel średnica 1.8 długość 635 | szt | 4
39 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | szt | 1
40 | Spacer 1, 2 lub 3 mm | szt | 1
Razem
W zakresie zadania nr 1 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg) 2) użyczenia bezprzewodowych, autoklawowalnych napędów wiertarskich wraz z odpowiednim i niezbędnym osprzętem umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania wiertarek w stanie jałowości. 3) aby kontenery sterylizacyjne były oznakowane trwałym napisem identyfikacyjnym w celu łatwej i sprawnej identyfikacji danego zestawu narzędzi. 4) serwisu użyczonego sprzętu/napędów wiertarskich w czasie trwania umowy, sprzętu zastępczego przy naprawie trwającej powyżej 3 dni, a w przypadku braku możliwości naprawy niezwłocznej wymiany sprzętu na nowy. 5) dostarczania implantów najpóźniej do godziny 9:00 dnia następnego po przesłaniu faksem protokołu zużycia dnia poprzedzającego. 6) dostarczenia innych implantów niż wymienione w pozycji od 1 do 18 , które mogą wynikać ze szczególnych potrzeb związanych z leczeniem pacjenta. 7) zapewnienia transportu implantów oraz zamawianego instrumentarium. 8) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia

## Zadanie 2 3
………………………………...…………..
Pieczęć adresowa Wykonawcy | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
D25M/251/N/31-65rj/19
Zadanie nr 2 - Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego - depozyt CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Śruba interferencyjna biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, gwintowana na całej długości, kształt gwintu półokragły dla ochrony przeszczepu, kaniulowana dla drutu nitinolowego 1,5 mm, średnica 7-10 mm, długość 20-35 mm zakres odpowiedni do srednicy, sterylna, pakowana pojedyńczo | szt | 3
2 | Rekonstrukcja ACL- mocowanie udowe. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z mocowaniem udowym - implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa, połaczona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. - w zestawie nić prowadząca implant, możliwość zastosowania przeszczepu z mieśnia półścięgnistego, smukłego oraz więzadła rzepki, - kotwiczenie implantu poza chrząstką wzrostu | szt | 100
3 | Rekonstrukcja ACL - mocownie piszczelowe - podkładka (guzik) wykonany z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej UHMPWE - średnica guzika 15 i 19 mm, - guzik wyposażony w cztery otwory | szt | 100
4 | Nici do obszycia pęczków przeszczepu wykonane z polietylenu o ultra wyskoiej masie czasteczkowej UHMWPE, połaczone z igłą | szt | 400
5 | System do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich poliestrowych implantów do szycia łąkotki połączone bezwęzłowo z samodociskajacą się podwójną nicią o rozmiarze 2-0 wykonaną z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej UHMWPE | szt | 10
6 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone z nicią 2-0 | szt | 10
7 | Szydło (wiertło) do prowadzenia przeszczepu | szt | 15
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 2 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia
2) użyczenia min. 2 kompletnych zestawów specjalistycznych narzędzi endoprotetycznych oraz min. 4 akumulatorowych, autoklawowalnych napędów wiertarskich z kompletnym osprzętem
Zadanie nr 3 - Endoproteza głowy promieniowej - depozyt CPV: 33183200-8 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Endoproteza cementowa głowy kości promieniowej , modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 150 w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 300. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | szt | 20
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 3 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia na czas operacji krótkoterminowego depozytu wraz z dostarczeniem specjalistycznego zestawu narzędzi do implantacji oferowanego wyrobu.

## Zadanie 4 5 6 7
………………………………...…………..
Pieczęć adresowa Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy | [8 empty] | D25M/251/N/31-65rj/19
Zadanie nr 4 - Syntetyczny materiał kościo-zastępczy - depozyt CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 Mpa. materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający calkowitej przebudowie. Dostępny w formie: Granulek 1-4 mm 5 cc -2 szt. Granulek 1-4 mm 10 cc -2 szt. Granulek 1-4 mm 15 cc -2 szt. Granulek 1-4 mm 20 cc -2 szt. Bloczek 10x10x10 -1 szt. Bloczek 10x10x20 -1 szt. Bloczek 10x10x30 -1 szt. Klin 15x20x6x4 -1 szt. Klin 15x20x8x6 -1 szt. Klin 15x20x10x8 -1 szt. Klin 15x20x14x10 -1 szt. | szt
2 | Membrana do rekonstrukcji chrząstki stawowej na bazie kwasu hialuronowego do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno - kostnych. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. Elastyczna, łatwo przywierająca do powierzchni na którą zostanie nałożona,nie wymagajaca dodatkowej fiksacji, prosta w aplikacji również w metodzie artroskopowej. | szt | 8
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
W zakresie zadania nr 4 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia
Zadanie nr 5 - Implanty do operacji barku - depozyt CPV: 33183100-7 | [9 empty] | D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | szt | 6
2 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt | 6
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
W zakresie zadania nr 5 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia na czas operacji krótkoterminowego depozytu wraz z dostarczeniem specjalistycznego zestawu narzędzi do implantacji oferowanego wyrobu. na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia
Zadanie nr 6 - System do pozyskiwania i podaży autogennych komórek macierzystych ze szpiku kostnego - depozyt CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad 6x zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składający się z: koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, 4 szt strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej - trokar do pobrania szpiku kostnego. Zamawiający wymaga użyczenia w ramach umowy wirowki | zestaw | 4
2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego);odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi; x 9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona co najmniej jedną publikacją naukową, skuteczność kliniczna produktu potwierdzona raportem z badań naukowych; wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogatopłytkowego; niska zawartość erytrocytów. Zestaw składający się z: 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP, 1 strzykawka pobraniowa 60ml; 1 strzykawka transportowa 30ml;1 strzykawka transportowa 10 ml; igła 18, 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi . Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. W zestawie do pobrania krwi: 2x strzykawka 10ml, 1x strzykawka 20ml, 2x strzykawka 30 ml, 1x strzykawka 60ml , zestaw oraz końcówki do mieszania i podawania PRP z trombiną. Zamawiajacy wymaga uzyczenia w ramach umowy wirówki. | zestaw | 4
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
W zakresie zadania nr 6 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia
2) użyczenia wirówki
Zadanie nr 7 - Jednorazowy test do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawu - depozyt CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy test do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawu. Skład zestawu: fiolka z buforem rozcieńczającym, próbówka wraz z pojemnikiem na próbówkę, pasek odczynnikowy wraz z koniecznymi do wykonania testu składnikami. | szt | 1
Razem zadanie nr 7
Słownie wartość brutto zadania nr 7:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
W zakresie zadania nr 7 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia

## Zadanie 8 9
Zadanie nr 8 - Implanty do osteotomii SCARF, LUDOFFF, CHEVRON, MANN, WAIL; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższej, osteotomii paliczków - depozyt CPV: 33183100-7 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm.Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja ϕ 1,1mm | szt | 120
2 | Tytanowe śruby typu snap off do osteotomii Weila o średnicy 2 mm i długości 11-14 mm | szt | 60
3 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm. | szt | 20
4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm. | szt | 20
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 8 Zamawiający wymaga:
1) użyczenia min. 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu
2) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
Zadanie nr 9- Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia - depozyt CPV: 33183100-7 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent | nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5 mm, profil 0.6mm, prosta 4,6 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, prosta 4,6 otworowa. | szt | 10
2 | Opłyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt | 2
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm, profil 0.6mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.0mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe | szt | 6
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0mm, 2.3mm, profil 1.3mm,kompresyjne, w ksztsałcie litery T, L 6 otworowe | szt | 6
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2mm, 1.5mm,profil 0.6mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6otworowe oraz pod śruby 2.0mm,2.3mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt | 4
6 | Płyty tytanowe pod śruby 1.2mm , 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. | szt | 4
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe | szt | 6
8 | Płytka tytanowa kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | szt | 6
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinemdo kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6, 11,12 otworowe | szt | 4
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane | szt | 4
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane | szt | 4
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne,trapezoidalne 6,9 | szt | 6
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i dio kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana | szt | 6
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt | 6
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T, L- 6 otworowe ora profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane | szt | 6
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane | szt | 6
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T, L 6,7,8 otworowe, blokowane. | szt | 6
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. | szt | 6
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe ora trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. | szt | 6
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane | szt | 6
21 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 6
22 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
Śruby samowiercące
24 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm | szt | 4
25 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm dł. 100 mm, 10 sztuk w opakowaniu. | op | 4
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 9 Zamawiający wymaga:
użyczenia min. 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu

## Zadanie 10 11 12
……………………………………. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
D25M/251/N/31-65rj/19
Formularz cenowy
Zadanie nr 10 - Gwoździe śródszpikowe i dynamiczne stabilizatory wykonane ze stali implantacyjnej i stopu tytanu -depozyt CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, Ø 9÷12 mm, dł. 200-500 mm, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium (narzędzi specjalistycznych, rozwiertaków) w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww. opisanego gwoździa. | szt | 40
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa | szt | 30
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, Ø 6-9 mm, dł. 150-250 mm, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy. Użyczenie niezbędnego instrumentarium do implantacji ww. gwożdzia | szt | 30
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa | szt | 1
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa | szt | 1
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową Ø 11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa | szt | 1
7 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową Ø 11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa | szt | 1
8 | Dynamiczny stabilizator biodrowy – DHS, kompletny, w składzie: a) płyta DHS (2,4,5 otworowe), b) śruba DHS Ø 12,5 mm, dł. 50-150 mm, długość gwintu 22 mm i 27 mm, c) śruba kompresyjna dł. 32mm Użyczenie niezbędnego instrumentarium do implantacji DHS | szt | 150
9 | Płytka nakrętarzowa wielootworowa do systemu DHS, otwory pod wkręty Ø 4,5 mm, długość od 138 mm do 147 mm | szt | 6
10 | Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – DCS, kompletny w składzie: a) płyta DCS (od 6 do 20 otworów) b) wkręty blokujące w komplecie, c) śruba DCS Ø 12,5 mm, dł. 50-150 mm, długość gwintu 22 mm i 27 mm, d) śruba kompresyjna dł. 32 mm Użyczenie niezbednego instrumentarium do implantacji DCS | szt | 80
11 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 3,5 mm; 4,5 mm i 5,0 mm | szt | 600
12 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5 mm | szt | 20
13 | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm | szt | 2
14 | Śruba szyjkowa kompletna Ø 11mm, dł. 70-125mm | szt | 2
15 | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | szt | 2
16 | Wkręt derotacyjny Ø 6,5mm, dł. 65-125mm | szt | 2
17 | Wkręty do kości korowej Ø 4,5 mm (do zespolenia DHS/DCS) | szt | 400
18 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „S”
18.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 6
18.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 4
18.3 | Łącznik multifunkcyjny | szt | 4
18.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | szt | 1
18.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | szt | 2
19 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „M”
19.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 6
19.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 6
19.3 | Łącznik multifunkcyjny | szt | 6
19.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | szt | 6
19.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | szt | 6
20 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „L”
20.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” | szt | 6
20.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt | 6
20.3 | Łącznik multifunkcyjny | szt | 6
20.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | szt | 6
20.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | szt | 6
21 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 m | szt | 6
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10:
W zakresie zadania nr 10 Zamawiający wymaga:
1) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
2) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
3) użyczenia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju oraz jednego (1 komplet) akumulatorowego, autoklawowalnego napędu wiertarskiego wraz z kompletnym osprzetem
4) w przypadku specyficznych potrzeb, zapewnienia gwoździ pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu a gwoździ ażurowych pokrytych warstwą nanokrystalicznego diamentu w 100%
5) wkrętów z gniazdem na łbie sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego
Zadanie nr 11 - Druty, gwoździe, grotowkręty - depozyt CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 0,8mm - 3,0mm, dł. 150 mm | szt | 600
2 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 0,8mm - 3,0mm, dł. 310mm | szt | 180
3 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 1,5mm - 3,0mm, dł. 380mm - | szt | 30
4 | Drut Kirschnera – gwintowany śr 1,0mm - 3,0 mm 150-310mm | szt | 30
5 | Drut Kirschnera – gwintowany śr 1,5mm - 3,0 mm 380mm | szt | 30
6 | Gwóźdź RUSH`A śr 4,0 mm – 5,0mm; L= 200mm÷370 mm | szt | 5
7 | Gwóźdź RUSH`A śr 6,0 mm; L= 250mm÷430 mm | szt | 5
8 | Grotowkręt APEX śr 4,0; L= 90÷180 mm, Dł. Ostrza =10 mm÷50 mm | szt | 10
9 | Grotowkręt APEX śr 5,0; L= 95÷250 mm, Dł. Ostrza =35 mm÷70 mm | szt | 10
10 | Drut do cerklażu (miękki i twardy), L=5m śr 0,5 – 1,2 mm | szt | 24
11 | Grotowkręt SHANZA śr 5,0mm – 6,0 mm, długość 100 mm – 200 mm | szt | 10
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 11:
W zakresie zadania nr 11 Zamawiający wymaga:
1) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
2) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
3) w przypadku specyficznych potrzeb, zapewnienia implantów pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu
Zadanie nr 12 - Płytki do osteosyntezy wraz z wkrętami wykonane ze stali implantacyjnej i stopu tytanu- depozyt CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Płytka drobna samodociskowa, grubość 2,5 x 8 mm, 5-10 otworowa. | szt | 2
2 | Płytka typu „Y” do wieloodłamowych złamań kłykci, pod wkręty Ø 4,5 mm, prawa/lewa, ilość otworowe 7/6 do 13/6 | szt | 2
3 | Płytka rekonstrukcyjna prosta Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 120
4 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 5
5 | Płytka prosta, wąska, cienka Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 24
6 | Płytka prosta szeroka gruba z ograniczonym kontaktem. Płytka gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 2
7 | Płytka do złamania nasady dalszej kości ramiennej tylno-boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 15
8 | Płytka dalsza przyśrodkowa do kości ramiennej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 3
9 | Płytka do wyrostka łokciowego Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 15
10 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal lub tytan. | szt | 80
11 | Płytka piszczelowa bliższa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirchnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 115 do 313 mm, od 3 do 14 otworów. Materiał stal lub tytan. | szt | 45
12 | Płytka kłykciowa piszczelowa Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 4
13 | Płytka piszczelowa bliższa boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące zgniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 3
14 | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 1
15 | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 45
16 | Płytka piszczelowa dalsza przednio boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 1
17 | Płytka do kości strzałkowej dalsza boczna Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 120
18 | Płytka obojczykowa z hakiem Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Materiał stal lub tytan. | szt | 12
19 | Płytka do kości obojczykowej górno-przednia z boczna stabilizacją Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał stal lub tytan. | szt | 20
20 | Płytka do kości obojczykowej górno-przednia. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. Materiał stal lub tytan. | szt | 40
21 | Płytka do bliższej nasady kości promieniowej Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał stal lub tytan. | szt | 10
22 | Płytka dłoniowa do kości promieniowej dalsza szeroka Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 20
23 | Płytka dłoniowa do kości promieniowej dalsza wąska Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 120
24 | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej, w kształcie litery H. 12 otworów w tym 10 otworów blokowanych z gwintem stożkowym z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7 mm oraz 4 podłużna otwory pod wkręty korowe 2,4/2,7 mm. Płytka posiada 5 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Szerokość płytki 30 mm, wysokość 49 mm. Grubość płytki 1,8 mm. | szt | 2
25 | Płytka grzbietowa do kości promieniowej dalsza T Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 2
26 | Płytka kłykciowa udowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. | szt | 15
27 | Płytka śródstępno - paliczkowa - Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kącie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 42 do 57mm, od 5 do 7 otworów. Materiał stal lub tytan. | szt | 8
28 | Płytka piętowa Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 64 do 81 mm. Materiał stal lub tytan. | szt | 16
29 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady oraz trzonu kości promieniowej, dłoniowa, w kształcie litery T. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Głowa płytki o zmniejszonej grubości podgięta anatomicznie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 95 do 240 mm, od 5 do 15 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 3,0 mm. | szt | 8
30 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki. | szt | 9
31 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | szt | 4000
32 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnica 5,0mm | szt | 1200
33 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnica: 7,3mm | szt | 40
34 | Wkręty korowe na łbie z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego 2,7; 3.5; 4.5 mm | szt | 1500
35 | Podkładki do śrub | szt | 80
36 | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5mm, dł. 25-140mm, na łbie z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym do wyboru Zamawiającego | szt | 5
37 | Wkręt do kaniulowany Ø 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm – różne długości | szt | 40
38 | Wkręt kaniulowany Ø 7,0mm, dł. 40-130mm, na łbie z gniazdem sześciokątnym | szt | 50
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12:
W zakresie zadania nr 12 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni,
2) użyczenia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju oraz jednego (1 komplet) akumulatorowego, autoklawowalnego napędu wiertarskiego wraz z kompletnym osprzętem
3) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
4) wkrętów z gniazdem na łbie sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego
5) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
6) w przypadku specyficznych potrzeb: zapewnienia płytek pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu

## Zadanie 13
……………………………………. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Formularz cenowy
D25M/251/N/31-65rj/19
Zadanie nr 13 - Stabilizatory zewnętrzne kości kończyn górnych, dolnych i miednicy- depozyt CPV: 33140000
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
I | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY -
1 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich(wielokrotnrgo użytku)/ uniwersalny oparty na przegubach kulowych, blokowanych niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrzej części stabilizatora. Zakres rozmiarów S ,M, L. Możliwość wprowdzenia grotów wielu płaszczyznach oraz wymiany klamer zaciskajacych groty. | szt | 1
2 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich(wielokrotnrgo użytku)/ klamra Przynasadowa. Oparty na przegubach kulowych, blokowanych niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrzej części stabilizatora. Zakres rozmiarów S ,M, L. Możliwość wprowdzenia grotów w wielu płaszczyznach oraz wymiany klamer zaciskajacych groty. | szt | 1
3 | Stabilizator zewnętrzny kompresyjno/dystrakcyjny/klamra piętowa. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej. Możliwość wykonania kompresji/ dystrakcji za pomocą tulei umieszczonej po zewnętrzej części stabilizatora. Zakres rozmiarów S ,M, L. Możliwość wprowdzenia grotów w wielu płaszczyznach oraz wymiany klamer zaciskajacych groty. | szt | 1
4 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich(wielokrotnrgo użytku)/ klamra typu T. Oparty na przegubach kulowych, blokowanych niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrzej części stabilizatora. Zakres rozmiarów S ,M, L. Możliwość wprowdzenia grotów w wielu płaszczyznach oraz wymiany klamer zaciskajacych groty. | szt | 1
5 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich(wielokrotnrgo użytku)/ klamra kątowa. Oparty na przegubach kulowych, blokowanych niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrzej części stabilizatora. Zakres rozmiarów S ,M, L. Możliwość wprowdzenia grotów w wielu płaszczyznach oraz wymiany klamer zaciskajacych groty. | szt | 1
Groty typu Schanz samotnące
1 | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie 6 mm , w części gwintowanej 3,4.5,5, 6 mm | szt | 4
II | STABILIZATOR KOŚCI DŁUGICH - piszczel
1 | Klamra pręt-pręt( wielokrotnego użytku dla prętów oraz łączników Ø 8 mm | szt | 10
2 | Klamra pręt - grot( wielokrotnego użytku) dla grotów Ø 5-6 mm oraz prętów Ø 8 mm | szt | 8
3 | Łącznik zagięty( wielokrotnego użytku) pod kątem 30° Ø 8 mm | szt | 4
4 | Klamra multifunkcyjna( wielokrotnego użytku) dla grotówØ 5-6 mm | szt | 2
5 | Pręt aluminiowy ( wielokrotnego użytku) w kształcie podkowy Ø 8 mm |  | 2
6 | Pręt węglowy ( wielokrotnego użytku) Ø 8 mm | szt | 6
7 | Klucz rączka T | szt | 1
8 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 m | szt | 8
III | STABILIZATOR KOŚCI DŁUGICH
1 | Klamra pręt-pręt( wielokrotnego użytku dla prętów oraz łączników Ø 8 mm | szt | 8
3 | Łącznik zagięty( wielokrotnego użytku) pod kątem 30° Ø 8 mm | szt | 8
4 | Klamra multifunkcyjna( wielokrotnego użytku) dla grotówØ 5-6 mm | szt | 4
6 | Pręt węglowy ( wielokrotnego użytku) Ø 8 mm | szt | 4
7 | Klucz rączka T | szt | 1
8 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 m | szt | 8
IV | STABILIZATOR MIEDNICY
1 | Stabilizator do kości miednicy( wielokrotnego użytku) opart na przegubach kulowych. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry i wkręty wykonane z włókna węgowego. L= 510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w kilku płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt | 1
2 | Grotowkręty Schanza o średnicy w trzonie Ø6 mm śrenica w części gwintowanej 3, 4, 4.5, 5 ,6 mm | szt | 4
V | STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO
1 | Stabilizator zewnętrzny stawu łokciowego(wielokrotnego użytku), z możliwością wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewn. części stabilizatora. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach, z możliwością wymiany klamer zaciskających groty. |  | 1
2 | Grotowkręty Schanza o średnicy w trzonie Ø6 mm śrenica w części gwintowanej 3, 4, 4.5, 5 ,6 mm | szt | 4
VI | STABILIZATOR KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH
1 | Klamra pręt-pręt( wielokrotnego użytku dla prętów oraz łączników Ø 5 mm | szt | 4
2 | Łącznik zagięty( wielokrotnego użytku) pod kątem 30° Ø 5 mm | szt | 4
3 | Klamra multifunkcyjna( wielokrotnego użytku) dla grotówØ 3-4 mm | szt | 2
4 | Pręt węglowy ( wielokrotnego użytku) Ø 5 mm L=65 mm-350 mm z przeskokiem od 65-100 mm co 45mm; od 100-350 mm co 50 mm | szt | 2
5 | Klucz ( wielokrotnego użytku) | szt | 1
6 | Grotowkręty Schanza samowiercące Ø3-4 mm | szt | 4
VII | STABILIZATOR KOŚCI KOŃCZYN GÓRNYCH- rama okołostawowa
1 | Klamra pręt-pręt( wielokrotnego użytku dla prętów oraz łączników Ø 5 mm | szt | 2
2 | Klamra okołostawowa wielokrotnego użytku dla grotów Ø 3mm | szt | 1
3 | Łącznik zagięty( wielokrotnego użytku) pod kątem 30° Ø 5 mm | szt | 1
3 | Klamra multifunkcyjna( wielokrotnego użytku) dla grotówØ 3-4 mm | szt | 1
4 | Pręt węglowy ( wielokrotnego użytku) Ø 5 mm L=65 mm-350 mm z przeskokiem od 65-100 mm co 45mm; od 100-350 mm co 50 mm | szt | 2
5 | Klucz ( wielokrotnego użytku) | szt | 1
6 | Grotowkręty Schanza samowiercące Ø3-4 mm | szt | 4
VIII | STABILIZATOR NADGARSTKA
1 | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego wielokrotnego Użytku oparty na przegubach kulowych, blokowanych niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji( zakres 22 mm). Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt | 1
2 | Groty typu Schanz samotnące Ø3 mm | szt | 4
Razem zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13:
W zakresie zadania nr 13 Zamawiający wymaga:
1) użyczenia min. 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu
2) aby oferowany wyrób posiadał odpowiednio dobrany wielkością kontener sterylizacyjny z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości.

## Zadanie nr 14
……………………………………. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
D25M/251/N/31-65rj/19
Formularz cenowy
Zadanie nr 14 - Sterylne ostrza jednorazowego użytku do zabiegów artroskopowych kompatybilne z rączką Shavera typu formuła firmy Stryker lub równoważne CPV: 33140000
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Końcówki do shavera typu Aggressive Plus Cutters lub równowazne kompatybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm (pakowane po 5 szt) | szt | 80
2 | Końcówki do shavera typu Tomcat Cutters lub równoważne kompatybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm (pakowane po 5 szt) | szt | 80
3 | Końcówki do shavera typu Aggressive Plus Cutters lub równoważne do małych stawów, kompatybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 2.5mm, 3.5mm (pakowane po 5 szt) | szt | 20
4 | Jednorazowe sterylne ostrza do shavera typu formula o kształcie różyczki typu “Barel Burs” z 12 listkami (flute), o średnicy 5.0 mm (pakowane po 5szt) | szt | 3
5 | Jednorazowe dreny napływowe do pompy artroskopowej FloControl będącej w posiadaniu Zamawiającego, (pakowane po 10szt) | szt | 200
6 | Końcówki do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem typu SERFAS będącego w posiadaniu Zamawiającego- rozmiar i typ końcówki do wyboru Zamawiającego | szt | 24
7 | Ostrze o mikro-cięciu do miktopiły TPS/CORE 9.0x0.51x31.0 kompatybilne z napędem ortopedycznym f. STRYKER lub równoważne | szt | 30
8 | Ostrze o mikro-cięciu do miktopiły TPS/CORE 13.0x0.38x39.0 kompatybilne z napędem ortopedycznym f. STRYKER będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt | 35
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł | [10 empty] | c
W zakresie zadania nr 14 Zamawiający wymaga:
1) użyczenia rączki shavera typu formuła kompatybilnej z ostrzami opisanymi w pozycjach od 1 do 4

## Zadanie nr 15,16,17
……………………………………. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
D25M/251/N/31-65rj/19
Formularz cenowy
ZADANIE NR 15 - IMPLANTY CMF - DEPOZYT CPV: 33132000-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
I | Zestaw do unieruchomienia szczękowo-żuchwowego - system 2.0mm
1 | Wkręt kostny 2.0x8mm samowiercący, niesterylny (4szt w op.) | op | 10
2 | Wkręt kostny 2.0x12mm samowiercący, niesterylny (4szt w op.) | op | 10
3 | Drut podwiązujący Ø 0.5x160mm niesterylny (10szt w op.) | op | 15
4 | Drut podwiązujący Ø 0.64x160mm niesterylny (10szt w op.) | op | 15
II | Płyty kotwiczące
5 | Wkręt kostny 1.7x4mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 10
6 | Wkręt kostny 1.7x5mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 10
7 | Wkręt kostny 1.7x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 10
8 | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 10
9 | Wkręt kotwiczący 1.7x8mm samogwintujący , niesterylny | op | 2
10 | Wkręt kotwiczący 1.7x12mm samogwintujący, niesterylny | op | 2
11 | Wkręt kotwiczący 1.7x5mm samowiercący, niesterylny | op | 2
12 | Pytka kotwicząca prosta 3 otwory z mostem 9mm, niesterylna | op | 2
13 | Pytka kotwicząca prosta 3 otwory z mostem 11mm, niesterylna | op | 2
14 | Pytka kotwicząca T 5 otworów z mostem 9mm, niesterylna | op | 2
15 | Pytka kotwicząca T 5 otworów z mostem 11mm, niesterylna | op | 2
16 | Pytka kotwicząca blokowana prosta 3 otwory z mostem 9mm, niesterylna | op | 2
17 | Pytka kotwicząca blokowana prosta 3 otwory z mostem 11mm, niesterylna | op | 2
18 | Pytka kotwicząca blokowana T 5 otworów z mostem 9mm, niesterylna | op | 2
19 | Pytka kotwicząca blokowana T 5 otworów z mostem 11mm, niesterylna | op | 2
20 | Wiertło Ø1.35x6mm 1.7, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 2
21 | Wiertło Ø1.4x12mm 1.7, dł.54mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 2
22 | Wkręt kotwiczący 1.7x6mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
23 | Wkręt kotwiczący 1.7x8mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
24 | Wkręt kotwiczący 1.7x12mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
25 | Wkręt kotwiczący 1.7x14mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
26 | Wkręt kotwiczący 1.7x16mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
27 | Wkręt kotwiczący 1.7x5mm samowiercący zmniejszona głowa, niesterylny | op | 2
III | Rekonstrukcja żuchwy 1.5/2.0/2.4/2.8mm
28 | Wkręt kostny 2.7x5mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
29 | Wkręt kostny 2.7x8mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 20
30 | Wkręt kostny 2.7x10mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 20
31 | Wkręt kostny 2.7x12mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 20
32 | Wkręt kostny 2.7x14mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
33 | Wkręt kostny 2.7x16mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
34 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
35 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
36 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
37 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
38 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy obustronna 5+11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
39 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 5+11+5 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
40 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+15+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna | op | 2
41 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna | op | 2
42 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna | op | 2
43 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna | op | 2
44 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna | op | 2
45 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.4mm, niesterylna | op | 2
46 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.4mm, niesterylna | op | 2
47 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.5mm, niesterylna | op | 2
48 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.5mm, niesterylna | op | 2
49 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 2
50 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 2
51 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+13+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 2
52 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+15+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 3
53 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+17+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 3
54 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 6+17 (34°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 3
55 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 6+17 (34°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna | op | 3
56 | Wiertło Ø1.6x7mm 2.0/2.3, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 6
57 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.58mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 6
58 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.85mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 6
59 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 6 mm, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
60 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 8 mm, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
61 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 10 mm, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
IV | Zespolenie żuchwy 2.0/2.3mm
62 | Wkręt kostny 2.0x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
63 | Wkręt kostny 2.0x8mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
64 | Wkręt kostny 2.0x10mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) | op | 20
65 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 16 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
66 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 8mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 20
67 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 50
68 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 8mm 2.0, lewa, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
69 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 8mm 2.0, prawa, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
70 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 4mm 2.0, lewa, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
71 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 4mm 2.0, prawa, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
72 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D prostokątna 3x2 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 8
73 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D kwadratowa 4x2 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 8
74 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D wygięta 6x2 otworów zagęszczonych 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 8
75 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 8
76 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 8
77 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 6 otworów 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 8
78 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 6 otworów z mostem 8mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 8
79 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 16 otworów 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 8
80 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 6
81 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 15mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
82 | Płytka do złamań żuchwy 95° 6 otworów z mostem 2.0, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
83 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 14 otworów 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
84 | Płytka do złamań żuchwy prosta 4 otwory z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
85 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
86 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
87 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 4 otwory 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
88 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna | op | 4
89 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 14 otworów 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
90 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
91 | Płytka do złamań żuchwy 140° 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
92 | Płytka do złamań żuchwy prosta 4 otwory z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
93 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
94 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
95 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
96 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 140° 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna | op | 4
97 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.58mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 8
98 | Wiertło Ø1.6x7mm 2.0/2.3, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 8
99 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.115mm, uchwyt "J", niesterylne | op | 8
100 | Wkręt kostny 2.0x6mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
101 | Wkręt kostny 2.0x8mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
102 | Wkręt kostny 2.0x10mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) | op | 5
V | Zespolenia ortognatyczne 1.7/2.0/2.3mm
103 | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 50
104 | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 50
105 | Wkręt kostny 1.7x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 50
106 | Wkręt kostny 1.7x8mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 50
107 | Wkręt kostny 1.7x12mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 20
108 | Wkręt kostny 1.9x5mm awaryjny samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) | op | 30
109 | Wkręt kostny 1.9x9mm awaryjny samogwintujący , niesterylny (5szt w op.) | op | 30
110 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna. Zmienna sztywność płytki | op | 6
111 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 10
112 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 10
113 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 10
114 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 10
115 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 15
116 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, prawa, profil 0.8mm, niesterylna | op | 15
117 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, lewa, profil 0.8mm, niesterylna | op | 15
118 | Płytka GSP Z mała 4 otwory 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
119 | Płytka GSP Z mała 4 otwory 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
120 | Płytka GSP Z duża 5 otworów 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
121 | Płytka GSP Z duża 5 otworów 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
122 | Płytka GSP Z mała 5 otworów 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
123 | Płytka GSP Z mała 5 otworów 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
124 | Płytka L 8 otworów z mostem 10mm 1.7, prawa, profil 0.55mm, niesterylna | op | 4
125 | Płytka L 8 otworów z mostem 10mm 1.7, lewa, profil 0.55mm, niesterylna | op | 4
126 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 14mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
127 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 17mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
128 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 12mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
129 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 6mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
130 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów bez mostu 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
131 | Płytka prosta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 6mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
132 | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 8mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
133 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 12mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
134 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
135 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 7mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
136 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 10mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
137 | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 14mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
138 | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 3mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
139 | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 7mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
140 | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna | op | 4
141 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 2mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
142 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 4mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
143 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 6mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
144 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 8mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
145 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 10mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
146 | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 12mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
147 | Wkręt kostny 2.0x6mm blokowany, niesterylny (5szt) | op | 15
148 | Wkręt kostny 2.0x4mm blokowany, niesterylny (5szt) | op | 15
VI | Zespolenia górnej twarzoczaszki 1.2mm
149 | Płytka oczodołowa mała 1.2, plastyczna, profil 0.3mm, niesterylna | op | 4
150 | Płytka oczodołowa średnia 1.2, plastyczna, profil 0.3mm, niesterylna | op | 4
151 | Płytka oczodołowa średnia 1.2, plastyczna, profil 0.3mm, niesterylna | op | 4
152 | Płytka oczodołowa średnia U2 1.2, profil 0.4mm, niesterylna | op | 2
153 | Płytka oczodołowa duża U2 1.2, profil 0.4mm, niesterylna | op | 2
154 | Wkręt kostny 1.2x3mm samowiercący , niesterylny (5szt w op.) | op | 10
155 | Wkręt kostny 1.2x4mm samowiercący , niesterylny (5szt w op.) | op | 10
156 | Płytka prosta 24 otwory zagęszczone U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna | op | 3
157 | Płytka prosta 18 otworów U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna | op | 3
158 | Płytka prosta 8 otworów U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna | op | 3
159 | Płytka prosta 24 otwory U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna | op | 3
160 | Płytka oczodołowa średnia U2 1.2, profil 0.4mm, niesterylna | op | 2
161 | Płytka oczodołowa duża U2 1.2, profil 0.4mm, niesterylna | op | 2
162 | Siatka dynamiczna 120x120mm U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
163 | Siatka dynamiczna 120x120mm U2 1.2, plastyczna, profil 0.3mm, niesterylna | op | 2
164 | Siatka mikro 120x120mm, profil 0.2mm, niesterylna | op | 2
165 | Siatka mikro 120x120mm, plastyczna, profil 0.1mm, niesterylna | op | 2
166 | Płytka oczodołowa 3D mała prawa | op | 2
167 | Płytka oczodołowa 3D duża prawa | op | 2
168 | Płytka oczodołowa 3D mała lewa | op | 2
169 | Płytka oczodołowa 3D duża lewa | op | 2
VII | Zespolenia środkowej twarzoczaszki 1.7mm
170 | Płytka prosta 4 otwory z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
171 | Płytka prosta 8 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
172 | Płytka prosta 24 otwory U2 1.7, profil 0.6 mm, niesterylna | op | 2
173 | Płytka prosta 2 otwory z mostem 8mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
174 | Płytka prosta 2 otwory z mostem 12mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
175 | Płytka prosta 2 otwory z mostem 16mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
176 | Płytka prosta 24 otwory zagęszczone U2 1.7, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna | op | 2
177 | Płytka prosta 20 otworów U2 1.7, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna | op | 2
178 | Płytka wygięta 4 otwory z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
179 | Płytka wygięta 6 otworów z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
180 | Płytka wygięta 10 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
181 | Płytka T 5 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
182 | Płytka Y 5 otworów z mostem 4mm U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
183 | Płytka Y 5 otworów z mostem 8mm U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
184 | Płytka podwójne Y 7 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna | op | 2
185 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
186 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
187 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
188 | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
189 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
190 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
191 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
192 | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
193 | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 2mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
194 | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 5mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
195 | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
196 | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 12mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
197 | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 2mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
198 | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 5mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
199 | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
200 | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 12mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna | op | 4
201 | Płytka blokowana L 100° 9 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
202 | Płytka blokowana L 100° 9 otworów z mostami 9.4/6.8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
203 | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 2mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
204 | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 5mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
205 | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
206 | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 12mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
207 | Płytka blokowana L 90° 9 otworów z mostami 9.4/7.5mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
208 | Płytka blokowana L 90° 10 otworów bez mostu U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna | op | 4
209 | Wkręt kostny 1.7x3mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) | op | 15
210 | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) | op | 15
211 | Wkręt kostny 1.7x5mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) | op | 15
212 | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) | op | 15
213 | Wkręt kostny 1.7x3mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 15
214 | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 15
215 | Wkręt kostny 1.7x5mm samowiercący, niesterylny (5szt w op. ) | op | 15
216 | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) | op | 15
VIII | Śrubokręt kątowy
217 | Końcówka RAS do wkrętów U2 1.2/1.7 „YO” | op | 2
218 | Końcówka RAS do wkrętów U2 2.0/2.3 „RB” | op | 2
219 | Wiertło RAS Ø1.0x8mm U2 „Y”, dł.18mm, niesterylne | op | 2
220 | Wiertło RAS Ø1.4x8mm U2 „O”, dł.18mm, niesterylne | op | 2
221 | Wiertło RAS Ø1.6x6mm U2 „R”, dł.17mm, niesterylne | op | 2
222 | Wiertło RAS Ø1.6x8mm U2 „R”, dł.19mm, niesterylne | op | 2
223 | Wiertło RAS Ø1.6x18mm U2 „R”, dł.29mm, niesterylne | op | 2
224 | Wiertło RAS Ø1.9x6mm U2 „B”, dł.17mm, niesterylne | op | 2
225 | Wiertło RAS Ø1.9x8mm U2 „B”, dł.19mm, niesterylne | op | 2
226 | Olej smarujący z adapterem do wkrętaka kątowego RAS | op | 2
Razem Zadanie nr 15
Słownie wartość brutto zadania nr 15:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 15 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Oddziale Otolaryngologii Operacyjnej VIII p Szpitala Św. Wincentego a Paulo
2) użyczenia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium wraz z 1 kompletem napędu wiertarskiego z osprzętem do implantów do osteosyntezy w obrębie twarzoczaszki
3) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
Zadanie nr 16 - Ostrza do chirurgii szczekowej kompatybilne z użyczonym napędem typu CORE lub równoważne CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Frezy w kształcie różyczki o średnicy w zakresie 2-7 mm kompatybilne z prostnicą MD - rozmiar do wyboru Zamawiajacego | szt | 60
2 | Ostrza do mikropiły posuwisto- zwrotnej TPS/CORE - rozmiar w zakresie długości i szerokości piły do wyboru Zamawiajacego z katalogu producenta | szt | 60
3 | Dren irygacyjny kompatybilny z użyczoną konsolą CORE do napędu szybkoobrotowego (10 szt.) | szt | 6
Razem zadanie nr 16
Słownie wartość brutto zadania nr 16:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17- Dystraktor podniebienny - tytanowy CPV: 33140000 D25M/251/N/31-65rj/19
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto | nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
| Dystraktor podniebienny wraz z zestawem narzędzi konieczynych do implantacji niżej opisanego dystraktora o składzie: - dystraktor podniebienny (komplet) wykonany z tytanu w min czterech długościach w stanie zamkniętym tj od 17 mm, 20 mm, 23 mm, 26 mm. Dystrakcja w zależności od długosci dystraktora od 8; 13,5;19; 24 mm Klucz w ilości 2 szt , mikrowkrety, blokowane, samowiercące fi 2,0 o długościach 5,6 , 7 mm w zestawie. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu | kpl | 50
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 17 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Oddziale Otolaryngologii Operacyjnej VIII p Szpitala Św. Wincentego a Paulo