## Pakiet 1
DZP/PN/119/2023 - Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do endoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Sprzęt jednorazowy endoskopowy
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, ze spiralnie ułożonymi kolorami, pozwalającymi na obserwowanie ruchu prowadnika, cieniodajny i hydrofilnie powleczony koniec na długości 5 cm. Rozmiary: średnica 0.021", 0.025" i 0.035" o długości 260 lub 480 cm. Końcówka prosta lub zagięta (tylko dla prowadnika o średnicy 0.035" i długości 480 cm). | szt | 60
3 | Poszerzadło do dróg żółciowcyh, stopniowane, stosowane do poszerzania ujścia brodawki dwunastnicy oraz zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica cewnika 8.4 Fr, średnica końcówki 7-5 Fr lub średnica cewnika 9.6 Fr, średnica końcówki 7-5 Fr; długość cewnika 195 cm, długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 2
4 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8.5 Fr, z przezroczystą koszulką na całej długości wprowadzanej protezy, współpracujący z prowadnikiem 0.035". Posiada kołnierz na obu końcach stentu, co zapobiega migracji. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza: 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6, 8 i 10 cm dla stentów niepokrywanych; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm i 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) cm dla stentów pokrywanych częściowo; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm i 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) dla stentów pokrywanych w całości. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 6
5 | Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent pokryty silikonem na trzonie, zaś niepokrywane proksymalne i dystalne kołnierze redukują ryzyko migracji. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Stent zawiera 4 znaczniki radiologiczne na kazdym końcu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 20/25 mm, długości 8, 10, 12,5 i 15 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 3
6 | Samorozprężalny stent metalowy do dwunastnicy, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 10 Fr i długości 230 cm. Stent niepokrywany. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Posiada markery widoczne zarówno endoskopowo, jak i fluoroskopowo, ułatwiając precyzyjne umieszczenie stentu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 22/27 mm o długości 6, 9 lub 12 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 1
7 | Proteza plastikowa do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych ze spiralnie ułożonymi otworami ułatwiającymi drenaż oraz 4 języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 3, 5, 7 i 10 Fr, długość od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | szt | 15
8 | Proteza plastikowa do drenażu dróg trzustkowych z otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości i dwoma języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 5 Fr o długości 3, 5 i 7 cm oraz 7 Fr o dugości 3 cm. Proteza wykonana z PE lub EVA. Produkt jałowy, jednorazowego użytku | szt | 15
9 | Stend stosowany do drenażu zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt dostarczany jest jałowy i jest przeznaczony do jednorazowego użytku, wykonany z piletylenu. Wymagane rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Produkt zawiera: - cieniodajny stent polietylenowy, - osłonkę umiejscawiającą (TFE). | szt | 50
10 | Sfintkerotom dwukanałowy stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonania sfinkterotomii, z zagiętą, kontrastującą się stożkową końcówką zapewniającą optymalne ułożenie podczas cięcia. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 5.1-4 Fr o długości 180 cm, długość cięciwy tnącej monofilamentowej 20 lub 25 mm, długość cięciwy tnącej plecionej 15, 20, 25 lub 30 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 10
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz.974)
| Data …............. |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu (do pozycji 4,5,6) opisanego produktu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia - depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 2
| DZP/PN/119/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do endoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Akcesoria do zabiegów ECPW
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, cięciwa 20 mm, nosek 3 mm, na prowadnik 0,035”, dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo. | sztuka | 10
| 3 | Jednorazowy prowadnik nitinolowy, dł. 450 cm, typu zebra, czarna końcówka silnie hydrofilna o dł. 50 mm, średnica 0,035 cala i 0,025 cala (Zamawiający każdorazowo określi średnicę przy składaniu zamówienia) | sztuka | 50
| 4 | Jednorazowy koszyk do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, rozmiar 30 x 60 mm | sztuka | 5
| 5 | Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0.035 cala, śr. 2,7 mm, dł. robocza 180 cm | sztuka | 10
| 6 | Jednorazowe poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, długość 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 30
| 7 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu ze wskaźnikiem punktu „bez możliwości powrotu”. Dobrze widoczne znaczniki wykonane z tantalu, aplikator o dł. 210 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 5
| 8 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 5
| 9 | Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji niepokrytej, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 40 mm | sztuka | 1
| 10 | Stent przełykowy, biodegradowalny (wykonany z polidioksanonu), system wprowadzający o śr. 18F/28F i dł. 75 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępne średnice (korpus/kielich): 18/23 mm, 20/25 mm, 23/28 mm, 25/31 mm, dostępne długości dla każdej średnicy: 60, 80, 100 mm, dla średnicy 25/31 dodatkowo długość 135 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia) | sztuka | 3
| 11 | Jednorazowy chwytak do usuwania protez, bransze zakończone zębem szczura, dł. 180-230 cm, śr. 2,3 mm | sztuka | 10
Razem
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz.974)
|  | Data …............. |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia - depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 3
| DZP/PN/119/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do endoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Narzędzia do ECPW
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku | op. 1 sztuka | 1
| 3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 150
| 4 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3 i 7mm (do wyboru); długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 10
| 5 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia długa zwężana; średnica końcówki 3,5Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,025''; długość narzędzia 1950mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 5
| 6 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | op. 1 sztuka | 20
| 7 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5; 10 i 12Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 20
| 8 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7; 8,5 , 10 i 12Fr, odległość między listkami 50, 70, 90, 120, 150, 180 mm. | op.1 sztuka | 150
| 9 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 1950mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycie; 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 sztuka | 5
| 10 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40, 50, 60, 80, 100 i 120mm; średnica 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | op. 1 sztuka | 10
| 11 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100 i 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza proksymalnego 13,5mm, średnica kołnierza dystalnego 10mm; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowe i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Aplikator o długości 180cm i średnicy 3,16mm/ 9,5 Fr Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala | op. 1 sztuka | 10
| 12 | PROTEZA TRZUSTKOWA S-kształtna, średnica 7Fr, długość 8, 10 i 12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | op. 1 sztuka | 9
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz.974)
|  | Data …............. |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu (do pozycji 10,11) opisanego produktu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia - depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 4
| DZP/PN/119/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do endoskopii | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Narzędzia do ECPW
| Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 50 szt
| 3 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 30 szt
| 4 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt | 30 szt
| 5 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 100 szt
| 6 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. | szt | 130 szt
RAZEM
Wszystkie zaoferowane produkty spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r., o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. Z 2022 r. poz.974)
|  | Data …............. |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu opisanego produktu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia - depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji depozytu raz na kwartał,po wcześniejszym ustaleniu terminu z personelem pracowni.