## ZP-62-2023- p. 1-7
Znak sprawy ZP/ 62/2023 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami SWZ cena oraz termin dostawy zamówień cząstkowych stanowi kryterium oceny ofert -
Należy podać pod każdym zaoferowanym pakietem.
W formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
PAKIET NR 1 RAMKI NA KARTĘ PACJENTA
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ramka na kartę pacjenta z ochroną danych osobowych • uwzględniona ochrona danych pacjenta • układ poziomy A4 • wymiar zewnętrzny: nie więcej niż 325 x 205 mm • wykonana z PCV o grubości 2-3 mm • szczelina do wsuwania karty ok. 6 mm • zastosowany materiał posiadający atest higieniczny • łatwo zmywalna, nie brudząca się, odporna na działanie promieni UV • nie uszkadzająca i nie rysująca szczytów łóżek • pasująca do wszystkich rodzajów kart gorączkowych | szt. | 150 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 2 WÓZEK DO BUTLI TLENOWEJ
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wózek do transportu wewnętrznego butli ze sprężonym tlenem medycznym o pojemności 5 lub 10 litrów • wysokość wózka: 1020 mm ± 50 mm • rozstaw osi kół: min. 245 mm • ciężar wózka: do 7 kg • maksymalne obciążenie: do 40 kg • wózek lakierowany proszkowo • stalowa obejma oraz mały rozstaw osi kół, który umożliwia bezpieczne i łatwe manewrowanie wózkiem (nawet na małych powierzchniach) • duże koła jezdne, które umożliwiają pokonywanie przeszkód • stopki, za pomocą których można łatwo wypoziomować wózek i zapobiegające jego przemieszczaniu się • gumowa podstawa pod butlę amortyzująca wstrząsy powstające podczas eksploatacji wózka, kształt podstawy ułatwiający pozycjonowanie butli • zestaw pasków z zaciskiem gwarantujących łatwy montaż butli oraz zabezpieczających przed samowypadnięciem butli z wózka • para wieszaków zamocowanych na obejmie butli służących do zawieszania elementów dodatkowych przydatnych przy eksploatacji butli, takich jak maska tlenowa, przewody • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 3 STÓŁ DO FIZJOTERAPII
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stół pięciosekcyjny do fizjoterapii o regulowanej elektrycznie wysokości leża • funkcje elektryczne realizowane za pomocą przycisku nożnego • konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej podstawie bez żadnych widocznych przewodów i kabli • stół z min. 8 punktami podparcia zapewniający wyjątkowo stabilną konstrukcję • stół tapicerowany wysokiej jakości materiałem łatwo zmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych • czteroczęściowa rozkładana sekcja pleców o profilu kwadratowym o wymiarach 630 x 630 mm ± 10 mm z długim otworem na twarz, z zatyczką • kąt nachylenia sekcji pleców -20° +85° ± 5° • regulacja wspomagana sprężyną gazową • stół wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego umiejscowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych • system transportowy oparty na 4 podwójnych kołach „Tente” • system stacjonarny ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, oparty na 4 stopach, z czego jedna wyposażona w specjalny system poziomowania, gwarantujący bezpieczne umiejscowienie nawet przy nierównościach powierzchni • sekcja ramion o długości 630 mm ± 10 mm z możliwością regulacji wysokości o 120 mm • sekcja nóg o profilu kwadratowym o wymiarach 630 x 630 mm ± 10 mm • długość całkowita stołu: 1860 mm ± 10 mm • wymiary leża: 1860 x 630 mm ± 10 mm (dł. x szer.) • regulacja wysokości: 460 - 910 mm ± 50 mm • nośność: do 260 kg • uchwyt na jednorazowe prześcieradło • powierzchnia stołu odporna na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV • kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego z palety min. 14 kolorów • wyrób medyczny, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE
|  | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Okres gwarancji - 24 miesięce
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 4 METALOWE SZAFY PRZESZKLONE MEDYCZNE NA KÓŁKACH
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | • Szafa lekarska o korpusie wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo • Grubość blachy 0,8 mm • Górna cześć 2 x drzwi przeszklone • Dolna część 2x drzwi pełne • Drzwi przeszklone szkłem hartowanym bezpiecznym • Szklane półki z możliwością ich przestawienia max co 25 mm • W górnej części 2 półki, w dolnej części 1 półka • Góra i dół wyposażona w zamki zainstalowane w uchwytach drzwiowych • Zamki ryglujące w 2 punktach • Szafa na 4 kołach jednych w tym 2 z blokadą jazdy • Wymiary: 1850 x 750 x 450 mm +/-50 mm | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 5 ASORTYMENT WIELORAZOWY DO MYJNI CLINOX
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Butelka z pokrywką, z tworzywa sztucznego (polietylenu o małej gęstości), z widoczną podziałką do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, średnica: 12,5 cm wysokość: 24 cm pojemność: 2 l butelka autoklawowalna w temperaturze 120 °C kolor: naturalny | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Basen z pokrywą, wielorazowy, z tworzywa sztucznego (polipropylenu) do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total basen autoklawowalny w temperaturze 120/130 °C, 20 minut kolor: biały | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | Kaczka męska z pokrywką, wielorazowa, z tworzywa sztucznego (półprzezroczystego polietylenu) do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, podziałka o pojemności 1 l z pokrywką, wymiary: 30 x 13,5 x 10 x 14 cm | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | Podstawka pod basen wielorazowa, biostatyczna, z ochroną antymikrobiologiczną do koszy załadowczych do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, obciążenie do 160 kg, wymiary: 370 x 310x 90 mm, pojemność 2500 ml, wymiary: 470 x 290x 75 mm, pojemność 1500 ml, opcjonalnie do wyboru podstawka pod basen płytki lub głęboki | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Kosz wielofunkcyjny, autoklawowalny do płuczko-dezynfektora CLINOX3A Total, wykonanie: stal nierdzewna, pojemność: 1 x basen z pokrywą , 2 x kaczki | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 24 miesiące
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 6 DRABINKI PRZYŁÓŻKOWE
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Drabinka rehabilitacyjna przyłóżkowa, fluorescencyjne zakończenia szczebelków. Ilość szczebelków: 4 lub 5 Wymiary drabinki do łóżka: średnica: nie mniej niż 2,5 cm długość szczebelka: nie mniej niż 19 cm długość linki: nie mniej niż 3 m odległość między szczebelkami: nie mniej niż 19 cm Drabinka 4 lub 5 szczebelkowa do wyboru na etapie zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji) |  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 7 TERMOHIGROMETRY
Lp. | Opis produktu | Jednostki miary | Zapotrzebowanie | Cena jedn. netto zł |  | Wartość netto zł | Vat [%] | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Nazwa i numer dokumentu dopuszczające do obrotu i używania
|  |  | RAZEM |  | Cena jedn. brutto zł
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Termohigrometr do jednoczesnego badania wilgotności powietrza i temperatury zewnętrznej pomieszczenia z zegarem oraz z dodatkową, wodoodporną sondą na kablu: • temperatura (czujnik wewnętrzny): 0...+50 °C • temperatura (czujnik zewnętrzny na kablu): -30...+60 °C • rozdzielczość wskazania temperatury: 0,1 °C • dokładność pomiaru temperatury: ± 1 °C w zakresie 0...50 °C • wskazanie w °C lub °F • pamięć wartości: MIN/MAX • wilgotność powietrza: 20...90% RH • rozdzielczość wskazania wilgotności: 1% RH • dokładność pomiaru wilgotności: ± 5% RH w zakresie 30...80% RH • pamięć wartości pomiarowych maksymalnych i minimalnych od ostatniego skasowania pamięci (lub włożenia baterii) • zasilanie: 2 bateria AAA 1,5 V (baterie dostarczane w zestawie) • wymiary urządzenia: nie większe niż 121 x 16 (49) x 72 mm (wys. x szer. x dł.) •waga urządzenia ok. 94...102 g • długość czujnika na kablu ok. 1,3 m • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - 2 x bateria AAA 1,5 V w zestawie - świadectwo wzorcowania | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2 | Termohigrometr bez sondy : • temperatura (czujnik wewnętrzny): -10...+60 °C • rozdzielczość wskazania temperatury: 0,1 °C • dokładność pomiaru temperatury: ± 1 °C • pamięć wartości: MIN/MAX • wilgotność powietrza: 10...99% RH • rozdzielczość wskazania wilgotności: 1% RH • dokładność pomiaru wilgotności: ± 4% RH w zakresie 30...85% RH • pamięć wartości pomiarowych maksymalnych i minimalnych od ostatniego skasowania pamięci (lub włożenia baterii) • zasilanie: 1 bateria AAA 1,5 V (baterie dostarczane w zestawie) • wymiary urządzenia: nie większe niż 40 x 15 (28) x 55 mm (wys. x szer. x dł.) •waga urządzenia ok. 21 g • rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - 1 x bateria AAA 1,5 V w zestawie - świadectwo wzorcowania | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 23% | 0
Razem wartość | [5 empty] | 0 |  | 0
Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych …………. dni rob. (od 14 do max. 25 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 50% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy