## Arkusz1
| PU 46/2023 |  | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zestaw do laseroterapii - skaner 1 kpl
LP. | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Wykonawca / Producent | PODAĆ
2 | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ
3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4 | Rok produkcji – 2023 | TAK
5 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK
6 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK
Ogólne
1 | Aparat 2-kanałowy do niezależnej laseroterapii | Tak
2 | Kolorowy, duży (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym | Tak
3 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak
4 | Możliwość wykonywania 2 niezależnych zabiegów jednocześnie | Tak
5 | Możliwość jednoczesnego podłączenie trzech aplikatorów laserowych (dwie sondy + aplikator skanujący) | Tak
6 | Możliwa indywidualna regulacja parametrów zabiegowych | Tak
7 | Automatyczne wykrywanie aplikatorów | Tak
8 | Programy gotowe do laseroterapii: min.130 pozycji | Tak
9 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak
10 | Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak
11 | Licznik czasu i liczby wykonanych zabiegów, z podziałem na typ sondy | Tak
12 | Funkcja pomiaru mocy sondy lasera | Tak
13 | Regulacja czasu trwania sygnału końca zabiegu | Tak
14 | Kontrola poprawności pracy wentylatora | Tak
15 | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii | Tak
16 | Dedykowana torba transportowa na aparat z akcesoriami | Tak
17 | Uchwyt na sondę przy sterowniku | Tak
18 | Czas pracy ciągłej 24h | Tak
19 | Zasilanie: sieć jednofazowa ~230V (10%) 50Hz (50VA) | Tak
20 | Wymiary: 335 x 270 x 125 mm | Tak
21 | Masa aparatu maksymalnie 2,5kg | Tak
22 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
Laseroterapia sondy punktowe i prysznicowe
1 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | Tak
2 | Automatyczne wykrywanie aplikatorów | Tak
3 | Możliwość pracy sondami lasera o świetle czerwonym i podczerwonym | Tak
4 | Tryb pracy ciągły lub impulsowy 5÷9999 Hz | Tak
5 | Możliwość pracy sondą impulsową o długości fali świetlnej ponad 900nm (moc impulsu min.50W) | Tak
6 | Możliwość pracy sondą wielodiodową („prysznicową”) jednocześnie w zakresie światła czerwonego i podczerwonego | Tak
7 | Automatyczne wzajemne przeliczanie zależnych parametrów zabiegowych | Tak
8 | Funkcja pomiaru mocy sondy lasera | Tak
9 | Funkcja ustawiania powtórzeń emisji dawki energii | Tak
10 | Regulacja mocy średniej w całym zakresie co 1mW | Tak
11 | Regulacja czasu: zmiana co 1 s, 1s - 99 min | Tak
12 | Regulacja dawki: zmiana co 0,1 J | Tak
13 | Regulacja częstotliwości: zmiana co 5Hz, 5÷9999 Hz | Tak
Skaner laserowy
1 | Równomierne naświetlanie całej powierzchni (radykalna redukcja „prześwietleń”) | Tak
2 | Funkcja automatycznego pomiaru odległości i wyliczanie powierzchni | Tak
3 | Funkcja automatycznej stabilizacji rozmiaru pola zabiegowego | Tak
4 | Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą | Tak
5 | Możliwość ustawienia własnego kształtu pola zabiegowego | Tak
6 | Szybkie nastawianie wielkości pola zabiegowego przy użyciu pokręteł | Tak
7 | Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego: prostokąt równomierny, elipsa równomierna, przemiatanie linią równomierną, prostokąt przemiatany krzywymi, kształt dowolny użytkownika | Tak
8 | Mobilny statyw skanera z półką na aparat, kółka z hamulcami | Tak
9 | Moc całkowita 480mW | Tak
10 | Źródło IR: 808nm / 400mW | Tak
11 | Źródło R: 660nm / 80mW | Tak
12 | Powierzchnia zabiegowa 400cm2 (przy 50cm nad pacjentem) | Tak
13 | Max. różnica mocy między punktami w polu naświetlania ± 10% | Tak
Wyposażenie
1 | Skanujący aplikator laserowy 480mW mocy sumarycznej (80mW / 660 nm i 400mW / 808 nm) | Tak
2 | Sonda prysznicowa podczerwona, 9 x 160mW / 808nm, moc całkowita 1440mW | Tak
3 | Okulary ochronne do laseroterapii (komplet - 2 sztuki | Tak
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
Producent
Numer katalogowy
1. | Zestaw do laseroterapii skaner | 1 kpl
| RAZEM: | x | x | x | x
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN
Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
................................................................
Data, pieczęć i podpis
upoważnionegoprzedstawicielaWykonawcy