## OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
PAKIET 1 - Pompa wspomagająca krążenie.
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca Wydajność: do 4,3 L na minutę Średnica szaftu 9F Średnica pompy 14F Kompatybilna z koszulką 14F Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” Pomiar całkowitego rzutu serca Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania Optyczny czujnik ciśnienia Zdalny dostęp do pracy pompy Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni •Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” •Pomiar całkowitego rzutu serca •Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania •Optyczny czujnik ciśnienia •Zdalny dostęp do pracy pompy Pompa kompatybilna z konsolą Automated Impella Controller | 1 sztuka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Sequent Please Neo
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 2 - Okludery do zamykania wad wrodzonych.
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy
2 | Okludery do zamykania wad wrodzonych serca typ PFO i ASD 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Okluder PFO: dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F; dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm; okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm 3. Okluder ASD: dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm; okludery współpracujące z koszulkami: - 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm - 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm - 10Fr dla rozmiaru 19,5 mm - 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm - 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder. Taka konstrukcja umożliwia swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach poprzez uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym. Pozwala to na uzyskanie optymalnego ułożenia implantu przed jego uwolnieniem. | 1 sztuka | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Wolverine
3 | Okluder do zamykania ASD zbudowany z dwóch dysków nitynolowych. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm.System odczepiania w formie kleszczy.Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem | 1 sztuka | 20 | 10600 | 8% | 11448 | 212000 | 16960 | 228960 |  |  |  |  | 2 | 11340
[7 empty] | 0 | 0 | 0