Załącznik nr 1 do Formularza oferty

……………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – GRANICZNYCH I OCENNYCH

DLA ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA DO IMMUNOLOGII

Nazwa, typ analizatora	.......................................................................................................................................

Producent			.......................................................................................................................................

Rok produkcji 		........................................................................................................................................

(wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020)

- PARAMETRY GRANICZNE

Poniższe parametry graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z poniższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | Określenie parametru granicznego | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE w przypadku parametrów wyższych od podanych parametrów granicznych – opisać, podać, określić |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji minimum 2020, sprawny technicznie i posiadający dopuszczenie do użytkowania |  |  |
| 2. | Analizator z chemiluminescencyjną metodą pomiaru |  |  |
| 3. | Wydajność powyżej 110 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 4. | Możliwość wykonania minimum 23 różnych oznaczeń z jednej próbki na jednym aparacie |  |  |
| 5. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |  |  |
| 6. | Identyfikacja materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych |  |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia |  |  |
| 8. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 9. | Wbudowany system wewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości |  |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 11. | Trwałość odczynników po otwarciu do terminu ważności odczynnika, zapisanej w ulotce odczynnikowej |  |  |
| 12. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 13. | Detektor skrzepu w próbce badanej oraz bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i próbek |  |  |
| 14. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze |  |  |
| 15. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący zasilanie |  |  |
| 16. | Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa tonerów, naprawa lub wymiana drukarki w razie zepsucia. Koszty należy zawrzeć w cenie dzierżawy |  |  |
| 17. | Podłączenie analizatora do istniejącej sieci informatycznej, używane oprogramowanie to KS-SOLAB, dostawcą jest Spółka KAMSOFT S. A. z Katowic (komunikacja dwukierunkowa) |  |  |
| 18. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli Randox: SEROLOGY (HIV HEPATITIS), IMMUNOASSAY i IMMUNOASSAY SPECIALITY 1 zgodnie z harmonogramem programu |  |  |
| 19. | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne w języku polskim, dostawa wraz z analizatorem |  |  |
| 20. | Możliwość szybkiego szukania próbek znajdujących się w statywach dostarczonych przez producenta, po wykonanej analizie (nr statywu, pozycja w statywie). Zapewnienie dużej ilości statywów |  |  |
| 21. | Wykonawca zapewni szkolenie aplikacyjne całego personelu w laboratorium po zawarciu umowy. W razie konieczności Wykonawca zapewni dodatkowe, bezpłatne szkolenie w czasie trwania umowy |  |  |
| 22. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji |  |  |
| 23. | Wykonawca oświadcza, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE |  |  |
| 24. | Maksymalny czas usunięcia awarii do 24 godzin. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie badania będą wykonywane w innym laboratorium na koszt Wykonawcy |  |  |
| 25. | W razie braku możliwości usunięcia awarii do 72 godzin Wykonawca wymienia analizator na sprawny |  |  |
| 26. | Koszt przeglądów serwisowych, materiałów eksploatacyjnych i części wymiennych nie ujętych w umowie ponosi Wykonawca |  |  |
| 27. | Możliwość kalibracji bez przerywania rutynowej pracy aparatu |  |  |
| 28. | Potwierdzenie udziału w kontroli COBJwDL minimum 35 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze |  |  |
| 29. | W przypadku uzyskania w teście HCV wyniku reaktywnego Wykonawca zobowiązuje się zweryfikować wynik badania metodą HCV – RNA na własny koszt |  |  |
| 30. | Stanowisko komputerowe: komputer, monitor, klawiatura, myszka, czytnik kodów kreskowych. Podłączenie komputera do istniejącej sieci |  |  |

Powyższe warunki graniczne (oznaczone słowem TAK) stanowią wymagania konieczne, niespełnienie jednego z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie potraktowany jak brak parametru w oferowanej  konfiguracji urządzenia.

OPIS WYMAGAŃ DLA STANOWISKA KOMUTEROWEGO

KOMPUTER/STACJA – szt. 1

Model				.......................................................................................................................................

Producent			.......................................................................................................................................

Rok produkcji 		........................................................................................................................................

(wypełnia Wykonawca)

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru potwierdzający wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Procesor | osiągający co najmniej 8000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net, obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne, maksymalne TDP 65W, dedykowane chłodzenie w zestawie | (proszę podać model) |
| Płyta główna | zintegrowana karta dźwiękowa, minimum 2x ‘USB 3.0’ lub 2x ‘USB 3.1’, minimum 4x USB 2.0, złącza: DisplayPort, DVI-D, HDMI złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, 4 złącza SATA III, minimum 1 x PCIe 3.0 x16, minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego, 1xCOM (RS232) 9 pin, czytnik kodów kreskowych podłączany do portu USB (odczyt co najmniej kodów: CODE 128 A/B/C/AUTO, EAN 8, EAN 13, I 2 z 5) | (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | minimum 4GB |  |
| Dysk twardy | typ SSD, minimum 120GB, minimalna prędkość odczytu 500 MB/s, minimum prędkość zapisu 450 MB/s |  |
| Napęd | odtwarzacz CD/DVD |  |
| Karta grafiki | zintegrowana z płytą główną |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 M bit zintegrowana z płytą główną |  |
| Obudowa | typu midi tower lub slim tower + trwałe oznaczenie logo producenta |  |
| Zasilacz | maksymalna moc nie mniejsza niż 240W maksymalna głośność nie więcej niż 20 dB(A) w stanie idle (spoczynku) |  |
| Klawiatura | standardowa polska programisty (układ QWERTY), USB | (proszę podać model) |
| Mysz | optyczna minimum 2 przyciski + rolka przewijania USB | (proszę podać model) |
| Wymagania dodatkowe | dołączony przewód zasilający, Windows 10 Professional preinstalowany przez producenta komputera w celu zapewnienia kompatybilności z wdrożonymi w placówce aplikacjami (KS-SOMED I KS-SOLAB), kopia wszystkich niezbędnych do prawidłowego działania komputera sterowników na płytach lub pamięci USB, sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2019 roku |  |
| Niezawodność / jakość wykonania | sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy, gwarancja producenta obejmująca całą stację roboczą (niedopuszczalna jest gwarancja osobno na każdą część /podzespoły) |  |
| Serwis | Gwarancja minimum 12 miesięcy, serwis „door to door” w ramach gwarancji z realizacją naprawy w przeciągu 5 dni roboczych, dostęp do sterowników i oprogramowania komputera online. W przypadku awarii pamięci masowej lub komputera, pamięć masowa pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku |  |

MONITOR– szt. 1

Model				.......................................................................................................................................

Producent			.......................................................................................................................................

Rok produkcji 		........................................................................................................................................

(wypełnia Wykonawca)

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru potwierdzający wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Wielkość ekranu | minimum 23,5” |  |
| Rozdzielczość | minimum 1920 × 1080 pikseli |  |
| Wyświetlanie | minimum 16 mln kolorów |  |
| Czas reakcji matrycy | maksymalnie 5 ms |  |
| Ekran | matowy |  |
| Złącza | złącze cyfrowe kompatybilne ze stacją: DisplayPort lub DVI-D lub HDMI; plus Złącze analogowe VGA |  |
| Jasność (typ) | minimum 250 cd/m2 |  |
| Kontrast statyczny (typ) | minimum 1 000:1 |  |
| Typ matrycy | LED / IPS |  |
| Zastosowane technologie | Flicker-Free lub Flicker Safe |  |
| Pobór mocy podczas pracy | maksymalnie 25W |  |
| Niezawodność/ jakość wykonania | sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
| Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |
| Serwis | gwarancja na minimum 12 miesięcy, serwis „door to door” w ramach gwarancji z realizacją naprawy w przeciągu 5 dni roboczych, dostęp do sterowników i oprogramowania komputera online. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku |  |

DRUKARKA– szt. 1

Model				.......................................................................................................................................

Producent			.......................................................................................................................................

Rok produkcji 		........................................................................................................................................

(wypełnia Wykonawca)

| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego towaru potwierdzający wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | Monochromatyczna | (proszę podać model) |
| Technologia druku | Laserowa |  |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 |  |
| Maks. szybkość druku mono | 25 str./min. |  |
| Maksymalne obciążenie | 27000 str./mies. |  |
| Rozdzielczość w pionie / poziomie (w czerni) | Minimum 1200 x 1200 dpi |  |
| Podajniki papieru | 2 podajniki papieru |  |
| Format zadruku | maksymalny A4 obsługiwane A4, A5, koperta DL |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows Serwer 2008, Windows Serwer 2012, Windows Serwer 2016 |  |
| Obsługa standardów | PCL6 |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesięcy |  |
| Serwis | gwarancja na minimum 12 miesięcy, serwis „door to door” w ramach gwarancji z realizacją naprawy w przeciągu 5 dni roboczych, dostęp do sterowników i oprogramowania komputera online. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |  |

Wykonawca pokryje wszelkie koszty integracji urządzenia z systemem LIS zamawiającego (KS_SOLAB firmy Kamsoft S.A.), w szczególności sprzęt (kable, końcówki do podłączenia), aktualizacja systemu LIS do obsługi nowego analizatora, licencja dla nowego stanowiska oraz nowego modułu.

- PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | Określenie parametru ocenianego | Sposób oceny | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE podać, określić, opisać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas wykonania pojedynczego oznaczenia nie dłuższy niż 30 minut, dotyczy to wszystkich oznaczanych parametrów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Kalibracja dwupunktowa wszystkich oznaczanych parametrów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Całkowita eliminacja ryzyka kontaminacji poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek pipetujących | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Czas potrzebny na wykonanie przez personel laboratorium codziennych czynności konserwacyjnych <=10 min. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Wszystkie odczynniki pochodzą od jednego producenta. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Materiał kontrolny wieloparametrowy dla oznaczeń hormonów. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8. | Zróżnicowanie kolorystyczne statywów dla próbek badanych, kalibratorów i kontroli. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Jednostkowe opakowanie odczynników do umieszczenia w analizatorze zawierające minimum 100 oznaczeń. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10. | Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktyny potwierdzone ulotką odczynnikową producenta. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |