Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 8 – APARAT DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..

Producent :	        …………………………

Nazwa i typ :            …………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. |  | TAK |  |  |
|  | System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia. |  | TAK |  |  |
|  | System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |  | TAK |  |  |
|  | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. |  | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (materace i koce w zależności od ich wielkości). |  | TAK |  |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. |  | TAK |  |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. |  | TAK |  |  |
|  | System nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. |  | TAK |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z kocami o różnych długościach (do wyboru) długości X, wersja wtyku Y (do jednostki kontrolnej) (do ustalenia - X=0.5m, 1m, 2m, 3m; - Y=prosta, kątowa) |  | TAK |  |  |
|  | Złącze przewodów koca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. |  | TAK |  |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów koca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. |  | TAK |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. |  | TAK |  |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni oraz warstwą miękkiego materiału izolacyjnego z wygodną podszewką poliestrową. |  | TAK |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. |  | TAK |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. |  | TAK |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja koca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). |  | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z kocem. |  | TAK |  |  |
|  | Koc przezierny dla promieni RTG. |  | TAK |  |  |
|  | Koc o ROZMIARZE i WADZE: (1660mm x 800mm – 1,5kg) |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie koca - 26V DC. |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w koc jeden czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni. |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w koc, niezależne, wodo i pyłoszczelne, mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w koc o progu bezpieczeństwa >=42C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43C przy którym system jest automatycznie wyłączany. |  | TAK |  |  |
|  | Informacja tekstowa w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii . |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z co najmniej 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) |  | TAK |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25C-40C z krokiem co 1C. |  | TAK |  |  |
|  | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w kocach. |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w kocach. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w 5 podłączeń, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg. |  | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. |  | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy elektroniczne nie licząc czujnika temperatury, zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz warstwy grzewczej, ze względów bezpieczeństwa znajdują są w jednostce kontrolnej. |  | TAK |  |  |
|  | Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem). |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. |  | TAK |  |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. |  | TAK |  |  |
|  | Koc przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. |  | TAK |  |  |
|  | Umieszczenie naklejki na kocu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. |  | TAK |  |  |
|  | System ogrzewający oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodujący ogrzewania otoczenia. |  | TAK |  |  |
|  | System cichy w eksploatacji, nadający się do nieprzerywanej pracy, nie wymagający dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |  | TAK |  |  |
|  | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. |  | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2019 |  | TAK |  |  |
|  |  | - Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. - Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane |  |  |  |