Załącznik nr 1/2 do zapytania ofertowego

ZP-381-8/2024

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: fotel ginekologiczny - zabiegowy 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji:  …..……………………………………………………

| L.p | Parametry techniczne | Wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka (osłona bez otworów). | TAK |  |
|  | Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite 1780mm x 760mm +/- 20mm | TAK |  |
|  | Fotel o wymiarach leża: szer. 630mm (+/- 30mm), dł. 1750 mm (+/-30mm) | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 150 do + 200 +/- 50 | TAK |  |
|  | Regulacje elektryczne za pomocą: - pilot przewodowy wyposażony w przycisk zatrzymujący regulację fotela do zaprogramowanej pozycji, - panel sterowania nożnego wbudowany w podstawę fotela: regulacja wysokości oraz kata nachylenia pleców i podnóżków, | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy umożliwiający sterownie: - wysokością, - synchroniczny ruch segmentu pleców i części nożnej, - nachylenie segmentu nożnego, - pozycja wejściowa na fotel, - pozycja do badań, - pozycja do badania USG, horyzontalna, - pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem czerwonym, - przełączanie pomiędzy operatorem A, B i C - przycisk STOP | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 210 kg | TAK |  |
|  | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawę fotela | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszokowej | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy sterownik nożny służący do ustawienia pozycji do badań, wypoziomowania fotela, pozycji wejściowej. W/w pozycje zaprogramowane w 1 przycisku. Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów za pomocą pilota przewodowego. Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji. | TAK |  |
|  | Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podkolanniki typu Goepel. Regulacja w pionie elektryczna za pomocą pilota elektrycznego. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpórki powoduje synchroniczny ruch drugiej, możliwość zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. Podnóżki tapicerowane w kolorze leża. | TAK |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w : - miskę ze stali nierdzewnej z możliwością schowania pod siedziskiem, - zintegrowaną z fotelem podporę pod stopy operatora - podgłówek dla pacjentki - jako oddzielna nie odejmowana i nieruchoma część segmentu oparcia - pasy do mocowania nóg montowane do podpórek nożnych (2 szt.) - dwie zintegrowane z oparciem pleców eurolistwy wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone do mocowania dodatkowego wyposażenia, np.. podpórki ręki czy pasów, - podpórka ręki wraz z pasami mocującymi - 2szt. - podnóżek | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dołączyć do oferty |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu) | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  |
|  | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 24 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 24 godziny |  |
|  | Maksymalny czas naprawy niewymagający wymiany części 48 godzin od momentu reakcji na zgłoszoną awarię | 48 godzin |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części / ilość dni roboczych / | 7 dni |  |
|  | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia | 7 dni |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |
|  | Minimalna liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę całości sprzętu na nowy | 3 |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej* |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w terminie 48 godzin od momentu reakcji na zgłoszoną awarię Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego sprzętu o takich samych bądź lepszych parametrach w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności | TAK |  |
|  | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
|  | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
|  | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza 
w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie własne Wykonawcy w tym zakresie.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym