## Arkusz1
Sprawa 15/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Arkusz asortymentowo-cenowy
Dotyczy : Dostawa implantów - MODYFIKACJA z dn. 07.03.2024
Zad. 1 Neurochirurgia - Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy )
1 | Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych | szt | 200 |  |  |  |  | po 4 implanty z każdego rozmiaru
Razem
| PARAMETRY GRANICZNE Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych zad 1 – poz 1 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Materiał PEEK
2 | Anatomiczny kształt implamtu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego
3 | Ząbkowana powierznia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru
4 | Obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji
5 | 3 szerokości klatki 14, 16, 18mm oraz 3 głębokości 11, 14, 16mm
6 | Wysokość klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9mm
7 | Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
8 | Mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór
Zad. 2 Implanty i cewniki do zabiegów endowaskularnych
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy )
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek - komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia - urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm, z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu, - dostepne średnice: 3mm, 4mm, 6 mm, długości 20mm, 24mm, 40 mm, - na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu - odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 30,6mm, 31mm, 37mm, 47mm, 50 mm, 51,6mm - system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,017" (dla 3mm), 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm), - wskazanie do zastosowania: przywracanie przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru duzego naczynia wewnątrzczaszkowego | szt | 3
2 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”). | szt | 5
3 | Mikrocewnik o długosci całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik pokryty powłoką hydrofilną. Całkowita długość cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający dystalny marker, pokryty powłoką hydrofilną | szt | 3
4 | Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitinolowych i felikalnym coilem nitinolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Cewnik o swietle wewnętrznym 0,068" lub 0,071", długość robocza 132cm. Maksymalna średnica zewnętrzna 0,083" dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,068" i 0,0855", dla cewnika o świetle wewnętrznym 0,071". Posiada miękką, atraumatyczną, fazowaną końcówkę. Pokrycie hydrofilne dystalnej części cewnika na długości 40 cm. Wskazany do usuwania (odsysania) skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym | szt | 2
5 | Rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną. Światło wewnętrzne rurki 0,110" i długości 112", odcinek dystalny o długości 7". | szt | 3
6 | Kanister aspiracyjny pojemności 1200ml | szt | 3
7 | Pompa do aspiracji kompatybilna z kanistrem, rurkami i cewnikami do odsysania (pompa w użyczeniu dla Zamawiającego na czas trwania umowy) | szt | 1
8 | Cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii. Cewnik o średnicy 6, 7, 8, 9F i świetle wewnętrznym 0,051" (dla 6F), 0,067" (dla 7F), 0,075" (dla 8F), 0,085" (dla 9F) oraz długości roboczej 95cm (dla 6, 7, 8F) i 92 cm (dla 9F). Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach. Wyposażony w dwa markery obrazujące końce balonu. Długość balony 7mm (dla 6, 7F) oraz 10mm (dla 8, 9F) | szt | 3
9 | Mikrocewnik o długości całkowitej 155 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym o min świetle wewnętrznym 0,05" (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035" (0,89mm) dla rozmiaru 10. Średnica zewnętrzna cewnika 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnetrznym 0,017" na całej długości. Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z Pebax, wewnętrzna wykonana z PTFE. Cewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty 45st/2,5mm, 90st/5mm. Posiada pokrycie hydrofilne | szt | 20
10 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiada podwójne zbrojenie: spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości. Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, na zewnątrz pokrycie hydrofilne. Średnice zewnętrzne 0,024"/0,029" dist/prox, światło 0,017" na całej długości. Długość robocza 150cm.Zakończenia cewnika w konfiguracji: prosty, kształt J, 45st, 90st. | szt | 2
11 | Cewnik zbrojony z oplotem nitinolowych, zbudowany w technologii 3 segmentów - każda część cewnika o inne sztywności. Dostępne długości: 95cm, 105cm, 115cm, 125cm,130 cm, miękka część dystalna o długosci 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane srednice oraz światło cewnika: 5F/0,058", 6F/0,072". Żwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności. Miękka i atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Kształty koncówek: prosta, Multi-Purpose 25st. Na całej długości pokrycie hydrofilne. Rekomendowany prowadnik: 0,035"/0,038" | szt | 20
12 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Mikroprowadnik o długości całkowitej 200cm (dla 0,010") i 205 cm (dla 0,014") wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 (dla 0,014") i 10 cm (dla 0,010"). Prowadnik miękki, atraumatyczny. Średnica prowadnika 0,014” na całej długości i 0,010" (dist./prox.). Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. | szt | 30
13 | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali, uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duze rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) do ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) | szt | 50
14 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu snajduje się 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urządzeń | szt | 17
15 | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 7 mm, długości 7, 15, 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2; 2,5; 3,0F. Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010", prowadnik w zestawie. Długość cewnika 150 cm. Pojemność nominalna balonu 4 mm - 0,06ml, maksymalna objętość 0,15ml. Nominalna objętość balonu 7mm - 0,27ml, maksymalna objętość 0,35ml.. balon jest mozliwy do zastosowania w rozwidleniu naczyń. | szt | 1
16 | Cewnik balonowy o średnicy 3, 4, 5mm, głudości 10/15/20/30/mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F. Kompatybilny z prowadnikiem 0,010" - prowadnik obecny w zestawie. Długosć cewnika 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm; 0,20ml dla 15 mm; 0,26ml dla 20mm; 0,36ml dla 30 mm | szt | 1
17 | Strzykawka inflacyjna kalibrowana do napełniania balonów do remodelingu o pojemności 1 ml | szt | 3
18 | Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel, o znakomitej apozycji do ściany naczynia i duzej sile radialnej dzięki budowie typu "overlaping cells". Stent połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent repozycjonowany z możliwością ponownego złozenia po całkowitym rozprężeniu. Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021" (stent 3-4 mm) lub 0,027" (stent 5-6mm). Stent ultraelastyczny w dostawie, zachowuje się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Stent 3-4 mm posiada trzy platynowe markery na dalszym koncu stentu i jeden ka końcu bliższym. Stent 5-6mm posiada cztery platynowe markery na dalszym końcu stentu i jeden na koncu bliższym. Stent o rozmiarach 3/4/6mm i długości części roboczej 20/30mm. W zestawie odczepiarka i kable do odczepiarki. | szt | 2
19 | Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystalny marker. Cewnik posiada pokrycie hydrofilne. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021", mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker. Pokrycie hydrofilne. | szt | 2
20 | Komptel kabli do odczepiarki do stentów (odczepiarka w użyczeniu na czas trwania umowy. Komptel kabli połączeniowych o długości 2,75m | szt | 2
21 | Cewnik umożliwiający usuwanie/aspirację zatorów i miękkich skrzeplin z wybranych naczyń w układzie tętnic mózgowych. Cewnik odporny na zaginanie w krętych naczyniach, długość robocza 160 lub 132 cm. | szt | 2
22 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem: Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów (dla rozmiarów 2,5-3,5mm) i z 64 drutów (dla rozmiarów 4,0-6,0mm), wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłe radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widocznośc w skopi. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm; 5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”. Kompatybilny z mikrocewnikiem 021’’ dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027” dla rzmiarów 3,5-6,0mm. | szt | 1
23 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie precypitacji materiału embolizacyjnego z roztworu. Zawiera: kopolimer EVOH (etylen z alkoholem winylowym), DMSO (sulfotlenek dimetylowy) jako rozpuszczalnik do EVOH, rozdrobniony proszek tantalu (celem wizualizacji we fluoroskopie). Dostępne lepkości 18 (6% EVOH), 20 (6,5% EVOH) oraz 34 (8% EVOH). Zestaw zawiera 1 ampułkę EVOH 1,5 ml; 1 ampułkę ze środkiem DMSO 1,5 ml; trzy strzykawki o pojemności 1 ml. | szt | 1
24 | Mikrocewnik o długosci całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". Średnica zewnętrzna mikrocewnika 2,7-1,5F prox/dyst , światło wewnętrzne 0,013". Mikrocewnik posiada zmienną charakterystykę sztywności od największej do najmniejszej, na całej długości posiada pokrycie hydrofilne. | szt | 1
25 | Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, średnica zewnetrzna 2,7/1,5F prox/dyst. Posiada dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. W zestawie znajduje się torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | szt | 1
26 | Mikrocewnik o długości całkowitej 200cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm. Średnica prowadnika 0,008" na całej długości. Część dystalna posiada pokrycie hydrofilne. | szt | 3
27 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego. Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego.Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079". Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm. | szt | 3
28 | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego. Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040". Dostępne długości: 120 i 130 cm. Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein. | szt | 3
Razem
Zad. 3 Cewniki diagnostyczne do zabiegów endowaskularnych
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy )
1 | Cewnik diagnostyczny Headhunter 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofilną na 1/2 długości krzywizny oraz cewniki zbrojone o dł. 100 cm. ( Zamawiąjący każdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) | szt | 150
2 | Cewnik diagnostyczny Vertebral 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofdilną na 1/2 długości cewnika w częsci dystalnej, dostępne cewniki zbrojone o dł. 100 cm. (Zamawiający każdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) | szt | 50
3 | Cewnik diagnostyczny Simmons II 5F i 6F x 110, 125 i 135 cm, z platynowym markerem i powłoką hydrofilną na na 1/2 długości cewnika w części dystalnej, dostępne 4 długości krzywizny oraz cewniki zbrojone o dł. 100 cm. (Zamawiający kazdorazowo określił rozmiar zamawianego asortymentu) | szt | 5
Razem