# Zestawienie parametrów granicznych systemu Biochemiczno- Immunochemicznego

ZMODYFIKOWANY

| ## Lp | Wymagane parametry i warunki |  | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwie platformy biochemiczno – immunochemiczne |  | Podać Nazwę, typ, rok produkcji: |
|  |  |  | - Platforma 1 (wiodąca): - Platforma 2 (pomocnicza): |
| Wymogi dla platformy biochemiczno-immunochemicznej wiodącej: |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa w pełni automatyczna pracująca w trybie pacjent po pacjencie |  |  |
| 2 | Wydajność modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 800 oznaczeń na godzinę, a dla modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 190 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 3 | Ilość pozycji dla próbek badanych co najmniej 150, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. |  |  |
| 4 | Metody pomiaru moduł biochemiczny: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja |  |  |
| 5 | Elektrolity (ISE) – Na, K, Cl |  |  |
| 6 | Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału. |  |  |
| 7 | Moduł biochemia: kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany |  |  |
| 8 | Analiza w fazie ciekłej |  |  |
| 9 | Możliwości analityczne dla modułu biochemia: |  |  |
|  | a) biochemia – enzymy, substraty, elektrolity |  |  |
|  | b) białka specyficzne |  |  |
|  | c) monitorowanie leków |  |  |
|  | d) środki uzależniające i trucizny |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR, płyn z jamy otrzewnej (Cholesterol całkowity, LDH, Amylaza) i krwi pełnej (HbA1C) |  |  |
| 11 | Możliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  |  |
| 13 | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozującej Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej poprzez końcówki jednorazowe lub system mycia sond. Efekt przeniesienia z sondy próbkowej ≤ 0.10 ppm (surowica, osocze, mocz lub płyn mózgowo-rdzeniowy) – potwierdzone w instrukcji analizatora |  |  |
| 14 | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito” |  |  |
| 15 | Barkodowe identyfikowanie próbek. |  |  |
| 16 | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych oraz z dostosowaniem systemu do podawania wyników w jednostkach tradycyjnych i SI wraz z wartościami referencyjnymi |  |  |
| 17 | Co najmniej 60 pozycji odczynnikowych w module biochemicznym i minimum 45 w module immunochemicznym |  |  |
| 18 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 19 | Kontrola wewnętrzna opracowana statystycznie i raportowana co najmniej 1 raz w miesiącu |  |  |
|  | 19a | Wyniki kontroli wewnętrznej przesyłane do opracowania statystycznego automatycznie bez konieczności ich ręcznego wpisywania |  |
| 20 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 21 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |  |  |
| 22 | Modem serwisowy i możliwość połączenia on line |  |  |
| 23 | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu |  |  |
| 24 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu (jeżeli jest wymagana) |  |  |
| Wymogi dla platformy biochemiczno-immunochemicznej pomocniczej: |  |  |  |
| 1 | Platforma nie starsza niż 5 lat |  |  |
| 2 | Średnia wydajność: Moduł biochemia nie mniejsza niż 600 ozn./godz. Moduł immunochemia nie mniejsza niż 150 ozn./godz. |  |  |
| 3 | Ilość pozycji dla próbek badanych co najmniej 150, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy. |  |  |
| 4 | Metody pomiaru moduł biochemiczny: Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja |  |  |
| 5 | Elektrolity (ISE) – Na, K, Cl |  |  |
| 6 | Możliwości analityczne dla modułu biochemia: |  |  |
|  | a) biochemia – enzymy, substraty, elektrolity |  |  |
|  | b) białka specyficzne |  |  |
|  | c) monitorowanie leków |  |  |
|  | d) środki uzależniające i trucizny |  |  |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału, analizator nie pobiera odczynnika w przypadku wykrycia takiego zdarzenia |  |  |
| 8 | Barkodowe identyfikowanie próbek. |  |  |
| 9 | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito” |  |  |
| 10 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |  |  |
| 11 | Analizatory muszą pracować na odczynnikach, kalibratorach i surowicach kontrolnych od tego samego dostawcy |  |  |
|  | 11a | Wyniki kontroli wewnętrznej przesyłane do opracowania statystycznego automatycznie bez konieczności ich ręcznego wpisywania |  |
| 12 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 13 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 14 | Podtrzymywanie zasilania (UPS) jako integralna część systemu |  |  |
| 15 | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu (jeśli wymagana) |  |  |
| 16 | Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej – jednorazowe końcówki dozującej Eliminacja kontaminacji w części immunochemicznej poprzez końcówki jednorazowe lub system mycia sond. Efekt przeniesienia z sondy próbkowej ≤ 0.10 ppm (surowica, osocze, mocz lub płyn mózgowo-rdzeniowy) – potwierdzone w instrukcji analizatora |  |  |

# Zestawienie Parametrów Wymaganych Dla Niektórych Odczynników

| ## Lp | Wymagane parametry i warunki | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do oznaczania AST i ALT metodą z fosforanem pirydoksalu i bez fosforanu pirydoksalu |  |
| 2 | Troponina wysokoczuła spełniająca zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego |  |

Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

| l.p | NAZWA |  | ILOŚĆ | PRODUCENT/ ROK PRODUKCJI | SYMBOL/TYP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIRÓWKA STOŁOWA BEZ CHŁODZENIA Z ROTOREM HORYZONTALNYM ORAZ WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wirówka (bez rotora) | 1 szt |  |  |
| 2 |  | Rotor Horyzontalny | 1 szt. |  |  |
| 3 |  | Adaptery na probówki | 2 opakowania po 2 szt. |  |  |

| # lp | Wymagane parametry i warunki | Parametr Wymagany | Potwierdzenie/ opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirówka ( bez rotora) |  |  |  |
| 1 | Objętości wirowane Zamawiający dopuszcza: Objętości wirowane – max do 4 x 750 ml | max do 4 x 400ml |  |
| 2 | Prędkości programowane | od 200 do 14.000 obrotów /min (do 20.800xg) |  |
| 3 | Możliwość stosowania następujących rotorów: - wychylnokątowy 4 x 400 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4.000 rpm (3.250 x g) Zamawiający dopuszcza: wychylnokątowy 4 x 500 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4.000 rpm (3.220 x g) - wychylnokątowy 4 x 250 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4.000 rpm (3.200 x g) - wychylnokątowy 4 x100 ml, max prędkość 5.000 rpm (4.500 x g) - rotor 4-skrzydłowy do płytek, max prędkość 4.000 rpm (2.900 x g) pojemność: 16 płytek MTP - rotor 2-skrzydłowy do płytek, max prędkość 3.700 rpm (2.250 x g, pojemność: 10 płytek MTP - rotor stałokątowy 6 x 85 ml, max prędkość: 11.00 rpm (15.550 x g) z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze probówki. - Rotor stałokątowy na probówki typu eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14.000 rpm (20.800 x g) - Rotor bębnowy na probówki typu eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14.000 rpm (16.400 x g) - Rotor na paski probówek PCR 0,2ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, max prędkość 12.000 rpm (15 350 x g) | TAK |  |
| 4 | Pamięć programów różnych użytkowników | min 34 |  |
| 5 | Funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i zatrzymania (zmieniane w skali 10 stopniowej) | TAK |  |
| 6 | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | TAK |  |
| 7 | Automatyczne przeliczanie obrotów na wartość „g” i ich odczyt podczas wirowania | TAK |  |
| 8 | Automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru odliczania czasu (a) od osiągnięcia maksymalnych obrotów (b) od początku wirowania | TAK |  |
| 10 | Oddzielny przycisk STANDBY (przechodzenia wirówki w stan uśpienia) na panelu głównym | TAK |  |
| 11 | Wyłącznik czasowy programowany w zakresie od 1 do 99 minut, sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania | TAK |  |
| 12 | Silnik indukcyjny (bezszczotkowy – nie wymagający konserwacji) | TAK |  |
| 13 | Głośność silnika | < 57 dB |  |
| 14 | Łatwa i szybka wymiana rotorów | TAK |  |
| 15 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 16 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
| Rotor Horyzontalny 4 x 250 ml |  |  |  |
| 1 | Maksymalna prędkość 4 000/ min (przeciążenie 3 200 x g) | TAK |  |
| 2 | Możliwość stosowania adapterów na różne probówki | TAK |  |
| 3 | Możliwość autoklawowania | TAK |  |
| Adaptery na probówki |  |  |  |
| 1 | Średnica | 13 mm |  |
| 2 | Wysokość | Max 121 mm |  |
| 3 | 15 probówek na adapter, 60 probówek na rotor | TAK |  |

Czytnik  kodów kreskowych – 2 szt.

Nazwa: ..................................

Typ: ......................................

Rok produkcji: .................................

| L.p. | Parametr |  | Potwierdzenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ skanera | 1D, 2D |  |
| 2 | Źródło światła: | laser |  |
| 3 | Sposób wyzwalania odczytu: | przycisk/automatyczny |  |
| 4 | Odległość odczytu: | Od 0 do min. 40cm |  |
| 5 | Sygnalizacja odczytu: | Świetlna, dźwiękowa |  |
| 6 | Wymagany kontrast kodu: | 20 % |  |
| 7 | Zasilanie: | 5V |  |
| 8 | Temperatura pracy: | 0°-50°C |  |
| 9 | Wilgotność: | 5 - 95 % (bez kondensacji) |  |
| 10 | Odporność: | Wysokość bezpiecznego upadku (wielokrotnego) min. 1,5 metra Odporność na pył i kurz |  |
| 11 | Rozpoznawane kody kreskowe: | kody 1D, 2D: UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, różne odmiany GS1 DataBar (dawniej RSS), Chinese 2 of 5; |  |
| 12 | Interface: | USB, RS232 |  |
| 13 | W zestawie: | Czytnik, kabel, podstawka, instrukcja |  |
| 14 | Gwarancja: | 5 lat |  |

# Zestawienie Parametrów Ocenianych

| ## Lp | Parametry | Punktacja | Potwierdzenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troponina T | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Objętość próbki dla platformy głównej do 1 oznaczenia nie większa niż 50 μl | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Standardowy czas wirowania dla markerów kardiologicznych do 10 minut | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Czas uzyskania wyników markerów kardiologicznych (Troponina, CK-MB mass, NT-pro BNP) oraz PCT do 20 min pierwszy wynik | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Dla parametrów biochemicznych certyfikowanych, zgłoszonych do COBJwDL zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2017, reprezentatywna grupa analizatorów w kontroli (tj. co najmniej 6) | TAK – 20pkt NIE – 0 pkt |  |