Łódź, 29 lipca  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej numer sprawy: 28/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Czy Zamawiający posiada wolne 2U miejsca w szafie rack na nowy serwer?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wolne 2U miejsca w szafie rack na nowy serwer.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„- Wynik wydajności w PassMark (https://www.cpubenchmark.net) nie mniejszy niż 27000pkt. Należy dołączyć wydruk przeprowadzonego testu.”

Czy Zamawiający dopuści procesor osiągający 26000 pkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza procesor osiągający 26000pkt.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„10 szt.  wewnętrzne dyski twarde po 4 TB każdy o specyfikacji:”

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mniejszej ilość dysków o większej pojemności, tak aby zachować wymaganą wielkość archiwum?

Prosimy o podanie wybranego poziomu RAID oraz pojemności docelowej netto

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mniejszą ilość dysków (minimum 6 szt.) o pojemności maksimum 8 TB każdy. Wymagamy RAID 6 i pojemność docelową netto min.: 30 TB

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Prosimy o podanie ilości danych które należy zmigrować na nowy serwer PACS.

Odpowiedź: 1,7 TB

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Prosimy o potwierdzenie, że angiograf ma być zintegrowany z wymienionym serwerem PACS. Czy Zamawiający wymaga również integracji z innymi systemami?

Odpowiedź: Tak. Oferowany serwer PACS (sprzęt + oprogramowanie systemu PACS) ma być zintegrowany z dostarczanym w ramach oferty Angiografem dla Pracowni Hemodynamiki jak również z drugim Angiografem posiadanym przez Szpital, eksploatowanym na Sali Hybrydowej na Bloku operacyjnym. Zamawiający wymaga również integracji HL7 z systemem HIS ESKULAP (Nexus) wykorzystywanym przez Szpital. Zakres integracji jest wskazany w SWZ.

Wszystkie powyższe wymagania były wskazane w SWZ.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Możliwość instalacji min. 12 dysków”

Zamawiający wymaga obudowy na 12 dysków jednocześnie wymagając instalacji 13 dysków twardych. Prosimy o poprawę rozbieżności.

Odpowiedź: W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 3, podtrzymujemy wymaganie „Możliwość instalacji min. 12 dysków”.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„System operacyjny	- Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 PL lub równoważny,

- System operacyjny musi być dostarczony z płytą instalacyjną,

- System operacyjny musi posiadać nieograniczoną czasowo licencję,

- System operacyjny musi być dostarczony ze wszystkimi oznaczeniami legalności w tym stosownymi naklejkami producenta,

- System operacyjny musi posiadać całkowicie nową i legalną licencję OEM,

- System operacyjny musi być w najnowszej dostępnej wersji w wariancie 64-bitowym,

- System operacyjny musi być w całości w języku polskim,

- System operacyjny musi posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim,

- Graficzny interfejs użytkownika podczas instalacji, konfiguracji i pracy z systemem,

- Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu,

- System operacyjny musi dać się aktywować przez Internet, bez kontaktu z dostawcą lub producentem za każdym razem po reinstalacji na przypisanym do niego serwerze,

- Pełna integracja (możliwość instalacji i uruchomienia)

- Pełna obsługa MS ActiveX,

- System operacyjny musi dać się na bieżąco i automatycznie aktualizować przez Internet,

- Oprogramowanie układowe (BIOS, UEFI, firmware) muszą być w najnowszej dostępnej wersji,

System operacyjny musi pozwalać na:

- Pełną integrację z domeną Microsoft Active Directory posiadaną przez Zamawiającego na serwerach Microsoft Windows Server,

- Możliwość logowania się użytkowników do domeny Microsoft Active Directory,

- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO),

- Zarządzanie grupami i użytkownikami domeny Microsoft Active Directory posiadanej przez Zamawiającego,

- Zarządzanie zasobami komputerów poprzez WMI,

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji.”

Prosimy o dopuszczenie systemu operacyjnego z rodziny Linux jako dedykowanego przez producenta systemu PACS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„- Dodatkowe wyjście minimum jedno z dwóch: HDMI lub DisplayPort,”

Prosimy o rezygnacje z powyższego wymagania jako nie możliwego do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„- Kości pamięci: 3D TLC NAND lub 3D MLC NAND lub MLC,

- Odczyt/zapis: min. 1200 MB/s,

- 256-bitowe szyfrowanie danych AES”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Żaden z producentów gotowych stacji nie podaje wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„- Dodatkowa, wolna zatoka 2,5” + ramka jeżeli jest niezbędna,”

Prosimy o rezygnację z powyższego zapisu jako nie stosowanego w komputerach usff

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.  Jedocześnie doprecyzowujemy, że wymagamy w oferowanych komputerach PC możliwości instalacji min. 2 dysków, jednego w formacie  M.2/PCIe/NVME w złączu na płycie głównej i jednego w formacie 2.5 lub 3.5 cala na złączu SATA. W sprzedaży są dostępne komputery różnych producentów w obudowach SFF jak i również USFF spełniające powyższe wymaganie.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„- Kontrast statyczny: min. 3 000:1”

Czy Zamawiający dopuści monitor z kontrastem statycznym 1000:1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza monitora o kontraście statycznym 1000:1. Podtrzymujemy wymaganie jakościowe: „ Kontrast statyczny: min. 3 000:1”.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Baza danych w najnowszej wersji - kompatybilnej i przetestowanej do współpracy z oferowanym oprogramowaniem systemu PACS.”

Czy Zamawiający dopuści niekomercyjną bazę danych? Nie ma żadnych podstaw do wymagania komercyjnej bazy danych. Oferowana baza danych jest bazą aktualizowaną oraz dla której dostępne na rynku są firmy świadczące usługi serwisowe

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. Baza danych w najnowszej wersji - kompatybilnej i przetestowanej do współpracy z oferowanym oprogramowaniem systemu PACS.”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez produkt renomowany? Opis ten jest nie jasny i może prowadzić do nieporozumień

Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod pojęciem „produkt renomowany” Relacyjną bazę danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) oferowaną na rynku od min. 5 lat, stale rozwijaną i aktualizowaną w zakresie poprawek bezpieczeństwa  jak i nowych funkcjonalności i wykorzystywaną przez producentów oprogramowania sprzedawanego komercyjnie.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami”

Prosimy o wskazanie jakie dokładnie obiekty non-dicom Zamawiający planuje składować na serwerze PACS. Jednocześnie zauważamy, że serwer PACS zgodnie z protokołem DICOM nie powinien przechowywać plików non-dicom.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia powyższy zapis na:

„Archiwizacja obiektów DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami”.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganego archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS  i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów”

Prosimy o podanie producenta i nazwy systemu RIS z którego będą pochodzić zlecenia.

Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje system HIS / RIS – ESKULAP którego producentem jest firma NEXUS Polska.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Wspierane profile IHE, co namniej:

Scheduled Workflow (SWF)

Imaging Object Change Management (IOCM)

Access to Radiology Information (ARI)

Patient Information Reconciliation (PIR)

Consistent Presentation of Images (CPI)

Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b)

Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I)

Cross-enterprise User Assertion (XUA)

Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD)

Basic Patient Privacy Consents (BPPC)

Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3)

Patient Identifier Cross-referencing (PIX)

Evidence Documents (ED)

Cardiology Evidence Documents (ED-CARD)

Simple Image and Numeric Report (SINR)

Mammography Image (MAMMO)

Key Image Note (KIN)

Nuclear Medicine Imaging (NMI)

Audit Trial and Node Authentication (ATNA)

Consistent Time (CT)

Portable Data for Imaging (PDI)

Reporting Workflow Profile (RWF)

Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF)

Teaching File and Clinical Trial Export (TCE)

Post-Processing Workflow (PWF)

Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP)”

Prosimy o rezygnacje z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania. Zgodnie ze stroną https://product-registry.ihe.net/ wyłącznie jeden producent posiada oprogramowanie wspierające wszystkie powyższe profile.

Odpowiedź: Zamawiający nie może zgodzić się na całkowitą rezygnację z wymagania wspierania przez oferowany system wszystkich wskazanych profili integracji IHE.

Jednocześnie, mając na uwadze zagwarantowanie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu z jednoczesnym zachowaniem minimalnych wymagań funkcjonalno-jakościowych dla oferowanego systemu, Zamawiający prosi o wskazanie przez Oferenta zadającego pytanie, które z profili IHE wskazanych przez Zamawiającego należałoby by wykreślić z przedmiotowego wymagania aby Oferent zadający pytanie mógł złożyć swoją ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„System posiada funkcję udostępnienia sesji w celu konsultacji. Użytkownik może udostępnić widok aktualnie otwartego badania podając drugiemu użytkownikowi kod sesji. Użytkownik zdalny podłącza się do sesji widząc w swoim oprogramowani stacji diagnostycznej udostępnione obrazy wraz z adnotacjami.

Funkcjonalność ta jest wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną i nie może być realizowana przez oprogramowanie innych producentów (np. TeamViewer)”

Czy Zamawiający dopuści realizację powyższej funkcjonalności przez osobny moduł tego samego producenta co systemu PACS?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„ Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„współczynnik CTR (cardiothoracic ratio)”

Czy Zamawiający dopuści ręczne wyliczanie współczynnika CTR?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„, z wbudowanymi algorytmami subtrakcji dla badań DSA (Digital Subtracion Angiography)”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon)”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego jasno wskazuje wymagania stanowiska przeglądowego i nie są one spełniane przez tablety czy telefony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Możliwość zapisania bieżącego obrazu w lokalnym archiwum. Zapisane obrazy zachowują charakterystykę wyświetlania (np. powiększenie, poziomy okna), adnotacji i pomiary. Zapis nie nadpisuje oryginalnego obrazu”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Narzędzie do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Funkcja Chat z możliwością współdzielenia ekranu z innym użytkownikiem w celu konsultacji badań oraz funkcją udostępniania linków do badań innym użytkownikom”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Funkcjonalność tworzenia graficznych szablonów widoków raportów radiologicznych”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez graficzne szablony widoków?

Czy Zamawiający ma na myśli możliwość wstawienia formularza?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o możliwość wstawienia dodatkowego formularza lub raportu do systemu za pomocą Kreatora formularzy / raportów.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„W przypadku konieczności dokonania zmian w gotowym opisie system musi mieć możliwość tworzenia dodatku do opisu bez zmiany opisu już wcześniej zatwierdzonego.”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Funkcjonalność tworzenia dynamicznych raportów (tworzenie hyperlinków do wcześniej zaznaczonych interesujących obszarów badania). Kliknięcie w hyperlink w gotowym opisie musi automatycznie wyświetlić wskazywany obszar badania”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Funkcjonalność dołączenia do opisu innych raportów stworzonych w aplikacji diagnostycznej systemu PACS (np. raportu obszarów zainteresowania)”

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Funkcjonalność tworzenia tabel oraz elementów graficznych (np. plików jpg) w szablonach jak i widokach opisów”

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Dostawa 1 szt. licencji modułu HL7 dla systemu HIS eksploatowanego w Szpitalu (Eskulap – NEXUS) w celu integracji dostarczonego systemu PACS z systemem HIS – licencja nieograniczona czasowo”

Czy posiadany system HIS wspiera równoczesną integrację z dwoma systemami PACS/RIS?

Odpowiedź: Tak, posiadany system HIS wspiera równoczesną integrację z dwoma systemami PACS/RIS.

Pytanie 31.

Dotyczy pkt 219 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Integracja angiografu z posiadanymi systemami | Tak | Bez punktacji |
| --- | --- | --- |

W obecnym brzmieniu wymóg nie jest jednoznaczny.

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje integracji z serwerem PACS opisanym w pkt 218?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował punkty 218, 219.

Pytanie 32.

Dotyczy pkt 19 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania przy uchwycie blokady ruchu statywu | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Premiowanie ruchów ręcznych jest promowaniem przestarzałej technologii, która nie ma żadnej dodatniej wartości we współczesnym gabinecie zabiegów interwencyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu.

Pytanie 33.

Dotyczy pkt 27 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak. | Bez punktacji |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający wprowadzi punktację jak poniżej:

| Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak. | ≥ 80°/s - 50 pkt < 80°/s - 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Zwiększenie prędkości dla ekspozycji 3D w znaczącym stopniu poprawia jakość badania oraz redukuje artefakty ruchowe (np. oddechowe)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktacji, ze zmiana z 50 pkt na 5pkt.

Pytanie 34.

Dotyczy pkt 42 i 43 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Zakres napięcia kV dla radiografii - 50 - 120 kV | Tak. | Bez punktacji |
| --- | --- | --- |
| Zakres napięcia kV dla fluoroskopii - 50 - 120 kV | Tak. | Bez punktacji |

Wnosimy o dopuszczenie zakresu 50-125 kV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres 50-125kV.

Pytanie 35.

Dotyczy pkt 44 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Programy anatomiczne (częstotliwość akwizycji, kolimacja, filtracja, wielkość ogniska, rodzaj akwizycji, wielkość dawki, FOV, SID, wysokość stołu) | Tak. | Możliwość zsynchronizowania layoutu monitora w sali badań – 5 pkt Inne – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Wnosimy o dodatkowe punktowanie możliwości zmiany layoutu monitora w sterowni i Sali zabiegowej. Pozwoli to na dowolność konfiguracji urządzenia zarówno przez lekarzy jak i techników. W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru na:

| Programy anatomiczne (częstotliwość akwizycji, kolimacja, filtracja, wielkość ogniska, rodzaj akwizycji, wielkość dawki, FOV, SID, wysokość stołu) | Tak. | Możliwość zsynchronizowania layoutu monitora w sali badań i sterowni – 5 pkt Inne – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Zwiększenie prędkości dla ekspozycji 3D w znaczącym stopniu poprawia jakość badania oraz redukuje artefakty ruchowe (np. oddechowe).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36.

Dotyczy pkt 44 Załącznik nr 2a do SIWZ: OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE

Zamawiający wymaga:

| Długość płyty pacjenta ≥ 280 cm | Tak. | ≥ 300 cm – 5 pkt < 300 cm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Wnosimy o punktowanie długości stołu od 295 cm tj o jedynie 5 cm krótszej niż obecnie punktowana. W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru na:

| Długość płyty pacjenta ≥ 280 cm | Tak. | ≥ 295 cm – 5 pkt < 295 cm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Zwiększenie prędkości dla ekspozycji 3D w znaczącym stopniu poprawia jakość badania oraz redukuje artefakty ruchowe (np. oddechowe)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37.

Dotyczy projektu umowy § 1 punkt 2 „przeprowadzenia kompleksowo wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód umożliwiających rozpoczęcie prac z wykorzystaniem aparatu”

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższego zapisu, Zamawiający wymaga złożenia wniosków i dokumentów niezbędnych do uzyskania wszelkich pozwoleń. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o wydłużenie terminu o okres wynikający z terminów ustawowych obowiązujących w instytucjach zobowiązanych do udzielenia pozwoleń tj do dnia 15.12.2022.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 38.

Dotyczy projektu umowy § 1 punkt 2 „wszelkie inne czynności nie wskazane powyżej, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia”

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie inne czynności ma na myśli Zamawiające. Należy wskazać, że Zamawiający jest zobligowany do pisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, umożliwiający uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Inne czynności to m. in prace adaptacyjne, prace informatyczne, demontaż starego angiografu.

Pytanie 39.

Dotyczy projektu umowy § 1 punkt 6, §3.3

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie dostarczenia przedmiotu umowy, nie później niż we wskazanych poniżej terminach:

- termin realizacji dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi pracami do 15.11.2022

- Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę dla dostawy, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany bezusterkowy protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał dwie oddzielne faktury. Jedna faktura obejmująca dostawę towaru, druga faktura obejmująca adaptacje pomieszczenia i infrastrukturę informatyczną. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu faktury nie później niż do 30.11.2022r. po wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona adaptację pomieszczeń we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w SWZ. Prace adaptacyjne będą w zakresie Wykonawcy. Zamawiający we własnym zakresie  wykonane niezbędne prace budowlane – to jest malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana drzwi, wymiana mebli, montaż klimatyzatora.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy pomieszczenie gotowe do montażu i instalacji angiografu wykonane według wytycznych wybranego wykonawcy oraz zgodnie z harmonogramem technologicznym i specyfiką instalowanych urządzeń. Prosimy o potwierdzenie, że „niezbędne prace” są związane tylko i wyłącznie z montażem oraz uruchomieniem angiografu lub opcjonalnie prosimy o wskazanie, jakie niezbędne prace ma na myśli Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w SWZ. Prace adaptacyjne będą w zakresie Wykonawcy. Niezbędne prace są związane z demontażem starego i montażem nowego angiografu, z ewentualna wymiana kabla elektrycznego zasilającego, niezbędne instalacje elektryczne (np. tablice z bezpiecznikami), jeżeli nowy sprzęt będzie tego wymagał.

- Ze względu na terminy urzędowe rozpatrzenia wniosków o dopuszczenie pracowni i urządzeń (min 30 dni) wnosimy o zmianę terminu realizacji o ten czas tj do 15 grudnia 2022 lub potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał w wymaganym terminie złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwoleń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

- Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni pomieszczenia nie później niż

1 wrześnie 2022r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni pracownie Wykonawcy od 25.10.2022 do 15.11.2022.

- Opcjonalnie prosimy o określenie terminu realizacji na 12 tygodni od daty udostępnienia pomieszczeń do instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy jak w podpunkcie d.

Pytanie 40.

Dotyczy projektu umowy § 1  punkt 13. 5) przekazanie kodów serwisowych i administracyjnych po okresie gwarancji w zakresie rekomendowanym przez producenta.

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający bezwzględnie wymaga przekazania kodów umożliwiających wykonywanie testów specjalistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41.

Dotyczy projektu umowy § 2  punkt 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 7 dni przedmiot umowy wolny od wad. Fakt ten zostanie opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obydwie strony umowy

Zwracamy się z prośba o usunięcie tego zapisu. Dostarczenie w ciągu 7 dni angiografu  jako urządzenia medycznego wbudowanego na stałe nie jest możliwe, szczególnie, że dla tego urządzenia jest wymagana specjalistyczna instalacja, montaż oraz dopuszczenia przez odpowiednie służby.

Odpowiedź: Postanowienie dotyczy sytuacji wad istotnych urządzenia. Wolą obu stron jest aby urządzenie nie posiadało wad a rola Wykonawcy zapewnienie niewadliwości urządzenia i upewnienie się co do tego przed montażem.

Pytanie 42.

Dotyczy projektu umowy § 3  punkt 3

„(…) po wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń”

Zwracamy się o zmianę tego zapisu na następujący:

„(…) po wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez istotnych zastrzeżeń”

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiającemu nie wolno nie odebrać przedmiotu zamówienia w przypadku nieistotnych zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:” „(…) po   wcześniejszym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez  zastrzeżeń uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie”

Pytanie 43.

Dotyczy projektu umowy § 4  punkt 5

„Bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres wykonywania napraw przez Wykonawcę. W razie wymiany danego elementu na nowy w ramach udzielonej gwarancji - okres gwarancji w stosunku do tego elementu biegnie na nowo.”

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na wymienione części jest nieodnawialna i upływa z dniem wygaśnięcia głównej gwarancji. Inne założenie mogłoby skutkować niekończącą się gwarancją na poszczególne elementy, co musiałoby znaleźć odzwierciedlenie w cenie ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44.

Dotyczy projektu umowy, załącznika numer 2, warunki serwisu gwarancyjnego:

„ (…)oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca z związku z realizacja niniejszej umowy.”

Zwracamy uwagę, że zapisy tego punktu są niejednoznaczne i mogą być rozumiane mocno zawężająco lub rozszerzająco. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne podanie zakresu zamówienia, co umożliwi uczciwą konkurencję i równe traktowanie stron oraz pozwoli na uniknięcie nieporozumień na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem jest dostawa i uruchomienie angiografu wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczenia.

Pytanie 45.

Dotyczy projektu umowy, załącznika numer 2, warunki serwisu gwarancyjnego, pkt. 18 „Wykonawca zapewnia na min. 10 lat na dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji z wyjątkiem oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych.”

Ze względu na to, że technologia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zmienia się bardzo szybo, zwracamy się z prośba o zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia na min. 10 lat na dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji z wyjątkiem oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46.

Dotyczy: pkt 4.11 SWZ: Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: (…) przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzone podpisanym protokołem najpóźniej w dniu uruchomienia sprzętu.

- § 1  ust 6 pkt 2 projektu umowy:

2)	termin wykonania szkoleń – do uzgodnienia z Zamawiającym, nie później niż – 3  dni od daty  dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy.

Wnosimy o potwierdzenie że  szkolenie ma być przeprowadzone przed podpisaniem protokołu odbioru.

Odpowiedź: Szkolenie ma się odbyć po podpisaniu protokołu odbioru.

Pytanie 47.

- Pkt 7.2 SWZ: Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

4)	Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:

a)	Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należytego wykonywania w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy sprzętu medycznego odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu o wartości minimum 4 000 000,00 brutto zł.

Przedmiot zamówienia został ściśle określony (w SWZ oraz w § 1 ust 1 i 2 projektu umowy) – konieczne jest zatem sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu, przez wskazanie jakie rodzaje sprzętu medycznego Zamawiający uzna za „odpowiadające przedmiotowi zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za „odpowiadające przedmiotowi zamówienia” rodzaje sprzętu medycznego zgodne z przedmiotem zamówienia, który został ściśle określony w SWZ czyli dostawa angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej.

Pytanie 48.

pkt 14.1. SWZ: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 PLN)

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie kwoty wadium.

Odpowiedź: Zamawiający poprawi omyłkę pisarską z pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 PLN na czterdzieści tysięcy zł 00/100 PLN.

Pytanie 49.

§ 1 ust 7 projektu umowy: Dostawa sprzętu do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W § 1 ust. 1 umowy nie wskazano miejsca przeznaczenia sprzętu – wnosimy o wskazanie miejsca dostawy.

Odpowiedź: Miejsce realizacji zostało wskazane w SWZ w rozdziale 4 punkt 4.16 – Pracowania Hemodynamiki

Pytanie 50.

§ 6 ust 2 lit c-e projektu umowy:

2.	Z uwzględnieniem art.455 ust.1 pkt 1 ustawy zmiany umowy są dopuszczalne w następujących okolicznościach:

c)	zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,

d)	zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o tożsamych lub lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Formularzu asortymentowo – cenowym, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy produkcja urządzenia została zakończona na etapie realizacji umowy,

e)	zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy o tożsamych lub lepszych parametrach, nastąpi zmiana numerów katalogowych przez producenta przedmiotu umowy,

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę produktu tylko w przypadku zakończenia produkcji danego modelu (jak w ust 2 lit d), lub zmiany numerów katalogowych (ust 2 lit e),  czy też zawsze możliwa jest zmiana produktu, nawet na model innego producenta (ust 2 lit c) – zapis ten jest tak ogólny, że w zasadzie dopuszcza każdą zmianę, o ile zmieniony produkt będzie miał lepsze paramenty i nie wyższą cenę.

Odpowiedź: Zmiana jest możliwa w razie zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy produkcja urządzenia została zakończona na etapie realizacji umowy. A także w razie zmiany numerów katalogowych.

Pytanie 51.

§ 7 ust 1 pkt 2: Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w przypadku:

2)	w przypadku dostarczenia sprzętu z opóźnieniem przekraczającym 14 dni niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 8;

Zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia – regulacja ta dotyczy każdej odpowiedzialności wykonawcy, a zatem także sankcji w postaci odstąpienia od umowy.

Wnosimy o nadanie brzmienia:

2)	w przypadku zwłoki w dostarczeniu przekraczającej 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- § 8 ust 1 pkt 1 projektu umowy:

1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w następujących przypadkach:

1)	w wysokości 35% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym wskazanych w § 6 ust.1 pkt 1-3;

Kara umowna żądana od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy jest rażąco wygórowana – tym bardziej, że dotyczyć ma odstąpienia również w przypadku niewykonania części umowy.

Wnosimy o określenie jej na poziomie 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Odpowiedź: Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane.

Pytanie 52.

§ 8 ust 1 pkt 2 i 3 projektu umowy:

1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w następujących przypadkach:

2)	w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia wykonania przedmiotu umowy;

3)	w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, określonej zgodnie z § 1 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (przystąpienie serwisu do naprawy) do dnia wykonania naprawy;

Zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia – co do zasady zatem nie jest możliwe obciążenie wykonawcy karą umowna na opóźnienie.

Wnosimy o wprowadzenia możliwości nałożenia na wykonawcę kary umownej wyłącznie w przypadku zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- § 8 ust 5 projektu umowy: Łączna wysokość kar umownych naliczonych  na podstawie § 11 ust. 1 nie może przekroczyć 35% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

Maksymalna kara umowna żądana od Wykonawcy jest rażąco wygórowana – wnosimy o określenie jej na poziomie 10% łącznego wynagrodzenia netto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Kary mają na celu mobilizować do należytego wykonania umowy. Dopóki Wykonawca nie będzie naruszał postanowień umowy, dopóty kary nie będą realizowane.

Pytanie 53.

Zamawiający wymaga:

| 214 | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań (dostawa wraz z dokumentacją przetargową) | Tak |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione materiały informacyjne należy złożyć wraz z dokumentacją przetargową (ofertą) dla głównego przedmiotu zamówienia – angiografu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że katalogi, broszury trzeba złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 54:

Czy Zamawiający potwierdza iż po stronie Zamawiającego jest wykonanie/modernizacja wentylacji mechanicznej dla potrzeb nowej pracowni hemodynamiki?

Odpowiedź: Wentylacja mechaniczna jest w pracowni. Do chwili obecnej pracowała prawidłowo. Nie uwzględniono jej modernizacji. Jeżeli wytyczne Państwa produktu są inne to proszę uwzględnić modernizację wentylacji.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający potwierdza iż po stronie Zamawiającego jest dostawa nowych urządzeń typu split i zapewnienie chłodzenia zgodnie z wytycznymi producenta angiografu?

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy i zmontuje dodatkowy (do już istniejących )split. Nie wiemy czy Państwa firma wygra przetarg i co za tym idzie jakie są Państwa wytyczne. Wytyczne - –roszę je umieścić w Państwa ofercie. Postaramy się spełnić oczekiwania.

Pytanie 56.

Prosimy o wskazanie dokładnej drogi oraz odległości dla poprowadzenia linii zasilającej dla  urządzenia - wielkość zabezpieczenia w rozdzielnicy NN?

Odpowiedź: Linia zasilająca biegnie od rozdzielni obiektowej na poz -1 bud A korytarzem poz -1 do szachtu instalacyjnego i poprzez korytarz na poz 1 do pracowni. Odległość łączna 70 metrów.

Pytanie 57.

Czy Zamawiający potwierdza że wykonanie sieci logicznej lub jej modernizacja jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Okablowanie sieciowe niezbędne do działania angiografu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 58.

Prosimy o podanie impedancji pętli zwarcia dla głównej rozdzielni z której zasilany jest   angiograf.

Odpowiedź: Zamawiający nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wykonawca może sam określić ten parametr – zostanie dopuszczony do rozdzielni.

Pytanie 59.

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji na temat istniejącego zabezpieczenia pola  odpływowego dla urządzenia w rozdzielnicy nn. Czy Zamawiający posiada rezerwę mocy    110kVA 3-fazove 400V dla podłączenia  urządzenia? Czy Zamawiający wymaga  przebudowy istniejącego pola, czy też posiada gotowe pole, które należy wykorzystać dozasilenia urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający posiada rezerwę mocy 110kVA. Zamawiający posiada pole w rozdzielni – jest tam obecnie wpięty dotychczasowy angiograf. W przypadku wymiany kabla zasilającego ze względu na większy pobór prądu należy uwzględnić zmianę zabezpieczenia.

Pytanie 60.

Prosimy o potwierdzenie faktu, iż Zamawiający w ramach zadania na dostarczenie  urządzenia nie oczekuje wykonania szczegółowych pomiarów obciążenia sieci zasilającej za pomocą analizatorów parametrów sieci wraz z archiwizacją danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 61.

Prosimy o wskazanie pomieszczenia dla zestawu UPS z bateriami który będzie podtrzymywał system. Pomieszczenie powinno być wentylowane i klimatyzowane aby utrzymać stałą temperaturę 20-22˚C. Wymagana jest minimalna wysokość pomieszczenia 2,20 m. oraz ok. 6m2 powierzchni użytkowej.

Odpowiedź: Jest takie pomieszczenie na poz -1 tam gdzie są UPS naszego szpitala,

Pytanie 62.

Czy Zamawiający potwierdza, iż w ramach umowy po stronie dostawcy jest dostawa aparatu oraz jego montaż i uruchomienie? Wszelkie prace adaptacyjne Zamawiający będzie wykonywał we własnym zakresie i dostosuje pomieszczenia zgodnie z wytycznymi producenta aparatu. Przez prace adaptacyjne rozumie się m.in.: wykonanie konstrukcji stalowej dla zawieszenia szyn aparatu ramienia C, wykonanie obniżenia w posadzce  oraz montażu płyty bazowej o wymiarach 1,4 x 1,4 m., ułożenia drabinek kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego i kanałów kablowych w posadzce, dostosowania ścian oraz stolarki drzwiowej do nowego projektu osłon stałych.

Odpowiedź: Prace adaptacyjne zostaną wpisane do SWZ. Zamawiający jest zaniepokojony treścią tego pytania – dotyczy to w szczególność obniżenia w posadzce, które może okazać się niewykonalne z powodu osłabienia stropu oraz sprawa nowych osłon – czy proponowany przez Państwa aparat jest wysokoemisyjny. Prosimy o wyjaśnienie tych spraw w Państwa ofercie.

Pytanie 63.

Termin zakończenia realizacji to 15.11.2022 r. Aby Dostawca aparatu wykonał prace w terminie, udostępnienie pomieszczeń do zrealizowania dostawy i montażu wraz z uruchomieniem aparatu powinno nastąpić 1 września 2022. Czy Zamawiający potwierdza, iż przekaże pomieszczenia w wyżej wymienionym terminie? Wnosimy o wydłużenie terminu zakończenia realizacji do 15.12.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 64.

Czy wyposażenie meblowe które jest po stronie Zamawiającego będzie dostarczone przed terminem dostawy aparatu? Ułatwi to przebieg montażu i instalacji systemu.

Odpowiedź: Wykonanie mebli jest po stronie Zamawiającego. Meble będą dostarczone przed terminem dostawy aparatu.

Pytanie 65.

WSSE jest organem administracyjnym, więc wydanie zgodny nie jest zależne od dostawcy aparatu. Prosimy zatem o wyłączenie z umowy uzyskania zgody na stosowanie aparatu wydawaną przez WSSE.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66.

Prosimy o podanie wymiarów windy oraz jej nośności, jeśli pracownia angiografii znajduje się na piętrze.

Odpowiedź: Wymiary windy długość: 2,4m, szerokość 1,37m, otwór drzwiowy 1,09m, wysokość 2m.

Pytanie 67.

Dotyczy doprecyzowanie zał. 2a do SWZ pkt 218 i 219

Zamawiający wymaga:

„Wspierane profile IHE, co namniej:

Scheduled Workflow (SWF)

Imaging Object Change Management (IOCM)

Access to Radiology Information (ARI)

Patient Information Reconciliation (PIR)

Consistent Presentation of Images (CPI)

Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b)

Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I)

Cross-enterprise User Assertion (XUA)

Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD)

Basic Patient Privacy Consents (BPPC)

Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3)

Patient Identifier Cross-referencing (PIX)

Evidence Documents (ED)

Cardiology Evidence Documents (ED-CARD)

Simple Image and Numeric Report (SINR)

Mammography Image (MAMMO)

Key Image Note (KIN)

Nuclear Medicine Imaging (NMI)

Audit Trial and Node Authentication (ATNA)

Consistent Time (CT)

Portable Data for Imaging (PDI)

Reporting Workflow Profile (RWF)

Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF)

Teaching File and Clinical Trial Export (TCE)

Post-Processing Workflow (PWF)

Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP)”

Prosimy o rezygnacje z profili:

Imaging Object Change Management (IOCM)

Cross-enterprise User Assertion (XUA)

Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)

Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD)

Basic Patient Privacy Consents (BPPC)

Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3)

Cardiology Evidence Documents (ED-CARD)

Nuclear Medicine Imaging (NMI)

Teaching File and Clinical Trial Export (TCE)

Zgodnie ze stroną https://product-registry.ihe.net/ wyłącznie jeden producent posiada oprogramowanie wspierające wszystkie powyższe profile.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA