Gniezno, dn. 08.05.2024 r.

Nr sprawy *DZP.240.16.2024*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.16.2024 – Dostawa cyfrowego, mobilnego aparatu RTG – doposażenie SOR*

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 2a do SWZ - Opis wymaganych parametrów technicznych (OPZ)

1. Dot. Opis parametrów wymaganych: WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Moc generatora min. 2,3 kW

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Dot. Opis parametrów wymaganych: WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Typ generatora, wysokiej częstotliwości zakres 15 kHz do 44 kHz

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Dot. Opis parametrów wymaganych: WYMAGANIA OGÓLNE pkt.11 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Skopia pulsacyjna 0,5 – 15 p/s i skopia ciągła

**Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Dot. Opis parametrów wymaganych: WYMAGANIA OGÓLNE pkt.12 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające przycisku dedykowanego oraz oznaczonego symbolem lub nazwą skopi ciągłej do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Dot. Opis parametrów wymaganych: LAMPA X-RAY pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Kolimator koncentryczny prostokątny

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

6. Dot. Opis parametrów wymaganych: WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 27 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 43 cm

**Ad. 6** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Dot. Opis parametrów wymaganych: WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 30 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 190°

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

8. Dot. Opis parametrów wymaganych: WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 31 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Zakres ruchu orbitalnego ≥ 130°

**Ad. 8 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

9. Dot. Opis parametrów wymaganych: WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 37 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające uchwytu do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze)

**Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Dot. Opis parametrów wymaganych: WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 38 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min:

- jasność i kontrast

- filtr detekcji metalu

- filtr szumów

**Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. Dot. Opis parametrów wymaganych: CYFROWY DETEKTOR OBRAZU C pkt. 41 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Rozdzielczość detektora aSi 1004x1004

**Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Dot. Opis parametrów wymaganych: CYFROWY DETEKTOR OBRAZU C pkt. 42 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne i odstąpi od wymagania tego parametru.

**Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 43 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Monitory umieszczone na osobnym wózku z monitorami

**Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 44 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Monitory 2 szt. x 19”; 1280x1024; kontrast 900:1, 650cd/m2,

**Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 45 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Monitory zamontowane na stałej kolumnie

**Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 46 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne i odstąpi od wymagania tego parametru.

**Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 49 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 16 bit

**Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody.**

18. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 55 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- ZOOM min. x 2. Obraz lustrzany

**Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Dot. Opis parametrów wymaganych: MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU pkt. 59 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry:

- Dotykowy tablet 10” o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live

**Ad. 19 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a