D/20/2024/B		                                                                                                    Załącznik nr 1A

Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Cz. 1 Zakup i dostawa miernika pH dla Wydziału Chemii i Farmacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

| PRZENOŚNY MIERNIK Ph z sondą konduktometryczną, z sondą tlenową i z czujnikiem temperatury |  |
| --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| 1. | Wodoszczelna obudowa (IP-67) lub równoważna |
| 2. | Wyświetlacz umożliwiający jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury |
| 3. | Funkcje pomiaru pH: - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów; - automatyczne wykrywanie wartości buforu (pH 4,00; 7,00; 9,00); - automatyczna kompensacja temperatury, zakres pH 0,00-14,00, dokładność ±0,01 |
| 4. | W zestawie elektroda umożliwiająca pomiar pH wody naturalnej, ścieków, zanieczyszczonych próbek, substancji organicznych. Konstrukcja elektrody zapewnia dużą odporność na zatykanie przez roztwory z zawiesiną. Zakres pomiarowy: 0-14 pH, zakres temperatury: 0-55°C , punkt zerowy 7,0±0,4 , membrana pomiarowa szklana, stożkowa , elektrolit 3 molowy zagęszczony KCl. Materiał korpusu–polipropylen . |
| 5. | - Funkcje pomiaru przewodności: - możliwość pomiaru wód czystych i cieczy w przewodności 0-199,9 mS/cm, dokładność ±0,25 %; - przynajmniej 4 podzakresy przełączane automatycznie (autorange); - przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika; automatyczna kompensacja temperatury. |
| 6. | W zestawie czujnik konduktometryczny w obudowie plastikowej o następujących parametrach: czujnik zanurzeniowy przeznaczony do pomiaru przewodności lub zasolenia wody czystej, ścieków, cieczy zanieczyszczonych osadami, zawierających oleje, tłuszcze, silne kwasy lub zasady; elektroda metalowa, łatwa w czyszczeniu i odporna na mechaniczne uszkodzenia; osłona elektrody tworzy celę pomiarową, którą można wykręcić w celu ułatwienia czyszczenia; zakres pomiarowy: 0-200 mS/cm; stała K: 0,45 ±0,05cm-1; wyposażony w czujnik temperatury, zakres temperatury: 0-55°C |
| 7. | W zestawie: sonda tlenowa. Pomiar Tlenu rozpuszczonego w wodzie, ciśnienia atmosferycznego i temperatury za pomocą cyfrowej sondy. Wyświetlanie jednostek w % nasycenia lub ppm (mg/l); Kompensacja zasolenia dla wód słonych; Odczyty skompensowane dla efektów zasolenia; Wbudowany barometr; Automatyczna kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego; Kompensacja temperatury; Automatyczna polaryzacja sondy przy uruchomieniu; Łatwa wymiana membran |
| 8. | Zasilanie z baterii Zamawiający dopuszcza przyrząd z zasilaniem akumulatorowym (wymienne akumulatory typu AA) Automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii |