D/20/2024/B		                                                                                                    Załącznik nr 1E

Zakup aparatury dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Cz. 5 Zakup i dostawa skanera 3D z oprogramowaniem i wyposażeniem – 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

| SKANER 3D Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM |  |
| --- | --- |
|  | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| Dalmierz |  |
| 1. | Zasięg w zakresie: 0,6 m –150 m |
| 2. | Prędkość pomiaru do 2 mln pkt/s |
| 3. | Dopuszczalny błąd pomiaru ±1 mm |
| Moduł foto |  |
| 4. | Rozdzielczość w kolorze w zakresie: 200-266 Mpix |
| 5. | Zakres dynamiczny (HDR) w zakresie: 12-13 Mpx |
| Lustro |  |
| 6. | Pole widzenia w pionie: min. 300° |
| 7. | Pole widzenia w poziomie: 360° |
| 8. | Rozdzielczość pionowa w zakresie: 0,0045°-0,009° (20,48 pikseli 3D dla 180° - 40.960 pikseli 3D dla 360°) |
| 9. | Rozdzielczość pozioma w zakresie: 0,0045°-0,009° (20,48 pikseli 3D dla 180° - 40.960 pikseli 3D dla 360°) |
| 10. | Maksymalna prędkość skanowania w pionie w zakresie: 5,500 obr./min - 5,820 obr./min lub 90-97 Hz |
| Laser |  |
| 11. | Klasa lasera: 1 |
| 12. | Długość fali w zakresie: 1450 nm - 1550 nm |
| 13. | Rozbieżność wiązki w zakresie: wielkość typowa 0,2 - 0,3 miliradiana |
| 14. | Średnia wiązki na wyjściu w zakresie: 2,10 - 2,12 mm (kolista) |
| Obsługa i kontrola skanera |  |
| 15. | Obsługiwane nośniki danych: SATA 3.0 SSD 128 GB SDXC v30 – 64GB; SD3.0, UHS-I / SDXC™ / SDHC™ max. 512 GB |
| 16. | Sterowanie skanerem: za pomocą ekranu dotykowego oraz połączenia WLAN (WLAN 802.11n – 150 Mbit/s), dedykowanymi aplikacjami producenta skanera dostępnymi na iOS i Android, poprzez dostęp z poziomu urządzeń przenośnych z HTML |
| 17. | GNSS: wbudowany GPS i GLONASS |
| 18. | Czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny |
| 19. | Port USB-C min. 3.0 – 1 szt. |
| 20. | Kompensator dwuosiowy |
| 21. | Kompas elektroniczny |
| 22. | Czujnik wysokości |
| Zabezpieczenia |  |
| 23. | Stopień ochrony: IP 54 lub równoważny |
| 24. | Urządzenie posiada normy dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego |
| 25. | Temperatura pracy: od 5° do 40°C |
| Oprogramowanie |  |
| 26. | Aktualne i kompatybilne oprogramowanie z w/w skanerem współpracujące z 64 bitowym system operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracującym natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej Zamawiającego usługą katalogową Microsoft Active Directory |
| Wyposażenie |  |
| 27. | Kompatybilny akumulator w zestawie |
| 28. | Kompatybilny system ładowania w zestawie: - Ładowarka typu power dock do w/w akumulatora - Zasilacz - Kabel zasilający |
| 29. | Dedykowany trójnożny statyw wyposażony w: - kolumnę centralną - przesuwane ograniczniki umożliwiające ustawienie nóg pod 3 różnymi kątami i uzyskanie różnych wysokości - 4 rozkładane segmenty nóg - odwracalną śrubę mocująca 3/8" i 1/4" - wymienne gumowe nóżki i kolce - zestaw szybkiego montażu: uchwyt skanera, złącze z gwintem wewnętrznym 5/8”, płyta podstawna z tarczą stopniową, adapter gwintu 5/8” do 3/8”, klucz sześciokątny imbusowy (4 mm) - hak do wieszania obciążenia - smar do gwintów statywu - materiał: włókno węglowe - dedykowany zestaw kluczy - futerał do transportu |
| 30. | Dedykowana do w/w zestawu walizka transportowa z twardego tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym |
| 31. | Kompatybilne nośniki danych w zestawie: - zintegrowany ze skanerem SATA 3.0 SSD 128 GB z funkcją eksportu danych na kartę SD - karta SD: SDXC min. 512GB |
| 32. | Dedykowany do w/w skanera zestaw znaczników pomiarowych kulowych posiadający: - Białe kule Ø 139-140 mm – 5 szt. - Mocowania magnetyczne – 5 szt. - Składany stojak – 5 szt. - Podkładki precyzyjne – 20 szt. - Powłoka kuli umożliwiająca optymalny współczynnik odbicia |
| 33. | Wyświetlacz dotykowy |
| 34. | Dedykowany przez producenta płyn do czyszczenia optyki |
| 35. | Dedykowany zestaw kluczy |
| 36. | Wskaźnik stanu skanowania informujący o progresie przy pomocy znaków świetlnych |
| 37. | Kompatybilny samozamykacz |
| 38. | Gwint M5 |
| 39. | Gwint 3/8" - do montażu skanera na standardowych statywach fotograficznych. |
| 40. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) jest fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| 41. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) jest skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość prowadzonych prac badawczych. |
| 42. | Zaoferowany zestaw (Skaner 3d z oprogramowaniem i wyposażeniem) posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. |
| 43. | Dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego. Instrukcja obsługi dostępna w języku polskim lub angielskim. |
| 44. | Wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pokrycia przez Wykonawcę kosztów wysyłki w ramach ceny zaoferowanej w ofercie). Obsługa gwarancyjna jest w języku polskim. W ramach oferowanej przez Wykonawcę gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych odpowiadających zakresowi przeglądów gwarancyjnych producenta. Części zamienne dostępne będą przez co najmniej 5 lat. |
| 45. | Serwis techniczny urządzenia będącego przedmiotem zamówienia będzie prowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia do prac serwisowych, w tym realizacji przeglądów gwarancyjnych oferowanego urządzenia. |
| 46. | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja, kalibracja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wdrożeniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia, zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę w ofercie. |