#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

System magnetycznego implantu zakotwiczonego w kości na przewodnictwo kostne z procesorem dźwięku/mowy – 10 kpl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Nowy nierekodycjonowany |  |

Wpisać

| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2019 |  |
| --- | --- | --- |

Wpisać

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika dla przedmiotu dostawy

| Nr ppkt | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) minimum 36 miesięcy ( podać ilość miesięcy ) | TAK, Podać |  |
| 3 | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat od dnia podpisania umowy – podać liczbę lat | TAK, Podać |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy – max 2 dni robocze od chwili zgłoszenia | TAK, Podać |  |
| 5 | Czas naprawy maksymalnie w ciągu 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia( liczone od momentu dostarczenia przez pacjenta do czasu przekazania prze Wykonawcę ) | TAK, Podać |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| L.p. | Parametry wymagane(graniczne) | Warunek graniczny (wymagany) | Parametry oferowane ( szczegółowo opisać) ( podaje wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część implantowa |
| 1.1 | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak |  |
| 1.2 | Długość implantu w dwóch rozmiarach: 3 mm i 4 mm, pełna dostępność śródoperacyjna w obu rozmiarach w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |  |
| 1.3 | Możliwość odkręcania i wkręcenia zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji | Tak |  |
| 1.4 | Pomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem oraz podczas wizyt kontrolnych w przypadku zastosowania zaczepu/wspornika penetrującego tkanki miękkie. W przypadku zastosowania zaczepu magnetycznego - pomiar stabilności metodą RFA tylko śródoperacyjnie. | Tak |  |
| 1.5 | Możliwość dostarczenia wspornika pokrytego hydroksyapatytem. | Tak |  |
| 1.6 | Możliwość dostarczenia zaczepu magnetycznego | Tak |  |
| 1.7 | Jeden punkt mocowania implantu w kości skroniowej | Tak |  |
| 2 | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzania implantacji (jednorazowego użytku) |
| 2.1 | Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min dwóch głębokościach 3 mm i 4 mm . | Tak |  |
| 2.2 | Przyrząd do wykonania w skórze otworu pod wspornik (zaczep procesora) | Tak |  |
| 3 | Procesor dźwięku |
| 3.1 | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulator. | Tak |  |
| 3.2 | Wzmocnienie procesora min 45 dB HL lub 55 dB HL w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |  |
| 3.3 | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |
| 3.5 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu. | Tak |  |
| 4 | Inne |
| 4.1 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach | Tak |  |
| 4.2 | Przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych związanych z wszczepieniem implantów otolaryngologicznych w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego | Tak |  |
| 4.3 | Kompletny zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 6  Należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych

dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy: ..........................................