Załącznik nr 9 do Załącznika nr 5 do SWZ 9/2024/DZP/PN

Wymagania myjni-dezynfekatora – 2 szt.

Zamawiający przekazuje w użytkowanie brudownik zlokalizowany na I oddziale zakaźnym. Brudownik wyposażony w podejście kanalizacyjne fi 100, ciepłej i zimnej wody oraz gniazdko siłowe.

Pojemność myjni: 2 kaczki + 1 basen.

Brudownik został wyposażony w umywalkę oraz wymagany wentylator.

Oddział III – brudownik przystosowany do zainstalowania dezynfektora o parametrach jak niżej:

# Parametry techniczne: MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego o parametrach:

| L.p. | Opis parametrów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. Urządzenie nie starsze niż 2020 r. |  |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej wraz z wbudowaną umywalką w blacie roboczym z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia. |  |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3. |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 3000 osiąganym w czasie 2.5 minuty |  |  |
| 5 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej |  |  |
| 6 | Wytwornica pary z elementami grzejnymi znajdującymi się wewnątrz zbiornika na wodę gwarantująca jego termiczną dezynfekcję podczas każdego cyklu pracy |  |  |
| 7 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu |  |  |
| 8 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |  |  |
| 9 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu |  |  |
| 10 | System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna |  |  |
| 11 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |  |  |
| 12 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych |  |  |
| 13 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC |  |  |
| 14 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim |  |  |
| 15 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |  |  |
| 16 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe |  |  |
| 17 | Wymiary zewnętrzne +/- 5% Szerokość : 900mm. Głębokość : 600 mm. Wysokość : 900 mm | Wymiary umywalki +/- 5% Szerokość : 340mm. Głębokość : 370 mm. Wysokość : 1500 mm |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 |  |  |
| 19 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów |  |  |
| 20 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB |  |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii |  |  |
| 22 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.6 kW. |  |  |
| 23 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z polską-europejską normą PN/EN 1717:2003 |  |  |
| 24 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ |  |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). |  |  |
| 26 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi |  |  |
| 27 | - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - Dz.U. 2022 poz. 974 z późn. zm.) |  |  |
| 28 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |  |
| 29 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |  |
| 30 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 10 lat od daty zainstalowania. |  |  |
| 31 | Możliwość przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem |  |  |
| 32 | Pakiet startowy dla każdego urządzenia: 5 szt. basen szpitalny plastikowy 1 poj. 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający |  |  |