## Wałki żelowe
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Pakier nr 2 - Wałki żelowe
Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Wałki żelowe typ A | 1
2 | Wałki żelowe typ B | 6
Razem
1 | Wałki żelowe Typ A
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | System pozycjonowanie na brzuchu złożony z 5 elementów (głowa, klatka piersiowa, brzuch, biodra, golenie) dodatkowy pozycjoner żelowy głowy | Tak
2 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową lub rónwnoważne | Tak,podać
3 | Wymiary:( +/- 5%) - pozycjoner głowy jednopacjentowy 280x240x140 mm, - pozycjoner klatki piersiowej 675x500x100 mm, - pozycjoner brzucha dwie podkładki o wymiarze 600 x 125 x20 mm - pozycjoner bioder 510x155x40 mm, - pozycjoner goleni wyposażony w podkładkę o wymiarach 520x520x30mm oraz półwałek o wymiarach 350x150x75 mm | Tak,podać
4 | Dodatkowy pozycjoner żelowy głowy wykonany z dwóch niezależnych warstw medycznego żelu silikonowego,pokryty powłoką poliuretanową lub równoważne o wymiarach 260x250x50mm | Tak,podać
5 | System można dopasować do każdego wzrostu pacjenta | Tak
6 | Pokrywte materiałem przeznaczonym do dezynfekcji | Tak
7 | Anatomiczna konstrukcja | Tak
8 | Możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C oraz ogrzania do temperatury maksimum 40 ˚C | Tak
9 | Pozycjonery o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry zgodne z normą ISO 10993-10 lub równoważną oraz zgodne z normą ISO 10993-1 o biokompatybilności lub równoważną | Tak,podać
10 | Po odkształceniu powracają do pierwotnego kształtu | Tak
11 | Wytrzymałość na rozciąganie | Tak
12 | Wprzypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka | Tak
13 | Deklaracja zgodności CE lub równoważna | Tak,podać
14 | Gwarancja min.24 miesiące | Tak,podać
2 | Wałki żelowe Typ B
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | System pozycjonowanie na brzuchu podczas ARDS złożony z 5 elementów (głowa, klatka piersiowa, brzuch, biodra, golenie) dodatkowy pozycjoner żelowy głowy | Tak
2 | Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki pokryte powłoką poliuretanową ze zgrzewanymi szwami lub równoważne | Tak,podać
3 | Wymiary:( +/- 5%) - pozycjoner głowy jednopacjentowy 265x245x170 mm, - pozycjoner klatki piersiowej 300x500x171 mm, - pozycjoner brzucha 300x500x161 mm, - pozycjoner bioder 300x500x81 mm, - pozycjoner goleni 310x500x150 mm | Tak,podać
4 | Dodatkowy pozycjoner głowy żelowy wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową lub równoważne w kształcie podkowy podtrzymujący twarz pacjenta o wymiarach 200x50mm (+/-5 %) | Tak,podać
5 | System można dopasować do każdego wzrostu pacjenta | Tak
6 | Pokrywte materiałem przeznaczonym do dezynfekcji | Tak
7 | Anatomiczna konstrukcja | Tak
8 | Możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C oraz ogrzania do temperatury maksimum 40 ˚C | Tak
9 | Pozycjonery o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry zgodne z normą ISO 10993-10 lub równoważną oraz zgodne z normą ISO 10993-1 o biokompatybilności lub równoważną | Tak,podać
10 | Po odkształceniu powracają do pierwotnego kształtu | Tak
11 | Wytrzymałość na rozciąganie | Tak
12 | Wprzypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka dot. pozycji 4 | Tak
13 | Deklaracja zgodności CE lub równoważna | Tak,podać
14 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak,podać
Wraz z ofertą wykonawca powinien dostarczyć:
1 | Deklaracja zgodności CE lub równoważna
2 | Oświadczenie o posiadaniu certyfikatów spełniania normy ISO 10993-10 lub równoważny oraz normy ISO 10993-1 lub równoważny
Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. " Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny, do Laboratorium Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz modernizacja istniejących pomieszczeń na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) i pomieszczeń TK wraz z doposażeniem w celu wzmocnienia odporności systemu ochrony zdrowia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla osi XI REACT-EU dla działania: 11.3 Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń dedykowanych chorobom zakaźnym (REACT-EU), POIiŚ