## Zadanie_1
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 1 Stół operacyjny (1 szt.)
L.p. | Parametry techniczne | strona oferty/plik, w którym znajduje się opis potwierdzajacy spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
| Parametry wymagane |  | X
1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych |  | X
2 | Konfiguracja blatu stołu: - podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. |  | X
3 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. |  | X
4 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. |  | X
5 | Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
6 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al. |  | X
7 | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. |  | X
8 | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. |  | X
9 | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. |  | X
10 | Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm ) |  | X
11 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) |  | X
12 | Szerokość materacy: min. 550 mm |  | X
13 | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) |  | X
14 | Regulacja oparcia pleców: - 45º do 80º ( ± 5º ) |  | X
15 | Regulacja podgłówka: - 55º do 55º ( ± 5º ) |  | X
16 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30º |  | X
17 | Przechył Trendelenburga: min. 40º |  | X
18 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 40º |  | X
19 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90º do 30º ( ± 5º ) |  | X
20 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C |  | X
21 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: • regulacja wysokości blatu • regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) • funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) • wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) • przechyły wzdłużne i boczne • pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej • przesuw wzdłużny blatu • regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) • blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek |  | X
22 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. |  | X
23 | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. |  | X
24 | Dodatkowy panel sterowania umieszczony z boku kolumny stołu. Możliwość regulacji takich samych funkcji jak z pilota przewodowego. Panel wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Panel wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii stołu. |  | X
25 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. |  | X
26 | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. |  | X
27 | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |  | X
28 | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej­ o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. |  | X
29 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg |  | X
30 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg |  | X
| Wposażenie stołu |  | X
31 | Podpórka kątowa ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, konstrukcja umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca, a także zmianę odległości i wysokości podpórki od blatu stołu – 2 szt. |  | X
32 | Przystawka do artroskopii barku – 1 szt., montowana w miejsce podnóżków, za pomocą gniazd klinowych. Regulacja nachylenia kątowego przystawki elektrohydrauliczna – za pomocą pilota sterującego stołem. Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi, szybkozłączki bez pokręteł. Lekka i wytrzymała konstrukcja nośna przystawki wykonana z aluminium. Możliwość opuszczenia lub całkowitego demontażu segmentu lewego lub prawego – uzyskanie dostępu do operowanego stawu. Przystawka wyposażona w podgłówek typu hełm montowany na trójprzegubowym ramieniu, z możliwością regulacji wysokości. Hełm posiada wyprofilowania anatomiczne zapobiegające uciskaniu nerwów okolic twarzy, może być wyposażony w wielorazowe materace, zmywalne, z pianki w pokrowcu wodoszczelnym lub jednorazowe wkłady z pianki. |  | X
33 | Kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana na szybkozłączce podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 1 szt. |  | X
34 | Ramię nastawne z oparciem bocznym – 1 szt. |  | X
35 | Pas do stabilizacji pacjenta – 1 szt. |  | X
36 | Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. |  | X
37 | Przystawka do operacji ręki – 1 kpl; Blat wykonany z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG. Główne minimalne cechy: - Blat wyposażony w jedną podpórkę na końcu, z możliwością szybkiego złożenia pod blat aby ułatwić transport i dostęp dla ramienia C. - Blat posiada wyprofilowanie pozwalające na lepszy dostęp chirurga. - Przystawka posiada możliwość regulacji kątowej oraz regulację wysokości na listwie aby dopasować się do różnej grubości materacy. - Podpora z możliwością beznarzędziowej regulacji wysokości (zakres min. 500 mm). - Szerokość materaca min. 300 mm - Długość materaca min. 800 mm - Grubość materaca – min. 30 mm. Materac z pianki przeciwodleżynowej, w pokrowcu antystatycznym, wodoodporny. Mocowany do blatu stabilnie za pomocą systemu hook-and-loop. - Maksymalne obciążenie min. 20 kg |  | X
38 | Przystawka do odwodzenia nogi z korpusem zaciskowym służąca do podpierania kończyny dolnej. Konstrukcja metalowa wykonana ze stali nierdzewnej. Z możliwością obrótu przystawki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca, a także zmiana jego odległości i wysokości od blatu stołu – 1 szt. |  | X
39 | Podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym. Służące do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w poliuretanowy materac o wymiarach min.: 25 mm x 190 mm x 295 mm. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 1 kpl. |  | X
40 | Dostawka listwy bocznej - element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego. Dostawka jest elementem wydłużającym listwę oparcia pleców od strony głowy pacjenta – 2 szt. |  | X
41 | Przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składająca się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach: min. fi 80 mm x 300 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu – 3 szt. |  | X
42 | Wałek podporowy duży – 1 szt. |  | X
43 | Uniwersalny uchwyt na listwę – 2 szt. |  | X
44 | Uchwyt wielopozycyjny, do mocowania do listew bocznych stołu wyposażeń dodatkowych – 4 szt. |  | X
45 | Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego - 1 szt. |  | X
46 | Podpora boczna, z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu, materac z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 200x100x40 mm – 2 szt. |  | X
47 | Oparcie boczne z profilowanym materacem poliuretanowym - 2 szt. |  | X
48 | Dodatkowy komplet antystatycznych i bezlateksowych materacy przeciwodleżynowych montowanych do blatu stołu – 1 kpl. |  | X
49 | Pozycjoner przeciwodleżynowy, wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu: - krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200x45 mm – 1 szt |  | X
50 | Specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. |  | X
DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Podczas realizacji poszczególnych funkcji na pilocie wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. |  | Nie - 0 pkt., Tak – 5 pkt.
2 | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. |  | 140 mm – 0pkt <140 mm – 5 pkt
3 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu |  | Nie - 0 pkt., Tak – 5 pkt.
4 | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Dotyczy pilota i panelu. |  | Nie - 0 pkt., Tak – 5 pkt.

## Zadanie_2
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 2 Artroskopy (2 szt.)
Wieża artroskopowa 4K
L.p. | Parametry techniczne | strona oferty/plik, w którym znajduje się opis potwierdzajacy spełnianie parametru
Parametry wymagane
GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA – 2szt.
1 | Rozdzielczość min. 3840x2160px natywne skan progresywny
2 | Chip typu CMOS
3 | Gamma kolorów 10-bit
4 | Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła
5 | Zoom cyfrowy min. 1,5x
6 | Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7
7 | Autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizacje
KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1 – 2 szt.
8 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane
9 | Żywotność diody LED min. 30000 godz.
10 | Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów
11 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K
12 | Współczynnik CRI: 70, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu
13 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : ACMI, Storz, Wolf, Olympus
14 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego
15 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.)
16 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W
17 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki
18 | Rozdzielczość sterownika kamery min. 4K UHD 3840 x 2160px
19 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację
20 | Wyjścia video: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST)
21 | Wejścia video: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0
22 | Gniazda komunikacyjne: - 1xrs-232 - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, - gniazdo zasilania, - 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix.
23 | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu
24 | Częstotliwość odwieżania 59,94Hz
25 | Stosunek sygnału do szumu: - >52db dla 4K - >48db dla HD
26 | Zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD
27 | Waga konsoli max 7 kg
28 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków
29 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej
30 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem
31 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. Dysku ssd min 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. W formacie hd mpeg 4
32 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video
33 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci
34 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia)
35 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych
36 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu
37 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe
TABLET – 2 szt.
38 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli
39 | Przekątna wyświetlacza tabletu min. 10 cali o rozdzielczości min 1920x1200px
40 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu
41 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła
42 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania
43 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym.
44 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym
45 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć
46 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM)
47 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB.
48 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora
49 | Obsługa w języku polskim
50 | możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki.
MEDYCZNY MONITOR 4K 31,5 CALA – 2 szt.
51 | Podświetlenie LED
52 | Format obrazu 16:9
53 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach
54 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe)
55 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32
56 | Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px
57 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu
58 | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo
59 | Jasność 800cd/m²
60 | Współczynnik kontrastu 1000:1
61 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem
62 | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0
63 | Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI
64 | Waga monitora 12.4kg
65 | Wymiary monitora bez podstawy 764.6 x 480.8 x 94.4 mm
66 | Menu OSD w 17 językach
67 | Czas reakcji Matrycy LCD 9ms
KONSOLA SHAVERA – 2 szt.
68 | Wielofunkcyjna konsola do rękojeści shavera
69 | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie
70 | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej
71 | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie,
72 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny
73 | Shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min.
74 | Dotykowy ekran sterujący napędem
75 | Waga max 7 kg
76 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej
77 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym
78 | Sterowanie poprzez ekran dotykowy
79 | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym
RĘKOJEŚĆ SHAVERA – 6 szt.
80 | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK
81 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości 4,5m
82 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a
83 | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym
84 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a
85 | Obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm,
86 | Współpraca uchwytu z ostrzami 2 mm – 5,5 mm,
87 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym
88 | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści
89 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera
90 | Regulacja ssania od 0 do 100%,
91 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a
92 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm
93 | Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.
94 | Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm
POMPA ARTROSKOPOWA DWUROLKOWA – 2 szt.
95 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia
96 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych)
97 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego
98 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania
99 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”
100 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min.
101 | Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli
102 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych
103 | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji
104 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej
105 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym
106 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10%
107 | Przepływ: 1500 ml/min.
108 | Regulacja ciśnienia w zakresie min. 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg
109 | Ustawianie odsysania na kaniuli 3 poziomy: w zakresie 50-100-200 ml/min
110 | Ustawiania odsysania na shaverze 4 poziomy w zakresie 150-300-450-700 ml/min
111 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie
112 | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego lub autoklawowalnego pilota przewodowego
113 | Waga urządzenia max 13 kg
KONSOLA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ – 2 szt.
114 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej.
115 | Zastosowanie do procedur artroskopii: - kolana - barku - biodra
116 | Dotykowy ekran LCD
117 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W
118 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W
119 | Praca w systemie bipolarnym
120 | Możliwość podłączenia sterownika nożnego
121 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego
122 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem
123 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych
124 | Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego
125 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem
126 | Waga max 7 kg
127 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej
128 | Końcówki zagięte pod kątem 90º; 90º w wersji wydłużonej oraz w wersji haczyka
WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI – 2 szt.
129 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane) , 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu
130 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka
131 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika
132 | 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada
133 | Obciążenie półki minimalne 30 kg, nośność szuflady minimalne 20 kg
134 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej
135 | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny
136 | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych
137 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku
138 | Wysięgnik/stojak pod monitor min 32 cale
139 | Ruchome ramię pod tablet sterujący
140 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych
141 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia
142 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych
143 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia
144 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli
145 | Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka)
OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, TROKAREM I KASETĄ DO STERLIZACJI – 6 szt.
146 | Optyka artroskopowa 4K
147 | Kąt patrzenia 30 stopni
148 | Autoklawowalna
149 | Wyposażona w 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm
150 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny
151 | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny
152 | Kosz sterylizacyjny średniej wielkości do sterylizacji sześciu elementów artroskopowych. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa
ŚWIATŁOWODY – 6 szt.
153 | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych.
154 | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo
155 | Wymiary: min. 5,0 mm x 274 cm
AKCESORIA
156 | Dreny artroskopowe w torze napływu – 30 szt.
157 | Ostrze do tkanek miękkich do pompy artroskopowej zgodnie z pkt 92 wg podanych średnic do wyboru Zamawiajacego – 20 szt.
158 | Ostrze tnące do kości do pompy artroskopowej zgodnie z pkt 92 wg podanych średnic do wyboru Zamawiajacego – 10 szt.
159 | Elektroda bierna do waporyzatora – 15 szt.

## Zadanie_3
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 3 Opaski uciskowe (2 szt.)
L.p. | Parametry techniczne | strona oferty/plik, w którym znajduje się opis potwierdzajacy spełnianie parametru
Parametry wymagane
1 | Elektryczne urządzenie do pracy w bezkrwawym polu pacjenta I znieczulenia odcinkowego
2 | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne
3 | Urządzenie wyposażone w kompresor wewnętrzny
4 | Ekran dotykowy, wodoodporny z funkcją kalibracji urządzenia
5 | Uchwyt transportowy
6 | Wózek transportowy z blokadą 2 kół
7 | Dwa niezależne kanały umożliwiające podłączenie dwóch niezależnych mankietów jedno-czasowo
8 | Możliwość ustawienia zadanej wielkości czasu odliczenia z zakresu od 0 do 90 min
9 | Wartość ciśnień do wyboru z zakresu od 100 do 600 mmHg
10 | Dren 2 szt. Ze złączem umożliwiającym podłączenie mankietów
11 | Mankiety po 2 szt. :
12 | - rozmiar 107x12 +/- 4 cm
13 | - rozmiar 80x10 +/- 4 cm