Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 29.07.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/09/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 05-12.07.2022 r. oraz 25.07.2022r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w punkcie 4 p/pkt. 2 chodzi o raty równe w skład których wchodzi część kapitałowa – zmienna oraz cześć odsetkowa – zmienna. Czy chodzi o raty, w których część kapitałowa jest stała (tej samej wysokości przez cały okres pożyczki) a część odsetkowa zmienna (na podstawie WIBOR 3M)? Zaznaczam, że w przypadku stałej raty kapitałowej harmonogram całkowity będzie w ratach malejących.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby raty kredytowe były równe i  składały się  z części kapitałowej oraz części odsetkowej (cześć kapitałowa – zmienna, część odsetkowa – zmienna, w skład której wchodzi: oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR3M oraz stała marża).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy (dodatek nr 13 do SWZ) – § 5 ust. 4 w następujący sposób:

- 4. Raty kredytowe o których mowa w ustępie 3 w ilości 108 składają się z części kapitałowej oraz z części

- odsetkowej:

1) Część kapitałowa jest zmienna stała i wynosi ………….. zł miesięcznie

2)  Część odsetkowa jest zmienna i w skład jej wchodzi :

a)   oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M

b)   stała marża w wysokości ………… punktów procentowych rocznie.

Oprocentowanie WIBOR 3M wynosi na dzień zawarcia umowy ………… % w stosunku rocznym. Do celów obliczania wysokości oprocentowania przyjmuję się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

Zmiana dokonana została odpowiednio do zadanego pytania. Kolejne modyfikacje przedstawiono w dalszej części pisma (pytanie nr 40).

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje również treść dodatku nr 1 do SWZ – pkt. 3 w następujący sposób:

3. Raty kredytowe o których mowa w pkt 2 w ilości 108 składają się z części kapitałowej oraz z części odsetkowej:
1) Część kapitałowa jest  zmienna stała i wynosi ………….. zł miesięcznie

2) Część odsetkowa jest zmienna i w skład jej wchodzi :

a) oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M

b) stała marża w wysokości ………… punktów procentowych rocznie.

Oprocentowanie WIBOR 3M wynosi na dzień złożenia oferty …………% w stosunku rocznym. 
Do celów obliczania wysokości oprocentowania przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.

Zmiana dokonana została odpowiednio do zadanego pytania. Kolejne modyfikacje przedstawiono w dalszej części pisma (pytanie nr 40).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział IV. pkt 4 SWZ) – na końcu pisma.

Pytanie nr 2

dotyczy opisu – punkty nr 85-105, części: Automatyczny wstrzykiwacz do podawania kontrastów zał. nr 3 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami,

- Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK, rok produkcji 2022.

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- Możliwość włączania strzykawki zarówno z pozycji wyświetlacza na głowicy, jak i na konsoli.

- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki.

- Funkcja automatycznego napełniania.

- Funkcja testowania drożności naczyń.

- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar (132 psi).

- Prędkość przepływu 0,1-9,7ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s.

- Możliwość przeprowadzenia mieszania płynów za pomocą iniekcji naprzemiennej kontrastu i soli fizjologicznej w różnych stężeniach: (zawartość środka kontrastowego 15%, 20%,25% 30%,50%)

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza marki różnych producentów środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i osmolalności środków kontrastowych)

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza stężenia środka kontrastowego (w celu obliczenia optymalnych parametrów prędkości podania środka).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza objętości butelki (w celu dokładnej kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania).

- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczną ilość (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką - Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny najbliższy lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji.

Odpowiedź:

Automatyczny wstrzykiwacz do podawania kontrastu dotyczy pkt. 83–104 dodatku nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wstrzykiwacza  o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 2).

Pytanie nr 3

dotyczy opisu – punkt nr 86, części: Automatyczny wstrzykiwacz do podawania kontrastów zał. nr 3 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza, którego materiały eksploatacyjne zawierają znikome ilości związków DEHP (ftalan dietylohekylu), gdzie ich typ i rodzaj został zbadany w niezależnym i akredytowanymlaboratorium. Wyniki badania zgodności chemicznej wykazały, że ilość wypłukanych związków DEHP w ścieżce płynu mieści się poniżej granicy bezpieczeństwa i nie stwarza zagrożenia toksykologicznego. Wniosek dla całej populacji (osób dorosłych, dzieci i noworodków) jest taki, że ryzyko działań toksycznych jest niskie i jest mało prawdopodobne, aby produkt spowodował szkodę. Ponadto oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wstrzykiwacza  o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 3).

Pytanie nr 4

dotyczy opisu – punkty nr 85-105, części: Automatyczny wstrzykiwacz do podawania kontrastów zał. nr 3 do SIWZ

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej? Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takiego wymogu w SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 4).

Pytanie nr 5

dotyczy – opisu przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje  treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – poprzez dodanie do § 8 nowego ustępu (ustęp 8) o następującej treści:

„8. Wykonawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 1 będą  pozbawione wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzeń przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Urządzenia umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

dotyczy – projektu umowy

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowienia §1 ust. 10, gdyż pozostaje on w sprzeczności m.in. z §1 ust. 1 pkt 8 oraz §2 ust. 2 pkt 9 projektu umowy, w którym wskazano, że na Wykonawcy spoczywa jedynie obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do uzyskania od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej, a nie obowiązek uzyskania tej decyzji. Treść §1 ust. 1 pkt 8 oraz §2 ust. 2 pkt 9 projektu umowy wskazuje zatem na to, iż to obowiązkiem Zamawiającego jest wystąpienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzyskanie odpowiednich opinii/decyzji/pozwoleń/zezwoleń, a Wykonawca ma jedynie dostarczyć Zamawiającemu właściwą dokumentację. Co więcej w pkt IV.2. SWZ oraz §1 ust. 1 wzoru umowy, w którym Zamawiający wymienił czynności, składające się na przedmiot niniejszego zamówienia, nie wskazano czynności uzyskania ww. decyzji/pozwoleń/zezwoleń/opinii. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ww. postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisu.

Zamawiający modyfikuje natomiast treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – § 1 ust. 10 w następujący sposób:

„10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace instalacyjne, montażowe oraz dokumenty przekazane Zamawiającemu celem uzyskania uzyskanie pozytywnej decyzji od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej. W przypadku dokonując korekt stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prac instalacyjnych, montażowych oraz dostarczonej dokumentacji, Wykonawca dokonuje odpowiednich korekt, które czynności korekcyjne zostaną wykonane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania ich zgłoszenia przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Wykonawcy ….............”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

dotyczy – SWZ/ projektu umowy

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, w związku z krótkim terminem realizacji zamówienia wynoszącym 60 dni oraz licznymi czynnościami składającymi się na przedmiot zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca, wymienionymi w pkt IV.2. SWZ, tj. m.in. dostawa fabrycznie nowego aparatu tomograficznego o wysokiej wydajności klinicznej; wykonanie prac montażowych aparatu tomograficznego, jego uruchomienie i przekazanie do eksploatacji; wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w pomieszczeniach pracowni tomograficznej; wykonanie projektu stałych osłon ochrony radiologicznej w pomieszczeniu pracowni tomograficznej (pomieszczeniu badań) dla zaoferowanego tomografu komputerowego; wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej; integracja urządzeń będących przedmiotem umowy z systemem RIS Eskulap/ PACS Medidok/ HIS Eskulap Zamawiającego, prosimy, aby czas na pozyskanie stosownych pozwoleń, opinii, zezwoleń, decyzji i odbiorów, o których mowa w SWZ, wzorze umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, m.in. pozytywnej decyzji od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej, nie był wliczony do 60 dniowego terminu realizacji zamówienia z uwagi na to, iż Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania procedur administracyjnych. Standardowo okres oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej wynosi 30 dni, jednak w związku z dodatkowymi obowiązkami, które zostały nałożone na organy administracji, w tym na Sanepid w związku występowaniem wirusa COVID-19 wydłużył się znacznie czas trwania postępowań administracyjnych. Wobec powyższego Wykonawca nie powinien być obarczony ryzykiem niewykonania zamówienia w terminie z powodu okoliczności, na które nie ma żadnego wpływu. Wykonawca gwarantuje, że w terminie 60 dni zostaną wykonane czynności wymienione w pkt IV.2. SWZ oraz w §1 ust. 1 projektu umowy, a także, że w terminie tym nastąpi dokonanie stosownych zgłoszeń i złożenie wniosków w celu uzyskania pozwoleń, zezwoleń, opinii, odbiorów i decyzji, natomiast Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, iż w tym terminie ww. pozwolenia, decyzje i odbiory zostaną uzyskane, gdyż jest to niezależne od Wykonawcy, tym bardziej, że realizacja zamówienia przypadnie na okres jesienny, w którym liczba zachorowań na COVID-19 może znacznie wzrosnąć, co może mieć również wpływ na czas trwania postępowań administracyjnych oraz uzyskiwania odbiorów z Sanepidu. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na powyższe, prosimy Zamawiającego o naniesienie odpowiednich zmian w projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający przedłuża natomiast termin realizacji przedmiotu umowy z 60 do 90 dni kalendarzowych.

W związku z tym, Zamawiający  modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) - § 4 ust. 1 w następujący sposób:

„1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na .......... dni (maksymalnie 60 90 dni kalendarzowych) od daty podpisania niniejszej Umowy tj. do dnia ….........…”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje także treść dodatku nr 1 do SWZ – pkt. 7, w następujący sposób:

Termin dostawy: ..................................dni (podaje Wykonawca) /(maksymalny termin 60 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział XI SWZ) – na końcu pisma.

Zgodnie z przepisem art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

w ogłoszeniu było:

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 60

w ogłoszeniu jest (po zmianie):

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w dniach: 90

Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.07.2022r., celem publikacji.

Pytanie nr 8

dotyczy – SWZ

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 7, Zamawiający przedłużył termin realizacji przedmiotu zamówienia z 60 na 90 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 9

dotyczy – SWZ/ wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu realizacji zamówienia wskazanego w ogłoszeniu, SWZ, a także w istotnych postanowieniach umowy i wskazanie, że termin realizacji umowy przez Wykonawcę wynosi 60 dni (bądź w przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie – 90 dni) od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego, pomieszczenia, w którym ma być zamontowany przedmiot dostawy. Takie określenie terminu umożliwi prawidłowe zrealizowanie umowy, nawet w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przygotowaniu pomieszczenia. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zgody na powyższe prosimy o zmianę treści §4 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) poprzez dodanie do §4 ust. 2 (zmieni się numeracja poszczególnych ustępów) w następującym brzmieniu:

„2. W dniu podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, w których ma być zamontowany przedmiot dostawy. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu.”

Zmieni się również zapis -  §5 ust. 9 wzoru umowy, w następujący sposób:

„9. Płatność pierwszej raty  nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………….. Podstawą do złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego faktury VAT będzie zaakceptowany przez Zamawiającego końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 ust. 3 4 umowy.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 10

dotyczy – wzoru umowy

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 (patrz w/w pytanie nr 6) i niedokonanie usunięcia z treści projektu umowy całego postanowienia §1 ust. 10, prosimy o jego zmianę poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „dokonując korekt stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prac instalacyjnych, montażowych oraz dostarczonej dokumentacji; czynności korekcyjne zostaną wykonane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania ich zgłoszenia przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Wykonawcy …..............”. Kwestie związane z usuwaniem wad, usterek w dostarczonym przedmiocie umowy uregulowane są w §2 projektu umowy, dlatego proponujemy przeniesienie tego postanowienia do §2 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy lub wymiany wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni kalendarzowych. W przypadku zaś stwierdzenia w czasie czynności odbiorowych nieprawidłowości w zakresie prac instalacyjnych, montażowych oraz dostarczonej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich stwierdzenia”. Nadto, proponowane przez Wykonawcę brzmienie §1 ust. 10 projektu umowy pozostaje w zgodzie z treścią art. 561§ 1 k.c., zgodnie z którym w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy czym zgodnie z treścią § 3 cytowanego artykuły, Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W związku z powyższym, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do naprawy wadliwej części składowej/elementu przedmiotu umowy, a jeżeli naprawa okaże się niemożliwa do zrealizowania – do wymiany tego wadliwego elementu na nowy, wolny od wad. Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, Zamawiający zmodyfikował treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) w zakresie § 1 ust. 10.

Zamawiający nie wyraża zatem zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie z §1 ust. 1 fragmentu znajdującego się pod pkt 8 „z finansowaniem w formie zakupu ratalnego”, gdyż znalazł się on w tym miejscu projektu umowy omyłkowo.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zapis w §1 ust. 1 umowy - „z finansowaniem w formie zakupu ratalnego” - zapis nie znalazł się w tym miejscu omyłkowo.

W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisu.

Pytanie nr 12

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że załącznikiem nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 2 i ust. 3, §2 ust. 2 pkt 4 projektu umowy będzie wypełniony i złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, czyli dodatek nr 3 do SWZ, a załącznikiem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, o którym mowa w §1 ust. 3 będzie Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę na wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Standardowo załącznikiem do umowy jest załącznik cenowy (uzupełniony dodatek nr 2 do SWZ)  i załącznik z opisem przedmiotu zamówienia (uzupełniony dodatek nr 3 do SWZ).

Pytanie nr 13

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę projektu umowy w §1 ust. 6 poprzez wykreślenie fragmentu „oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy”. Należy wskazać, że przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania pozwoleń w zakresie dostawy sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, zaś dokumenty przedmiotowe, takie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty zostały wymienione w §1 ust. 4, dlatego wprowadzanie do projektu umowy kolejnego postanowienia w tym zakresie jest niepotrzebne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §1 ust. 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego zastrzeżenia, że postanowienie to nie dotyczy informacji zastrzeżonych w ofercie przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp. Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie, że określone informacje przekazywane wraz z ofertą są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli jednocześnie wykaże, że informacje te taką informację stanowią. W takiej sytuacji Zamawiający jest obowiązany do nieujawniania zastrzeżonych informacji. Nie może również wymagać od Wykonawcy udzielenia mu upoważnienia do wykorzystania i udostępniania innym podmiotom informacji objętych tą tajemnicą.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §1 ust. 8, w następujący sposób:

„8. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i udostępniania tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań Zamawiającego. Zapis ten nie dotyczy informacji, która została prawidłowo zastrzeżona przez Wykonawcę w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 15

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że rysunek nr 1, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 projektu umowy to dodatek nr 14 do SWZ - rzut pomieszczeń.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 16

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie oraz wprowadzenie do projektu umowy odpowiedniego postanowienia, zgodnie z którym terminy przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt IV.2.8. SWZ, §2 ust. 2 pkt 8 oraz §2 ust. 14-16 projektu umowy, nie będą wliczane do terminu realizacji umowy, a co za tym idzie podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezależnie od przeprowadzenia tych szkoleń. Zgodnie z §2 ust. 16 projektu umowy część wymaganych przez Zamawiającego szkoleń może zostać przeprowadzona nawet do 2 miesięcy od daty uzyskania od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji. Nie ma więc praktycznej możliwości, aby takie szkolenia były wliczane do całościowego terminu realizacji umowy. Wykonawca nie może się zgodzić na tak długi okres oczekiwania na podpisanie protokołu odbioru, nie tylko z tego względu, że wydłuży się wówczas znacznie termin płatności pierwszej raty wynagrodzenia, ale również z tego powodu, że urządzenie będące przedmiotem niniejszego zamówienia przez ten czas będzie już znajdowało się w siedzibie Zamawiającego, będzie ono zainstalowane, zamontowane i gotowe do użytkowania. Wykonawca nie może przyjąć na siebie ryzyka uszkodzenia sprzętu bądź wystąpienia usterki wynikającej z jego nieprawidłowego użytkowania w czasie od dostarczenia urządzenia, jego zainstalowania do chwili przeprowadzenia wszystkich wymaganych szkoleń. Nadto nie ma także możliwości przeprowadzenia dwóch pierwszych szkoleń personelu medycznego w terminie realizacji wynoszącym 60 dni, gdyż szkolenia te mają być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia uzyskania od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji, która wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni. Zamawiający wskazał również, że między szkoleniami musi być przerwa wynosząca 7 dni. Biorąc pod uwagę powyższe sama czynność uzyskania pozwolenia z Sanepidu oraz przeprowadzenie dwóch pierwszych szkoleń zajmie około 60 dni, czyli tyle, ile zgodnie z SWZ wynosi maksymalny termin realizacji, w którym musi być wykonana przede wszystkim dostawa sprzętu, jego instalacja, montaż i prace adaptacyjne. Podobna jest w przypadku szkoleń personelu technicznego, gdyż w § 2 ust. 15 projektu umowy Zamawiający wskazał, że termin przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego strony ustalą dopiero po uzyskaniu pozwolenia z Sanepidu, zatem tych szkoleń również nie da się przeprowadzić w 60 dniowym terminie realizacji. Ponadto z uwagi na uzależnienie terminu przeprowadzenia szkoleń personelu medycznego od uzyskania pozytywnej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie powinny one być wliczane do terminu realizacji oraz do czynności odbiorowych, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na pracę organów administracji i tok procedur administracyjnych. Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji związanych z nie wydaniem wskazanej decyzji administracyjnej w terminie przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia, wynoszącym zaledwie maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym zmiana zaproponowana przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu jest konieczna.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 7, Zamawiający przedłużył termin realizacji przedmiotu zamówienia z 60 na 90 dni kalendarzowych.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 16 w następujący sposób:

„16. Szczegółowy wykaz osób i termin szkoleń, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej, Strony ustalą po uzyskaniu pozytywnej opinii/ pozwolenia od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

17. Kolejne trzy, szkolenia personelu medycznego przeprowadzone zostaną do końca terminu realizacji przedmiotowej umowy, który określono w § 4 ust. 1 będą w terminie w terminie 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przeprowadzenia drugiego w kolejności szkolenia. Terminy każdorazowo ustalone będą z Zamawiającym, z tym że przewiduje się odstępy czasowe pomiędzy szkoleniami minimum 7 dni kalendarzowych.”

W związku z prowadzoną zmianą zmieniła się numeracja poszczególnych ustępów w  §2 (pierwotny ustęp 16 został podzielony na dwa ustępy).

Zamawiający modyfikuje również  – §4 ust. 3 wzoru umowy, w następujący sposób:

„3. Wskazany termin uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem sprzętu oraz dokonanie odbioru z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów, w tym przeprowadzenie wszystkich dwóch pierwszych szkoleń.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 17

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 15 projektu umowy poprzez wskazanie, że termin 7 dni będzie liczony od dnia uzyskania pozytywnej opinii/pozwolenia od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a nie od dnia instalacji urządzeń, gdyż zgodnie z §2 ust. 16 projektu umowy termin szkoleń, w tym szkolenia personelu technicznego strony ustalą dopiero po uzyskaniu pozwolenia z Sanepidu. Ewentualnie prosimy o zmianę §2 ust. 16 poprzez wykreślenie z niego fragmentu: „i 15”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 16, poprzez wykreślenie zapisu „i 15” , w następujący sposób:

„16. Szczegółowy wykaz osób i termin szkoleń, o których mowa w ust. 14 i 15 powyżej, Strony ustalą po uzyskaniu pozytywnej opinii/ pozwolenia od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 18

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w §2 ust. 6 projektu umowy będzie potwierdzał terminową i kompletną realizację zamówienia, na które składają się czynności opisane w §1 ust. 1 pkt 1-6 oraz 8 i w §2 ust. 2 pkt 1-7 oraz 9 projektu umowy z wyłączeniem uzyskania opinii/pozwoleń/zezwoleń/decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz szkoleń i protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, a dodatkowe czynności związane z przeprowadzeniem szkoleń będą wymagały podpisania dodatkowego protokołu.

Odpowiedź:

Nie, podstawą do wystawienia faktury VAT jest bezusterkowy protokół końcowy zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w §4 ust. 4 wzoru umowy (numeracja ustępów - po modyfikacji), podpisywany dodatkowo (niezależnie od protokołu z §2 ust. 6), po wykonaniu czynności z §4 ust. 3, a zatem po realizacji szkoleń i uzyskaniu pozwoleń.

Pytanie nr 19

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §4 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia „Wskazany termin uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, z wyłączeniem uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń/zezwoleń/opinii/decyzji administracyjnych w tym pozwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz przeprowadzenia szkoleń. Dodatkowe czynności związane z przeprowadzeniem szkoleń będą wymagały podpisania dodatkowego protokołu”.

Odpowiedź:

W związku z w/w odpowiedziami, Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 20

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie §4 ust. 3 projektu umowy, gdyż wprowadza on pojęcie „ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy”. Należy wskazać, że termin realizacji zamówienia jest jeden. Został on określony przez Zamawiającego maksymalnie na 60 dni od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo należy podkreślić, że Zamawiający wymaga przeprowadzenia od Wykonawcy 5 szkoleń (2 z nich mają być zrealizowane w terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia z Sanepid, na które okres oczekiwania wynosi 30 dni a 3 z nich w terminie do 60 dni od dnia przeprowadzenia drugiego z ww. szkoleń). Wobec powyższego nie jest możliwym wliczenie do 60 dniowego terminu realizacji przeprowadzenia wszystkich szkoleń, a Zamawiający nie może wprowadzać w umowie dodatkowego pojęcia – ostateczny termin wykonania zamówienia, który będzie obejmował również wszystkie szkolenia i uzależniać od ich przeprowadzenia wystawienie faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §4 ust. 4 (numeracja ustępów - po modyfikacji), poprzez wykreślenie zapisu „ostateczny”, w następujący sposób:

„4. Za termin ostateczny wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego końcowego, bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 21

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że w zakres dokumentów wymienionych w §2 ust. 10 projektu umowy, jakie Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu nie wchodzą decyzje/pozwolenia/zezwolenia, w tym decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu.

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 ust. 10 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (protokołu o którym mowa w §2 ust. 6) wszelkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia związane z funkcjonowaniem urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, w tym m. in.:

- warunki gwarancji - dokumenty gwarancyjne w języku polskim,

- instrukcje obsługi w języku polskim (w formie papierowej i na nośniku elektronicznym),

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,

- dokumentację techniczną – serwisową w języku polskim,

- paszporty techniczne, świadectwa stanu technicznego z informacjami o przeglądach technicznych

- deklarację zgodności CE,

- protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu.

Zamawiający nie ma tu na myśli decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej. Zamawiający sam będzie występował o wydanie w/w decyzji, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów określonych w §2 ust. 2 pkt. 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 22

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie z §2 ust. 10 projektu umowy ppkt g) - protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu, gdyż ze względu na treść §2 ust. 14-16 projektu umowy nie jest możliwe dostarczenie Zamawiającemu protokołu bądź certyfikatu z przeprowadzenia szkoleń do dnia odbioru. Zgodnie z treścią ww. postanowień projektu umowy szkolenia mają zostać przeprowadzone w terminie znacznie późniejszym niż dostawa i odbiór sprzętu. Proponujemy dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym po przeprowadzeniu każdego szkolenia strony podpiszą dodatkowy protokół potwierdzający realizację każdego ze szkoleń.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 10, poprzez wykreślenie p/pkt g): „g. protokół lub certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu”.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 23

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie w §2 ust. 11 w zdaniu: „Dokumenty gwarancyjne, o których mowa w ust. 10 ppkt a) powinny zawierać”, fragmentu: „ppkt a)”, gdyż Zamawiający w tym ustępie nie wprowadził żadnych punktorów przy wyliczeniu dokumentów, jakie należy dostarczyć w dniu odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 11, poprzez wykreślenie zapisu „ppkt a)„.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 10 zdanie ostatnie projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 10 niniejszego paragrafu lub przekazanie ich w stanie niekompletnym nie będzie stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jednakże Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni”. Należy wskazać, że przy tak obszernie określonym przedmiocie zamówienia i wielości czynności składających się na przedmiot zamówienia – dostawa sprzętu, instalacja, prace adaptacyjne, integracja sprzętu z RIS Eskulap/ PACS Medidok/ HIS Eskulap Zamawiającego, niedostarczenie choćby jednego dokumentu, które należy uznać za niewielkie uchybienie, nie powinno stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu odbioru i tym samym uznania, że całe zamówienie nie zostało zrealizowane w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 11 ppkt e) projektu umowy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „wskazanie liczby napraw elementu/części składowej przedmiotu umowy, po dokonaniu których Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu/części składowej przedmiotu umowy na nowy”. Zastrzeżenie w projekcie umowy postanowienia, zgodnie z którym kilkukrotna naprawa sprzętu wiązać się będzie z koniecznością wymiany całego urządzenia na nowe, w sytuacji w której awarii ulegnie jedynie część składowa przedmiotu umowy nie znajduje uzasadnienia

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 11 p/pkt e), w następujący sposób:

„e) wskazanie liczby napraw elementu/ części składowej przedmiotu umowy, po dokonaniu których Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany urządzeń tego elementu/ części składowej przedmiotu umowy na nowy (maksymalnie 3 naprawy).,”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział IV. pkt. 7 p/pkt 1d SWZ) – na końcu pisma.

Pytanie nr 26

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o usunięcie pustych ustępów zamieszczonych w §2 ust. 11-17 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosowanych modyfikacji wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 27

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o usunięcie pustych punktorów zamieszczonych w treści §2 ust. 11 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosowanych modyfikacji wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 28

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 13 zdanie drugie projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane w kartach gwarancyjnych bądź raportach serwisowych urządzeń przez serwis Podwykonawcy albo innego podmiotu, który będzie świadczył usługi gwarancyjne, powierzone do wykonania przez Wykonawcę”. Należy wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania oprócz dostawy tomografu komputerowego oraz prac adaptacyjnych są także usługi finansowe, zatem ważną ofertę może złożyć również instytucja finansowa, a więc podmiot nieprowadzący na co dzień działalności w zakresie serwisowania sprzętu. Konieczne jest zatem dokonanie zmiany §2 ust. 13 projektu umowy w sposób przez nas zaproponowany.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 13, w następujący sposób:

„13. Okresy gwarancji poszczególnych urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy przedłuża się o czasy przerw w ich eksploatacji. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w kartach gwarancyjnych bądź raportach serwisowych urządzeń przez serwis Wykonawcy lub serwis Podwykonawcy bądź innego podmiotu, który będzie świadczył usługi gwarancyjne, powierzone do wykonania przez Wykonawcę.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 29

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o nadanie prawidłowej numeracji postanowieniom znajdującym się w §2 ust. 10 projektu umowy, gdyż w paragrafie tym po ustępie 10 pojawia się ustęp 13, a po ustępie 18 pojawiają się ustępy – 12-15

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosowanych modyfikacji wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 30

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o usunięcie pustych punktorów zamieszczonych w treści § 2 ust. 18 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosowanych modyfikacji wzoru umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 31

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 13 projektu umowy (po nadaniu prawidłowej numeracji zgodnie z pytaniem numer 24 powyżej - ustęp 20) poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zniszczeń i zabrudzeń, jeżeli powstaną one z jego winy. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za szkody, które są wynikiem wystąpienia zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §2 ust. 21 (po zmianie numeracji ustępów), w następujący sposób:

„21. W przypadku dokonania zniszczeń, zabrudzeń (pomieszczeń, ścian, okien itp.) lub innych uszkodzeń na terenie siedziby Zamawiającego, powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 7 dni od ich powstania.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 32

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §2 ust. 14 projektu umowy poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem tych przypadków za które nie można przypisać Wykonawcy oraz jego pracownikom winy.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy §2 ust. 22 (po zmianie numeracji ustępów). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że końcowy, bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 3 projektu umowy jest tożsamy z protokołem, o którym mowa w §2 ust. 6 projektu umowy, a także o ujednolicenie tego pojęcia w projekcie umowy poprzez zastąpienie w §4 ust. 3 (w przypadku braku zgody na jego wykreślenie), § 5 ust. 9, a także w §8 ust. 1 i innych postanowieniach projektu umowy, pojęcia „końcowy bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy” pojęciem „protokół zdawczo-odbiorczy”.

Odpowiedź:

Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź na pytanie nr 18.

Protokół końcowy zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w §4 ust. 4 wzoru umowy (numeracja ustępów – po modyfikacji) zostanie podpisany dodatkowo (niezależnie od protokołu z §2 ust. 6), po wykonaniu czynności z §4 ust. 3, a zatem po realizacji szkoleń i uzyskaniu pozwoleń.

Pytanie nr 34

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §5 ust. 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego na końcu zdania fragmentu: „oraz w §2 ust. 6 umowy”, a w przypadku zgody na wykreślenie §4 ust. 3 -proszę o wykreślenie z §5 ust. 9 projektu umowy fragmentu: „§ 4 ust. 3 umowy” i zastąpienie go fragmentem: „§2 ust. 6 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Nie są to tożsame protokoły. Proszę zwrócić uwagę –  odpowiedź na pytanie nr 18.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 35

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie §5 ust. 10 projektu umowy, gdyż częściowo stanowi on powtórzenie §5 ust. 9 projektu umowy. Ponadto wymóg Zamawiającego, aby faktura była wystawiona dopiero po przeprowadzeniu dwóch pierwszych szkoleń nie jest możliwy do spełnienia z uwagi na zbyt odległe określenie terminów ich realizacji, a także uzależnienie tych terminów od uzyskania pozwolenia z Sanepidu, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Proszę zwrócić uwagę –  odpowiedź na pytanie nr 18.

Pytanie nr 36

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców będących instytucjami finansowymi zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami niebankowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe. Zamawiający w treści SWZ, ogłoszenia o zamówieniu odwołuje się wielokrotnie do pojęcia „kredytu”. Należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 Prawa bankowego kredytu udzielić mogą jedynie podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a więc tylko banki, co znacznie ograniczy konkurencję w niniejszym postępowaniu i wykluczy z niego podmioty niebędące bankami. W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiednich zmian w treści SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tj. dopuszcza udział Wykonawców będącymi instytucjami finansowanymi zajmującymi się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami niebankowymi w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe.

Pytanie nr 37

dotyczy – wzoru umowy

Z uwagi na użycie przez Zamawiającego w SWZ oraz w projekcie umowy pojęcia kredytu i wskazanie, że pierwsza rata zostanie zapłacona ze środków własnych Zamawiającego, a Wykonawca ma zapewnić kredytowanie w pozostałym zakresie, nie jest jasne w jaki sposób ma nastąpić zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Występują bowiem wątpliwości, czy przez „kredytowanie” Zamawiający rozumie płatność ratalną, czyli rozłożenie płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy na raty, za które naliczone  będą koszty finansowania płatności ratalnej czy też pojęcie kredytu lub pożyczki. Treść Formularza ofertowego, a także nazwa postępowania – „ratalny zakup…” prowadzi do wniosku, że Zamawiający przewiduje płatność ratalną. Z uwagi jednak na to, że finansowanie stanowi istotny element zamówienia i musi być jasne, na jakich zasadach Wykonawcy zostanie uiszczone wynagrodzenie, prosimy o potwierdzenie, że pierwsza rata, czyli 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a kolejne 108 rat będzie płatne przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem płatności rat. Za rozłożenie płatności wynagrodzenia na raty Wykonawca naliczy koszty finansowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pierwsza rata, czyli 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, a kolejne 108 rat będzie płatne przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem płatności rat. Za rozłożenie płatności wynagrodzenia na raty Wykonawca naliczy koszty finansowania.

Pytanie nr 38

dotyczy – wzoru umowy

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wykreślenie z projektu umowy, SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu wszelkich zapisów, w których Zamawiający odwołał się do pojęcia „kredytu”, m.in.:

1) Proszę o zmianę §5 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej płatne będzie w 109 ratach, z tym, że pierwsza rata będzie wynosiła 10% wartości przedmiotu zamówienia i zostanie uiszczona ze środków własnych Zamawiającego , tj. …....... zł, pozostałe 108 rat płatne będzie zgodnie z harmonogramem płatności rat”. W postanowieniu tym wskazano, że pozostałe 108 rat powinny być równe, co jest sprzeczne z §5 ust. 4, z którego wynika, że stała będzie tylko część kapitałowa, natomiast część odsetkowa będzie zmienna, dlatego też konieczne jest dokonanie zmiany ww. postanowienia.

2) Proszę o wykreślenie z §5 ust. 4 wyrazu: „kredytowe”.

3) Proszę o nadanie §5 ust. 5 projektu umowy następującego brzmienia: „Wykonawca ma zapewnić usługę finansowania w zakresie 90 % wartości przedmiotu zamówienia”.

4) Proszę o zmianę §5 ust. 13 poprzez wykreślenie fragmentu: „z tytułu kredytu”. Odpowiednich zmian prosimy także dokonać w pkt 4 SWZ, a także w pkt 2-3 Formularza Oferty oraz we wszystkich pozostałych dokumentach zamówienia, w których pojawia się pojęcie „kredytu”.

Odpowiedź:

1) Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ - §5 ust. 3, w następujący sposób:

„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej płatne będzie w 109 ratach, z tym, że pierwsza rata będzie wynosiła 10% wartości przedmiotu zamówienia i zostanie uiszczona ze środków własnych Zamawiającego, tj.  …....... zł, pozostałe 108 rat płatne będzie w  równych wysokościach po …......... zł, miesięcznie każda w ramach kredytowania usługi finansowania ocenionego ocenionej przez wykonawcę.”

2) Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ - §5 ust. 4, w następujący sposób:

„4. Raty kredytowe o których mowa w ustępie 3 w ilości 108 składają się z części kapitałowej oraz z części odsetkowej…”

3) Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ - §5 ust. 5, w następujący sposób:

„5. Wykonawca ma zapewnić kredytowanie usługę finansowania w zakresie 90 % wartości przedmiotu zamówienia.”

4)Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ - §5 ust. 13, w następujący sposób:

„13. Zmawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu finansowania o którym mowa w ustępie 3 do 5 bez ponoszenia dodatkowych kosztów w szczególności odsetek i prowizji od kwoty uiszczonej przed terminem wymagalności.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Ponadto Zmawiający dokonuje modyfikacji dodatku nr 1 do SWZ (wzór formularza ofertowego) – pkt. 2 i 3 poprzez wykreślenie słów „kredytowania”, „kredytowe”  i w pkt. 2 dodania zapisu: „usługi finansowania”. Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Ponadto zmiany w tym zakresie zostały również wprowadzone do wzoru umowy – dodatek nr 13 do SWZ (§5 ust. 6), który jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział IV. pkt 4 SWZ) – na końcu pisma.

Pytanie nr 39

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdzenia, że zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej wypowiedzenie, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

Pytanie nr 40

dotyczy – zapisów SWZ

Zgodnie z SWZ oraz Formularzem Ofertowym Wykonawca winien podać oprocentowanie WIBOR 3M (wartość) na dzień złożenia oferty. Nie jest to prawidłowy zapis, gdyż każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w innym dniu, co doprowadzi do nieporównywalności ofert w niniejszym postępowaniu. Ponadto obecnie stopy WIBOR podawane są do publicznej wiadomości po godz. 16 dla danego dnia. Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu może spowodować brak możliwości przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami SWZ. Prosimy zatem o określenie innego dnia, z którego należy przyjąć stopę WIBOR 3M do celów złożenia oferty. Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (np. WIBOR 3 M z dnia 20.07.2022 r.).

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje datę 25.07.2022 roku – WIBOR 3M z dnia 25.07.2022 wynosi 7,00%.

Zgodnie z powyższym, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 1 do SWZ (wzór formularza ofertowego) – pkt 3 oraz dodatek nr 13 do SWZ (wzór umowy) - § 5 ust. 7, które są załącznikami do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział IV. pkt 4 p/pkt 3 SWZ) – na końcu pisma.

Pytanie nr 41

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty. Prośbę swą motywujemy faktem, iż pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu uniemożliwi wcześniejsze przygotowanie harmonogramu (z podaniem prawidłowej stawki WIBOR) oraz wskazanie w umowie prawidłowej stawki WIBOR, gdyż ta będzie znana dopiero w godzinach popołudniowych w dniu jej podpisania. Co za tym idzie umowa wymagać będzie aneksowania lub co najmniej aktualizacji harmonogramu już dla pierwszego okresu obliczeniowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dla pierwszego okres odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 42

dotyczy – wzoru umowy

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wykreślenie z projektu umowy (§5 ust. 4) zdania „Oprocentowanie WIBOR 3M wynosi na dzień zawarcia umowy ………… % w stosunku rocznym”, a także o nadanie §5 ust. 7 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na wcześniejsze pytania dokonał stosownych modyfikacji.

Pytanie nr 43

dotyczy – wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o dodanie w §5 kolejnego ustępu o następującej treści: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram spłat w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, uwzględniający stopę WIBOR 3M dla pierwszego okresu rozliczeniowego, zgodną projektem umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na wcześniejsze pytania dokonał stosownych modyfikacji.

Pytanie nr 44

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia odsetek Wykonawcy mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy wskazać według jakiego kalendarza należy obliczać odsetki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia odsetek Wykonawcy mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a w latach przestępnych 366 dni.

Pytanie nr 45

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia w pierwszej kolejności drogą elektroniczną tj. mailem na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż aktualizacja harmonogramu spłat rat ma nastąpić przez Wykonawcę  w ciągu 10 dni od momentu obowiązywania nowej stawki WIBOR.

Zamawiający oczekuje zawiadomienie w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, a następnie listem poleconym.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ - §5 ust. 8, w następujący sposób:

„8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku zmiany stawki WIBOR, harmonogram spłaty rat zostanie zaktualizowany przez Wykonawcę w ciągu 10 dni od momentu obowiązywania nowej stawki. O powyższym Wykonawca powiadomi Zamawiającego  w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres e-mail: ………….., a następnie listem poleconym.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 46

dotyczy – wzoru umowy

W §5 ust. 6 projektu umowy wskazano, że warunki kredytu mają umożliwić przyjmującemu zamówienie możliwość ubezpieczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Prosimy o potwierdzenie, że ww. postanowienie należy rozumieć w ten sposób, że to na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia sprzętu przez cały okres obowiązywania Umowy na własny koszt. Prosimy także o wykreślenie z ww. postanowienia fragmentu dotyczącego warunków kredytowania, nadając mu następujące brzmienie: „Ubezpieczenia przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający na własny koszt”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek ubezpieczenia sprzętu przez cały okres obowiązywania Umowy na własny koszt.

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w dodatku nr 13 do SWZ w odpowiedzi na wcześniejsze pytania.

Pytanie nr 47

dotyczy – wzoru umowy

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym (art. 454 §1 k.c.) jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 12 zdanie pierwsze wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 14 projektu umowy oraz pkt 6 Formularza ofertowego, stanowiącego dodatek nr 1 do SWZ poprzez przyjęcie, iż „Oprocentowanie nieuiszczonych w terminie rat równe jest wartości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, przewidzianych ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §5 ust. 18 projektu umowy, a także pkt 11 lit. b. Formularza Oferty poprzez dodanie na końcu zdania następującego fragmentu: „w terminie 2-3 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §5 ust. 18, w następujący sposób:

- „18. Jeśli dotyczy – Fakturę przekażemy wraz z dostawą towaru/ lub/ prześlemy drogą pocztową w terminie

- 2-3 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w §4 ust. 3  4

- niniejszej umowy.”

- Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 50

dotyczy – wzoru umowy

Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c. zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę postanowień § 7 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej: 1) określonej w §7 ust. 2 pkt 1 – 4 projektu umowy z 0,2% do 0,1%; 2) określonej w §7 ust. 2 pkt 5 projektu umowy z 010 % do 5%;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §7 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 projektu umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za każdy dzień „zwłoki”, a nie „opóźnienia”. Obecne brzmienie ww. postanowienia jest niezgodne ustawą p.z.p. W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §7 ust. 2, w następujący sposób:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu określonego w §4 ust 1 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niedostarczenia któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w §2 ust 10 i 11 w wysokości 1000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w §2 ust 14 i 15 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 52

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie §7 ust. 3 projektu umowy oraz o nadanie §7 ust. 4 następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź:

Tak, aby potrącić karę umowna potrzebna jest nota obciążeniowa.

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §7 ust. 3 i 4, w następujący sposób:

„3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty obciążeniowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania.

4. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej zgodnie z zapisami ust. 3 Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie, której Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia należytej kary. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych zgodnie z wystawiona notą obciążeniową z należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nie dokonania  płatności tychże kar przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 53

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że przez pojęcie „pełnej gwarancji”, o którym mowa w §8 ust. 1 projektu umowy, a także lit. a. i pkt 114 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w części IV pkt 3 SWZ, Zamawiający rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia bądź o zdefiniowanie pojęcia „pełnej gwarancji”.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „pełnej gwarancji” rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta sprzętu, w tym dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu.

Zamawiający modyfikuje również treść SWZ (rozdział IV. pkt 7 p/pkt 3c SWZ) – na końcu pisma.

Pytanie nr 54

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wyłącznie do usuwania wad przedmiotu umowy powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z treścią art. 578 k.c. Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe wskutek np. nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, działania osób trzecich czy normalnego zużycia rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wyłącznie do usuwania wad przedmiotu umowy powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, zgodnie z treścią art. 578 k.c.

Pytanie nr 55

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie §8 ust. 2 projektu umowy, ponieważ kwestia przedłużenia okresu gwarancji w przypadku wystąpienia awarii urządzenia została już uregulowana w §2 ust. 13 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy dotyczą odmiennych sytuacji.

Pytanie nr 56

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie z §8 ust. 5 fragmentu – „pełną obsługę serwisową, z uwzględnieniem wymaganych przeglądów w okresie obowiązywania gwarancji”, gdyż stanowi on powtórzenie §8 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 57

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących przeglądów technicznych przedmiotu umowy wykonywanych przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji. W treści §8 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego serwisu i przeglądów urządzeń w ilości i zakresie zgodnym ze złożoną ofertą, natomiast w treści SWZ część IV pkt 7 ppkt 3c) Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji odpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw przedmiotu umowy. W związku z tym prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności w przedstawionym zakresie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 53, Zamawiający zmodyfikował treść zapisów SWZ.

Pytanie nr 58

dotyczy – wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie okresu gwarancji dostępności do części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego do maks. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 ust. 5 ppkt c) wzoru umowy, a także pkt 123 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego dodatek nr 3 do SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 59

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że usługi serwisu pogwarancyjnego, o których mowa m.in. w §8 ust. 5 projektu umowy oraz pkt 121 -123 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia realizowane będą na podstawie odrębnej umowy zawartej po zakończeniu okresu gwarancji i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że po okresie gwarancyjnym, ewentualne korzystanie z serwisu gwarancyjnego Wykonawcy będzie realizowane na podstawie odrębnej umowy/ zamówienia. Wyjątkiem jest zapis §8 ust. 5g), gdzie w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym Wykonawca zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego będzie dokonywał darmowych aktualizacji oprogramowania, aż do końca życia produktu.

Pytanie nr 60

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych w §8 ust.5 wzoru umowy, w lit. d. oraz pkt 116 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w pkt IV.7.3. lit. e. SWZ, poprzez wydłużenie okresu reakcji do 48 godzin oraz o doprecyzowanie w ww. postanowień, a także pkt IV.7.3. lit. f. i g. SWZ oraz lit. d. i pkt 11-118 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, poprzez wskazanie, iż czas podjęcia działań w celu usunięcia awarii, a także terminy napraw gwarancyjnych liczone będą w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres e-mail: _________________, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w treści §8 ust. 6 projektu umowy. Kwestia związana z zawiadomieniem Wykonawcy o wadzie przedmiotu umowy w sposób wyczerpujący została uregulowana w treści §8 ust. 5 projektu umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, zgodnie z pytaniem numer 55 powyżej. (Pytanie nr 60)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 ust. 7 wzoru umowy poprzez dostosowanie treści postanowienia do art. 579 § 3 k.c., zgodnie z którym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Innymi słowy, Zamawiający nie może jednocześnie realizować uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji z rękojmią za wady przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §8 ust. 7, w następujący sposób:

„7. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 63

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o wykreślenie z §8 ust. 8 projektu umowy, gdyż kwestia związana z dostępnością części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego została już uregulowana we wcześniejszym postanowieniu §8 ust. 5 ppkt c). 59.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – poprzez wykreślenie  z §8 ustępu 8:

„8. Wykonawca gwarantuje produkcję i sprzedaż części zamiennych wraz z dostępnością serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat liczonych od daty instalacji urządzeń.”

Zmianie ulegnie numeracja ustępu 9 (po wprowadzeniu modyfikacji – będzie to ustęp 8).

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 64

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w §9 ust. 1 pkt 3 a) wzoru umowy. Postanowienie to pozostaje w sprzeczności z treścią art. 83 ustawy Prawo upadłościowe, zgodnie z którym postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §9 ust. 1 pkt 3 a) wzoru umowy, w następujący sposób:

„a) zaprzestania działalności gospodarczej, ogłoszenia likwidacji bądź upadłości, wykreślenia z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych,”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 65

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w §9 ust. 1 pkt 3 b) wzoru umowy. Postanowienie to ma charakter nieprecyzyjny i nazbyt daleko ingerujący w sferę majątkową Wykonawcy. Zamawiający nie określił bowiem części majątku Wykonawcy podlegającej zajęciu, które to zajęcie może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy. Nadto wskazać należy, iż odstąpienie od zawartej Umowy powinno być możliwe jedynie w przypadku dokonania zajęcia całego majątku należącego do Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, a nie już sam fakt wydania nakazu zapłaty przeciwko Wykonawcy. Co więcej wątpliwości budzi także fakt posłużenia się przez Zamawiającego zwrotem „wydania nakazu zapłaty”. Nie wiadomo bowiem, czy już samo wydanie nieprawomocnego orzeczenia sądu może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy. W związku z tym każde wydanie nakazu zapłaty przeciwko Wykonawcy, na podstawie którego wierzyciel uprawniony będzie do prowadzenia egzekucji z majątku Wykonawcy, bez określenia części majątku podlegającej zajęciu, prowadzić może do powstania uprawnienia po stronie Zamawiającego związanego z odstąpieniem od Umowy, co nie musi być jednoznaczne z zagrożeniem interesów Zamawiającego. W związku z tym prosimy Zamawiającego o wykreślenie cytowanego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – poprzez wykreślenie z §9 ust. 1 punktu 3b):

„b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,”

Zmianie ulegnie nazwa punktorów §9 ust. 1 pkt 3.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 66

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w §9 ust. 1 pkt 3 d) wzoru umowy. Postanowienie to ma charakter zbyt ogólny. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w sposób precyzyjny powinna określać, naruszenie jakich obowiązków umownych stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej Umowy. Odstąpienie od umowy ma charakter ostateczny, niwelujący stosunek prawny łączący Strony Umowy. W związku z tym nie sposób zgodzić się, że każde, bliżej nieokreślone zachowanie Wykonawcy może zostać potraktowane jako realizacja Umowy niezgodna z jej postanowieniami. Ponadto, wątpliwości Wykonawcy budzi także sformułowanie użyte przez Zamawiającego wskazujące na „istotne postanowienia Umowy”, które to pojęcie również nie zostało zdefiniowane przez Zamawiającego. W związku z tym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – poprzez modyfikację  §9 ust. 1 pkt. 3d), w następujący sposób:

„d) w razie wykonywania przez Wykonawcę Umowy niezgodnie z określonymi w niej istotnymi postanowieniami,”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 67

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę §9 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie przesłanki odstąpienia od umowy wskazanej w lit. e., gdyż przepisy prawa nie nakładają na podmioty zajmujące się sprzedażą urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia wymogu posiadania uprawnień do obrotu tymi urządzeniami.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – poprzez wykreślenie z §9 ust. 1 punktu 3e):

„e) utraty uprawnień do obrotu aparatem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy,”

Zmianie ulegnie nazwa punktorów §9 ust. 1 pkt 3.

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 68

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9 ust. 1 pkt 3 f) wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „f) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy wad i nie usunięcie ich w terminie określonych w § 2 ust. 7 umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ (wzór umowy) – §9 ust. 1 punktu 3f, w następujący sposób:

„f) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy wad i nie usunięcie ich w terminach określonych. terminie określonym w  § 2 ust. 7 umowy.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 69

dotyczy – wzoru umowy

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o wykreślenie §10 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy oraz o poszerzenie zakresu pojęciowego „siły wyższej” i dodanie do wzoru umowy odrębnego paragrafu zawierającego poniższe brzmienie:

„§…. Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie nr 70

dotyczy – wzoru umowy

Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy o poszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §10 ust. 7 wzoru umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia także w innym wypadku niż z powodu wystąpienia siły wyższej;

b) zmiany sposobu/terminów płatności;

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

e) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w zapisach §10 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób:

„7. Nadto, dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany przedmiotu umowy bądź urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu umowy poprzez zastąpienie produktem równoważnym lub wyższej jakości, w przypadku:

- zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, uniemożliwiającego dochowanie terminu realizacji umowy, pod warunkiem, że cena dostarczanego w zastępstwie produktu nie wpłynie na wynagrodzenie umowy, a Wykonawca wykaże, że produkt mający zostać dostarczony w zastępstwie jest równoważny lub wyższej jakości,

- wprowadzenia do obrotu przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego produktu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wynagrodzenie umowy,

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 71

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt XIII.4. SWZ, III.1.3. ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 5 do SWZ, poprzez nadanie mu następującej treści: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto; albo „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu tomografu komputerowego bądź innego sprzętu medycznego na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto – każda dostawa; Potwierdzeniem będzie wykaz dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi dodatek nr 5 do SWZ”. Obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Zamawiający wymaga od Wykonawców doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia, co stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Podkreślamy, że na mocy ustawy pzp zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustawodawca dał zamawiającym wskazówkę jak należy interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by warunki udziału w postępowaniu zostały wyrażone jako minimalne poziomy zdolności. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (KIO 82/2018) podkreśliła, że przepisy ustawy nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Na zbliżonym stanowisku stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyroku z dnia 22 listopada 2005 r., w sprawie C-144/05 Werner Mangold, w którym orzekł, że: „Poszanowanie zasady proporcjonalności wymaga mianowicie, by każde ograniczenie prawa podmiotowego w możliwie najwyższym stopniu godziło wymogi równego traktowania z realizowanym celem". Określenie warunków podmiotowych musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu udzielanego zamówienia. Należy wobec tego przyjąć, iż doświadczenie, które musi posiadać wykonawca w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie podkreśla się że przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). Odwołując się do orzecznictwa europejskiego (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 września 1999 r., C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii) wskazać należy, że określenie „proporcjonalny" używane jest i powinno być w znaczeniu: „zachowujący właściwą proporcję". W treści wyroku wskazano również , iż: „(...) Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu". Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny też w żadnym stopniu ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. Przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). W kontekście przytoczonego orzecznictwa i poglądów doktryny należy uznać, iż postawiony przez zamawiającego warunek wykazania się zamówieniem tożsamym z przedmiotem zamówienia jest bezzasadny i sprzeczny z prawem. Dla oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia w pełni wystarczające jest wykazanie się prawidłową realizacją dostawy jednego tomografu komputerowego wraz z instalacją, szkoleniami i adaptacją pomieszczeń albo 2 dostaw tomografu komputerowego lub jakiegokolwiek innego sprzętu medycznego nieobejmującego prac adaptacyjnych. O rzetelności Wykonawcy oraz jego zdolności do należytego wykonania zamówienia nie świadczy bowiem fakt posiadania doświadczenia w zakresie dostarczenia konkretnego rodzaju sprzętu ani fakt posiadania doświadczenia w zakresie dokładnie tych samych czynności, co składające się na przedmiotowe zamówienie. Wystarczające jest wykazanie się dostawą jakiegokolwiek sprzętu medycznego, gdyż potwierdza to doświadczenie Wykonawcy w realizacji umów z branży medycznej i nie jest konieczne wykazanie się dostawą sprzętu tożsamego z przedmiotem niniejszego zamówienia i wykazanie się doświadczeniem także w zakresie prac adaptacyjnych. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji zapisów SIWZ.

W przypadku zgody na powyższe, prosimy także o odpowiednią modyfikację pozostałych zapisów dokumentów zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dotyczącego  zdolności technicznej lub zawodowej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ (rozdział XIII. Pkt 2.4 SWZ oraz XIV pkt. 1/ 1.2) – na końcu pisma.

Zgodnie z powyższym, Zamawiający dokonał modyfikacji dodatku nr 5 do SWZ (wykaz dostaw), który jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian w ogłoszeniu w następujący sposób:

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia jedno (1) zamówienie polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto  każda dostawa; Potwierdzeniem będzie wykaz dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi dodatek nr 5 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne zdolności techniczne lub zawodowe – w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Co najmniej dwa (2) zamówienia jedno (1) zamówienie) polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto  każda dostawa.

Pytanie nr 72

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę ogłoszenia o zamówieniu, sekcja III, pkt III.2.2 i usunięcie rozbieżności mającej charakter omyłki pisarskiej. Projektowane postanowienia umowne określa dodatek nr 13 do SWZ, a nie załącznik nr 13 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówienie w następujący sposób:

Było:

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które wprowadzone będą do treści tej umowy określa załącznik nr 13 do SWZ.

Jest:

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które wprowadzone będą do treści tej umowy określa dodatek nr 13 do SWZ.

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.07.2022r., celem publikacji.

Pytanie nr 73

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę SWZ, część IV pkt 8 p/pkt 3 mającej charakter omyłki pisarskiej. Projekt umowy stanowi dodatek numer 13 do SWZ, a nie tak jak wskazano dodatek numer 5.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - rozdział IV pkt 8 p/pkt 3 w następujący sposób:

Było:

Pozostałe warunki zamówienia określają projekt umowy, stanowiący dodatek nr 5 do Specyfikacji.

Jest:

Pozostałe warunki zamówienia określają projekt umowy, stanowiący dodatek nr 13 do Specyfikacji.

Pytanie nr 74

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie, o którym mowa w pkt XVII.1.2. SWZ oraz XX.3.3.6. SWZ może być złożone także przez Podwykonawcę, Dostawcę bądź Dystrybutora sprzętu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału  XVII pkt. 1 p/pkt 2 SWZ i rozdziału  XXII pkt. 3.3.6 SWZ – jeżeli w przedstawionych materiałach informacyjnych brak jest wszystkich informacji potwierdzających spełnianie określonych w dodatku nr 3 do SWZ parametrów, Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta (w języku polskim), w którym potwierdzi spełnianie określonych wymogów.

Zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w sytuacji kiedy producent wystawi oświadczenie w innym języku. Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez autoryzowanego dystrybutora/ przedstawiciela producenta.

Pytanie nr 75

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o potwierdzenie, że pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną może być złożone przez Wykonawcę na własnym wzorze. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi pozytywnej prosimy o dodanie odpowiedniego zastrzeżenia do treści SWZ, w szczególności części XXII pkt. 3.7.

Odpowiedź:

Wzór pełnomocnictwa do złożenia oferty stanowi dodatek nr 6 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną na własnym wzorze Wykonawcy.

Pytanie nr 76

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XXIV.3 SWZ poprzez wskazanie prawidłowego terminu upływu okresu związania ofertą Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. zachować ważność do dnia 23.10.2022 roku. Zgodnie bowiem z treścią art. 97 ust. 5 PZP, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. W związku z tym, wadium powinno zostać utrzymane w sposób nieprzerwany do dnia związania ofertą określonego w SWZ postępowania, tj. przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 220 ust. 1 pkt 1 PZP).

Odpowiedź:

Termin został zmodyfikowany – pismo z dnia 19.07.2022r. (Informacja o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Informacja o zmianie terminu składania ofert).

Pytanie nr 77

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę pkt XXIV.6. punktor drugi poprzez zastąpienie fragmentu: „określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem”, zapisem: „określenie przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy gwarancja/poręczenie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie, tj. Zamawiający dopuszcza aby w przypadku wniesienia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, zamiast określenia wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, posiadała określenie przedmiotu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, którego dotyczy gwarancja/ poręczenie.

Pytanie nr 78

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o doprecyzowanie pkt XXVI.2. SWZ poprzez dodanie na końcu zdanie fragmentu: „tj. wymienione w pkt XX SWZ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Rozdział XX. SWZ dotyczy opisu sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 79

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ część XXVI pkt 4 poprzez wskazanie, że oferta, a także wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (tryb przetargu nieograniczonego) składane są, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z brzmieniem art. 63 ust. 1 PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - rozdział XXVI pkt 4, w następujący sposób:

Było:

„Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Jest:

„Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. .

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.”

Pytanie nr 80

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ część XXVIII pkt 5 mającej charakter omyłki pisarskiej i odwołanie się do prawidłowej jednostki redakcyjnej SWZ. Zamawiający wyznacza odpowiedni termin Wykonawcy na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej, a nie w ust. 3 pkt 3.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ - rozdział XXVIII pkt 5, w następujący sposób:

Było:

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Jest:

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Pytanie nr 81

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o potwierdzenie, że szczegółowy załącznik cenowy, o którym mowa w Formularzu oferty w pkt 1 na liście załączników do oferty, stanowi Formularz asortymentowo cenowy (dodatek nr 2 do SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza szczegółowy załącznik cenowy, o którym mowa w Formularzu oferty w pkt 1 na liście załączników do oferty, stanowi Formularz asortymentowo cenowy (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie nr 82

dotyczy – zapisów SWZ/ wzoru umowy

Proszę o potwierdzenie, że przez protokół przekazania, o którym mowa w lit. d. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także w treści SWZ część IV pkt 7 ppkt 3b) Zamawiający rozumie protokół zdawczo-odbiorczy określony w §2 ust. 6 projektu umowy.

Odpowiedź:

Nie. Protokół, o którym mowa w dodatku nr 3 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w SWZ – część IV pkt 7 p/pkt 3b) to protokół o którym mowa w §4 ust. 4 wzoru umowy (numeracja ustępów – po modyfikacji), który zostanie podpisany dodatkowo (niezależnie od protokołu z §2 ust. 6). Przekazanie do eksploatacji oznacza przekazanie do użytkowania, tj.  uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem sprzętu oraz dokonanie odbioru z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów, w tym przeprowadzenie szkoleń.

Pytanie nr 83

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty określone w pkt 112 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia należy dostarczyć dopiero wraz z dostawą przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Pkt. 112 dodatku nr 3 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) mówi o szkoleniach personelu.

Wykonawca ma tu zapewne na myśli pkt. 113.

W pkt. 113 dodatku nr 3 do SWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził, że posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP dla zaoferowanego aparatu tomograficznego, lekarskiej stacji opisowej, poglądowej stacji roboczej technika radiologii, automatycznego wstrzykiwacza do podawania kontrastu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

| 113. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP dla zaoferowanego aparatu tomograficznego, lekarskiej stacji opisowej, poglądowej stacji roboczej technika radiologii, automatycznego wstrzykiwacza do podawania kontrastu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Powyższe wskazano również w rozdziale IV pkt. 5 SWZ.

W związku z tym, że Zamawiający nie wskazał konkretnego momentu przekazania tych dokumentów, należy dostarczyć je wraz z dostawą przedmiotu umowy.

Natomiast na etapie składania ofert (zgodnie z dodatkiem nr 1 do SWZ) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego i gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Pytanie nr 84

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o zmianę wykazu dostaw (dodatek nr 5 do SWZ) poprzez wskazanie w nim, że postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), a nie w trybie podstawowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził stosowną modyfikację. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 85

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o wykreślenie z dodatku nr 11 fragmentu - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia od Podwykonawcy, Podmiotu udostępniającego zasoby oraz Wykonawcy składającego ofertę wspólną, ale nie od Dostawcy, którego pojęcie nie jest zdefiniowane ani w ustawie pzp ani w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wskazany zapis znajduje się w udostępnionych przez Urząd Zamówień Publicznych wzorach dokumentów –  „Przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Pzp, uwzględniające regulacje „sankcyjne”.

Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wskazane jest żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

Pytanie nr 86

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę SWZ postępowania oraz treści dodatku numer 11 do SWZ. Zgodnie z treścią sekcji XXII ust. 3 pkt 3.3. SWZ: „Wykonawca bądź wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa/składają wraz z ofertą oświadczanie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) w sekcji III D) „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego”. Natomiast w dalszej części SWZ, sekcja XXII ust. 3 pkt. 3.9 ppkt 1.1 Zamawiający wskazał, iż wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie według wzoru stanowiącego dodatek nr 11 do SWZ w przedmiocie: „niepodlegania wykluczeniu (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”. W związku z tym, mając na podstawie aktualną treść SWZ i dodatków do SWZ przyjąć należy, iż Zamawiający wymaga dwukrotnego złożenia oświadczenia przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, raz w sekcji IIID JEDZ, a drugi raz w dodatku nr 11 do SWZ. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/ukraina/pytania-i-odpowiedzi, dostęp: 11.07.2022 r.), w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne informacja o podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego może zostać uwzględniona w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia lub zamiast uwzględnienia ww. podstawy wykluczenia w formularzu JEDZ, wykonawca oprócz JEDZ może złożyć wraz z ofertą odrębne oświadczenie, z którego wynikać będzie brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Mając na uwadze powyższe przyjąć należy, iż Wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego powinni jednokrotnie oświadczyć brak istnienia w stosunku do nich podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, przy czym rozwiązanie to ma charakter alternatywny i oświadczenie powinno zostać zawarte albo w sekcji IIID JEDZ albo w odrębnym dokumencie, według wzoru stanowiącym dodatek numer 11 do SWZ. Mając na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga od Wykonawcy złożenia jednokrotnego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a w przypadku udzielenie odpowiedzi pozytywnej o wprowadzenie odpowiednich zmian w SWZ i dodatku nr 11 do SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych wzorami oświadczeń uwzględniającymi rekomendacje „sankcyjne” i komentarzem - W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Treść dokumentu uwzględnia również oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Powyższa podstawa wykluczenia stanowi krajową podstawę wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jako taka jest objęta oświadczeniem składanym na formularzu JEDZ w ramach części III.D, jednak zgodnie z komentarzem Urzędu zamówień Publicznych nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonawca złożył odrębne oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Mając na uwadze powyższe oraz treść zapisu dodatku nr 11 do SWZ, która uwzględnia obie przesłanki wykluczenia, Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie z rozdziału XXII, zapisu ust. 3 pkt 3.3. SWZ, tj.: Wykonawca bądź wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa/składają wraz z ofertą oświadczanie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) w sekcji III D) „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego” oraz zapis rozdziału XXII Instrukcja wypełniania formularza Jednolitego Europejskiego dokumentu Zamówienia (JEDZ) pkt. 6 w następujący sposób: „w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C (za wyjątkiem rubryk dotyczących: konfliktu interesów) oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 i art. 108 ust. 2 ustawy) oraz w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa/składają wraz z ofertą oświadczanie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) w sekcji III D) „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu Zamawiającego”,

Tym samym zamawiający potwierdza, że wymaga od Wykonawcy złożenia jednokrotnego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w w/w zakresie – oświadczenie winno być złożone na druku: dodatek nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 87

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kalkulację ceny ofert w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Pytanie nr 88

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie do treści umowy powyższego zapisu.

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ -  § 5 poprzez dodanie ustępu 26 o następującym brzmieniu:

„ 26. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 89

dotyczy – wzoru umowy

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli salwatoryjnej, natomiast tylko i wyłącznie w zakresie w/w ustępu nr 1 i 2, w następujący sposób:

- po §11 wzoru umowy, dodaje się zapis:

§ 12

Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

- zmianie ulega dotychczasowa numeracja paragrafów – dotychczasowy § 12 (postanowienia końcowe) zostaje zmieniony na - § 13.

Pytanie nr 90

dotyczy  – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia , prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 91

dotyczy – wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ.

Pytanie nr 92

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów:

a) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za 2 ostatnie pełne okresy obrachunkowe;

b) Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą o rachunkowości];

c) Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane);

d) Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa);

e) Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni pełny zakończony rok sprawozdawczy; f) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia); g) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 30 dni przed datą dostarczenia);

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty o których mowa udostępnione są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem –  https://ekrs.ms.gov.pl/

Pytanie nr 93

dotyczy – zapisów SWZ

W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 i przejściem wykonawcy na system pracy zdalnej (home office) zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 94

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 95

dotyczy – zapisów SWZ

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96

dotyczy – wzoru umowy

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 11 projektu umowy oraz o dodanie w ich miejsce postanowienia wskazanego poniżej:

§ ___ Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Strona: Adres e-mail: Wykonawca Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); 3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ ___ Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 97

dotyczy – zapisów SWZ

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98

dotyczy – zapisów SWZ

W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100

dotyczy – zapisów SWZ

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz  deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 101

dotyczy – wzoru umowy

Proszę o zmianę § 5 ust. 13 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązania przez Zamawiającego, koszt finansowania pozostaje niezmieniony”. Rozliczanie wcześniejszej spłaty, w szczególności częściowych wcześniejszych spłat i nadpłat jest bardzo pracochłonne i będzie miało znaczący wpływ na wzrost ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 102

dotyczy – zapisów SWZ

Proszę o dostosowanie treści pkt 10.5-10.6. Formularza Oferty do treści pkt IV.7.4. SWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 10.5-10.6. treści dodatku nr 1 do SWZ (wzór formularza ofertowego), Wykonawca winien oświadczyć, że: przedmiot zamówienia posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego oraz że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 1 – pkt. 10 w następujący sposób:

5) Oświadczam, że przedmiot zamówienia posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego.

6) Gwarantuję Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 103

dotyczy – zapisów SWZ

Z uwagi na trwający okres urlopowy, a także z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SWZ wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 10.08.2022 r., godz. 10:00.

Odpowiedź:

W związku z dużą ilością wniosków o wyjaśnienie treści SWZ złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), w dniu 19.07.2022r. dokonał modyfikacji treści SWZ i przedłużył termin składania ofert do 09.08.2022r. Godz. 10:00.

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.07.2022r., celem publikacji i opublikowane w dniu 19.07.2022r.

Pytanie nr 104

dotyczy – zapisów SWZ

Zamawiający w rozdz. XVII ust. 1 pkt. 2) wymaga, aby wykonawcy wraz z ofertą przedłożyli:

Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim) w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopiskiem punktu z załącznika oceny technicznej, w którym został opisany potwierdzony parametr. Jeżeli w przedstawionych materiałach informacyjnych brak jest wszystkich informacji potwierdzających spełnianie określonych w dodatku nr 3 do SWZ parametrów, Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta (w języku polskim), w którym potwierdzi spełnianie określonych wymogów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przypadku braku jakiegokolwiek parametru w prospektach, katalogach i innych dokumentach zawierających dane techniczne, wykonawcy mogą potwierdzić dany parametr przedkładając Oświadczenie autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela producenta. Obecnie wszyscy producenci urządzeń (będących przedmiotem zamówienia) mają swoich przedstawicieli w Polsce, którzy w ich imieniu wykonują, m.in. czynności związane z potwierdzaniem parametrów technicznych – bez angażowania w tego typu procesy samego producenta, który nie zna specyfiki polskiego rynku zamówień publicznych, ma swoją siedzibę na innym kontynencie, w innej strefie czasowej i nie zajmuje się potwierdzaniem parametrów technicznych, mając swojego reprezentanta na terytorium RP.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie nr 74.

Zgodnie z zapisami rozdziału  XVII pkt. 1 p/pkt 2 SWZ i rozdziału  XXII pkt. 3.3.6 SWZ – jeżeli w przedstawionych materiałach informacyjnych brak jest wszystkich informacji potwierdzających spełnianie określonych w dodatku nr 3 do SWZ parametrów, Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta (w języku polskim), w którym potwierdzi spełnianie określonych wymogów.

Zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w sytuacji kiedy producent wystawi oświadczenie w innym języku. Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez autoryzowanego dystrybutora/ przedstawiciela producenta.

Pytanie nr 105

dotyczy – zapisów SWZ

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty materiałów potwierdzających parametry techniczne tylko i wyłącznie w zakresie głównego przedmiotu zamówienia, tj. tomografu komputerowego, natomiast nie muszą dodatkowymi dokumentami potwierdzać parametrów wyposażenia dodatkowego, np. wstrzykiwacza kontrastu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty materiały potwierdzające parametry techniczne w zakresie aparatu i całego wyposażenia dodatkowego, łącznie ze wstrzykiwaczem kontrastu.

Pytanie nr 106

dotyczy – zapisów SWZ

Celem uniknięcia konieczności składania wyjaśnień/uzupełniania dokumentów, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku potwierdzenia w dokumencie JEDZ braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych (…), wystarczającym jest tylko i wyłącznie zaznaczenie właściwej opcji (tak lub nie).

Odpowiedź:

Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź w zakresie pytania nr 86. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia jednokrotnego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w w/w zakresie – oświadczenie winno być złożone na druku: dodatek nr 11 do SWZ.

Pytanie nr 107

dotyczy – zapisów SWZ

Zamawiający w Formularzu oferty (dodatek nr 1) wymaga, aby wykonawcy w pkt. 8 wpisali jaką ilość punktów zdobywają w kryterium Parametry techniczne.

Uprzejmie prosimy o rezygnację z tego wymogu ze względu na fakt, że część „małych” punktów zaliczających się do kryterium Parametry techniczne będzie wyliczana w sposób proporcjonalny - zgodnie ze wzorem matematycznym zawartym pod tabelą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3).

Wykonawcy składając swoją ofertę nie mają wiedzy jaką konkretnie ilość punktów zdobędzie ich oferta w zakresie tych parametrów, ponieważ nie znają wartości przedstawionych w ofertach konkurencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 1 do SWZ poprzez wykreślenie pkt. 8 o treści: Liczba punktów za parametry techniczne (z dodatku nr 3): .................................. (podaje Wykonawca).

Zmodyfikowany dodatek nr 1 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 108

dotyczy – dodatku nr 5 Wykaz dostaw

Zamawiający w treści ww. dokumentu napisał:

Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

oraz

Uwaga: z referencji bądź innych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonywanie powinno wynikać, że dostawa aparatu obejmowała również instalacje, uruchomienie, szkolenia i adaptację pomieszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, wynika, że Zamawiający na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, może wymagać m.in.:

§ 9 ust. 1 pkt. 2)

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mogą załączyć referencje wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert - wymóg 3 miesięcy dotyczy tylko i wyłącznie świadczeń powtarzających się lub ciągłych.

Ponadto prosimy również o potwierdzenie, że wystarczającym dla Zamawiającego będzie przedłożenie referencji potwierdzających należyte wykonanie danej dostawy – referencja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musi zawierać żadnych innych informacji, typu: wartość, szczegółowy przedmiot zamówienia, daty wykonania – te informacje wykonawca ma obowiązek wykazać w przedkładanym Wykazie dostaw a nie w treści referencji na którą nie ma wpływu, gdyż konstruuje ją podmiot na rzecz którego zostało wykonane dane zamówienie. Orzeczenia, zarówno Krajowej Izby Odwoławczej jak i sądów powszechnych są w tej materii od wielu lat jednoznaczne.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje rozdział XIII ust. 2 pkt. 4 SWZ poprzez wykreślenie zapisu: „Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3

miesięcy”,  w następujący sposób:

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2)  zamówienia polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto – każda dostawa; Potwierdzeniem będzie wykaz dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi dodatek nr 5 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje również dodatek nr 5 do SWZ poprzez wykreślenie zapisu; „ Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”.

Zgodnie z przepisem art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp (zmiana w ogłoszeniu – patrz odpowiedź na pytanie nr 71).

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.07.2022r., celem publikacji.

Pytanie nr 109

dotyczy –  wzór umowy

Zamawiający w §1 ust. 1 pkt. 8) oraz §2 ust. 2 pkt. 9) wskazał, że wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do:

Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania od właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej.

Jednocześnie w §4 ust. 2 czytamy:

Wskazany termin uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem sprzętu oraz dokonanie odbioru z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów, w tym przeprowadzenie dwóch pierwszych szkoleń.

W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonawca jest zobligowany w terminie realizacji przedmiotu umowy jedynie do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji od właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, natomiast to Zamawiający we własnym zakresie wystąpi o uzyskanie stosownego zezwolenia, w związku z czym okres w jakim zostanie wydana ww. decyzja/zezwolenie nie jest „wliczana” w termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 7, Zamawiający przedłużył termin realizacji przedmiotu zamówienia z 60 na 90 dni kalendarzowych.

Ponadto w związku z pytaniami, Zamawiający zmodyfikował również zapisy dotyczące szkoleń. Prosimy o przeanalizowanie wprowadzonych modyfikacji.

Zamawiający sam będzie występował o wydanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologiczne, po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentów określonych w §2 ust. 2 pkt. 9 wzoru umowy, okres ten wlicza się do terminu realizacji zamówienia.

Mając powyższe na względzie, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 13 do SWZ - §4 poprzez dodanie ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów o których mowa w §2 ust 2 pkt. 9 wystąpi z wnioskiem do właściwego terenowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na stosowanie aparatu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w diagnostyce radiologicznej.”

Załącznikiem do niniejszego pisma są zmodyfikowane dodatki do SWZ, w tym dodatek nr 13 (wzór umowy).

Pytanie nr 110

dotyczy – wzór umowy

W § 2 ust. 10 ww. dokumentu, Zamawiający napisał:

Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu lub przekazanie ich w stanie niekompletnym stanowić będzie podstawę odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, który traktowany będzie jako niezrealizowanie dostawy w terminie.

Uprzejmie prosimy o usunięcie powyższego zapisu. Brak przedłożenia jakiegokolwiek dokumentu nie może w naszej ocenie stanowić podstawy do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku gdy całość zamówienia została wykonana należycie, uchybienie formalne (np. jeden z dokumentów nie zawiera jakiejś informacji) może być odnotowane w przedmiotowym protokole, ale nie może skutkować brakiem wykonania czynności odbioru całej inwestycji, m.in. ze względu na fakt, że cel zawartej umowy został osiągnięty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 111

dotyczy – wzór umowy

W § 7 zostały określone kary umowne oraz sposób ich obliczania. Uprzejmie prosimy o zmianę w zakresie ust. 2 pkt. 2) i nadanie mu następującego brzmienia:

w przypadku niedostarczenia któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w §2 ust 10 i 11 w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień opóźnienia,

Mając na względzie wartość zamówienia, w naszej opinii pierwotny zapis skutkujący możliwością nałożenia na wykonawcę kilkutysięcznej kary (za każdy dzień) z powodu niedostarczenia dokumentu jest karą rażąco wygórowaną w stosunku do ewentualnego uchybienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 13 do SWZ -  §7 ust. 2 pkt. 2, w następujący sposób:

„w przypadku niedostarczenia któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w §2 ust 10 i 11 w wysokości 0,2% 1000,00 złotych kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,”

Zmodyfikowany dodatek nr 13 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 112

dotyczy – pkt. 108 Dodatek nr 3 do SWZ

Zamawiający w punkcie 108 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga dostawy duplikatora do nagrywania płyt CD/DVD. Uprzejmie prosimy o podanie minimalnych parametrów jakie musi spełniać wymieniony sprzęt, w związku z tym, że na rynku jest wielu producentów produkujących różnej klasy duplikatory. Prosimy również o informację czy duplikator ma być dostarczony z komputerem sterującym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia duplikatora wraz z komputerem sterującym oraz integrację duplikatora z systemem RIS.

Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD, winien spełniać niżej wymienione minimalne wymagania:

- Typ urządzenie: duplikator płyt CD/DVD,

- Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: minimum 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki)

- Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD: minimum15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki)

- Prędkość druku: minimum 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), minimum 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości)

- Głowica drukująca: Micro Piezo

- Kierunek drukowania:dwukierunkowo, jednokierunkowo

- Rozdzielczość drukowania: nie mniej niż 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), nie mniej niż 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości)

- Konfiguracja dysz: co najmniej 180 dysz czarnych, co najmniej 180 dysz na kolor

- Liczba napędów: 2

- Szybkość zapisywania: CD-R 40x, DVD-R 12x

- Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

- Złącze komunikacyjne: USB 2.0

W związku z powyższym, zamawiający modyfikuje dodatek nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), pkt. 109 poprzez dodanie w/w opisu duplikatora.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 113

dotyczy – pkt. 8 i 9 Dodatek nr 3 do SWZ

| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  | 32 – 0 pkt > 32 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ilość warstw akwizycyjnych dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania | ≥ 64 |  | 64 – 0 pkt > 64 – 10 pkt |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż na rynku istnieją różne technologie detektorów, które cechują poszczególnych producentów. W tej klasie aparatów są detektory 32 i 40 rzędowe, co nie zmienia faktu, iż obydwie technologie dają taki sam efekt kliniczny, jakim jest pokrycie detektora w osi z min. 20 mm. Jednak tak zastosowana punktacja skutkuje tym, iż jeden producent dostaje dodatkowe punkty, a inni już nie, pomimo, iż gwarantują taki sam, jak nie lepszy efekt kliniczny. Różnica pojawia się dopiero, jeśli któryś z oferentów zaoferuje system min. 64 rzędowy / 128 warstwowy.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tych parametrach lub ich modyfikację w poniższy sposób:

| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  | < 64 – 0 pkt ≥ 64 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ilość warstw akwizycyjnych dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania | ≥ 64 |  | < 128 – 0 pkt ≥ 128 – 10 pkt |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Natomiast w związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ poprzez zmianę (zmniejszenie) punktacji w pkt. 8 i  9 opisu, w następujący sposób:

| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  | 32 – 0 pkt > 32 – 10 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ilość warstw akwizycyjnych dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania | ≥ 64 |  | 64 – 0 pkt > 64 – 10 5 pkt |

Zmianie ulegnie maksymalna ilość punktów do zdobycia – patrz zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ (na końcu dokumentu).

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 114

dotyczy – pkt. 11 Dodatek nr 3 do SWZ

| 11. | Kąt pochylania gantry ≥ +/- 30 [°]. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Aparat, który chcemy zaoferować – podobnie jak wszystkie topowe modele tomografii komputerowej wiodących producentów – posiada cyfrowe pochylanie gantry, aby skrócić czas potrzebny do przygotowania badania. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu z cyfrowym pochyleniem gantry.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 114).

Pytanie nr 115

dotyczy – pkt. 17 Dodatek nr 3 do SWZ

| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż niestety coraz większa populacja polskiego społeczeństwa to ludzie otyli, którzy zostaną wyeliminowani z możliwości wykonania badania na nowym tomografie przez niską nośność stołu. Obecnie stosowanym standardem jest udźwig stołu min. 220 kg. Nie mniej jednak zapewne Zamawiający miał swoje poglądy i tak też ustawił wartość minimalną parametru. Nie mniej jednak – pragniemy zauważyć – iż wiele rozwiązań otrzymuje w specyfikacji dodatkowe punkty, za ponad standardowe wartości.

W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie promował dodatkowymi punktami rozwiązania pozwalające na rozszerzenie diagnostyki poprzez większy udźwig stołu i wprowadzi następującą punktację:

| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  | ≤ 220 kg – 0 pkt > 220 kg – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 116

dotyczy – pkt. 21 Dodatek nr 3 do SWZ

| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Prosimy o potwierdzenie, iż w parametrze tym Zamawiający ma na myśli szybkość skanowania, który ma ogromny wpływ na możliwości diagnostyczne oferowanego aparatu.

W innym wypadku parametr ten nie ma żadnego zastosowania klinicznego, jest jedynie cechą technologiczną, nie wpływającą na możliwości diagnostyczne aparatu i należałoby go usunąć.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi tu o szybkość skanowania.

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 21, w następujący sposób:

| 21. | Szybkość poruszania się stołu skanowania w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 117

dotyczy – pkt. 22 Dodatek nr 3 do SWZ

| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥30 [mm/s] |  | 30mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż system, który chcemy Państwu zaoferować posiada szybkość poruszania stołu w pionie z prędkością około 25 mm/s. Nie mniej jednak parametr ten nie ma nic wspólnego czy to z możliwościami klinicznymi aparatu, jak i poprawą komfortu pacjenta – można natomiast podejrzewać, iż duża szybkość przesuwu stołu w pionie będzie powodem dyskomfortu pacjenta, który będzie mógł się bać podczas szybkiego przesuwu pionowego stołu.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru w całości, jako nie mającego wpływu ani na możliwości kliniczne, ani na ergonomię pracy. W przeciwnym razie prosimy o dopuszczenie systemu o szybkości przesuwu w pionie min. 25 mm/s oraz równoczesne usunięcie dodatkowej punktacji w tym parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 22, w następujący sposób:

| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥30 25 [mm/s] |  | 30mm/s – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmianie ulegnie maksymalna ilość punktów do zdobycia – patrz zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ (na końcu dokumentu).

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 118

dotyczy – pkt. 24 i 25 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 24. | Długość stołu | ≥260 [cm] |  | 260 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥200 [cm] |  | 200 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż parametry te powinny iść z możliwościami lokalowymi Zamawiającego. Po odbytej wizji lokalnej okazało się, iż we wskazanym pomieszczeniu nie zmieści się tak długi stół. Ponadto punktowanie większej długości stołu to premiowanie obszaru, na którym nie można skanować. Zakres ruchu w pionie jest skorelowany z długością stołu i nie ma znaczenia diagnostycznego – zrozumiałe jest, iż jeżeli ktoś ma długi stół, gdzie jest pełno elementów metalowych (czyli nie można w tym miejscu skanować) to musi mieć większy zakres ruchu. Zadziwiający jest jednak fakt, iż Zamawiający nie wprowadził parametru maksymalny zakres skanu, który pokazuje realne możliwości kliniczne.

W związku z powyższym wnosimy o całkowite usunięcie powyższych parametrów i równocześnie zastąpienie ich parametrami, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz mają jakąś dodatkową wartość kliniczną:

| 24. | Zakres skanowania bez elementów metalowych stołu | ≥170 [cm] |  | 170 cm – 0 pkt > 170 cm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Zakres skanu spiralnego | ≥155 [cm] |  | 155 cm – 0 pkt > 155 cm - 10 pkt |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Natomiast w związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 24 i 25, w następujący sposób:

| 24. | Długość stołu | ≥260 220 [cm] |  | 260 220 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥200 170 [cm] |  | 200 170 cm – 0 pkt wartość maksymalna – 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie (wg wzoru – pod tabelą) |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 119

dotyczy –  pkt. 28 Dodatek nr 3 do SWZ

| 28. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≤ 80 [kV] |  | 80 kV – 0 pkt ˂ 80 kV – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż realne wykorzystanie napięcia 70 kV występuje tylko w przypadku badań kardiologicznych, które nie są wymienione w specyfikacji. W każdym innym wypadku takowe napięcie nie ma zastosowania, ponieważ ilość szumu na obrazie jest nieporównywalnie duża w porównaniu z napięciem 80 kV, a równocześnie przynosi o wiele mniej informacji diagnostycznych.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tym parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 28, w następujący sposób:

| 28. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≤ 80 [kV] |  | 80 kV – 0 pkt ˂ 80 kV – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmianie ulegnie maksymalna ilość punktów do zdobycia – patrz zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ (na końcu dokumentu).

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 120

dotyczy – pkt. 29 Dodatek nr 3 do SWZ

| 29. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≥ 135 [kV] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecnie powszechnie stosowanym standardem w badaniach tomografii komputerowej jest napięcie 140 kV, które jest wykorzystywane przy badaniu osób otyłych, których niestety przybywa. Nie mniej jednak w gąszczu parametrów najprawdopodobniej uciekł ten parametr Zamawiającemu.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji:

| 29. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≥ 135 [kV] |  | 135 kV – 0 pkt > 135 kV – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 121

dotyczy – pkt. 3 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 33. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż maksymalny prąd anody to parametr, który wpływa wprost na jakość uzyskiwanych obrazów, a tym samym na poprawienie możliwości i pewności stawianej diagnozy.

W związku z powyższy wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym parametrze:

| 33. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  | ≤ 450 mA – 0 pkt > 450 mA – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, natomiast parametr oceniany ustala nieco inaczej aniżeli wyżej zaproponowany, w następujący sposób:

| 33. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  | 400 mA – 0 pkt > 400 mA – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 122

dotyczy – pkt. 35 Dodatek nr 3 do SWZ

| 35. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,625 [mm] |  | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż parametr ten jest cechą technologiczną poszczególnych producentów. Teoretycznie cieńsza warstwa powinna dać obrazy lepszej rozdzielczości, jednak rzeczywistość tego nie pokazuje. Dla porównania aparat, który chcemy Państwu zaoferować ma grubość najcieńszej warstwy 0,625 mm i rozdzielczość przestrzenną 0,28 mm, zaś konkurencyjny aparat ma warstwę 0,5mm i rozdzielczość przestrzenną 0,33 mm. Widać zatem, iż wartości te nie są w żaden sposób skorelowane, a wynikają jedynie z możliwości i klasy wykorzystanego detektora.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tym parametrze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 35, w następujący sposób:

| 35. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,625 [mm] |  | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmianie ulegnie maksymalna ilość punktów do zdobycia – patrz zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ (na końcu dokumentu).

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 123

dotyczy – pkt. 3 Dodatek nr 36 do SWZ

| 36. | Szerokość zespołu detektorów z osi z. | ≥ 20 [mm] |  | 20 mm – 0 pkt >20 mm – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż praktycznie w jednym z najważniejszych parametrów tomografii komputerowej, do jednego worka zostały wrzucone systemy 32 i 64 rzędowe. Wynika to z faktu, iż systemy 32 rzędowe posiadają pokrycie w osi Z od 20 do 22 mm, zaś systemy 64 rzędowe mają około 40 mm. Dlatego też detektor 20,1 mm dostanie tyle samo punktów co np. topowy tomograf 512 warstwowy o pokryciu 160 mm.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 36. | Szerokość zespołu detektorów z osi z. | ≥ 20 [mm] |  | < 40 mm – 0 pkt ≥ 40 mm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 124

dotyczy – pkt. 37 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 37. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor | ≤ 0,8 [s] |  | 0,8 s – 0 pkt <0,8 s – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analogicznie do poprzedniego pytania zwracamy uwagę, iż występują systemy o czasie obrotu 0,8 s, jak i 0,35 s. Przez tak ustawione kryterium zaawansowane tomografu, które szybko skanują (np. głowa w 2 s, klatka piersiowa w 3 s) dostają tyle samo punktów, co system mający czas obrotu 0,79 s.

Dla uczciwego traktowania poszczególnych oferentów wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 37. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor | ≤ 0,8 [s] |  | > 0,4 s – 0 pkt ≤ 0,4 s – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 125

dotyczy –pkt. 38 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 38. | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie | TAK | nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż chcemy zaoferować najnowocześniejsze urządzenie z pochylaniem cyfrowym gantry, a tym samym wykonywane skany są w technice spiralnej. Przewagą tego typu rozwiązania jest szybkość skanowania.

W związku z powyższym wnosimy o uznanie opisanego rozwiązania jako równoważne i dopuszczone do postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 114 dopuścił możliwość zaoferowania aparatu z cyfrowym pochyleniem gantry. Tym samym, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego w pkt. 38 opisu przedmiotu zamówienia, tj. możliwość wykonania skanu w technice spiralnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 125).

Pytanie nr 126

dotyczy – pkt. 3 Dodatek nr 44 do SWZ:

| 44. | Monitor obrazowy LCD - przekątna monitora | ≥ 21 " |  | 21 " – 0 pkt > 21 " – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

System, który chcemy Państwu zaoferować wyposażony jest w stację roboczą posiadającą dwa monitory 19”, zatem wielkość robocza jest o wiele większa niż w przypadku monitora 21”.

Dla umożliwienia na złożenia oferty wnosimy o następującą zmianę brzmienia tego parametru:

| 44. | Monitor obrazowy LCD - przekątna monitora | ≥ 21 " lub dwa monitory min. 19” |  | 21 " – 0 pkt > 21 " lub stacja dwumonitorowa– 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 44, w następujący sposób:

| 44. | Monitor obrazowy LCD - przekątna monitora | ≥ 21 " lub 2 monitory min. 19” |  | 21 " – 0 pkt > 21 " lub stacja dwumonitorowa – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 127

dotyczy –  pkt. 45 Dodatek nr 3 do SWZ

| 45. | Pojemność dysku twardego | ≥3,0T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż bardzo rzadko pojemność dysku twardego stacji technika jest wyrażona w ilości bajtów, a najczęściej w ilości obrazów, ponieważ to ta wartość jest kluczowa dla możliwości klinicznych. Dla umożliwienia nam złożenia ważnej oferty wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 45. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥ 200 000 obrazów |  | ≤ 450 000 – 0 pkt > 450 000 – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 45 w następujący sposób:

| 45. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥3,0T ≥ 200 000 obrazów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 128

dotyczy –  pkt. 59 Dodatek nr 3 do SWZ

| 59. | Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż jest to parametr charakterystyczny dla stacji lekarskiej, na której przeprowadza się diagnozę, a nie na stacji technika, która służy do przygotowania i przeprowadzenia badania. Na topogramie, na którym pracuje technik nie ma potrzeby ani sensu usuwania struktury kostnej, szczególne, że topogram jest obrazem 2D. Obrazów 3D na stacji technika się nie używa.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – poprzez usunięcie pkt. 59:

| 59. | Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmianie ulegnie numeracja poszczególnych parametrów opisu.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 129

dotyczy – pkt. 62 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 62. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | 60% - 0 pkt >60% - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż na rynku istnieje kilka rodzajów algorytmów iteracyjnych. Najlepsze z nich pozwalają na redukcję promieniowania nawet do 85%. Jednak w skutek tak ustawionego warunku punktacji systemy najlepsze uzyskają tyle samo punktów co system najsłabsze w tej klasie (61% vs. 80-85%). Dla uczciwego traktowania potencjalnych oferentów wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 62. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | ≤ 80% - 0 pkt >80% - 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 130

dotyczy – pkt. 3 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 65. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19”, dedykowane biurko, poprawiające wentylację jednostki sterującej. | TAK |  | 19" – 0 pkt >19” – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż nornalne stacje opisowe nie wymagają żadnych specjalnych dedykowanych biurek ani innych urządzeń, które zapewniałyby właściwą wentylację. Ta część fragmentu może jedynie świadczyć, iż ktoś chciał zaoferować słabej jakości stację na słabych podzespołach, które generują bardzo dużo ciepła i konieczny jest specjalny, dodatkowy system wentylacji. System, który chcemy zaoferować posiada stację lekarską, która może być postawiona w dowolnym miejscu.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 65. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19”, | TAK |  | 19" – 0 pkt >19” – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 65, w następujący sposób:

| 65. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19”, dedykowane biurko, poprawiające wentylację jednostki sterującej. | TAK |  | 19" – 0 pkt >19” – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 131

dotyczy –  pkt. 76 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 76. | Oprogramowanie do analizy guzów płucnych: - Automatyczne wykrywanie i zaznaczanie podejrzanych guzków - Narzędzia do edycji konturu guzków. - Automatyczny pomiar średnicy guzka, objętości, wartości CT itp.; Ocena porównań guzków między badaniami wyjściowymi i dalszymi u tego samego pacjenta | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający w bardzo szczegółowy sposób opisał jedno z wielu dostępnych tego typu oprogramowani. Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne oprogramowania LungVCAR, który automatycznie wykrywa guzki płucne oraz przeprowadza ich segmentację na lity, nielity oraz częściowo lity. Dzięki automatycznej segmentacji nie ma konieczności podawania pośrednich wartości, o których wspomina Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego, tj. oprogramowania LungVCAR, który automatycznie wykrywa guzki płucne oraz przeprowadza ich segmentację na lity, nielity oraz częściowo lity.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (kolumna – wartość oferowana) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.07.2022 r. – pytanie nr 131).

Pytanie nr 132

dotyczy –  pkt. 78, 79, 80 i 81 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 78. | Oprogramowanie do analizy perfuzji mózgu: - Analiza udaru mózgu - Automatyczna i ręczna segmentacja tkanek, definiowanie i edycja tętnic - Automatyczne obliczanie TDC w ROI - Symetryczna analiza ROI - Automatyczne obliczanie i pseudokolorowe wyświetlanie parametrów perfuzji mózgowej, w tym CBV, CBF, TTP, MTT - Pomiar i analiza statystyczna obszaru ROI, maks./min. wartości, wartości średnie itp. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | Oprogramowanie do analizy perfuzji narządów: - Automatyczna i ręczna segmentacja narządów / tkanek, tętnicy wątrobowej i żyły wrotnej - Automatyczne obliczanie TDC - Automatyczne obliczanie i pseudokolorowe wyświetlanie parametrów perfuzji, w tym BV, BF, TTP, MTT, HPI itp - Pomiar i analiza statystyczna obszaru ROI, maks./min. wartości, wartości średnie itp. - Korekcja ruchu i fuzja obrazu | TAK |  |  |
| 80. | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (tzw. „calcium scoring”) - Wykrywanie zwapnień - Oprogramowanie wykorzystujące trzy metody obliczania: wskaźnik Agatston’a, wskaźnik masy i objętości - Narzędzia do oceny zwapnień: walidacja, przypisywanie i usuwanie. | TAK |  |  |
| 81. | Oprogramowanie do analizy stomatologicznej: - Obsługa redenderowania objętościowego, widok panoramiczny, widok strzałkowy, etykietowanie ścieżki nerwowej. - Obsługa płaskiego i przekrojowego wyświetlania obrazów całej jamy ustnej. | TAK |  |  |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz rozmów podczas niej okazało się, iż powyższe badania nie są w ogóle w kręgu zainteresowania. Dodatkowo aparat posiadający detektor 20 mm nie jest w stanie wykonać badania perfuzyjnego, a jedynie na jakimś zadanym fragmencie. Pragniemy zwrócić uwagę, iż oprogramowanie do perfuzji wielonarządowej jest jednym z najdroższych i wydaje nam się, iż szkoda wydawać pieniądze na coś, co nigdy nie zostanie wykorzystane. Do wykonania badania typu Calcium Score konieczny jest jeszcze kardiomonitor oraz bramkowanie sygnałem EKG oraz aparat TK z czasem obrotu max. 0,4 s (wytyczne PLTR dla badań kardiologicznych). Zaś badania stomatologiczne w ogóle nie są już wykonywane na aparatach TK, a jedynie na pantomografach, gdzie dawka jest wielokrotnie niższa, a samo badanie jest robione od razu u stomatologa.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tych parametrów w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 133

dotyczy – pkt. 109 Dodatek nr 3 do SWZ:

| 109. | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostarczenia duplikatora wraz z komputerem sterującym oraz integrację duplikatora z systemem RIS.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 112 zmodyfikował dodatek nr 3 do SWZ.

Zamawiający wymaga dostarczenia duplik tora wraz z komputerem sterującym oraz integrację duplikatora z systemem RIS.

Pytanie nr 134

dotyczy – pkt. 3 Dodatek nr 3 do SWZ:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przygotowując opis parametrów technicznych pominął wiele kwestii. Jedną z nich jest serwer rejestracji i archiwizowania danych o dawce czy też sprzężenie tomografu z oferowanym wstrzykiwaczem w tzw. klasie IV, co pozwala na pełną komunikację pomiędzy tomograf i wstrzykiwaczem i automatyzację procesu skanowania z wykorzystanie środka cieniującego. Zamawiający pominął również powszechne i standardowe oprogramowanie do badań naczyniowych, badań w kierunku zmian spowodowanych Covid-19. Należy również zwrócić uwagę, na braki w parametrach technicznych samego aparatu, takich jak szybkość rekonstrukcji, która ma decydujący wpływ na czas, w jakim radiolog otrzyma badanie (od kilkudziesięciu sekund do kilku minut), brak możliwości rekonstrukcji w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco śledzić przebieg badania oraz jego ewentualne modyfikacje, nie mówiąc już o najnowszych dostępnych na rynku rozwiązaniach, jakimi są kamery oparte o algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego pozycjonowania pacjenta. Ponieważ zakup jest z prawie 10 letnim finansowaniem, to należy również zwrócić uwagę, na możliwość łatwej rozbudowy w przyszłości do 128 warstw bez konieczności wymiany jakichkolwiek podzespołów.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie do opisu przedmiotu zamówienia następujących parametrów:

|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy min. 512x512 | >20 obrazów / s |  | < 50 obr / s – 0 pkt ≥ 50 obr / s – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Tryb rekonstrukcji w czasie rzeczywistym (rozdzielczość obrazów min. 512 x 512) | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy do 128 warstw bez konieczności wymiany głównych podzespołów, takich jak detektor, rekonstruktor | Tak / Nie |  | Tak – 50 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie z bezterminowymi licencjami do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz obecnie posiadanego cyfrowego systemu RTG pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. Oprogramowanie ma umożliwiać: - analizę statystyczna poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK i RTG (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG z porównaniem tych danych dla określonej populacji - wyliczenie SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru dla każdej serii badania. Oprogramowanie do automatycznego wyliczania, po zakończeniu badania, dawki płodu lub zarodka w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr51 Poz. 265) | Tak |  |  |
|  | Sprzężenie oferowanego wstrzykiwacza w klasie IV wg CiA 425 | Tak / Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są ubraniach lub leżą przykryci kocem. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania. | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Kamera automatycznie sygnalizuje możliwość potencjalnej kolizji pacjenta z gantry aparatu przed wjazdem pacjenta do gantry. | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 135

dotyczy – pkt. 107 Dodatek nr 3 do SWZ („Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta .....”):

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji z jakiego materiału mają być wykonane fartuchy oraz ochrona na tarczycę i gonady. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie rozmiarów i równoważnika osłabienia promieniowania - Pb mm, ponieważ parametry te znacząco wpływają na cenę oferowanych elementów ochrony RTG.

Odpowiedź:

Fartuchy oraz ochrona na tarczycę i gonady mają być wykonane z materiałów lekkich/ minimalny ekwiwalent ołowiu:

Wg nowych przepisów fartuchy 0,50 mmPb z przodu do 0,35 mmPb z tylu;

Ochrony na tarczyce 0,50 mmPb współczynnik osłabienia promieniowania ;osłony na gonady 1 mm Pb.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian w pkt. 106 (107 przed zmianą) – opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ, stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 136

dotyczy –zapisów SWZ

Prosimy o informację czy budynek jest pod opieką Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek nie jest pod opieką Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 137

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że droga transportowa z podjazdu dla karetek do pomieszczenia posiada na całej jej długości udźwignąć będący w stanie przenieść cięż transportowanego tomografu tj. 1500 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że droga transportowa  z podjazdu dla karetek do pomieszczenia posiada na całej jej długości udźwig będący w stanie przenieść ciężar transportowanego tomografu tj. 1500 kg.

Uwaga, w trakcie transportu tomografu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami wykładzinę podłogową w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poprzez np. zastosowanie folii ochronnej i płyt USB.

Pytanie nr 138

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o możliwość wykonania ekspertyzy pomieszczenia przed złożeniem oferty w celu sprawdzenia parametrów osłon stałych w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ekspertyzy pomieszczenia przed złożeniem oferty w celu sprawdzenia parametrów osłon stałych.

Pytanie nr 139

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o dołączenie archiwalnego projektu konstrukcji stropu, na którym posadowiony jest tomograf (projekt ewentualnych wzmocnień), w celu weryfikacji konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień stropu. Jeśli zamawiający nie posiada projektu, prosimy o możliwość wykonania ekspertyzy stropu przez złożeniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada archiwalnego projektu konstrukcji stropu, na którym będzie posadowiony tomograf. Wg opisu z dokumentów inwentaryzacyjnych obiektu szpitala wynika, że jest to strop żelbetowy, grubość stropu 36 cm.

Pytanie nr 140

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o dołączenie projektu konstrukcji pomieszczenia i/lub opisu ściany, w której ma się znaleźć okno radiologiczne oraz informację czy jest to ściana konstrukcyjna budynku.

Odpowiedź:

Ściana, w której ma się znaleźć okno radiologiczne jest grubości 24 cm, murowana z pełnej cegły i nie jest to ściana konstrukcyjna budynku.

Pytanie nr 141

dotyczy –zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy, Zamawiający planuje około 70 akwizycji w tygodniu, natomiast z czasem planuje zwiększyć tą ilość.

Pytanie nr 142

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni TK.

Odpowiedź:

Nad pomieszczeniami pracowni TK jest strop żelbetowy, grubość stropu 36 cm.

Pytanie nr 143

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia nad oraz obok pomieszczenia pracowni TK (pomieszczenia badań).

Odpowiedź:

Nad pracownią TK (salą badań) znajduje się oddział chorób wewnętrznych. Z prawej strony sali badań zlokalizowana jest poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, natomiast z lewej strony pracowni znajduje się pomieszczenie przeznaczone na sterownię dla pracowni TK, następnie pomieszczenie przeznaczone na pokój opisów pracowni TK, a w dalszej kolejności pomieszczenie socjalne i rejestracja pracowni RTG.

Pytanie nr 144

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego czy wymagać będzie oprócz wymiany opraw na LED wymiany instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia w pracowni czy tylko dostosowanie (niezbędne przeróbki)? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia w pracowni, za wyjątkiem wymiany opraw oświetleniowych na LED i dokonania niezbędnych przeróbek.

Pytanie nr 145

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że istniejące instalacje natynkowe w korytkach nie podlegają modernizacji. W innym przypadku prosimy o wyspecyfikowanie tych instalacji i zakresu przeróbek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że istniejące instalacje nadtynkowe nie podlegają modernizacji chyba, że modernizacja będzie wynikała z konieczności dokonania niezbędnych przeróbek.

Pytanie nr 146

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nowe instalacje wykonywane w pomieszczeniu będą mogły być poprowadzone w natynkowych korytach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nowe instalacje wykonywane w pomieszczeniu będą mogły być poprowadzone w natynkowych korytach.

Pytanie nr 147

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego tomograf.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że linia kablowa z rozdzielni głównej szpitala do pracowni tomograficznej (Sali badań) wykonana jest z kabla YAKY-żo 5x70mm2.

Pytanie nr 148

dotyczy – zapisów SWZ

Jeśli zasilanie będzie wymagać przerobienia przez Wykonawcę czy Zamawiający zgadza się, aby przechodziło ono dotychczasową trasą tj. w korytach kablowych pod stropem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku konieczności dokonania niezbędnej modernizacji zasilania elektrycznego dla aparatu tomogrficznego przechodziło ono dotychczasową trasą tj. w korytach kablowych pod stropem.

Pytanie nr 149

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni TK zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie aparat TK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pracownia TK zlokalizowana jest w odległości ok 50 metrów od rozdzielni elektrycznej, z której zasilany będzie aparat TK.

Pytanie nr 150

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zapewnienia mocy w rozdzielni elektrycznej dla aparatu TK – ok 100kVA.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapewnienie mocy w rozdzielni elektrycznej dla aparatu TK co najmniej 100kVA.

Pytanie nr 151

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał wymiany zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej dla zasilania aparatu TK.

Odpowiedź:

Zamawiającego informuje, że nie będzie wymagał wymiany zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej dla zasilania aparatu TK. W chwili obecnej w rozdzielni głównej zainstalowane są rozłączniki bezpiecznikowe typu RBK1 250A, obwody zabezpieczone wkładkami bezpiecznikowymi typu gG In=125A.

Pytanie nr 152

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o opis prac do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że instalacja komputerowa, nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna.

Pytanie nr 153

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach adaptacji nie będzie wymagał dostawy urządzeń aktywnych sieci komputerowej. W innym przypadku prosimy o wyspecyfikowanie urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach adaptacji nie będzie wymagał dostawy urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

Pytanie nr 154

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni TK znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny obsługujący istn. instalację komputerową w pracowni TK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalny punkt dystrybucyjny obsługujący istniejącą instalację komputerową w pracowni TK znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni TK.

Pytanie nr 155

dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP jednak nie udostępni urządzenia sieciowego umożliwiającego zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia.

Pytanie nr 156

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zakresem prac nie przewidują Państwo wykonania lub/i modernizacji instalacji p.poż. dla obszaru objętego zapytaniem.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że w związku z zakresem prac modernizacyjnych dot. przygotowania pracowni TK nie przewiduje wykonania lub/ i modernizacji instalacji p.poż. dla obszaru objętego zapytaniem.

Pytanie nr 157

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach modernizacji będzie wymagał wykonania kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych lub innych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK będzie wymagał wykonania kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych, dla drzwi do sterowni oraz pokoju opisów.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 3 do SWZ – pkt. 109 (tabela).

Pytanie nr 158

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów? Prosimy Zamawiającego jaki tym wentylacji jest zastosowany w pomieszczeniu (np. mechaniczna, grawitacyjna)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK zastosowana jest wentylacja mechaniczna zapewniająca ilość wymian powietrza wg aktualnych polskich przepisów.

Pytanie nr 159

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zamontowanie klimatyzatora typu split oraz informację czy montaż klimatyzacji dotyczy tylko pomieszczenia badań czy również sąsiadujących pomieszczeń jak sterownia oraz pomieszczenie opisowe.

Odpowiedź:

Zamawiającego wyraża zgodę na zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych typu split w pomieszczeniu badań oraz w pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu opisów.

Pytanie nr 160

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację czy wyraża zgodę na lokalizację jednostki zewnętrznej klimatyzacji na elewacji? Jeśli nie prosimy o informację czy jednostka zewnętrzna będzie na dachu, a jeśli tak to po której jego stronie. Pytanie ma za zadanie oszacować odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrza, aby założyć wielkość wymaganego klimatyzatora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że jednostki zewnętrzne klimatyzacji montowane będą na dachu, na północnej jego stronie.

Pytanie nr 161

dotyczy – zapisów SWZ

Jeśli jednostka zewnętrzna będzie na dachu prosimy o zgodę na poprowadzenie okablowania wraz z czynnikiem schładzającym po elewacji lub wyszczególnienie innej proponowanej drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie okablowania wraz z czynnikiem schładzającym po elewacji budynku.

Pytanie nr 162

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obecne grzejniki znajdujące się w pomieszczeniach są sprawne pod kątem grzewczym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obecne grzejniki są sprawne pod kątem grzewczym. Niemniej jednak w dodatku nr 3 do SWZ, opisie przedmiotu zamówienia w zakres prac modernizacyjnych wchodzi wymiana grzejników. Dotyczy to grzejników we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię TK (sala badań, sterownia, pomieszczenie opisowe).

Pytanie nr 163

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że znajdujący się w pomieszczeniu badań ślad po wycieku został naprawiony przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiającego informuje, że znajdujący się w pomieszczeniu badań ślad po wycieku nie został   naprawiony i przewidziany jest do naprawy w ramach modernizacji pomieszczenia.

Pytanie nr 164

dotyczy – zapisów SWZ

Prosimy o wskazanie dystrybutorów dla Zamawiającego systemu PACS/RIS/HIS .

Odpowiedź:

Dystrybutorem systemu PACS/ RIS/ HIS jest firma Konsultant IT, ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań.

Pytanie nr 165

dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (pomiary instalacji elektrycznej, próby instalacji, atesty, certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał przekazania następującej dokumentacji powykonawczej:

- projekt powykonawczy wg branż budowlanej, elektrycznej, logicznej i sanitarnej, w tym wentylacji,

- dokumentację instalacyjną aparatu tomograficznego,

- protokół z badania wydajności wentylacji,

- protokół z pomiarów oświetlenia podstawowego,

- protokół z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 166

dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przebudowę przebieralni wykonując ścianki działowe z płyt GK?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przebudowę przebieralni wykonując ścianki działowe z płyt GK.

Pytanie nr 167

dotyczy – zapisów SWZ

Czy montaż sufitów podwieszanych dotyczy tylko pomieszczenia badań i sterowni czy również innych sąsiadujących pomieszczeń jak korytarz i pomieszczenie opisowe.

Odpowiedź:

Montaż sufitów podwieszanych dotyczy pomieszczenia badań, sterowni i pomieszczenia opisowego.

Pytanie nr 168

dotyczy – zapisów SWZ

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP, jednak nie udostępni urządzenia sieciowego umożliwiającego zestawienie tunelu VPN typu Ipsec celu zdalnej diagnostyki urządzenia.

Pytanie nr 169

dotyczy – zapisów SWZ

W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy oraz deklaruje, że zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec.

Pytanie nr 170

dotyczy – zapisów SWZ

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada łącze internetowe symetryczne 800 MB.

Pytanie nr 171

dotyczy – zapisów SWZ

Dotyczy pkt. XI. SWZ termin realizacji zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił maksymalnie 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 6.

Termin został zmieniony.

Pytanie nr 172

dotyczy – zapisów SWZ

Czy zamawiający dopuszcza możliwość finansowania zakupu fabrycznie nowego aparatu tomograficznego leasingiem finansowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na finansowania zakupu fabrycznie nowego aparatu tomograficznego leasingiem finansowym.

Modyfikacja treści SWZ

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału IV. pkt 4 SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w następujący sposób:

4. Wymagania dotyczące finansowania:

- Ilość rat: 109 (pierwsza rata w wysokości 10% wartości zamówienia zostanie uiszczona ze środków własnych Zamawiającego, pozostałe 108 rat w ramach kredytowania usługi finansowania).

- Raty kredytowe o których mowa w pkt 1 w ilości 108 składają się z części kapitałowej oraz z części odsetkowej (część kapitałowa – stała zmienna, część odsetkowa – zmienna, w skład której wchodzi: oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M oraz stała marża).

- Oprocentowanie WIBOR 3M (wartość) została wskazana w dodatku nr 1 do SWZ. Wykonawca winien wskazać w ofercie – na dzień złożenia oferty.

- Możliwość wcześniejszej spłat rat.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału XI. SWZ (WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA), w następujący sposób:

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 60 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału  XXVIII. SWZ (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT) – pkt 1 B, w następujący sposób:

B. Punktacja z tytułu oferowanego terminu dostawy.

Kryterium: termin dostawy (określony w pełnych dniach) zostanie ocenione w skali od 0 do 25 pkt. Oferta z najkrótszym terminem dostawy uzyska 25 pkt. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona wg wzoru:

najkrótszy deklarowany termin dostawy przedmiotu zamówienia

(nie dłuższy niż 60 90 dni kalendarzowe)

B =    ------------------------------------------------------------------------------------   x 25 pkt.

badany deklarowany termin dostawy przedmiotu zamówienia

(nie dłuższy niż 60 90 dni kalendarzowe)

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalny termin realizacji dostawy to 60 90 dni kalendarzowe. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty zaoferować termin wykonania zamówienia liczony w pełnych dniach. Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 25 punktów dla kryterium termin dostawy. Pozostałe oferty otrzymają tyle punktów, ile wyjdzie z obliczenia dokonanego zgodnie z wzorem przedstawionym powyżej.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 60 90 dni kalendarzowych, będzie podlegała odrzuceniu.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału IV. pkt 7.1d. SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w następujący sposób:

d. uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie ujawnienia się wady aparatury, wskazanie liczby napraw elementu/ części składowej przedmiotu umowy, po dokonaniu których Zamawiającemu przysługuje wymiana aparatury lub sprzętu prawo wymiany tego elementu/ części składowej przedmiotu umowy na nowy (maksymalnie 3 naprawy).

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału IV. Pkt 7 p/pkt. 3c SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w następujący sposób:

W związku z omyłką pisarką, którą Zamawiający zauważył na etapie odpowiedzi na pytanie nr 53, Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację zapisów SWZ:

c. wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów (odpłatnych) i napraw (bezpłatnych) zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu (zgodnie z zapisem dodatku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zapis przed tabelą i §8 ust. 4 wzoru umowy).

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału IV. pkt 8 p/pkt 3 SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), w następujący sposób:

Pozostałe warunki zamówienia określają projekt umowy, stanowiący dodatek nr 5 13 do Specyfikacji.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału XXVI. pkt 4 SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT), w następujący sposób:

Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 Pzp art. 63 ust. 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału XXVIII. pkt 5 SWZ (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT), w następujący sposób:

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału XIII. SWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) – pkt 2. 4), w następujący sposób:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa (2)  zamówienia jedno (1) zamówienie polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto  każda dostawa; Potwierdzeniem będzie wykaz dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi dodatek nr 5 do SWZ.

- Zamawiający modyfikuje treść zapisów rozdziału XIV. SWZ (WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH) – pkt 1/ 1.2, w następujący sposób:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia następujących, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.2. wykaz dostaw – co najmniej dwa (2)  zamówienia jedno (1) zamówienie polegające na dostawie i instalacji i uruchomieniu tomografu komputerowego wraz ze szkoleniami i adaptacją pomieszczeń na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto każda dostawa wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wzór stanowi dodatek nr 5 do SWZ.

Modyfikacja treści SWZ – zmiana terminu otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

W SWZ było:

(rozdział XXV pkt. 1 SWZ)

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 06.11.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(rozdział XXVI  pkt. 1 SWZ)

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 09.08.2022r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice).

(rozdział XXVII lit. A SWZ)

A. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 09.08.2022r. godz.10:15 poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

(rozdział XXIV  pkt. 3 SWZ)

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 06.11.2022 r.

W SWZ jest:

(rozdział XXV pkt. 1 SWZ)

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 09.11.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(rozdział XXVI  pkt. 1 SWZ)

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalslubice).

(rozdział XXVII lit. A SWZ)

A. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 12.08.2022r. godz.10:15 poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

(rozdział XXIV  pkt. 3 SWZ)

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 09.11.2022 r.

Zgodnie z przepisem art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp.

W ogłoszeniu było:

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/08/2022 Czas lokalny: 10:00

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 09/08/2022 Czas lokalny: 10:15

W ogłoszeniu jest:

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/08/2022 Czas lokalny: 10:00

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/08/2022 Czas lokalny: 10:15

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.07.2022r., celem publikacji.

Załącznikami do niniejszego pisma są zmodyfikowane dodatki nr 1, 3, 5, 13 do SWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej prowadzonego postępowania.

Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).