|  | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PO ZMIANIE z dnia 20.06.2024r.

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrzewarka do drenów przenośna |  |  |  | sztuka | 6 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Rok produkcji 2024. Urządzenie fabrycznie nowe. Urządzenie przeznaczone do użycia mobilnego. Zgrzewanie wszystkich rodzajów drenów przy pojemnikach do pobierania i preparatyki krwi i jej składników – wykonywanie zgrzewów zarówno na cienkich, jak i na grubych drenach (do 6mm) bez konieczności regulacji urządzenia. Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę pozwalającą na wykonanie zgrzewów na drenach o średnicy maksymalnej 5,2 mm. Automatyczny dobór czasu i siły zgrzewu w zależności od rodzaju tworzywa i grubości drenu. Czas zgrzewania do 3s. Wydajność >1000 zgrzewów na godzinę. Możliwości wykonania przynajmniej 1000 zgrzewów na w pełni naładowanym akumulatorze. Możliwość wykonania 350 zgrzewów na jednym naładowaniu baterii. Możliwości wykonania od 15 do 30 zgrzewów w przypadku niemal całkowitego rozładowania akumulatora sygnalizowanego dźwiękowo lub wizualnie. Możliwość wykonywania zgrzewów jeden po drugim w krótkim odstępie czasu. Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę pozwalającą na wykonanie do 30 zgrzewów jeden po drugim bez konieczności wykonania przerwy na schłodzenie. Zgrzewy z perforacją umożliwiającą separację bez użycia ostrych narzędzi. Automatyczne inicjowanie procesu zgrzewania drenów po umieszczeniu drenu w głowicy. Zamawiający dopuszcza urządzenie wymagające zaciśnięcia rękojeści głowicy zgrzewającej w celu zainicjowania procesu zgrzewania. Zgrzewarka do drenów przenośna posiadająca dźwignię lub przycisk uruchamiający proces zgrzewania. Zgrzewanie drenów zimnych (do +2oC) i ciepłych (do +40oC), pustych i wypełnionych. Rozbieralna i łatwa do utrzymania w czystości głowica zgrzewająca. Zabezpieczenie przed przegrzaniem się głowicy zgrzewającej. Praca w temperaturze od +10oC do +40oC. Prawidłowość wykonanych zgrzewów wizualizowana za pomocą diod na panelu kontrolnym. Dźwiękowy i wizualny alarm sygnalizujący nieprawidłowe zgrzanie drenu lub jego nieszczelności. Zaopatrzona w pojemny akumulator , wraz z ładowarką zapewniającą krótki czas pełnego naładowania, kończący się automatycznie. Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszt robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. Czas naprawy na terenie Polski – maksymalnie 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancji. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-049 Lublin | 261-183-266 | 4 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261-216-517 | 2 |

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy)