## Arkusz1
Pakiet nr 11 Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Stawka VAT [%] | nazwa handlowa | nr katalogowy (jeżeli nadano - Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień w minimum 11 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na catej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus, lub Trzpień bezcementowy. przynasadowy. szyjkowv. o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami de rotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. W opcji: 120szt., 20szt., 10szt. | 150 | szt.
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20um), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo- wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych od 38mm do 70mm. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Dostępna opcja czaszy z dodatkowym pokryciem HA. w opcji | 150 | szt.
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu, dostosowane do "rosnących" głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. Wkładki wykonane z ceramiki Biolox DELTA dostosowane do "rosnących "głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm- 5szt | 110 | szt.
4 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu stabilizowanego witaminą E, dostosowane do" rosnących" głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 35 | szt.
5 | Głowy metalowe CoCro podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 110 | szt.
6 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm | 40 | szt.
Razem
Zużycie opcjonalne-ilosci mogą ulegać zmianie w poszczególnych pozycjach w zalezności od potrzeb zamawiajacego.
Zamawiający wymaga użyczenia zestawów implantów do uzgdnionych systemów. Pozostałe zestawy implantantów i instrumentów mają być dostarczone do pojedynczych operacji w miarę zapotrzebowania. Zamawiający wymaga pelnej kompatybilności wyspecyfikowanych systemów implantów [mozliwość łączenia różnych trzpieni i panewek].
…………………………………………
data, pieczęć i podpis Wykonawcy