Zał. nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Akcelerator medyczny realizujący technikę helikalną ze zintegrowanym obrazowaniem wiązką wachlarzykową – 1 kpl.

| LP. | Cecha / funkcjonalność | Wymóg | Parametry oceniane/ Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE oraz oferowane wartości ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Podstawowe cechy urządzenia |  |  |  |
| 1. | Urządzenie umożliwiające napromienianie w trybie helikalnym | TAK |  |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające jednoczasowe napromienianie wielu zmian w jednej płaszczyźnie | TAK |  |  |
| 3. | Tryb terapii z modulacja intensywności za pomocą wiązki stacjonarnej (ustalony kąt ramienia/wiązki) z jednoczesną translacją pacjenta | TAK |  |  |
| 4. | Producent / Kraj | Podać |  |  |
| 5. | Model / Typ | Podać |  |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
| II | Wiązka terapeutyczna |  |  |  |
| 1. | Terapeutyczna wiązka fotonowa o energii 6MV | TAK |  |  |
| 2. | Moc dawki w trybie napromieniania | ≥850 MU/min |  |  |
| 3. | Wiązka terapeutyczna bez filtra spłaszczającego | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość napromieniania wiązką ciągłą z równoczesną translacją stołu wzdłuż osi długiej (IEC-y) | TAK |  |  |
| 5. | Napromienianie pod stałym kątem ramienia z wiązką modulowaną kolimatorem wielolistkowym przy zintegrowanym ruchu stołu pacjenta w kierunku wzdłużnym | TAK |  |  |
| III | Parametry akceleratora |  |  |  |
| 1. | Dokładność izocentrum mechanicznego i radiograficznego – kula o średnicy ≤ 0.5mm | TAK |  |  |
| 2. | System kontroli dawki oparty na komorach jonizacyjnych zamkniętych lub otwartych korygowanych na ciśnienie i temperaturę otoczenia | TAK, Podać |  |  |
| 3. | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |  |
| IV | Stół terapeutyczny |  |  |  |
| 1. | Blat stołu z włókna węglowego (konstrukcja umożliwia napromienianie od dołu wiązkami PA i skośnymi bez przechodzenia wiązki przez elementy metalowe) wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień | TAK |  |  |
| 2. | Możliwość awaryjnego ruchu i opuszczenia blatu stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |  |
| 3. | Elektryczno-mechaniczny układ przesuwu blatu stołu w trzech osiach XYZ wraz z elektronicznym odczytem położenia | TAK |  |  |
| 4. | Niedokładność przesuwu blatu stołu w osi podłużnej | ≤ 1mm |  |  |
| 5. | Niedokładność przesuwu blatu stołu w osi poprzecznej | ≤ 1mm |  |  |
| 6. | Niedokładność przesuwu blatu stołu góra-dół | ≤ 1mm |  |  |
| 7. | Nośność stołu: ≥ 200 kg | TAK, Podać |  |  |
| 8. | Możliwa do uzyskania długość obszaru napromienianego z ciągłą translacją pacjenta w osi długiej | ≥ 135 cm |  |  |
| 9. | Mechaniczne, zsynchronizowane podparcie zapobiegające ugięciu stołu terapeutycznego przy jego wysunięciu w stronę ramienia akceleratora lub inna równoważna konstrukcja | TAK |  |  |
| V | Wyposażenie akceleratora |  |  |  |
| 1. | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo | TAK |  |  |
| 2. | System świateł ostrzegawczych informujących o promieniowaniu | TAK |  |  |
| 3. | System laserów pozycjonujących | TAK |  |  |
| 4. | Monitor / panel wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry umieszczony wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |  |
| VI | Kolimator |  |  |  |
| 1. | Kolimator wielolistkowy (MLC) | TAK |  |  |
| 2. | Szczęki kolimatora umożliwiające napromienianie dynamicznie zmienną długością pola w osi długiej pacjenta | TAK |  |  |
| 3. | Minimalna wielkość pola w izocentrum w osi długiej pacjenta ≤ 1 cm | TAK |  |  |
| 4. | Kolimator umożliwia jednoczasowe napromienianie wielu zmian w tej samej płaszczyźnie w ramach jednego ciągłego napromieniania | TAK |  |  |
| VII | System weryfikacji obrazowej ułożenia |  |  |  |
| 1. | Obrazowanie wiązką megawoltową, zapewniającą redukcję artefaktów pochodzących od gęstych materiałów | TAK |  |  |
| 2. | Zgodność jednostek gęstości na weryfikacyjnym tomograficznym obrazie pacjenta z wartościami rzeczywistymi | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość obliczania rozkładu dawki na obrazie weryfikacyjnym | TAK |  |  |
| VIII | Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |  |  |  |
| 1. | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem | TAK |  |  |
| 2. | Komunikacja oparta na standardzie Dicom umożliwiająca współpracę akceleratora z systemem MOSAIQ | TAK |  |  |
| IX | System planowania leczenia 3D radioterapii zintegrowany i dedykowany do oferowanego akceleratora (SPL) |  |  |  |
| 1. | Stacja robocza SPL - 2 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Pełna realizacja planów obliczonych w oferowanym systemie planowania leczenia na oferowanym akceleratorze | TAK |  |  |
| 3. | Planowanie leczenia z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego oferowanego akceleratora | TAK |  |  |
| 4. | Automatyczna afiniczna (translacja, obrót) rejestracja różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych | TAK |  |  |
| 5. | Wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT użytych do planowania leczenia | TAK |  |  |
| 6. | Obliczanie i wyświetlanie histogramów dawka-objętość (DVH) | TAK |  |  |
| 7. | Oprogramowanie do planowania metodą „inverse planning” radioterapii w technice dynamicznej IMRT, realizowanej na oferowanym akceleratorze | TAK |  |  |
| X | Zestaw testów |  |  |  |
| 1. | Podstawowy zestaw do kontroli jakości oferowanego akceleratora umożliwiający wykonanie zalecanych testów zgodnie z odpowiednimi raportami i zaleceniami producenta | TAK |  |  |
| 2. | Wbudowany moduł kontroli jakości akceleratora za pomocą detektora układu obrazowania | TAK |  |  |
| 3. | Oprogramowanie przeznaczone do wykonywania testów na filmach na oferowanym akceleratorze zgodnie z wymaganiami odpowiednich (mających tu zastosowanie) raportów dozymetrycznych wraz z ich analizą, trendami i możliwością generowania raportów – licencja bezterminowa. | TAK |  |  |
| 4. | Filmy do testów oferowanego akceleratora typu Gafchromic lub równoważne o wymiarach: około 32 cm x 42 cm – 30 szt. około 20 cm x 25 cm – 50 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Oprogramowanie umożliwiające zbieranie wszystkich testów wraz z ich analizą. Oprogramowanie wykorzystuje detektory zintegrowane z akceleratorem. Jeśli wymagane są dodatkowe urządzenia/fantomy/filtry/detektory/specjalne elektrometry – są również w zestawie. | TAK |  |  |
| XI | Gwarancja i inne |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 12 miesiące od daty uruchomienia i przekazania urządzenia do eksploatacji | TAK (podać okres w miesiącach) |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| 3. | Dokumenty, świadectwa potwierdzające dopuszczenie aparatu do stosowania na terenie Polski zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenie, certyfikat CE, deklaracja zgodności) | TAK |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis lub wskazany przez producenta serwis na zaoferowany aparat (podać dane teleadresowe). | TAK |  |  |
| 5. | Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej przedmiotu oferty | TAK |  |  |
| 6. | Ilość obowiązujących przeglądów wykonywanych przez serwis w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK (podać rodzaj i częstotliwo-ść) |  |  |
| 7. | Przeglądy i niezbędne materiały oraz naprawy w okresie gwarancyjnym bezpłatne. | TAK |  |  |
| 8. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
| 9. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku bardzo skomplikowanych 5 dni roboczych | TAK |  |  |
| 10. | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawą urządzenia | TAK |  |  |
| 11. | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat | TAK |  |  |
| 12. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK (podać) |  |  |
| 13. | W okresie gwarancji bezpłatne modyfikacje sprzętowe i aplikacyjne w ramach posiadanej funkcjonalności | TAK |  |  |
| 14. | Szkolenia dla pracowników Zamawiającego (lekarze, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii, inżynierowie serwisu) w wymiarze niezbędnym do bezpiecznej obsługi oferowanego akceleratora z wykorzystaniem wszystkich jego możliwości, w tym zaoferowanego SPL. Zamawiający przewiduje przeznaczyć do obsługi akceleratora 6 techników elektroradiologii, 4 fizyków medycznych, 3 inżynierów serwisu. Wszyscy lekarze radioterapeuci będą mogli wykorzystywać zaoferowany akcelerator. Szkolenie dodatkowe w okresie gwarancyjnym. | TAK, podać ilość i zakres z podziałem na grupy zawodowe |  |  |
| 15. | Wszystkie szkolenia potwierdzone imiennymi certyfikatami dla uczestników z podaniem zakresu szkolenia i liczby godzin | TAK |  |  |
| XII. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 1. | Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową dotyczącą budowanego obiektu Zakładu Radioterapii w którym zainstalowany będzie akcelerator. | TAK |  |  |
| 2. | Wytyczne instalacyjne dla oferowanego akceleratora z zakresem robót do wykonania warunkujących zakres montażu i instalacji urządzenia, do realizacji przez wykonawcę robót budowlanych obiektu bunkra. | TAK |  |  |
| 3. | W przypadku nieuwzględnienia w wytycznych instalacyjnych robót a koniecznych do wykonania w celu instalacji akceleratora obowiązek ich wykonania należeć będzie dla wykonawcy dostawy akceleratora w ramach ceny oferty. | TAK |  |  |
| 4. | Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zorganizowanie drogi transportowej do miejsca jego docelowej instalacji. | TAK |  |  |
| 5. | Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie bieżąca współpraca ze służbami wykonawcy robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji harmonogramu robót. | TAK |  |  |
| 6. | Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania aktualizacji projektu ochrony radiologicznej w dostosowaniu do zaoferowanego urządzenia i uzyskania pozytywnej opinii PAA. | TAK |  |  |
| 7. | Termin zakończenia instalacji i uruchamiania dostarczonego akceleratora – 30 kwietnia 2019, potwierdzone protokołem odbioru | TAK |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE

|  | OCENIANY PARAMETR | SPOSÓB OCENY OCENA PUNKTOWA | WARTOŚĆ OFEROWANA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII | Wiązka terapeutyczna |  |  |  |
| 1. | Maksymalna długość pola napromieniania (wzdłuż stołu) realizowana w pojedynczej wiązce napromieniania (bez konieczności wyznaczania wielu izocentrów) | Wartość najniższa – 0 pkt Wartość najwyższa – 50 pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie |  |  |
| XIV | Parametry akceleratora |  |  |  |
| 2. | Dokładność mechaniczna izocentrum | Wartość najniższa – 20 pkt Wartość najwyższa – 0 pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie |  |  |
| 3. | Dokładność położenia kątowego gantry | ≤0.1⁰ - 20 pkt >0.1⁰- 0 pkt |  |  |
| 4. | Dokładność przesuwu stołu w trzech płaszczyznach (pomiędzy dwoma punktami) | ≤0.5 mm - 20 pkt >0.5 mm - 0 pkt |  |  |
| XV | Kolimator wielolistkowy |  |  |  |
| 1. | Prędkość przesuwu listka w cm/s | Wartość maksymalna – 50 pkt Wartość minimalna – 0 pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie |  |  |
| 2. | Średnie przecieki promieniowania przez kolimator MLC | Wartość maksymalna – 0 pkt Wartość minimalna – 50 pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie |  |  |
| XVI | System obrazowania |  |  |  |
| 1. | Napromienianie terapeutyczne i skan diagnostyczny wykonywane tym samym źródłem promieniowania z zachowaniem identycznej geometrii | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | System obrazowania IGRT jest integralnym elementem akceleratora i jest przystosowany do realizacji funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej 3D | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | System IGRT umożliwia nałożenie i analizę zaplanowanego rozkładu dawki na obrazie weryfikacyjnym | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4. | Funkcja obliczania korekcji i automatycznej (bez konieczności wchodzenia do bunkra) zmiany położenia stołu terapeutycznego z pacjentem na podstawie obrazowania weryfikacyjnego | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| XVII | System planowania leczenia 3D radioterapii zintegrowany i dedykowany do oferowanego akceleratora (SPL) |  |  |  |
| 1. | SPL zintegrowany z systemem terapeutycznym, w pełni wykorzystujący wszystkie opcje oferowanego akceleratora | TAK – 40 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | Możliwość zaplanowania napromienienia wielu objętości tarczowych w ramach jednego planu | TAK – 40 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 3. | Automatyczna segmentacja konturów anatomicznych w oparciu o wbudowany model dla obszarów: mózgowie, głowa i szyja, miednica | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 4. | Dodatkowe stacje SPL – powyżej 2 wymaganych | Wartość najniższa – 0 pkt Wartość najwyższa – 20 pkt Wartości pośrednie - proporcjonalnie |  |  |
| XVIII | Wbudowany moduł kontroli jakości |  |  |  |
| 1. | Analiza dostarczonej frakcji promieniowania pod kątem ewentualnych odstępstw od planu leczenia z powodu niewłaściwego ułożenia pacjenta, zmian w anatomii lub niewłaściwego funkcjonowania systemu | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |
| 2. | Zintegrowany moduł zapewnienia jakości promieniowania/kontroli działania aparatu | TAK – 50 pkt NIE - 0 pkt |  |  |