Tarnów, dnia 08.01.2021 r.

SWLOG.271.KG.96.       86       /21

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup, dostawa, instalacja TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii – postępowanie nr 96/2020, Zamawiający przesyła odpowiedź na pytania do SIWZ oraz zmiany SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy § 9. Ust. 11 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia ujętego w powyższym punkcie?

Wykonawca nie jest właścicielem praw autorskich i może udzielać licencji tylko w takim zakresie do jakiego jest upoważniony przez wytwórcę, który w przypadku oprogramowania serwisowego (inaczej niż w przypadku oprogramowania użytkowego niezbędnego do korzystania z urządzenia) nie przewiduje nieograniczonych czasowo licencji.

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy § 9. Ust. 11 pkt. 4)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia ujętego w powyższym punkcie?

Prosimy o usunięcie tego wymogu. Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów i użytkowników.  Założenie, że Zamawiający ma w planach powierzyć obsługę serwisową podmiotom trzecim, co można wywnioskować z brzmienia niniejszego zdania, oznacza, że podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp do stosownego oprogramowania oraz o klucze do kodów serwisowych, a co za tym idzie - ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem, a nie korzystać z uprawnień Zamawiającego. Analogicznie przecież Zamawiający nie dostarcza serwisowi np. mierników do pomiarów, a oczekuje, aby serwis był w nie wyposażony realizując usługę. Uprzejmie informujemy, że klucze do kodów serwisowych oraz licencja do oprogramowania serwisowego - niewyłączna nieprzenoszalna (zgodnie z wolą producenta urządzenia – właściciela praw autorskich do oprogramowania serwisowego i kluczy do kodów serwisowych) są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o usunięcie sformułowania „osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia.”  Pozostawienie tego zapisu spowoduje rozmycie odpowiedzialności za potencjalny incydent medyczny pomiędzy Zamawiającym a serwisem innym niż Sprzedawcy, producenta sprzętu czy autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i powstanie sporu co do określenia podmiotu, który dokonał zmian w ustawieniach aparatu poprzez użycie kodu serwisowego, gdyż w tym przypadku kod serwisowy mogą otrzymać dwa podmioty: Zamawiający i serwis, z którego będzie korzystać Zamawiający, a finalnie winą za powstałą sytuację może być obarczony Zamawiający stawiając taki wymóg w postępowaniu i nie dokonując odpowiednich zmian pomimo wskazań ryzyk przez Wykonawcę.

serwisowy mogą otrzymać dwa podmioty: Zamawiający i serwis, z którego będzie korzystać Zamawiający, a finalnie winą za powstałą sytuację może być obarczony Zamawiający stawiając taki wymóg w postępowaniu i nie dokonując odpowiednich zmian pomimo wskazań ryzyk przez Wykonawcę.

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy § 10. Ust. 1 pkt. h

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„ h) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19”?

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy § 11. Ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„9. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 5

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o usunięcie punktów 1 i 2 § 5 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dodanie zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

- Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Odpowiedź

§5 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych otrzymuje brzmienie:

- Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Podmiot przetwarzający udostępni administratorowi danych wykaz podprzetwarzających, którym podmiot przetwarzający zleca czynności, w dniu zawarcia umowy o której mowa 
w §2 ust. 2. Każdorazową aktualizację wykazu pomiot przetwarzający udostępni administratorowi danych w terminie 7 dni od daty aktualizacji.

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia uchybienia.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Dotyczy zał. nr 3 – Specyfikacja techniczna urządzenia punkt IV Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny punkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie wymogu zgodnie z zapisami umowy w § 9 ust. 7 na następujący „maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów, 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia?„

Odpowiedź

Zamawiający ujednolica zapisy i zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ w powyższym brzmieniu.
W przypadku, gdyby Wykonawca nie ujął tego zapisu w złożonym załączniku nr 3 do SIWZ lub złożył do oferty wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ w pierwotnym brzmieniu, przyjmuje się że składając ofertę akceptuje i przyjmuje ten wymóg.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w dniu podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia wskazane w postępowaniu do remontu. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający przekaże protokolarnie pomieszczenia do remontu w dniu podpisania umowy.

- Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu komputerowego.

Odpowiedź

Zamawiający przesyła oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania odpowiedni dokument.

- Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni TK

Odpowiedź

Poniżej znajduje się wentylatornia, powyżej – dach.

- Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni tomografu komputerowego z aparatem TK.

Odpowiedź

Tak – przy założeniu parametrów: 300 mA, 120-125 kV, ok. 10 s na 1 pacjenta obciążenie prądowo-czasowe w starym projekcie wynoszące 5000 mA x min jest wystarczające (ok. 100 pacjentów na tydzień).

- W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie powyżej.

- Prosimy o wykreślenie wymogu dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie przedmiotu zamówienia. Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny  oraz  w przypadku symulatora TK również PAA, jednak formalnie stroną wnioskującą  zarówno  do PWIS, jak i do Prezesa PAA  jest zgodnie z przepisami prawa  właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . PAA  nie akceptuje  wniosków  złożonych w imieniu właściciela urządzenia  na podstawie jakichkolwiek pełnomocnictw. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu.  Wykonawca instalujący urządzenie  posiada stosowne własne zezwolenie Prezesa PAA  na wykonanie instalacji , rozruchu i kalibracji urządzenia, jednakże  nie może przekazać  urządzenia Użytkownikowi  do eksploatacji  , zanim  Użytkownik nie uzyska zezwolenia Prezesa PAA  na stosowanie aparatu i uruchomienie pracowni.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że  zarówno PWIS, jak i PAA   realizują wnioski w terminach określonych przez Kodeks postepowania administracyjnego , a zgodnie z art. 35 § 3 Kpa  (Dz.U. z 2020, poz. 256, z późniejszymi  zmianami ) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania .  Praktyka wskazuje, że terminy określone przez Kpa należy przyjąć jako minimalne w planowaniu  przedsięwzięcia.

W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS oraz PAA”.

Odpowiedź

Szpital jest wnioskodawcą, natomiast Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym przygotuje dokumentacje techniczną pracowni i komplet dokumentacji złoży w instytucjach na podstawie pełnomocnictwa.

- Prosimy o potwierdzenie, że czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia PAA oraz WSSE na uruchomienie pracowni tomografu komputerowego i stosowanie urządzenia  (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Zarówno PWIS, jak i PAA   realizują wnioski w terminach określonych przez Kodeks postępowania administracyjnego , a zgodnie z art. 35 § 3 Kpa  (Dz.U. z 2020, poz. 256, z późniejszymi  zmianami ) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania .  Praktyka wskazuje, że terminy określone przez Kpa należy przyjąć jako minimalne w planowaniu  przedsięwzięcia . Zarówno Zamawiający/ Użytkownik jak i Wykonawca nie mają  wpływu na terminy wydania  zezwoleń , a w szczególności  nie ma możliwości ich przyspieszenia.   Reasumując   realizacja zadania  w czasie 6 tygodni , w którym miałaby się  zamknąć również procedura uzyskania zezwoleń PWIS jak i PAA , jest niemożliwa i   dlatego wnosimy kategorycznie  o wyłączenie okresu trwania procedur administracyjnych z  umownego czasu  jaki Wykonawca będzie miał na realizację zamówienia.

Odpowiedź

W czasie 6 tygodni Wykonawca przygotuje dokumentacje techniczna pracowni.

- Czy Zamawiający (szpital) posiada zezwolenie PAA na stosowanie posiadanego aparatu (Tomograf komputerowy) do symulacji leczenia? Prosimy o opublikowanie takiego zezwolenia.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający udostępnia żądany dokument.

- Prosimy o potwierdzenie, że czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia PAA oraz WSSE na uruchomienie pracowni tomografu komputerowego (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.

Odpowiedź

W terminie 6 tygodni - dostarczyć, zainstalować w zaadaptowanym pomieszczeniu i uruchomić fabrycznie nowy Tomograf.

Na uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i pozwolenia Państwowej Agencji Atomistyki niezbędnych do wykonywania badań oraz wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych oraz uzyskanie decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – termin dodatkowy wynoszący 63 dni.

- Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania tomografu komputerowego.

Odpowiedź

Zasilanie do tablicy przy tomografie: YKY 5x95mm2. Zasilanie od tablicy do urządzenia w zakresie Wykonawcy (ok. 10mb).

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że instalacje słaboprądowe nie wchodzą w zakres prac.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odpowiedź

W zakresie  Wykonawcy dostosowanie instalacji klimatyzacji do zaoferowanego urządzenia. Istnieje możliwość zainstalowania klimakonwektorów zasilanych z pomieszczenia technicznego znajdującego się obok (zapas mocy chłodniczej ok 15 kW) lub montaż jednostek wewnętrznych Klimatyzatorów pomieszczeniu badań, a jednostek zewnętrznych w wentylatornii poniżej pomieszczenia. Długość instalacji freonowej ok. 15 mb. Zasilanie do jednostki zewnętrznej ok. 5 mb.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odpowiedź

W zakresie Wykonawcy dostosowanie instalacji wentylacji do oferowanego urządzenia. Istnieje możliwość zwiększenia krotności wymian powietrza na istniejącej instalacji  do 10 wymian.

- Prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia TK. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji

Odpowiedź

Pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z funkcja chłodzenia 
z 5 krotną wymiana powietrza. Zamawiający udostępnia protokół.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odpowiedź

Gazy medyczne poza zakresem prac.

- Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozytywnych opinii, zgód, decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, jest wyłączone z terminu realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

- Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych dopuszczających pracownię do użytkowania jest wyłączone z zakresu/terminu realizacji przedmiotu umowy

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

- Dotyczy SIWZ punkt VII 1.2 oraz XVI 11

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,  Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu oferowanego tomografu?

Odpowiedź

Tak.

- Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Tomografu Komputerowego, 
I. WYMAGANIA PODSTAWOWE, 27. Możliwość sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy III wg standardu CIA 425.

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z tomografem komputerowym automatycznego bezwkładowego wstrzykiwacza środka cieniującego i soli fizjologicznej, który pracuje przy użyciu materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny niezależnie od ilości iniekcji, nie zawierających związków DEHP (ftalany dietylohekylu)? Wstrzykiwacz posiada sprzężenie z tomografem min. w klasie III wg CiA 425 zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Odpowiedź

Strzykawka automatyczna nie jest przedmiotem zakupu.

- Dotyczy pkt. 1 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy zapewniający uzyskanie min. 16 warstw?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 2 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy posiadający detektor min. 16 rzędowy?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 4 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy posiadający min. 16 aktywnych rzędów detektora?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 14 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf posiadający generator o mocy 53,2 kW?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 16 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf posiadający maksymalny prąd anody 440 mA?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 19 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści tomograf komputerowy posiadający czas najkrótszego skanu 0,5 s?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 24 Zał. Nr 3:

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający szybkość rekonstrukcji 16 obrazów / s?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 43 Zał. Nr 3:

Prosimy o zmianę brzmienia tego parametru, ponieważ algorytm Veo nie jest już dostępny na rynku, a jego następcą jest algorytm ASIR-V.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 47 Zał. Nr 3:

Prosimy o dopuszczenie aparatu nieposiadającego tej funkcjonalności lub też zamianę tego parametru z granicznego na punktowany.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający oczekuje jedynie uzupełnienia ubytków wykładziny po usunięciu starego urządzenia czy wymiany wykładziny na całej powierzchni pomieszczenia by uzyskać jednolitą barwę i stan wykładziny w całym pomieszczeniu?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny na całej powierzchni.

- Prosimy o wskazanie dróg transportu urządzenia utylizowanego oraz nowego tomografu ,który ma zostać dostarczony.

Odpowiedź

Korytarze budynku radioterapii. Zamawiający zaznacza, że ewentualne szkody w mieniu związane z realizacja zamówienia, w tym transportem obciążają Wykonawcę.

- Czy Zamawiający dysponuje rysunkami pomieszczenia w wersji edytowalnej , np. w formacie dwg?

Odpowiedź

Nie.

- Czy zamawiający udostępni istniejący projekt osłon stałych?

Odpowiedź

Zamawiający przesyła oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania odpowiedni dokument.

- Czy Zamówienie obejmuje także dostawę i instalację klimakonwektora czy jedynie wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej ten klimakonwektor.

Odpowiedź

Zamówienia obejmuje zapewnienie wymaganego chłodzenia do zaoferowanego urządzenia. Istnieje możliwość zainstalowania klimakonwektorów zasilanych z pomieszczenia technicznego znajdującego się obok (zapas mocy chłodniczej ok 15 kW) lub montaż jednostek wewnętrznych Klimatyzatorów pomieszczeniu badań, a jednostek zewnętrznych w wentylatornii poniżej pomieszczenia. Długość instalacji freonowej ok. 15 mb. Zasilanie do jednostki zewnętrznej ok. 5 mb.

- Prosimy o określenie odległości, z której należy doprowadzić zasilanie klimakonwektora (długość kabla)

Odpowiedź

Maksymalna długość zasilającego klimakonwektor, w przypadku zastosowania tego rodzaju chłodzenia, wynosi 20 mb.

- Prosimy o podanie parametrów klimakonwektora.

Odpowiedź

Dobór klimakonwektora w zakresie Wykonawcy. Dostępna moc chłodnicza z inst. WL ok. 15 kW.

- Czy w pomieszczeniu tomografu istnieje sprawna wentylacja ? Czy Zamawiający może potwierdzić , że istniejąca wentylacja spełnia wymagania stawiane przez przepisy prawa dla pracowni tomografii w zakładzie radioterapii?

Odpowiedź

W pomieszczeniu istnieje sprawna wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 5-krotną wymianą powietrza.

- Czy Zamawiający może udostępnić aktualny raport z pomiarów wentylacji?

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia protokół.

- W związku z wymogiem uruchomienia zdanej diagnostyki instalowanego tomografu czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki tomografu?

Odpowiedź

Tak.

- Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki tomografu?

Odpowiedź

Nie dotyczy.

- Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G dostarczonego i opłacanego przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Nie dotyczy.

- Prosimy o podanie jakim zapasem mocy do zasilenia nowego urządzenia dysponuje Zamawiający?

Odpowiedź

Dostępna moc jest ograniczona przekrojem istniejącego kabla, nie może być jednak większa niż 70 kW.

- Prosimy o podanie parametrów kabla zasilającego pracownię w której ma być instalowany tomograf.

Odpowiedź

Kabel zasilający tablicę przy istniejącym tomografie to YKY 5x95mm2.

- Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji Umowy zostanie przesunięty o czas potrzebny na uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych, na których tempo wydania Wykonawca nie ma wpływu. Czas realizacji umowy jest krótszy niż suma czasu niezbędnego na uzyskanie akceptacji projektu osłon stałych oraz potem uzyskanie zgody na użytkowanie pracowni.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 15.

- Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa, które zostanie zaakceptowane przez organy administracji państwowej wydające odpowiednie decyzje związane z dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 12.

- Czy Zamawiający dysponuje odpowiednią siecią IT umożliwiającą działanie przedmiotu Zamówienia czy Zamawiający oczekuje wykonania takiej sieci?

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje siecią IT. Jednak gdyby oferowany przez Wykonawcę tomograf wymagał dodatkowych rozwiązań technicznych, należy je wykonać.

- Jeśli Wykonanie takiej sieci będzie leżało po stronie Wykonawcy to prosimy określić w jakiej odległości znajduje się punkt dostępowy do którego należy doprowadzić tą sieć?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na poprzednie pytanie.

- Czy Pracownia tomografii jest podłączona do instalacji PPOŻ?

Odpowiedź

Tak, jest podłączona do systemu sygnalizacji pożaru Schrack Seconet.

- Czy zamawiający oczekuje modyfikacji instalacji PPOŻ jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź

Nie.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 2:

W związku z tym, iż okresy gwarancji dla poszczególnych części zamówienia zostały wskazane w ust. 1 i jednocześnie zróżnicowane, wskazujemy, iż zdanie pierwsze w par. 9 ust. 2 jest zbędne i może wprowadzać jedynie niejasność co do okresów gwarancji poszczególnych części. Prosimy wobec tego o wykreślnie z par. 9 ust. 2 zdania pierwszego

Odpowiedź

Zamawiający usuwa z par. 9 ust. 2 projektu umowy zdanie pierwsze.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 11:

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana licencja będzie obejmowała prawo do korzystania z oprogramowania wyłącznie w formacie kodu wynikowego i wyłącznie na jego własne, wewnętrzne potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Zamawiający w szczególności nie będzie:

a)           korzystał z Oprogramowania w celach innych niż te, do których zostało ono zaprojektowane;

b)           korzystał z Oprogramowania w połączeniu z produktami innych producentów chyba, że takie połączenie jest przewidziane jako dopuszczalne w dokumentacji Urządzenia Medycznego;

c)           udzielał sublicencji, cedował, przenosił ani w inny sposób lub na innych zasadach udostępniał osobom trzecim jakichkolwiek praw do Oprogramowania;

d)           ujawniał osobom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w Oprogramowaniu;

e)           kopiował ani powielał Oprogramowania (z wyjątkiem jednej kopii sporządzonej na potrzeby ewentualnego odtworzenia z kopii zapasowej (back-up) lub w innych celach dopuszczalnych na mocy obowiązującego prawa);

f)            zmieniał ani modyfikował Oprogramowania; ani

g)           dokonywał modelowania odwrotnego, dekompilacji i demontażu ani tworzył jakichkolwiek dzieł zależnych w oparciu o Oprogramowanie z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 11 pkt 5): Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze.

Kody serwisowe, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach, umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia  takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie.

W związku z tym proponujemy modyfikację warunków przetargu i usunięcie tego wymogu lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia takich kodów serwisowych na żądanie Zamawiającego (po cennie cennikowej z uwzględnieniem 10% rabatu).

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 9 ust. 16:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 9 ust. 16 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź

Bez zmian.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 11 (kary umowne):

- Ust. 2, 3, 3a), 6: Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

- Ust. 8: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania trzeciego do § 11 ust. 8 o następującym brzmieniu:

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 4.”

Odpowiedź

Pkt a) – Zamawiający wyraża zgodę i zmienia odpowiednie zapisy projektu umowy.

Pkt b) – Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza wnioskowany zapis do projektu umowy jako ust.8 w par. 11. Jednocześnie dotychczasowy ust. 8 staje się ustępem nr 9.

- Dotyczy umowy powierzenia, par. 5:

Zwracamy uwagę, że w sytuacjach szczególnie skomplikowanych może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem z innej spółki należącej do grupy GE, do której należy Wykonawca, zlokalizowanych poza granicami RP. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddany wymogom odpowiadającym prawu unijnemu (wiążące reguły korporacyjne). Proponujemy dodanie do umowy listy takich podmiotów, do których dane mogą być w tych wyjątkowych sytuacjach przekazywane. Wskazujemy, że możliwość transferu danych ma istotne znaczenie praktyczne – wpływa na szybkość realizowanych czynności serwisowych. W związku z powyższym proponujemy doprecyzowanie doprecyzowanie Par. 5 ust. 1 i 2 w następujący sposób:

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. Zgoda Administratora danych nie jest wymagana w przypadku przekazywania ich do podmiotów zaakceptowanych przez Administratora i znajdujących się na Liście Podmiotów Przetwarzających zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający lub też podmiot ten znajduje się na Liście, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

Odpowiedź

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy oraz zmodyfikowaną specyfikacje techniczną tomografu komputerowego stanowiących odpowiednio załączniki nr 6 oraz 3 do SIWZ.

Otrzymują:

- Strona internetowa.

- Autorzy pytań.

- Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy).

- Aa.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala