TABELA NR 1 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY- WYMAGANIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany/ parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator biochemiczny nowy lub używany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 | TAK wpisać nazwę analizatora, model, typ, nazwę producenta, rok produkcji |  |
| 2. | deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora | TAK |  |
| 3. | aparat wolnostojący | TAK |  |
| 4. | aparat pracujący w trybie „ pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 5. | odczynniki , materiały kontrolne i kalibratory do wszystkich oznaczeń wymienionych w formularzu cenowym tego samego producenta | TAK |  |
| 6. | wydajność analizatora minimum 350 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez spadku wydajności w przypadku reakcji dwuodczynnikowych | parametr dodatkowo oceniany: ilość oznaczeń na godzinę max. 350- 0 pkt powyżej 350 -10 pkt |  |
| 7. | ilość pozycji w rotorze probówkowym: min. 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany czytnik kodów kreskowych i min. 30 dodatkowych pozycji. | TAK |  |
| 8. | liczba pozycji na odczynniki minimum 85 pozycji | parametr dodatkowo oceniany: ilość pozycji max, 85- 0 pkt 86 i więcej -5 pkt |  |
| 9. | chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 10. | wszystkie odczynniki z Formularza cenowego automatycznie rozpoznawane przez wewnętrzny czytnik kodów | TAK |  |
| 11. | możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się na pokładzie na citową w trakcie pracy aparatu | TAK |  |
| 12. | możliwość wstawiania/ dostawiania próbki w dowolnym momencie bez konieczności zatrzymania pracy aparatu | TAK |  |
| 13. | możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem | TAK |  |
| 14. | oddzielna igła do próbek i odczynników | parametr dodatkowo oceniany Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 15. | kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 16. | analizator wyposażony w niewymienne źródło światła | TAK |  |
| 17. | pełna dowolność w rozmieszczeniu odczynników i próbek; możliwość umieszczania odczynników, próbek, kalibratorów i kontroli na dowolnej pozycji rotora | TAK |  |
| 18. | możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia | TAK |  |
| 19. | 1. wszystkie zbiorniki wkładane w analizator/ 2. pojemnik na wodę przynależący do stacji uzdatniania wody znajduje się poza analizatorem | TAK wpisać pozycja 1 lub pozycja 2 | 1…………….. lub 2……………. |
| 20. | automatyczne prześwietlanie każdej kuwety przed każdym pomiarem i odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem | parametr dodatkowo oceniany: NIE - 0 pkt TAK -10 pkt |  |
| 21. | oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 22. | analizator musi gwarantować dwukierunkową transmisję danych LIS , z połączeniem na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 23. | program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej LabQuality lub równoważny – na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24. | aparat obsługiwany przez zewnętrzny komputer /monitor. | TAK |  |
| 25. | dostawa, instalacja, integracja z laboratoryjnym programem ProfLab na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 26. | aktualizacja oprogramowania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 27. | szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium | TAK |  |
| 28. | instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 29. | gwarancja na analizator - na cały okres realizacji zamówienia | TAK podać |  |
| 30. | przeglądy analizatora (raz w roku), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów , naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 31. | czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych) od zgłoszenia | TAK |  |
| 32. | dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 33. | lodówka do przechowywania odczynników | TAK |  |
| 34. | bezobsługowy układ dozujący, niewymagający wymiany tłoków, strzykawek, wężyków | TAK |  |