Zielonka, dnia 07.12.2023 r.

### Nr sprawy: ZPU/23/23/B3/16/010/01

Dotyczy przetargu na zasadach WITU na dostawę : „Balistycznego sprzętu laboratoryjnego”.

W związku z otrzymanymi pytaniami do Warunków Przetargu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na zasadach WITU, wyjaśniam i informuje:

Wniosek

Dotyczy wymagań technicznych CZĘŚĆ 1:

Pytanie Nr 1

Czy w ramach przetargu wymagane jest dostarczenie ukompletowania umożliwiającego wykonanie pomiaru EPVAT?

Jeśli tak, prosimy o szczegółowe wytyczne co do wymaganego ukompletowania, dodatkowych części, jakie powinny być w związku z tym uwzględnione w ofercie przetargowej (np. rejestrator, izolowana iglica lub standardowa iglica z akcelerometrem)

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga dostarczenia ukompletowania umożliwiającego wykonanie pomiaru EPVAT.

Pytanie Nr 2

Dotyczy 2.8 oraz 3.2.8

Czy wielkość komory nabojowej została prawidłowo określona? W zawiązku 
z wymaganiem wielkości komory nabojowej 9x19 nie możemy potwierdzić uzyskiwanej prędkości do 900 m/s. Możemy zaoferować lufę badawczą balistyczną kal. 22 FSP G5/komora nabojowa 9x19.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lufy badawczej balistycznej

kal. 22 FSP G5/komora nabojowa 9x19, biorąc pod uwagę powyższe?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną lufę badawczą.

Pytanie Nr 3

Dotyczy 3.2.1  g)

Czy w ramach niniejszego przetargu Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnego wyposażenia do pomiaru „czasu balistycznego” metodą EPVAT, w tym uniwersalnego uchwytu balistycznego z możliwością mierzenia czasu akcji, który wymaga określenia punktu startowego poprzez izolowaną iglicę lub przez akcelerometr zamontowany na standardowej iglicy? Prosimy 
o wyjaśnienie, czy Zamawiający preferuje dostarczenie iglicy izolowanej dla każdego kalibru, standardowej iglicy z akcelerometrem, czy obu tych elementów, oraz czy Zamawiający oczekuje również dostarczenia analizatora balistycznego i dodatkowych kabli w ramach przetargu, czy też wystarczy potwierdzenie zdolności i możliwości systemu do pomiaru „czasu balistycznego” metodą EPVAT, przy ewentualnym późniejszym zakupie tych komponentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje dostarczenia kompletnego  wyposażenia do pomiaru czasu balistycznego. Nie wymaga dostawy iglic izolowanych, analizatora czujników itp.

Pytanie Nr 4

Dotyczy 3.2.1  j)

W związku z niejasnościami wynikającymi z rysunku technicznego, uprzejmie prosimy o przesłanie dokładniejszych rysunków oraz zdjęć przedstawiających opisywany statyw oraz jego specyfikację. Ponadto, chcielibyśmy wyjaśnić, czy istotnie wymagana jest szerokość płyty statywu na poziomie 160 mm, jak wskazano w dokumentacji, mimo że taki wymiar jest dla nas za mały.

W przypadku potwierdzenia wymiaru 160 mm, nasza standardowa podstawa nie będzie pasować do Państwa stojaka na rozstawie śrub 80mm, ze względu na umiejscowienie szyn i śrub. Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie dodatkowych otworów w swoim stojaku, aby umożliwić montaż naszej płyty bazowej? Alternatywnie, czy preferują Państwo dostosowanie naszej standardowej płyty bazowej przez dodanie dodatkowej płyty interfejsowej, czy też czy dopuszczają Państwo dostarczenie uchwytu z naszą standardową płytą bazową?

Czy mogliby Państwo również wyjaśnić, dlaczego preferowany jest statyw 
o takiej specyfikacji, i czy istnieje możliwość dostosowania wymagań w taki sposób, aby były one bardziej zgodne ze standardowym sprzętem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę proponowanego sprzętu z standardową płytą mocującą proponowaną przez Wykonawcę.

Pytanie Nr 5

Dotyczy 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8

Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie wymaganej długości luf. Zwracamy uwagę, że w dokumentacji przetargowej użyto sformułowania 'długość około', co może prowadzić do niejasności. Nasze zapytanie dotyczy precyzyjnego wymiaru luf mierzonego od czoła bloku zamkowego (breech block face) do wylotu lufy (muzzle). W kontekście projektowania luf badawczych zgodnych z uchwytem HPE/AVL 292BI, gdzie blok zamkowy znajduje się wewnątrz lufy, należy uwzględnić dodatkowe 15 mm, reprezentujące różnicę między całkowitą długością lufy a długością balistyczną. Takie szczegółowe wyjaśnienie o wymaganej długości luf jest istotne dla zapewnienia zgodności naszych produktów z Państwa oczekiwaniami i wymogami technicznymi przetargu.

Rys. 1  Lufa badawcza prędkościowa do badania nabojów pistoletowych – zdjęcie informacyjne

Odpowiedź

Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 9x19 mm długości 116 mm
Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 7,62x25 mm długości 130 mm
Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 7,62x39 mm długości 534 mm
Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 7,62x51 mm długości 675 mm
Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 5,56x45 mm długości 675 mm
Lufa balistyczna prędkościowa kalibru 0,357 cala Magnum długości 421 mm
Lufa balistyczna do miotania odłamka standardowego długości 724 mm.

Pytanie Nr 6

Dotyczy 3.2.8

Prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące ilości ‘dławików’ (producent określa element jako 'extension'), które powinniśmy dostarczyć, aby oferta była zgodna z Państwa potrzebami i specyfikacją techniczną.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostawy 3 dławików.

Pytanie Nr 7

Dotyczy 3.2.9.5

Prosimy o dokładne informacje na temat ilości poszczególnych elementów składowych zestawu ukompletowania dla wymienionych kalibrów. Nasze pytanie dotyczy zarówno ilości iglic (firing pins) – oraz czy mają to być iglice standardowe czy izolowane (to również w odniesieniu do wcześniejszego pytania 3), jak i innych części, takich jak głowice bloków zamkowych (Breach block head). Na przykład, dla głowicy bloku zamkowego nr 2, która może być stosowana dla luf o różnych kalibrach (4,6 mm, 7,62mm, 9 mm, .338, .30-06 Springfield), chcielibyśmy wiedzieć, czy powinniśmy dostarczyć tylko jeden egzemplarz, czy też Zamawiający preferuje większą ilość i jaką dokładnie. Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie, ile części zapasowych Zamawiający chciałby otrzymać dla każdego z tych elementów.

Odpowiedź

Ukompletowanie w części wymienne powinno składać się z  zestawów:

- dla kalibru 5,56x45 mm,

- dla kalibru 7,62x39 mm oraz 7,62x51 mm,

- dla kalibru 9x19 mm

# dla kalibru 357

# Każdy z wymienianych zestawów powinien składać się z wymienionych elementów:

  - głowica bloku zamkowego	1 szt.

  - iglica				1 szt.

  - sprężyna iglicy			2 szt.

  - ekstraktor łuski			1 szt.

  - sprężyna ekstraktora		2 szt.

  - śruba 3x8?			2 szt.

  - końcówka iglicy			2 szt.

Dotyczy wymagań technicznych CZĘŚĆ 2:

Pytanie Nr 8

Zauważyliśmy, że w dokumentacji technicznej w punkcie 2 wymieniony jest system BB-20 jako kompatybilny z podanymi lufami. Jednakże, na podstawie naszej wiedzy branżowej, przypuszczamy, że mogło dojść do pomyłki 
i prawdopodobnie chodzi o system UZ-2002.

Czy mogą Państwo potwierdzić, który system jest właściwy w kontekście wymagań przetargowych? Czy wymagane jest dostosowanie luf do systemu BB-20 (jest to system do większych kalibrów), czy też należy je przystosować do systemu UZ-2002?

Odpowiedź

Tak nastąpiła omyłka. Lufy powinny być kompatybilne z uchwytem do UZ-2002.

Inne:

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji dla Części 1 – 210 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów Warunków Przetargu. Jest to termin pożądany a nie wymagany. To Wykonawca ma określić realny termin pozwalający zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Pytanie Nr 10

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień, które są kluczowe dla przygotowania oferty, chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.12.2023 r.:

Termin składania ofert, upływa w dniu  12.12.2023 r. o godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej 
w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 1100.

M. S. tel. 22 761 46 80

Dnia 07.12.2023 r.