Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 6 – ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..

Producent :	        …………………………

Nazwa i typ :            …………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH,pCO2,pO2, Lac,Glu, Kreatynina, Mocznik, ctBil ctHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, Na,K, zjonizowany Ca, Cl | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
|  | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej i roztworów kontrolnych wodnych | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki, kontroli oraz operatora | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | TAK |  |
|  | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
|  | Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. przez 30 dni | TAK |  |
|  | Aparaty proste w instalowaniu, przenośne. Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości jeden raz dziennie dla każdego z trzech poziomów (niski,norma,wysoki). | TAK |  |
|  | Możliwość podania kontroli zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja bez użycia butli gazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta (zabiegi w hipotermii) | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testow. | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w systemie ciągłym | TAK |  |
|  | Objętość badanej probki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrow w zależności od trybu: max. 50 μl – z kapilary max. 65 μl – ze strzykawki | TAK |  |
|  | Czas do uzyskania wyniku pacjenta na monitorze aparatu max. 35 sekund. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |

|  | - Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. - Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |