UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Białystok, 26.01.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.2.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego “ Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia laboratoryjnego oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  mebli laboratoryjnych”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

II. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części nr 2

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych?

Odp. Tak. Zamawiający wydłuża termin naprawy do 10 dni roboczych.

Dotyczy części nr 3B oraz 3C

1. Czy  Zamawiający zaakceptuje komory o głębokości wewnętrznej wynoszącej dokładnie 580 mm?

Odp.  Tak. Zamawiający dopuszcza komory o głębokości wewnętrznej wynoszącej 580 mm?

Dotyczy części nr 1

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z poniższymi parametrami ?

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Producent posiada certyfikat jakości ISO 9001

Przepływ powietrza: pionowy, laminarny    ( zgodnie z normą EN-12469:2000)

Filtry: główny i wylotowy o skuteczności nie gorszej niż 99,995%

Obieg powietrza: 70% powietrza recyrkulowane, 30% wyprowadzane na zewnątrz komory

Zintegrowany z filtrem HEPA system ochrony filtra przed zgrubnymi zanieczyszczeniami

Klasa czystości powietrza laminarnego: ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Filtry umieszczone w hermetycznym plenum wykonanym ze stali bez połączeń z materiałów  elastycznych

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator (możliwość instalacji 2-óch wentylatorów)

Wlot powietrza przy przedniej krawędzi blatu uniemożliwiający zablokowanie przepływu powietrza przez otwory kratki po położeniu przedramion na blacie

Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę oporu filtrów

Wymiary:

1)            szerokość blatu roboczego 1250 mm (±5%)

2)            szerokość zewnętrzna - 1354 mm  (±5%)

3)            głębokość zewnętrzna całkowita 855 mm, głębokość transportowa: 780 mm

Blat roboczy:

1)            ze stali nierdzewnej AISI 316L

2)            dzielony na 4 segmentów

3)            demontowany, autoklawowalny

Ściany boczne:

1)            Ze szkła warstwowego

2)            wyprowadzenia do podłączenia mediów – co najmniej 3 otwory o średnicy 19 mm

Komora wyposażona w co najmniej dwa gniazdka zasilające 230 V wewnątrz przestrzeni roboczej, poziom ochrony IP 66, możliwość włączenia i wyłączenia zasilania z panelu sterowania urządzenia

Szyba frontowa:

1)            pochylona pod kątem ergonomicznym wynoszącym 7° w stosunku do blatu roboczego

2)            antyrefleksyjna, nieprzepuszczalna  dla promieniowania UV

3)            wykonana z bezpiecznego szkła wielowarstwowego  o grubości 8 mm

Kierunek nawiewu laminarnego równoległy w stosunku do szyby frontowej oraz tylnej ściany wewnętrznej

Możliwość elektrycznego przesuwania szyby góra dół w celu otwarcia i całkowitego zamknięcia komory. Możliwość łatwego podniesienia panelu frontowego na siłownikach gazowych w taki sposób aby użytkownik mógł swobodnie umyć całą wewnętrzną powierzchnię szyby oraz komory.

Lampa UV z możliwością montażu za pomocą magnesu w dowolnym miejscu wnętrza komory

Intensywność oświetlenia wnętrza - co najmniej 1200 Lux

Podpórka dla przedramion ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na całej szerokości komory

Sterowanie mikroprocesorowe

Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki temperatury

Panel sterowania wyposażony w osobne klawisze membranowe z diodami sygnalizacyjnymi do obsługi poszczególnych funkcji komory:

1.            Włączenie / wyłączenie urządzenia

2.            Ustawienie szyby frontowej

3.            Włączenie / wyłączenie oświetlenia wnętrza

4.            Włączenie / wyłączenie gniazdek elektrycznych

5.            Włączenie / wyłączenie zaworu gazu

6.            Włączenie / wyłączenie lampy UV

7.            Programowanie lampy UV

8.            Uruchomienie trybu oszczędzania energii (standby)

9.            Wyciszenie alarmu

10.          Klawisze funkcyjne do obsługi menu

Panel sterowania wyposażony w 2-wierszowy wyświetlacz LCD, każdy wiersz o pojemności 20 znaków

Panel sterowania / wyświetlacz przy doprowadzonym zasilaniu i wyłączonej komorze posiada możliwość:

1.            Uruchomienia / wyłączenia oświetlenia wewnętrznego

2.            Uruchomienia / wyłączenia lampy UV

3.            Uruchomienia / wyłączenia gniazdek elektrycznych we wnętrzu komory

4.            Podglądu statusu:

a.            Temperatura zewnętrzna

b.            Temperatura wewnętrzna

c.            Pozostała żywotność lampy UV

d.            Pozostała żywotność filtrów

e.            Wykorzystanie silnika głównego w %

f.             Wykorzystanie silnika wylotowego w %

g.            Całkowity czas pracy komory

Niezależny pomiar przepływów powietrza, dla strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego

Alarm akustyczny i optyczny w przypadku odchyleń od zadanych parametrów:

1)            przepływu powietrza wydalanego z komory

2)            przepływu laminarnego wewnątrz komory

Funkcja stand-by dla oszczędności energii podczas nieużywania komory

Głośność - max 54 dB

Prędkość przepływu powietrza na wlocie do komory > 0,45 m/s, prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej w tym samym czasie wynoszący 0,40 m/s

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator celem optymalizacji kosztów serwisowych i sondę termoanenometryczną sterującą pracą wentylatora

Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym

Podstawa o wysokości umożliwiającej pracę na poziomie roboczym 880 mm

Możliwość zainstalowania podnóżka na stelażu komory

Możliwość instalacji podstawy o elektrycznie regulowanej wysokości

Zewnętrzne elementy pokryte powłoką antybakteryjną

Łatwy dostęp serwisowy do elementów elektronicznych urządzenia

Zasilanie 230 V/50 Hz

Odp. NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej komory. Wykonawca w przesła-nym zapytaniu nie odniósł się do wszystkich wymaganych przez Zamawiającego minimalnych i/lub maksymalnych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjo-nalnych komory laminarnej przedstawionych w załączniku nr 2 do swz. Np.:

- Brak wszystkich wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

-   Brak informacji (na wyświetlaczu z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym) o wyświetlających się parametrach między innymi: stopień zużycia filtra, oraz komunikatu o stopniu zatkania filtrów w procentach.

Reasumując, komora nie spełnia  wymagań Zamawiającego.

Dotyczy części nr 3A i 3C

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory o poniższych parametrach ?

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Producent posiada certyfikat jakości ISO 9001

Przepływ powietrza: pionowy, laminarny        ( zgodnie z normą EN-12469:2000)

Filtry: główny i wylotowy o skuteczności nie gorszej niż 99,995%

Obieg powietrza: 70% powietrza recyrkulowane, 30% wyprowadzane na zewnątrz komory

Zintegrowany z filtrem HEPA system ochrony filtra przed zgrubnymi zanieczyszczeniami

Klasa czystości powietrza laminarnego: ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Filtry umieszczone w hermetycznym plenum wykonanym ze stali bez połączeń z materiałów  elastycznych

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator (możliwość instalacji 2-óch wentylatorów)

Wlot powietrza przy przedniej krawędzi blatu uniemożliwiający zablokowanie przepływu powietrza przez otwory kratki po położeniu przedramion na blacie

Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę oporu filtrów

Wymiary:

1)            szerokość blatu roboczego 1250 mm (±5%)

2)            szerokość zewnętrzna - 1354 mm  (±5%)

3)            głębokość zewnętrzna całkowita 855 mm, głębokość transportowa: 780 mm

Blat roboczy:

1)            ze stali nierdzewnej AISI 316L

2)            dzielony na 4 segmentów

3)            demontowany, autoklawowalny

Ściany boczne:

1)            Ze szkła warstwowego

2)            wyprowadzenia do podłączenia mediów – co najmniej 3 otwory o średnicy 19 mm

Komora wyposażona w co najmniej dwa gniazdka zasilające 230 V wewnątrz przestrzeni roboczej, poziom ochrony IP 66, możliwość włączenia i wyłączenia zasilania z panelu sterowania urządzenia

Szyba frontowa:

1)   pochylona pod kątem ergonomicznym wynoszącym 7° w stosunku do blatu roboczego

2)            antyrefleksyjna, nieprzepuszczalna  dla promieniowania UV

3)            wykonana z bezpiecznego szkła wielowarstwowego  o grubości 8 mm

Kierunek nawiewu laminarnego równoległy w stosunku do szyby frontowej oraz tylnej ściany wewnętrznej

Możliwość elektrycznego przesuwania szyby góra dół w celu otwarcia i całkowitego zamknięcia komory. Możliwość łatwego podniesienia panelu frontowego na siłownikach gazowych w taki sposób aby użytkownik mógł swobodnie umyć całą wewnętrzną powierzchnię szyby oraz komory.

Lampa UV z możliwością montażu za pomocą magnesu w dowolnym miejscu wnętrza komory

Intensywność oświetlenia wnętrza - co najmniej 1200 Lux

Podpórka dla przedramion ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na całej szerokości komory

Sterowanie mikroprocesorowe

Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki temperatury

Panel sterowania wyposażony w osobne klawisze membranowe z diodami sygnalizacyjnymi do obsługi poszczególnych funkcji komory:

1.            Włączenie / wyłączenie urządzenia

2.            Ustawienie szyby frontowej

3.            Włączenie / wyłączenie oświetlenia wnętrza

4.            Włączenie / wyłączenie gniazdek elektrycznych

5.            Włączenie / wyłączenie zaworu gazu

6.            Włączenie / wyłączenie lampy UV

7.            Programowanie lampy UV

8.            Uruchomienie trybu oszczędzania energii (standby)

9.            Wyciszenie alarmu

10.          Klawisze funkcyjne do obsługi menu

Panel sterowania wyposażony w 2-wierszowy wyświetlacz LCD, każdy wiersz o pojemności 20 znaków

Panel sterowania / wyświetlacz przy doprowadzonym zasilaniu i wyłączonej komorze posiada możliwość:

1.            Uruchomienia / wyłączenia oświetlenia wewnętrznego

2.            Uruchomienia / wyłączenia lampy UV

3.            Uruchomienia / wyłączenia gniazdek elektrycznych we wnętrzu komory

4.            Podglądu statusu:

a.            Temperatura zewnętrzna

b.            Temperatura wewnętrzna

c.            Pozostała żywotność lampy UV

d.            Pozostała żywotność filtrów

e.            Wykorzystanie silnika głównego w %

f.             Wykorzystanie silnika wylotowego w %

g.            Całkowity czas pracy komory

Niezależny pomiar przepływów powietrza, dla strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego

Alarm akustyczny i optyczny w przypadku odchyleń od zadanych parametrów:

1)            przepływu powietrza wydalanego z komory

2)            przepływu laminarnego wewnątrz komory

Funkcja stand-by dla oszczędności energii podczas nieużywania komory

Głośność - max 54 dB

Prędkość przepływu powietrza na wlocie do komory > 0,45 m/s, prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej w tym samym czasie wynoszący 0,40 m/s

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator celem optymalizacji kosztów serwisowych i sondę termoanenometryczną sterującą pracą wentylatora

Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym

Podstawa o wysokości umożliwiającej pracę na poziomie roboczym 880 mm

Możliwość zainstalowania podnóżka na stelażu komory

Możliwość instalacji podstawy o elektrycznie regulowanej wysokości

Zewnętrzne elementy pokryte powłoką antybakteryjną

Łatwy dostęp serwisowy do elementów elektronicznych urządzenia

Zasilanie 230 V/50 Hz.

Odp. (dotyczy części nr 3A).  NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej komory. Wykonawca w przesła-nym zapytaniu nie odniósł się do wszystkich wymaganych przez Zamawiającego minimalnych i/lub maksymalnych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjo-nalnych komory laminarnej przedstawionych w załączniku nr 2 do swz. Np.:

- Brak wszystkich wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

-   Brak informacji (na wyświetlaczu z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym) o wyświetlających się parametrach między innymi: zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %.

Dodatkowo maksymalna zewnętrzna szerokość i zewnętrzna głębokość zaofero-wanej komory przekracza wymiary wymagane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do swz. Komora nie spełnia  wymagań Zamawiającego.

Należy nadmienić, że wymiary zewnętrzne komór wymagane przez Zamawiającego podyktowane są dopasowaniem wymiarów zamawianych komór do zaprojektowa-nych i/lub istniejących mebli i zabudów laboratoryjnych, w pomieszczeniach, w których komory te będą instalowane.

Odp. (dotyczy części nr 3C). NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej komory. Wykonawca w przesłanym zapytaniu nie odniósł się do wszystkich wymaganych przez Zama-wiającego minimalnych i/lub maksymalnych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych komory laminarnej przedstawionych w załączniku nr 2 do swz (np.:

- Brak wszystkich wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oferowanego przedmiotu zamówienia).

- Brak informacji (na wyświetlaczu z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym) o wyświetlających się parametrach między innymi: zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %.

Dodatkowo maksymalny poziom głośności (emitowany poziom hałasu) zaofero-wanej komory wynosi 54 dB.  Zamawiający w załączniku nr 2 do swz wymagał, aby poziom emitowanego hałasu wynosił  < 54 dB.

Reasumując, komora nie spełnia  wymagań Zamawiającego.

Dotyczy części nr 3B

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komory laminarne o poniższych parametrach ?

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

Producent posiada certyfikat jakości ISO 9001

Przepływ powietrza: pionowy, laminarny ( zgodnie z normą EN-12469:2000)

Filtry:

główny i wylotowy o skuteczności nie gorszej niż 99,995%

Obieg powietrza: 70% powietrza recyrkulowane, 30% wyprowadzane na zewnątrz komory

Zintegrowany z filtrem HEPA system ochrony filtra przed zgrubnymi zanieczyszczeniami

Klasa czystości powietrza laminarnego: ISO 3 zgodnie z ISO 14644-1

Filtry umieszczone w hermetycznym plenum wykonanym ze stali bez połączeń z materiałów  elastycznych

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator (możliwość instalacji 2-óch wentylatorów)

Wlot powietrza przy przedniej krawędzi blatu uniemożliwiający zablokowanie przepływu powietrza przez otwory kratki po położeniu przedramion na blacie

Automatyczna kompensacja prędkości przepływu powietrza w miarę oporu filtrów

Wymiary:

1)            szerokość blatu roboczego 1525 mm (±5%)

2)            szerokość zewnętrzna - 1650 mm  (±5%)

3)            głębokość zewnętrzna całkowita 855 mm, głębokość transportowa: 780 mm

Blat roboczy:

1)            ze stali nierdzewnej AISI 316L

2)            dzielony na 4 segmentów

3)            demontowany, autoklawowalny

Ściany boczne:

1)      Ze szkła warstwowego

2)      wyprowadzenia do podłączenia mediów – co najmniej 3 otwory o średnicy 19 mm

Komora wyposażona w co najmniej dwa gniazdka zasilające 230 V wewnątrz przestrzeni roboczej, poziom ochrony IP 66, możliwość włączenia i wyłączenia zasilania z panelu sterowania urządzenia

Szyba frontowa:

1)   pochylona pod kątem ergonomicznym wynoszącym 7° w stosunku do blatu roboczego

2)            antyrefleksyjna, nieprzepuszczalna  dla promieniowania UV

3)            wykonana z bezpiecznego szkła wielowarstwowego  o grubości 8 mm

Kierunek nawiewu laminarnego równoległy w stosunku do szyby frontowej oraz tylnej ściany wewnętrznej

Możliwość elektrycznego przesuwania szyby góra dół w celu otwarcia i całkowitego zamknięcia komory. Możliwość łatwego podniesienia panelu frontowego na siłownikach gazowych w taki sposób aby użytkownik mógł swobodnie umyć całą wewnętrzną powierzchnię szyby oraz komory.

Lampa UV z możliwością montażu za pomocą magnesu w dowolnym miejscu wnętrza komory

Intensywność oświetlenia wnętrza - co najmniej 1200 Lux

Podpórka dla przedramion ze stali nierdzewnej z możliwością montażu na całej szerokości komory

Sterowanie mikroprocesorowe

Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki temperatury

Panel sterowania wyposażony w osobne klawisze membranowe z diodami sygnalizacyjnymi do obsługi poszczególnych funkcji komory:

1.            Włączenie / wyłączenie urządzenia

2.            Ustawienie szyby frontowej

3.            Włączenie / wyłączenie oświetlenia wnętrza

4.            Włączenie / wyłączenie gniazdek elektrycznych

5.            Włączenie / wyłączenie zaworu gazu

6.            Włączenie / wyłączenie lampy UV

7.            Programowanie lampy UV

8.            Uruchomienie trybu oszczędzania energii (standby)

9.            Wyciszenie alarmu

10.          Klawisze funkcyjne do obsługi menu

Panel sterowania wyposażony w 2-wierszowy wyświetlacz LCD, każdy wiersz o pojemności 20 znaków

Panel sterowania / wyświetlacz przy doprowadzonym zasilaniu i wyłączonej komorze posiada możliwość:

1.            Uruchomienia / wyłączenia oświetlenia wewnętrznego

2.            Uruchomienia / wyłączenia lampy UV

3.            Uruchomienia / wyłączenia gniazdek elektrycznych we wnętrzu komory

4.            Podglądu statusu:

a.            Temperatura zewnętrzna

b.            Temperatura wewnętrzna

c.            Pozostała żywotność lampy UV

d.            Pozostała żywotność filtrów

e.            Wykorzystanie silnika głównego w %

f.             Wykorzystanie silnika wylotowego w %

g.            Całkowity czas pracy komory

Niezależny pomiar przepływów powietrza, dla strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego

Alarm akustyczny i optyczny w przypadku odchyleń od zadanych parametrów:

1)            przepływu powietrza wydalanego z komory

2)            przepływu laminarnego wewnątrz komory

Funkcja stand-by dla oszczędności energii podczas nieużywania komory

Głośność - max 54 dB

Prędkość przepływu powietrza na wlocie do komory > 0,45 m/s, prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej w tym samym czasie wynoszący 0,40 m/s

Urządzenie wyposażone w jeden wentylator celem optymalizacji kosztów serwisowych i sondę termoanenometryczną sterującą pracą wentylatora

Zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym

Podstawa o wysokości umożliwiającej pracę na poziomie roboczym 880 mm

Możliwość zainstalowania podnóżka na stelażu komory

Możliwość instalacji podstawy o elektrycznie regulowanej wysokości

Zewnętrzne elementy pokryte powłoką antybakteryjną

Łatwy dostęp serwisowy do elementów elektronicznych urządzenia

Zasilanie 230 V/50 Hz

Odp. (dotyczy części nr 3B). NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej komory. Wykonawca w przesła-nym zapytaniu nie odniósł się do wszystkich wymaganych przez Zamawiającego minimalnych i/lub maksymalnych parametrów technicznych, użytkowych i funkcjo-nalnych komory laminarnej przedstawionych w załączniku nr 2 do swz. Np.:

- Brak wszystkich wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Brak informacji (na wyświetlaczu z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym) o wyświetlających się parametrach między innymi: zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %.

Maksymalny poziom głośności (emitowany poziom hałasu) zaoferowanej komory wynosi 54 dB i nie spełnia wymagań Zamawiającego.  Zamawiający w załą-czniku nr 2 do swz wymagał, aby poziom emitowanego hałasu wynosił  < 54 dB.

Również maksymalna zewnętrzna szerokość zaoferowanej komory przekracza wymiary wymagane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do swz. Komora nie spełnia  wymagań Zamawiającego.

Dotyczy części nr 2

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych.

Dotyczy części nr 3A

1. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5μm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 μm/m3?

Odp.  NIE.  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zaoferowane filtry HEPA posiadają gorsze parametry dotyczące czystości powietrza laminarnego w przestrzeni roboczej komory, niż filtry ULPA wymagane przez Zamawiającego, które charakteryzują się wyższym stopniem filtracji.

2.  Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1338 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Wymiary zewnę-trzne komór wymagane przez Zamawiającego podyktowane są dopasowaniem wymiarów zamawianych komór do zaprojektowanych i/lub istniejących mebli i zabudów laboratoryjnych w pomieszczeniach, gdzie będą te komory instalowane.

3. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 797 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Wymiary zewnę-trzne komór wymagane przez Zamawiającego podyktowane są dopasowaniem wymiarów zamawianych komór do zaprojektowanych i/lub istniejących mebli i zabudów laboratoryjnych, w pomieszczeniach, gdzie będą te komory instalowane

4. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez czujnika temperatury?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Informacje o temperaturze panującej w komorze są dodatkowym parametrem/funkcją usprawnia-jącą pracę Użytkownika komory.

5. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której zużucie lampy UV jest wskazane za pomocą licznika godzin pracy, bez wskaźnika % zużycia?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Informacje o stanie zużycia filtrów oraz lampy UV podawane w formie procentowej, pozwalają na dokładne i bieżące szacowanie ich stanu i zaplanowanie czynności serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której panel sterowania jest umieszczony pod kątem z prawej strony komory?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

7. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem głośności 58 dB?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Poziom głośności (emitowanego hałasu) ma istotne znaczenie dla komfortu pracy personelu obsłu-gującego komorę, jak również innych osób przebywających w laboratorium.

8. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę  laminarną, w której dostęp do funkcji komory jest ograniczony za pomocą kodu PIN, bez podziału na administratora i operatorów?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

9. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z przepływem powietrza ustawianym automatycznie do wartości 0,35 m/s?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Przepływ laminarny w przestrzeni roboczej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa ma zapewniać bezpieczeństwo operatora jaki i badanego materiału. Zamawiający wymaga niezależnego, stałego pomiaru przepływów powietrza, umożliwiającego obserwację tych parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, dla strumienia laminarnego (jeden czujnik przepływu powietrza umieszczony w przestrzeni roboczej komory pod filtrem głównym - nawiewu) i dla strumienia wylotowego (drugi czujnik umieszczony poza przestrzenią roboczą umożliwiający pomiar natężenia przepływu powietrza wylotowego - wracającego do pomieszczenia) ze wskazaniem tych parametrów na wyświetlaczu komory i uruchamianiem alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów którejś lub obu z tych wartości.

10. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez portu RS 232?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz i wymaga:  wyjście RS 232 lub USB umożliwiające podłączenie komory do komputera.

11. Część 3A: Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza, wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek, pod warunkiem że: test będzie wykonany poprawnie oraz Wykonawca spełni wszystkie pozostałe wymagania wymienione w pkt. 29 załącznika nr 2 do swz, włącznie z wystawieniem świadectwa potwierdzającego spełnienie wymagań określonych normą EN12469:2000 (lub równoważną) i wymagań producenta.

Dotyczy części nr 3B

1. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5μm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 μm/m3?

Odp.  NIE.  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zaoferowane filtry HEPA posiadają gorsze parametry dotyczące czystości powietrza laminarnego w przestrzeni roboczej komory, niż filtry ULPA wymagane przez Zamawiającego, które charakteryzują się wyższym stopniem filtracji.

2. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości wewnętrznej 1495 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zamawiający podał minimalne wymiary wewnętrzne komory, potrzebne do właściwego komfortu pracy personelu obsługującego (możliwość pracy dwóch osób).

3. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości wewnętrznej 548 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zamawiający podał w załączniku nr 2  do swz minimalne wymiary wewnętrzne komory, potrzebne do właściwego komfortu pracy personelu obsługującego (możliwość pracy dwóch osób).

4. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 797 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Wykonawca nie doprecyzował pytania. Brak jest informacji czy podany wymiar głębokości zewnę-trznej 797 mm zaoferowanej komory, był liczony po zdemontowaniu podłokietnika czy też razem z podłokietnikiem. Zamawiający podał w załączniku nr 2 do swz minimalne wymiary wewnętrzne komór, potrzebne do właściwego komfortu pracy personelu obsługującego (możliwość pracy dwóch osób).

5. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez czujnika temperatury?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Informacje o temperaturze panującej w komorze są dodatkowym parametrem/funkcją uspra-wniającą pracę Użytkownika komory.

6. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której zużycie lampy UV jest wskazane za pomocą licznika godzin pracy, bez wskaźnika % zużycia?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Informacje o stanie zużycia filtrów oraz lampy UV podawane w formie procentowej, pozwalają na dokładne i bieżące szacowanie ich stanu i zaplanowanie czynności serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której panel sterowania jest umieszczony pod kątem z prawej strony komory?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

8. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną ze sterownikiem  wyposażo-nym w cztery przyciski membranowe: wł./wył, przycisk akceptacji i 2 przyciski do góry i do dołu? Przyciski umożliwiają poruszanie się po menu wyświetlacza oraz umożliwiają wybór ikonek oznaczonych piktogramami?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz.  Sterownik z mem-branowymi przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogramami dedy-kowanymi (dla: wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych), jest  szybki i intuicyjny w użyciu przez Użytkownika, bez potrzeby szukania w menu potrzebnych funkcji.

9. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której włącznik zasilania jest zabezpieczony czterocyfrowym PINem?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

10. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem głośności 58 dB?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Poziom głośności (emitowanego hałasu) ma istotne znaczenie dla komfortu pracy personelu obsłu-gującego komorę, jak również innych osób przebywających w laboratorium.

11. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z 1 hasłem zabezpiecza-jącym dla wszystkich użytkowników?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

12. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez gniazda bezpotencja-łowego?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Użytkownik musi mieć możliwość w przyszłości ewentualnej synchronizacji pracy komory, np. z centralnym systemem alarmowym.

13. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z prędkością przepływu powietrza ustawianą automatycznie do wartości 0.35 m/s?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Przepływ laminarny w przestrzeni roboczej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa ma zapewniać bezpieczeństwo operatora jaki i badanego materiału. Zamawiający wymaga niezależnego, stałego pomiaru przepływów powietrza, umożliwiającego obserwację tych parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, dla strumienia laminarnego (jeden czujnik przepływu powietrza umieszczony w przestrzeni roboczej komory pod filtrem głównym - nawiewu) i dla strumienia wylotowego (drugi czujnik umieszczony poza przestrzenią roboczą umożliwiający pomiar natężenia przepływu powietrza wylotowego - wracającego do pomieszczenia) ze wskazaniem tych parametrów na wyświetlaczu komory i uruchamianiem alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów którejś lub obu z tych wartości

14. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez portu RS 232?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz i wymaga: wyjście RS 232 lub usb umożliwiające podłączenie komory do komputera.

15. Część 3B: Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza, wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek, pod warunkiem że: test będzie wykonany poprawnie oraz Wykonawca spełni wszystkie pozostałe wymagania wymienione w pkt. 32 załącznika nr 2 do swz, włącznie z wystawieniem świadectwa potwierdza-jącego spełnienie wymagań określonych normą EN12469:2000 (lub równoważną) i wymagań producenta.

Dotyczy części nr 3C

1. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5μm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 μm/m3?

Odp.  NIE.  Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zaoferowane filtry HEPA posiadają gorsze parametry dotyczące czystości powietrza laminarnego w przestrzeni roboczej komory, niż filtry ULPA wymagane przez Zamawiającego, które charakteryzują się wyższym stopniem filtracji.

2. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości wewnętrznej 1190 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Zamawiający podał minimalne wymiary wewnętrzne komory, potrzebne do właściwego komfortu pracy personelu obsługującego.

3. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości zewnętrznej 797 mm?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Wykonawca nie doprecyzował pytania. Brak jest informacji czy podany wymiar głębokości zewnętrznej 797 mm zaoferowanej komory, był liczony po zdemontowaniu podłokietnika czy też razem z podłokietnikiem. Zamawiający podał w załączniku nr 2 do swz minimalne wymiary wewnętrzne komór, potrzebne do właściwego komfortu pracy personelu obsługującego.

4.  Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której zużycie lampy UV jest wskazane za pomocą licznika godzin pracy, bez wskaźnika % zużycia?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Informacje o stanie zużycia filtrów oraz lampy UV podawane w formie procentowej, pozwalają na dokładne i bieżące szacowanie ich stanu i zaplanowanie czynności serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której panel sterowania jest umieszczony pod kątem z prawej strony komory?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

6. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną ze sterownikiem wyposażo-nym w cztery przyciski membranowe: wł/wył, przycisk akcepatcji i 2 przyciski do góry i do dołu? Przyciski umożliwiają poruszanie się po menu wyświetlacza oraz umożliwiają wybór ikonek oznaczonych piktogramami?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Sterownik z membranowymi przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogra-mami dedykowanymi (dla: wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych), jest szybki i intuicyjny w użyciu przez Użytkownika, bez potrzeby szukania w menu potrzebnych funkcji.

7. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną, w której włącznik zasilania jest zabezpieczony czterocyfrowym PINem?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

8. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem przestrzeni roboczej o intensywności 1000 lux? Światło dzienne ma 700-800 luksów, wyższe oświetlenie męczy wzrok.

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Energooszczę-dne lampy typu LED o intensywność ≥ 1100 lux są ogólnie dostępne i możliwe do zainstalowania w każdej komorze laminarnej, w zależności od wymagań personelu obsługującego.

9. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z poziomem głośności 58 dB?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Poziom głośno-ści (emitowanego hałasu) ma istotne znaczenie dla komfortu pracy personelu obsługującego komorę, jak również innych osób przebywających w laborato-rium.

10. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z 1 hasłem zabezpiecza-jącym dla wszystkich użytkowników?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza.

11. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez gniazda bezpotencja-łowego?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Użytkownik musi mieć możliwość w przyszłości ewentualnej synchronizacji pracy komory, np. z centralnym systemem alarmowym.

12. Część 3C:  Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z prędkością przepływu powietrza ustawianą automatycznie do wartości 0.35 m/s?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz. Przepływ laminarny w przestrzeni roboczej komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa ma zapewniać bezpieczeństwo operatora jaki i badanego materiału. Zamawiający wymaga niezależnego, stałego pomiaru przepływów powietrza, umożliwiającego obserwację tych parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, dla strumienia laminarnego (jeden czujnik przepływu powietrza umieszczony w przestrzeni roboczej komory pod filtrem głównym - nawiewu) i dla strumienia wylotowego (drugi czujnik umieszczony poza przestrzenią roboczą umożliwiający pomiar natężenia przepływu powietrza wylotowego - wracającego do pomieszczenia) ze wskazaniem tych parametrów na wyświetlaczu komory i uruchamianiem alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów którejś lub obu z tych wartości.

13. Część 3C: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez portu RS 232?

Odp. NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w swz i wymaga: wyjście RS 232 lub usb umożliwiające podłączenie komory do komputera.

14.  Część 3C: Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza, wykonania testu szczelności i integralności za pomocą wzorcowanego licznika cząstek, pod warunkiem że: test będzie wykonany poprawnie oraz Wykonawca spełni wszystkie pozostałe wymagania wymienione w pkt. 32 załącznika nr 2 do swz, włącznie z wystawieniem świadectwa potwierdzającego spełnienie wymagań określonych normą EN12469:2000 (lub równoważną) i wymagań producenta.

III. Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

IV. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza:

1. W części nr 2    - zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ. Modyfikacja w pkt. 10.

2. W części nr 3A  - zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ. Modyfikacja w punktach: 12g),  23,  29b).

3. W części nr 3B - zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ. Modyfikacja w punktach: 7,  16.2.),  18,  26,  32b).

4. W części nr 3C - zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ. Modyfikacja w  punktach: 7,  16.2.),  18,  26,  32b).

V. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego:

………………………………………….

Prorektor ds. Klinicznych

i Szkolenia Zawodowego

Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł