1705-III.01_1B - 7 - specyfikacja i zestawienie wyposażenia specjalistycznego laboratoryjnego

OGÓLNE WYMAGANIA MEBLI LABORATORYJNYCH

Meble, dygestoria oraz szafy wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów. Meble, dygestoria oraz szafy muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z zamkniętych kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 100µm). Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników. Parametry wszystkich oferowanych mebli i dygestoriów należy potwierdzić załączonym do oferty katalogu w języku polskim ze zdjęciami i rysunkami technicznymi z wymiarami. Meble i dygestoria w całości powinny być w kolorze zbliżonym do białego, z wyjątkiem czarnych cokołów i błękitnych blatów.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane są profile stelaży, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

Farba użyta do pokrywania mebli musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty.

Meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą EN 13150 i EN 14727, które należy dołaczyć do oferty.

Wymagania dla stelaży stołów laboratoryjnych:

Stelaże typu A i typu  C.

Stelaże powinny by

wykonane  w całości ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych, zamkniętych, o wym. 50x25x3 mm. Nóżki stelaża powinny posiada

możliwość regulacji wysokości w granicach -5 +20 mm.  Elementy poziome i pionowe  nogi (A lub C) stelaża łączone ze sobą spawem ukośnym, ułożonym  pod kątem 45stopni do poziomu. Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu A winno wynosi

: 400 kg/moduł, na stelażu C: 250 kg/moduł . Pojedyncze moduły winny by

łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży winny by

łączone ez połaczeń gwintowanych - za pomocą dodatkowego łącznika zatrzaskowego z dociągiem mimośrodowym. Łączniki te powinny pełni

rolę konstrukcyjną i by

umiejscowione w wewnętrznym profilu poprzeczki łaczącej boki stelaża. Stelaż o konstrukcji szczelnej, pozbawiony nie zaślepionych otworów technicznych.

Przestrzeń pomiędzy tylną dolną a górna poprzeczką opcjonalnie zabudowana przesuwną osłoną z polipropylenu, zasłaniającą przyłącza mediów, znajdujące się za stelażem stołu.

Wymagania dla szafek podblatowych i szaf;

Korpus szafki wykonany w całości z  blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm  - 1 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek 20 mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych, półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek.  Otwory te w musza być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej

blachy, demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Plecy szafki z możliwością wyposażenia w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Brak sufitu szafki umożliwiający połączenie modułow aparatury znajdujących się w szafce z umieszczonymi na blacie lub tez na  umieszczenie w nich wielu rodzajów zlewów. Dno szafki pełne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.

Głębokość korpusów szafek przejezdnych i podwieszanych: 500 mm, głębokość korpusów szaf i szafek stojących na cokole 500 mm i 350 mm;, głębokość korpusów szafek wiszących i nastawianych na kolumnach z mediami 350 mm.  Dostępne szerokości szafek pod blatowych (zależnie od stosowanego sytemu konstrukcji stołów): 300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm; dostępne wysokości szafek pod blatowych: 480 mm, 590 mm, 630 mm, 720 mm, 740 mm,  780 mm, 870 mm.

Front szafki wykonany z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójny i wypełniony materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek 15 mm (+/-1 mm), narożniki zaokrąglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwóch tłoczony wkładanych w siebie płatów blachy stalowej – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Zewnętrzna cześć frontu wykonana z blachy tłocznej, na całą głębokość grubości frontu – zewnętrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawów lub zgrzewów – tylko tłoczony. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego. Obie części frontów lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich połączniem.

Szafki wiszące z drzwiami przeszklonymi muszą posiadać dwoje drzwi ze szkła ESG przesuwanych na rolkach w prowadnicach aluminiowych. Drzwiczki szklane wyposażone w zamek z kluczem.

Szafki na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz cokół zasłaniający je, wykonany z jednego kawałka blachy ocynkowanej i pokrytej powłoka lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 90 +/- 5 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270 stopni, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasa z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasa w prowadnicę puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłącznie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasa z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych miedzi stopowej lub stopów cynku, niklowane.

Uchwyty frontów o długości 200 mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 20 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu o około 40 stopni, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod którą można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy z miedzi stopowej lub ze stopów cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powłoką lakierniczą. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nośność systemu prowadnic 50 kg (nośność szuflad co najmniej 40 kg). Możliwość łatwego demontażu frontu – bez użycia narzędzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Możliwość regulacji w pionie położenia frontów szuflad za pomocą śrub regulacyjnych umieszczonych na górnej krawędzi boków szuflad. Grubość boku szuflady wraz z prowadnicą montowaną na boku szafki (odległość pomiędzy wewnętrzną ścianką szuflady, a wewnętrzną ścianką korpusu szafki)  nie większa niż 32 mm.

Wysokość frontów szuflad: 150 +/- 2  mm szuflady niskie, 300 +/- 2 mm, szuflady wysokie.

Półki w szafkach i szafach muszą posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz muszą być wzmocnione zawinięciem przedniej i tylnej krawędzi do dołu, tworzącym zamknięty profil o przekroju prostokątnym i wysokości nie większej niż 20 mm.

Wymaga dla szaf na odczynniki:

Szafy na chemikalia nieagresywne i na trucizny

Wykonane wyłącznie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową grubości 0,75 mm – 1 mm, pozostałe wymagania identyczne ze stawianymi szafom laboratoryjnym. W suficie szafy króciec wentylacyjny o średnicy 75 mm.

Szafy wyposażone w 3 półki - kuwety. Głębokość korpusu 500 mm, nośność szaf powinna wynosi

min. 150 kg/m2, nośność półki min. 30 kg, wymagana jest możliwość regulacji wysokości szafy na nóżkach, w granicach -5 do +15 mm (poziomowanie), regulacja musi odbywa

się wyłącznie od wewnątrz szafy.

Szafa na kwasy i zasady

W całości wykonana z białego polipropylenu o grubości 20 mm (także szuflady i ich prowadnice), szuflady z krawędziami wewnętrznymi wyoblonymi dla łatwego czyszczenia, nośność szuflady minimum 30 kg, bezpośrednio pod każdą szufladą półka. Wszystkie uchwyty i śruby ze stali V4A; Szafka na kwasy i zasady musi być zgodna z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG  oraz normą kompatybilności elektromagnetycznej: 2004/108/EG oraz posiadać znak CE, deklaracje zgodności należy dołączyć do oferty. Szafa o wymiarach zew. szer: 1400 mm x gł.: 520 mm x wys. 720 mm;

Szafy na odczynniki lotne i łatwopalne – typu FWF.

Obudowa zewnętrzna szaf wykonana z blachy zabezpieczonej jak pozostałe meble. Do oferty należy dołączy

dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach oraz niepalności farby (zgodny z wymaganiami dla pozostałych mebli. Odporność ogniowa 90 minut. Szafa typu cargo o wymiarach zew.: szer.: max. 450 mm, gł.: 853mm; wys.: 1968 mm, przyłącze uziemiające, automatycznie wysuwany i zamykany front szafy wraz z alarmem akustycznym ostrzegającym o ostatnim etapie zamykania frontu szafy, wyposażona w 4 półki oraz na najniższym poziomie wannę wychwytową z wkładem perforowanym (tworząc piąty poziom magazynowy), na każdym poziomie możliwość ustawienia co najmniej 21 butelek 1 litrowych lub 9 butelek 2,5 litrowych, zamek, króciec nawiewny i wywiewny.

Szafa jednodrzwiowa o wymiarach zew.: szer: 600 mm x gł.: 615 mm x wys. 1955 mm; przyłącze uziemiające, 3 półki oraz wanienka zbiorcza z taca perforowaną lub 4 albo 6 szuflad z całkowitym wysuwem. Dopuszczalne załadowanie szafy: 600 kg. Podstawa wyprofilowana do transportu za pomocą wózka paletowego, bez konieczności stosowania palety. Szafy muszą posiada

certyfikat potwierdzający 90 minutową odporność ogniową zgodnie z norma EN14470 cz.1

Wymagania dla przystawek instalacyjnych;

Przystawki instalacyjne, służące do dostarczania na stół laboratoryjny mediów zasilania elektrycznego oraz są podporą do półek, wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych. Przystawki muszą być zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm. Kady z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm.  Przystawki muszą występować następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1920 mm (trzy panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny) -  według szczegółowej specyfikacji asortymentowej. Przystawki muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako przystawki stołów przyściennych lub  wyspowych, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn. Kolumny przystawek muszą być oparte na podłodze laboratorium i posiadać własne nóżki poziomowane. Media do kolumn muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami:  od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry przystawki musza posiadać teleskopowa osłonę o przekroju takim jak kolumna przystawki i wykonaną z tego samego materiału jak kolumna przystawki, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki a sufitem.

Kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. Panele instalacyjne i osłonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediów) o wymiarach w następujących granicach: 145 – 150 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na froncie słupów) i, 115 – 120 mm  x 295 – 300 mm (panele zamontowane na bokach słupów). Panele instalacyjne muszą być montowane na konstrukcji słupa na zaczepach (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza się montowania na elementach sprężynujących, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie poprzez ich lekkie podważenie – każdy panel musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych paneli słupa. Minimalny wewnętrzny przekrój słupa przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediów, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnętrznymi obudowami, z 4 stron słupa musi wynosić nie mniej niż 63 x 58 mm.

Kolumny przystawek muszą mieć łatwo zmywalną, gładką powierzchnię (wyjątkiem są przerwy pomiędzy panelami) – nie mogą posiadać żadnych zewnętrznych otworów lub perforacji (np. do wieszania półek), otwory przez które poprzechodzą przewody, np. do lampy pod półką – uszczelnione.

Panele frontowe muszą posiadać możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa – słup musi posiadać możliwość zamontowania 18 gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele muszą posiadać także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel musi posiadać obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych musza posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem.

Przystawki także muszą posiadać możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz  zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (zawory i wylewki dostępne z boku kolumny).  Panele frontowe kolumn muszą posiadać możliwość zamontowania 3 zaworów gazu w panelu. Kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany.

Kolumny przystawek połączone ze sobą półkami szklanymi w metalowej ramie z dnem (wykonanej z tego samego materiału co panele w kolumnach) – szkło bezpieczne ESG podparte na całym obwodzie półki. Półki przystawek  muszą być podwójne - metalowa rama półki musi mieć formę kuwety, o wysokości 30 +/- 3 mm, zamkniętej od góry szkłem półki, szkło półki nie może wystawać po za  krawędź ramy. Przystawki zależnie od wysokości (1320, 1620, lub 1920 mm) muszą posiadać 1, 2 lub 3 półki. Póki do przystawek w wersji jednostronnej muszą mieć głębokość 150 mm i 300 mm (np. dolna półka 150mm, górna 300 mm), do przystawek w wersji dwustronnej 150 mm, 300 mm i 450 mm. Półki muszą być zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zablokowane śrubą, tak by zabezpieczyć je przed spadnięciem przy uderzeniu w półkę od dołu.

Półki musza posiadać jako opcję oświetlenie LED montowane od wew. strony profilu półki.

Kolumny przystawek muszą mieć możliwość połączenia ich na wysokości blatu roboczego stołu łącznikiem (w którym można zamontować zlewiki i wylewki), w opisie szczegółowym nazwanym mostkiem konstrukcyjnym przystawki, wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej i malowanym proszkowo lakierem poliuretanowym, tak jak pozostałe elementy przystawki.  Łącznik powinien mieć możliwość montażu miedzy blatami, a także pod blatem w sytuacji gdy blat ma wchodzić pomiędzy kolumny przystawek. W obydwu przypadkach kolumny muszą stać na podłodze i posiadać własny system poziomowania.

Rozpiętość przystawek (długość półek i środników) dostosowana do stosowania ze stołami laboratoryjnymi

o modułach 900 mm, 1200 mm, 1500, 1800 mm.

Przystawki w układach mebli składających się z więcej niż dwóch modułów muszą posiadać możliwość stosowania zarówno niezależnych jak i wspólnych kolumn dla dwóch sąsiadujących modułów (kolumny w takim układzie nie mogą być dublowane w przylegających do siebie bokiem przystawkach).

Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zarówno do wody ciepłej, zimnej oraz gazów pokryta białym lakierem poliuretanowym chemoodpornym.

Armatura z wylewką obrotową do wody zimnej (punkt czerpalny) z wylewką ukształtowana pod katem 90 + 90 stopni, zakończona odkręcaną oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Armatura z wylewką obrotową zakończona oliwką odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, obrót wylewki 270 stopni, kolor biały.

Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem, pokrętła zaworów muszą być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, obrót wylewki 270 stopni, kolor biały.

Armatura do gazu montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewka  zakończona nieodkręcaną oliwka gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Wymagania dla stołów wagowch

Stół wagowy wykonany w całości z blach (z wyjątkiem bloku i blatu wagowego) i kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie i następnie malowanych proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowymi.

Blat wagowy wykonany z płyty z czarnego szkła hartowanego o grubości 5 mm, ułożony na bloku wagowym, osadzonym na wibroizolatorach amorficznych i niezależnym od obudowy stelażu wewnętrznym.

Blok wagowy (obciążnik, na którym leczy szklana płyta wagowa)  wykonany z płyty stalowej o grubości co najmniej 30 - 40 mm.

Konstrukcja stołu wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, kamienia, betonu (lub innych materiałów mineralnych) i aluminium, blat pomocniczy stołu wagowego wykonany blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i następnie malowany proszkowo chemoodpornymi farbami poliuretanowymi. Wymiary płyty roboczej min. 550x450 mm.

Wymiary stołu / modułu wagowego: szer.  900 x gł. 600 x wys. 900/750mm (szer. x głęb. x wys.)

Wysokość miejsca na nogi co najmniej 770 mm dla stołu o wysokości 900 mm i 620 mm dla stołu o wysokości 750 mm.

Szerokość miejsca na nogi, co najmniej 700 mm, głębokość, co najmniej 445 mm

Poziomowanie stelaża płyty wagowej musi by

łatwe do wykonania dla użytkowania, dostęp do śrub poziomujących z boków przestrzeni pod blatowej – bez unoszenia stołu.

Stół wagowy musi mie

możliwość zastosowania, jako element wbudowany w stół laboratoryjny z dowolnym, wspólnym ze stołem wagowym, blatem; płyta wagowa zamontowana w otworze baletu stołu laboratoryjnego

Wymagania dla blatów:

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej (na stołach i w dygestoriach) o gęstości 2,2 +/- 0,03 g/cm3, ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron – według specyfikacji asortymentowej. Grubość blatu powinna wynosić 28 +/- 2 mm na całej powierzchni części płaskiej (nie dopuszcza się cieńszych płyt z żebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mnijesza niż 2,17 g/cm3, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa – parametry te należy potwierdzić raportem z badań wykonanych przez laboratorium akredytowane. Kolor blatu niebieski. Z tego samego materiału są wykonane zlewy. Ceramika musi posiadać stosowny dokument potwierdzający badania odporności termicznej wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, według normy PN-EN ISO 10545-9:1998, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, według normy PN-EN ISO 10545-13:1999, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, według normy PN-EN ISO 10545-14:1999, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, według normy PN-EN ISO 10545-15:1999, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający   adsorpcję wody, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN ISO 10545-3, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni , wraz z certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN ISO 10545-7, który należy dołączyć do oferty - oferowana ceramika powinna być co najmniej w klasie 5; stosowny dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań według normy DIN 51045, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN 15771, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, który należy dołączyć do oferty; stosowny dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań, który należy dołączyć do oferty. Dokumenty te muszą być wystawione przez laboratorium akredytowane i należy je dołączyć do oferty. Wersje językowe wyżej wymienionych norm uważa się za normy równoważne, jeżeli są to normy innych krajów UE będące tą samą normą zharmonizowaną.

Do oferty należy dołączyć protokół  z badań odporności chemicznej oferowanych blatów. Badania te muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynikać, że ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającemu się zmyć wodą, po zastosowaniu następujących substancji: bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy); aceton (keton dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranż akrydyny; związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej); kwas mrówkowy (99%); wodorotlenek amonowy (28%); błękit gencjanowy (błękit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol); chloroform (trójchlorometan); tlenek chromu (IV) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek żelazawy (III) (10%); eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy) (99%); etanol (alkohol etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy); roztwór jodu (0,1N); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%); fuksyna karbolowa (10%); karmin; czerwień Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny); siarczan miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); błękit metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%); podchloryn sodowy (13%); octan n-butylu; n-heksan; kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen); kwas (orto)fosforowy (85%); kwas azotowy (10%); kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas azotowy (65%); kwas azotowy (70%); kwas solny (10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%); kwas siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50% kwas siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50% kwas siarkowy (85%); 50% kwas azotowy (70%); azotan srebrowy (1%); czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla); toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru; ksylen (dwumetylobenzen); chlorek cynkowy;

Do oferty należy dołączyć próbkę blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi blatu o grubości i kolorze zgodnymi z opisanymi powyżej.

Zlewy w blatach ceramicznych wykonane z ceramiki w kolorze niebieskim.

Blaty wykoanane z żywicy fenolowej -  Blaty z żywic fenolowych obustronnie laminowane o grubości 20 mm (+/- 4 mm) z możliwością optycznego dostosowania ich grubości do grubości płyt laminowanych i płyt z ceramiki z podwyższonym obrzeżem (grubość pogrubionego blatu z podwyższonym obrzeżem musi być równa grubości blatu ceramicznego z podwyższonym obrzeżem). Blaty w kolorze niebieskim. Blaty te musza występować w wersji z obrzeżem płaskim i obrzeżem podniesionym.

Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim):

- Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438, co najmniej 4, dla 180OC

- Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100OC

- Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 co najmniej 4

- Odporność na zmianę koloru, badana według normy ASTM G53-91 (315 - 400nm) co najmniej 6

- Moduł sprężystości,  badany według normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2

- Wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2

- Wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

Do oferty należy dołączyć dokument wydany przez niezależnie laboratorium potwierdzający przeprowadzanie ocenę działania przeciwbakteryjnego blatu z żywicy fenolowej , gdzie redukcja  w populacji Escherichia coli i Staph aureus,  następująca po kontakcie z powierzchnią próbek, po upływie 24 godzin w temperaturze 35oC i przy wilgotności względnej > 95%, wynosi > 99,99%.

Do oferty należy dołączyć próbkę blatu z żywicy fenolowej o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi blatu o grubości i kolorze zgodnymi z opisanymi powyżej.

Zlewy o kształcie prostokątnym, osadzone w blatach z żywicy fenolowej  wykonane z żywicy epoksydowej  w kolorze niebieskim, zlewy o kształcie koła, osadzone w blatach z żywicy fenolowej  wykonane ze stali nierdzewnej.

Blaty wykoanene z żywicy epoksydowej -  wykonane z jednorodnego materiału, płyty o grubości 16 - 19 mm; maksymalna długość blatu 2,4 mb, brzeg może by

wykończony „promieniem” (rodzaj zaokrąglenia), kolor niebieski. Z tego samego materiału mogą są wykonane zlewy.

Zlewy w blatach epoksydowych  wykonane z żywicy epoksydowej  w kolorze niebieskim.

Wymagania dla dygestoriów

- Dygestorium modułowe, wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 mm -1 mm i pokrytej dwustronnie lakierem poliuretanowym. Do budowy dygestorium i szafek nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych profili i blach aluminiowych (z wyjątkiem ramy okna) oraz stalowych kształtowników zamkniętych.

- Dygestorium musi posiadać media umieszczone z boków okna, panel sterowania z ekranem dotykowym oraz sterowane z tego panelu elektrycznie otwierane i zamykane okno. Wszystkie funkcje sterowania i kontroli dygestorium zintegrowane w jednym panelu sterowania.

- Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi i pojedynczą ścianą tylną) oraz podstawy, w której można zamontować szafki.

- Wentylacja komory roboczej realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej, bez podwójnej ściany tylnej. Komora robocza ze stali ocynkowanej, malowanej lakierem poliuretanowym.

- Króciec do połącznia wentylacji o średnicy 250 mm, z zabezpieczeniem przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z układu wentylacji i odprowadzeniem skroplin do kanalizacji.

- W suficie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężania.

- Komora robocza musi posiać możliwość zainstalowania na tylnej ścianie stelaża chemicznego składającego się z 2 prętów poziomych oraz 2 prętów pionowych zamocowanych na dwóch szynach wykonanych z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym. Każda z szyn musi posiadać dwa wózki z tego samego materiału umożliwiające regulację wysokości zamontowania prętów na szynie w zakresie całej jej długości.

- Komora robocza musi mieć możliwość wbudowania w tylnej ścianie min, 8 gniazd elektrycznych, wyłączanych za pomocą dotykowego ekranu sterowania dygestorium, umieszczonego na zewnątrz dygestorium, na kolumnie obok okna. Wyłącznik gniazd musi mieć możliwość: ustawienia czasu wyłączenia gniazd wewnętrznych, tygodniowego programu włączania i wyłączania każdego z wewnętrznych gniazd elektrycznych , nadania każdemu z gniazd własnej nazwy.

- Komora robocza oświetlana przez świetlówki o łącznej mocy minimum 50 W, umieszczone poniżej sufitu komory roboczej i ponad oknem, wbudowane w przednia ścianę komory roboczej. Dostęp do świetlówek od frontu dygestorium.

- Dookoła otworu okiennego (po bokach, nad krawędzią blatu na ramie okna) umieszczone profile aerodynamiczne ze stali kwasoodpornej pokrytej lakierem poliuretanowym, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej.

- Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiadać przepusty do wprowadzania do komory roboczej przewodów przy zamkniętym oknie i musi utrzymywać przewody w stałej pozycji niezależnie od położenia okna.

- Podstawa dygestorium wykonana w całości z blachy stalowej o grubości 2 mm ocynkowanej, pokrytej lakierem poliuretanowym, giętej w sposób zapewniający sztywność konstrukcji. Podstawa na co najmniej 8 nóżkach poziomujących.  Podstawa musi zapewnić możliwość wsunięcia po nią szafek o szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 10 cm. Szafki stojące pod dygestorium nie mogą być związane z konstrukcja dygestorium i muszą posiadać własne nóżki poziomujące.

- W podstawie, pomiędzy szafką a blatem dygestorium zamontowana szuflada, wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem poliuretanowym. Prowadnice szuflady zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady (max. grubość ścianki 32 mm). Prowadnice o pełnym wysuwie, rolkowe, z synchronizacją, pneumatyczną automatyką wciągu i samo hamowaniem, wykonane ze stali ocynkowanej. Nośność szuflady co najmniej 40 kg. Wysokość frontu szuflady: 140 - 150 mm, szerokość frontu min 60 cm. Front z podwójnej blachy z wypełnieniem wewnętrznym.

- Okno dygestorium potrójne: górna cześć nieruchoma, dolna część podwójna-  teleskopowa z napędem elektrycznym jej obydwie częci suwane góra – dół jednocześnie (część górna porusza się razem z częścią dolną, ale wolniej, tak aby obie części zaczynały i kończyły ruch jednocześnie;

- Okno górne o wysokości minimum 270 mm (przeszklenie min 200 mm) i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 300 mm,  w ramie wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm, oprawioną w ramie za pomocą uszczelek chemoodpornych.

- Okna dolne ruchome o wysokości łącznej minimum 900 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 300 mm, w ramie wykonanej z aluminium malowanego lakierem chemodopornym, przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm. Wysokość otwarcia okna minimum 900 mm od blatu.

- Okna ruchome podnoszone za pomocą dwóch przeciwciężarów, silnika elektrycznego i sytemu niezależnych linek kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym. Przeciwciężar okna i wszystkie elementy układu podnoszenia okna (linki, napęd, przeciwwagi, układy zasilania i elektroniki sterującej) muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z boków okna, nie dalej niż 150 mm od frontu dygestorium.

- Dygestorium musi posiadać funkcję automatycznego zamykania okna uruchamianą przez czujnik ruchu umieszczony pomiędzy blatem a szafką przed dygestorium, który inicjuje zamkniecie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium, w dowolnie programowalnym czasie do 5 minut. Ustawianie czasu samo zamykania musi być dostępne dla użytkownika z dotykowego panelu sterowania dygestorium.

- Elektryczny układ otwierania i zamykania okna musi być sterowany z głównego ekranu dotykowego. Ruch okna uruchamiany pojedynczym dotknięciem ekranu, okno powinno poruszać się do miejsca odpowiadającego miejscu dotknięcia symbolu okna na ekranie.

- Otwieranie okna musi być ograniczone elektroniczną blokadą bezpieczeństwa na wysokości około 500  mm, wysokość blokady musi posiadać możliwość zmiany (co najmniej w zakresie 400 – 600mm) przez użytkownika z dotykowego panelu sterowania dygestorium.

- Dygestorium musi posiadać przycisk nożny do uruchamiania automatycznego otwierania i zamykania okna oraz zatrzymania jego ruchu. Napęd okna powinien włączyć się także po poruszeniu rama okna.

- Okno musi posiadać tryb pracy ręcznej – z wyłączonym napędem.

- W przypadku, gdy poruszające się automatycznie okno napotka opór powinno automatycznie zatrzymać się i lekko cofnąć.

- Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Nie dopuszcza się blatów zawierających fugi. Kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej Grubość blatu powinna wynosić 28 +/-2 mm na całej powierzchni części płaskiej (nie dopuszcza się cieńszych płyt z żebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Podniesione obrzeże odlane wspólnie z płytą, szerokość obrzeża nie większa niż 30 mm z każdej strony. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm3, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa. Pozostałe wymagania jak dla blatów ceramicznych w meblach.

- Zlewik chemiczny wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej, w przedniej części blatu roboczego, najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 50 cm od przedniej krawędzi blatu,  pobliżu kolumny z mediami (wklejony w blat od góry).  Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Kolor blatu i zlewiku niebieskoszary. Szerokość blatu i komory roboczej nie mniejsza niż szerokość dygestorium pomniejszona o max. 100 mm.

- Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium. Układ nadzorujący powinien wyświetlać alarmy oraz ilość odciąganego (prawidłowa – na zielono, za mała – na czerwono, za duża na żółto) powietrza z komory roboczej (w m3/h) na głównym ekranie dotykowym panelu sterowania dygestorium, służącym do wyświetlania wszystkich komunikatów oraz do sterowania oknem i wszystkimi funkcjami dygestorium.

- Panel na całej powierzchni musi być wykonany z jednego kawałka szkła lub innego przezroczystego materiału, chemoodporny oraz bryzgoszczelny (zarówno do frontu jak tyłu). Wymiary ekranu dotykowego panelu co najmniej 65 x 100 mm.  Na ekranie dotykowym wyświetlane co najmniej: aktualna wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], czas, datę, funkcje włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania oświetlenia komory dygestorium, ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium i jego układów za pomocą alarmu akustycznego i optycznego, brak wentylacji, pozycja okna, stan gniazda wewnętrznych (włączone/ wyłączone)

- Panel musi posiadać następujące ustawienia dostępne dla użytkownika: ustawianie wysokości blokady okna, ustawianie odliczania czasu (timer), ustawianie czasu samo zamykania okna, ustawianie wysokości szary pod zamkniętym oknem, możliwość wyboru języka komunikacji - co najmniej: polski, angielski

- Układ nadzoru winien być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia oraz powinien posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego oraz transmisji sygnałów alarmowych i pozycji okna.

- Panel sterowania musi posiadać na froncie złącze USB do zdalnej diagnostyki i serwisowania.

- Panel sterujący powinien posiadać funkcje włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania oświetlenia komory dygestorium– funkcje te muszą być dostępne niezależne od ekranu dotykowego - przyciski dotykowe na panelu pod ekranem.

- Dygestorium wyposażone w kolumny instalacyjne z boków okna, wyposażone w minimum 8 kaset instalacyjnych (paneli) o wymiarach  90 - 95 x 295 - 300 mm umieszczonych po 4 sztuki w lewej i w prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium (z boków okna). Każda z kaset instalacyjnych musi posiadać możliwość zamontowania, co najmniej: 3 gniazd elektrycznych 230V, lub 2 gniazd 400 V, lub 3 pokręteł zaworów. Kasety muszą być montowane metodą zatrzaskową (nie dopuszcza się montowania śrubami lub wsuwania).

- Kolumny instalacyjne muszą mieć otwierane całe fronty, w celu serwisowania elementów umiejscowionych w ich wnętrzu.

- Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe i kasety z gniazdami o klasie szczelności IP44. Kaseta z gniazdami musi posiadać własne oznaczenie CE i być wykonane ze stali ocynkowanej i dwustronnie malowanej lakierem poliuretanowym, obudowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego, połączenie panelu z instalacja wewnętrzna dygestorium za pomocą złączek typu GST z blokadą

- Dygestorium musi posiadać możliwość umieszczenia w kasetach w lewej i prawej kolumnie instalacyjnej (z boków okna) pokręteł zaworów (armatury), w ilości minimum 9 szt. po każdej stronie okna oraz minimum 9 gniazd elektrycznych po każdej stronie okna, ponadto co najmniej 4 gniazd w listwie pod blatowej i 8 gniazd na tylnej ścianie komory roboczej;

Wyprowadzenia mediów w komorze roboczej:

- Armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek w przednim części komory roboczej. Zakończenia z odkręcaną oliwką. Zawory umieszczone na kolumnie obok okna dygestorium Wysokość wylewki nad dnem zlewika minimum 28 cm. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium.

- Armatura do gazów - wyprowadzenie wylewek w przednim narożniku komory roboczej, obok okna, wylewki  równoległe do bocznej ściany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej ściany, zakończone oliwką. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium.

- Pod blatem, pomiędzy nogi podstawy wstawiona szafka laboratoryjna:

- Szafka wykonane wyłącznie z blach ocynkowanych malowanych poliuretanowo– nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników, nie pokrytych od wewnątrz powłoką lakiernicza.

- Korpus szafki wykonany w całości z  blachy o grubości 0,75 mm  - 1 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek 20 (+/- 1) mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek.  Otwory te w musza być wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Dno szafki pełne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.

- Front szafki wykonany z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójny i wypełniony materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek max. 14 mm- 15 mm, narożniki zaokrąglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwóch tłoczonych i wkładanych w siebie płatów blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami poliuretanowym – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego, bez jakichkolwiek szpar, spawów lub zgrzewów. Obie części frontów lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich połączniem.

- Szafka na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz cokół zasłaniający je, wykonany z jednego kawałka blachy ocynkowanej i pokrytej powłoka lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 88 mm - 92 mm.

- Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem, wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, niklowane. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłącznie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasa z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych.

- Uchwyty frontów o długości 200 (+/- 10) mm, i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 20 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.

- Półki w szafkach i szafach musza posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz musza być wzmocnione zawinięciem przedniej i tylnej krawędzi do dołu, o wysokości nie większej niż 20 mm.

Wszystkie wyżej opisane parametry dygestorium muszą być potwierdzone w załączonym do oferty katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.

INNE WYMAGANIA (dotyczy mebli i dygestoriów)

- Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych, pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.

- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej dygestria i meble, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołaczyć do oferty.

- Dokument potwierdzający badania odporności termicznej ceramiki, według normy PN-EN ISO 10545-9:1998.

- Dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, według normy PN-EN ISO 10545-13:1999.

- Dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, według normy PN-EN ISO 10545-14:1999.

- Dokument potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, według normy PN-EN ISO 10545-15:1999.

- Dokument potwierdzający adsorpcję wody, według normy PN-EN ISO 10545-3.

- Dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni, minimum 5 klasy , według normy PN-EN ISO 10545-7.

- Dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, według normy DIN 51045,

- Dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs, według normy PN-EN 15771,

- Dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej,

- Dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno.

- Dygestorium musi posiadać zaświadczenie, wystawione przez laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz.  2 i 3, które należy dołączyć do oferty.

- Dygestorium musi posiadać deklaracje zgodności CE.

Próbki, które należy oferty należy dołączy:

- próbkę blatu ceramicznego o wymiarach co najmniej 20 x20 cm z fragmentem przedniej krawędzi o grubości i kolorze zgodnym z powyżej umieszczonym opisem;

- próbkę blatu z żywicy fenolowej  o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi o grubości i kolorze zgodnym z powyżej umieszczonym opisem;

- próbkę blatu z żywicy epoksydowej o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi o grubości i kolorze zgodnym z powyżej umieszczonym opisem;

Ponadto, do oferty należy dołączyć wystawkę* w postaci;

Stołu przyściennego wyposażonego co najmniej w;

- Szafkę o dowolnej szerokości lecz zgodnej z przedmiotem zamówienia, wyposażoną w drzwi, półkę, szufladę oraz zamek.

- Przystawkę instalacyjną wyposażoną w co najmniej 2 kolumny połączone półką, kasetę z co najmniej dwoma gniazdkami elektrycznymi; wylewkę wody, pokrętło wylewki.

- Blat wykonany z żywicy fenolowej

- Zlewik wykonany z polipropylenu

Dygestorium o szerokości zewnętrznej co najmniej 1500mm, wyposażone w;

- blat ceramiczny

- zlewik ceramiczny osadzony w blacie

- wylewkę wody wraz z pokrętłem

- system monitoringu poziomu przepływu powietrza

- kasetę z co najmniej 2 gniazdkami elektrycznymi

- oświetlenie komory roboczej

- szufladę podblatową

- szafkę podblatową wentylowaną na odczynniki ogólne lub odczynniki typu K/Z.

* Wystawkę oferent jest zobowiązany dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania przez zamawiającego pod wskazany przez niego adres.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

Pomieszczenie 0-05 Pracownia naukowo-dydaktyczna biologiczna.

Pozycja 1

Stół przyścienny, o wymiarach; 8500 mm (szerokość) x 750 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość).Stół oparty o stelaż typu A. Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

w podstawie;

- szafka powieszana, szer.: 600 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, drzwi, półka, szuflada- 5 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 5 szt.;

Pozycja 2

Stół przyścienny, o wymiarach; 9300 mm (szerokość) x 750 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość).Stół oparty o stelaż typu A. Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

- zlew żywicy epoksydowej (wym. wew. komory: 400x400 mm, gł.: 300 mm) –2 szt.;

- armatura do wody ciepłej/zimnej z mieszaczem, uruchamiana pojedynczą dźwignią 2 szt.;

w podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 600 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 5 szt.;szafka podwieszana, szer.: 600 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, drzwi, półka, szuflada- 5 szt.;

- Szafka na cokole, szer.: 1200 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, - 5 szt.;

Pozycja 3

Stół przyścienny o wymiarach; 4500mm (szerokość) x 750 mm (głebokość) x 900mm  wysokość; stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

W podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy – 2 szt;

Pozycja 4

Stół wyspowy, o wymiarach; 6000 mm (szerokość) x 1800 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość). Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

- w blacie osadzony zlewik chemiczny wykonany z polipropylenu (wym. wew. komory: 220x70 mm, gł.: 155mm) – 2 szt;

- panel z armaturą do wody zimnej, umieszczona na kolumnie nastawianej na blat – 2 szt.;

- panel z gniazdkami elektrycznymi, cztery sztuki, umieszczony na kolumnie instalacyjnej nastawianej na blat – 2 szt.;

W podstawie;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element podstawowy – 2 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 6 szt.;

- szafka powieszana, szer.: 600 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, drzwi, półka, szuflada – 8 szt.;

Pomieszczenie 0-07 Ciemnia.

Pozycja 1

Stół przyścienny o wymiarach; 2300mm (szerokość) x 750 mm (głebokość) x 900mm  wysokość; stół składa się z:

- blat z lanej ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron.

- W blacie osadzony zlew z ceramiki monolitycznej (wym. wew. komory: 530x380 mm, gł.: 250 mm) wraz z ociekaczem –1 szt.;

- armatura do wody ciepłej/zimnej z mieszaczem, uruchamiana pojedynczą dźwignią - 1 szt.;

W podstawie:

- szafka na cokole, szer.: 1200 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, - 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy – 1 szt.;

Pomieszczenie 0-08 Pracownia naukowo dydaktyczna geochemiczna.

Pozycja 1

Stół przyścienny, L-kształtny, o wymiarach ; 5000mm/1200 (szerokość) x 750 mm (głębokość) x 900mm  wysokość; stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

- w blacie osadzony zlew z żywicy epoksydowej (wym. wew. komory: 400x400 mm, gł.: 300 mm) –3 szt.;

- armatura do wody ciepłej/zimnej z mieszaczem, uruchamiana pojedynczą dźwignią - 1 szt.;

- armatura do wody ciepłej/zimnej z mieszaczem, uruchamiana pokrętłami - 1 szt.;

w podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1800 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1800 mm, element do rozbudowy - 1 szt.;

- szafka na cokole, szer.: 900 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, - 1 szt.;

- szafka na cokole, szer.: 1200 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, - 1 szt.;

Pozycja 2

Stół przyścienny, o wymiarach;  6000 mm (szerokość) x 750 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość). Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

w podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 3 szt.;

- szafka podwieszana, szer.: 600 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, drzwi, półka, szuflada - 3 szt.;

Pozycja 3

Stół wyspowy, o wymiarach; 4500 mm (szerokość) x 1800 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość). Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

- Słupek instalacyjny składająca się z kolumny 150 x 150 mm, wys.: 1320 mm, panelu instalacyjnego z 4 gniazdkami elektrycznymi 230V/16A; – 2 szt.;

w podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element podstawowy – 2 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy -4 szt.;

- szafka podwieszana, szer.: 600 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, półka, szuflada - 6 szt.;

Pomieszczenie 0-06 Magazyn sprzętu terenowego

Pozycja 1

Szafa na garderobę szer.: 600 mm, wys.: 1920 mm, drzwi poj., zamek; - 2 szt.;

Pomieszczenie 0-12 Pracownia naukowo dydaktyczna chemiczna.

Pozycja 1

Dygestorium wzmocnione do pracy z gorącymi i żrącymi oparami, certyfikowane zgodnie z  z normą EN 14175 cz. 2 , 3  i  7.  O wymiarach zewnętrznych szer.: 1500 mm, wys.: 2550 mm, gł. 900 mm, wys. blatu: 900 mm. Wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1500 mm, gł. 800 mm. – 1 szt.;

- Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową.

- Pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej).

- Okno z napędem elektrycznym.

- Blat wykonany z lanej ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron, kształtem dopasowany do kształtu komory roboczej, ze zlewikiem chemicznymi z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika).

- Media umieszczone w wymiennych panelach po bokach okna.

- Komora roboczy wyłożona płytami z lanej ceramiki.

- Zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej,); – 1 szt.;

- Wylewka w prawej ścianie komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); – 1 szt.;

- Panel z 3 gniazdami elektrycznymi ( montowany na lewej kolumnie), IP 44, panel stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek  typu GST; – 1 szt.;

- Ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza sterowanie otwieraniem okna, programowanie wysokości blokady okna, czasu samo zamykania okna, programowanie gniazd wewnętrznych); – 1 szt.;

- Złącze USB do kopiowania alarmów, czynności serwisowych i zasilania drobnego sprzętu; – 1 szt.;

- Przycisk nożny uruchamiający okno; – 1 szt.;

- Czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna; – 1 szt.;

- Lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona poniżej sufitu, w przedniej ścianie komory roboczej;  – 1 szt.;

- W suficie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężenia; 2 szt.;

- układ zbierania skroplin ze szklanego sufitu komory roboczej, wraz odprowadzeniem ich do kanalizacji; - 1 szt.;

Pod blatem:

- Listwa podblatowa z szufladą

- Szafka na odczynniki typu kwas/zasada W całości wykonane z polipropylenu w kolorze białym o grubości 20 mm (także szuflady i ich prowadnice), szuflady z krawędziami wewnętrznymi wyoblanymi dla łatwego czyszczenia, nośność szuflady minimum 30 kg, wszystkie uchwyty i śruby ze stali V4A. Wymiary:, 1400 mm x wysokość 720 mm x głębokość 520 mm, zamek – 1 szt.;

Pozycja 2

Dygestorium wzmocnione do pracy z gorącymi i żrącymi oparami, certyfikowane zgodnie z  z normą EN 14175 cz. 2 , 3  i  7.  O wymiarach zewnętrznych szer.: 1500 mm, wys.: 2550 mm, gł. 900 mm, wys. blatu: 900 mm. Wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1500 mm, gł. 800 mm. – 1 szt.;

- Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową.

- Pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej).

- Okno z napędem elektrycznym.

- Blat wykonany z lanej ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron, kształtem dopasowany do kształtu komory roboczej, ze zlewikiem chemicznymi z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika).

- Media umieszczone w wymiennych panelach po bokach okna.

- Komora roboczy wyłożona płytami z lanej ceramiki.

- Zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej,); – 1 szt.;

- Wylewka w prawej ścianie komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); – 1 szt.;

- Panel z 3 gniazdami elektrycznymi ( montowany na lewej kolumnie), IP 44, panel stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek  typu GST; – 1 szt.;

- Ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza sterowanie otwieraniem okna, programowanie wysokości blokady okna, czasu samo zamykania okna, programowanie gniazd wewnętrznych); – 1 szt.;

- Złącze USB do kopiowania alarmów, czynności serwisowych i zasilania drobnego sprzętu; – 1 szt.;

- Przycisk nożny uruchamiający okno; – 1 szt.;

- Czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna; – 1 szt.;

- Lampa oświetlająca komorę roboczą umieszczona poniżej sufitu, w przedniej ścianie komory roboczej;  – 1 szt.;

- W suficie otwory bezpieczeństwa pochłaniające energię rozprężenia; 2 szt.;

- układ zbierania skroplin ze szklanego sufitu komory roboczej, wraz odprowadzeniem ich do kanalizacji; - 1 szt.;

Pod blatem:

- Listwa podblatowa z szufladą

- Szafka na odczynniki chemiczne, wentylowana kanałem niezależnym od kanału wentylacyjnego komory roboczej dygestorium, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, półka, zamek. Wymiary zewnętrzne:, 1200 mm x wysokość 720 mm x głębokość 516 mm, – 1 szt.;

Pozycja 3

Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne FWF typu cargo

- szer.: 450 mm, wys.: 1955 mm, 4 półki, zamek, króciec wywiewny i nawiewny, system autoamtycznego wysuwany i zamykany frontu szafy wraz z alarmem akustycznym ostrzegającym o ostatnim etapie zamykania frontu szafy

Pozycja 4

Szafa na garderobę szer.: 600 mm, wys.: 1920 mm, drzwi poj., zamek; - 2 szt.;

Pozycja 5

Stół przyścienny o wymiarach; 2400mm (szerokość) x 750 mm (głebokość) x 900mm  wysokość; stół składa się z:

- blat z lanej ceramiki monolitycznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron.

- W blacie osadzony zlew z ceramiki monolitycznej (wym. wew. komory: 530x380 mm, gł.: 250 mm) wraz z ociekaczem –3 szt.;

- armatura do wody ciepłej/zimnej z mieszaczem, uruchamiana pojedynczą dźwignią - 1 szt.;

- oczomyjka wyciągana z blatu, dwie dysze – 1 szt.;

w podstawie:

- szafka na cokole, szer.: 1200 mm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką, dwoje drzwi, - 2 szt.;

Pozycja 6

Stół przyścienny U-kształtny, o wymiarach; 3000mm/6650/1500mm. (szerokość) x 750mm. (głębokość) x 900mm. (wysokość). Stół składa się z;

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

w podstawie:

- Ramię A:

- stół wagowy zintegrowany z blatem – 1 szt.;	-

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1800 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- Ramię B:

- stół wagowy zintegrowany z blatem – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 900 mm, element podstawowy – 1 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1800 mm, element do rozbudowy - 3 szt.;

- Ramię C:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 1 szt.;

- Słupek instalacyjny składająca się z kolumny 150 x 150 mm, wys.: 1320 mm, panelu instalacyjnego z gniazdkiem elektrycznym 400V/16A;

Nad stołem

- Szafki wiszące , wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, uchwyt z fiszką szer.: 1500 mm, wysokość 630 mm. dwoje drzwi z zawiasami o kącie otwarcia 270 stopni, rozpinane, półka, zamek, uchwyt z fiszką - 3 szt.;

Pozycja 7

Stół wyspowy, o wymiarach; 3900 mm (szerokość) x 1650 mm (głębokość) x 900 mm (wysokość). Stół składa się z;

•	blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny , nie gorszy niż np. Trespa TopLab Plus;

w podstawie:

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1200 mm, element podstawowy – 4 szt.;

- stelaż stalowy typu A, szer.: 1500 mm, element do rozbudowy - 2 szt.;

- Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, składająca się z:

- kolumna 150 x 150 mm, wys.: 1620 mm, 2 x panel instalacyjny z 4 gniazdkami elektrycznymi;

- półka 900 x 300 mm (montowana na wys. 1320 mm) – 1 szt.;

- półka 900 x 300 mm (montowana na wys. 1620 mm) – 1 szt.;

- mostek konstrukcyjny przystawki – 1 szt.;

- kolumna 300 x 150 mm, wys.: 1620 mm,

- Przystawka instalacyjna szer.: 1500 mm, składająca się z:

- kolumna 150 x 150 mm, wys.: 1620 mm, panel instalacyjny z armaturą do zimnej wody;

- półka 1200 x 300 mm (montowana na wys. 1320 mm) – 1 szt.;

- półka 1200 x 300 mm (montowana na wys. 1620 mm) – 1 szt.;

- mostek konstrukcyjny przystawki z dwoma zlewikami chemicznymi wykonanymi z polipropylenu (wym. wew. komory: 220x70 mm, gł.: 155mm) – 1 szt;

- – 1 szt.;

- kolumna 300 x 150 mm, wys.: 1620 mm, panel instalacyjny z armaturą do zimnej wody;

- Przystawka instalacyjna szer.: 1200 mm, składająca się z:

- kolumna 150 x 150 mm, wys.: 1620 mm;

- półka 900 x 300 mm (montowana na wys. 1320 mm) – 1 szt.;

- półka 900 x 300 mm (montowana na wys. 1620 mm) – 1 szt.;

- mostek konstrukcyjny przystawki – 1 szt.;

- kolumna 150 x 150 mm, wys.: 1620 mm, 2 x panel instalacyjny z 4 gniazdkami elektrycznymi;

Pomieszczenie 0-13 Magazyn chemiczny

Pozycja 1

Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne FWF

- szer.: 600 mm, wys.: 1955 mm, 3 półki, zamek, króciec wywiewny i nawiewny;