## Spis
Wyroby medyczne i niemedyczne
Szacunek 2021 na 1,5 roku
Pakiet | Nazwa | netto | brutto
1 | Wentylacja i tlenoterapia 1
2 | Znieczulenie regionalne
3 | Materiały zużywalne 1
4 | Materiały zużywalne- diagnostyka - papier
5 | Infuzja płynów i leków 1
6 | Materiały operacyjne zużywalne 1
7 | Materiały pielęgnacyjne 1
8 | Materiały do sterylizacji
9 | Sprzęt jednorazowy z zaworem typu Floswitch (kaniule dotętnicze, rozgałęziacze)
10 | Specjalistyczny sprzęt medyczny
11 | Materiały zużywalne do elektrochirurgii
12 | Materiały zużywalne na bloku operacyjnym – obłożenia
13 | Przyrząd do aspiracji płynów
14 | Siatki propylenowe
15 | Żele
16 | Klipsy laparoskopowe
17 | Szwy mechaniczne
18 | Części zużywalne do strzykawki automatycznej
19 | Materiały do poradni gastroskopowej I
20 | Siatki i taśmy ginekologiczne, worek do laparoskopii
21 | Infuzja płynów i leków 2
22 | Testy ureazowe
23 | Przygotowanie pola operacyjnego
24 | Żele nawilżające
25 | Elektroda do czasowej stymulacji serca
26 | Maski twarzowe, krtaniowe z kanałem gastrycznym, czujnik do pulsoksymetru - neonatologia
27 | Materiały zużywalne do VAPOTHERM
28 | Fartuch endoskopowy
29 | Koreczki
30 | Zestawy do przetaczania
31 | Wentylacja
32 | Pojemniki na skażone igły i strzykawki
33 | Zestaw do odsysania
34 | Paski do glukometrów
35 | Materiały pielęgnacyjne 2 – podkłady
36 | Wkładki douszne do termometru Theromoscan PRO 6000
37 | Worki stomijne
38 | Rękawy
39 | Podkłady
40 | Tlenoterapia
41 | Żel do EEG
42 | Neoflony
43 | Infuzja płynów i leków 3
44 | Zestaw do pomiaru ciśnienia (końcówka typu BD)
45 | Zestaw do pomiaru ciśnienia (końcówka typu UTAH)
46 | Cewniki Foleya
47 | Testy kontroli mycia maszynowego
48 | Wentylacja i tlenoterapia 2
49 | Pieluchomajtki
50 | Zestaw do przezskórnego wprowadzania elektrod endokawitarnych
51 | Zestaw do odsysania i filtry
52 | System do kontrolowanej zbiórki stolca
53 | Respi flo
54 | Elektrody radioprzezierne
55 | Materiały operacyjne zużywalne 2
56 | Materiały pielęgnacyjne 3
57 | Worki na zwłoki
58 | Elementy do urządzeń medycznych
59 | Czujnik do pulsoksymetru
60 | Materiały pomocnicze dla oddz.Chemioterapii
61 | Asortyment do kontenerów firmy Braun
62 | Balon do tamowania krwawień
63 | System typu Equashield
64 | Materiały do poradni gastroskopowej II
65 | Hemodializa
66 | Zestaw do konikotomii
67 | Kombinezon do pracowni cytostatycznej
68 | Rękawice jałowe
69 | Rękawice diagnostyczne
70 | Czepki chirurgiczne + ochraniacze
71 | Maski chirurgiczne mocowane na gumce
72 | Ubranie operacyjne
73 | Fartuch ochronny jednorazowego użytku, włókninowy
74 | Materiały zużywalne 2
75 | Wymazówki

## 1
1 | PAKIET
Wentylacja i tlenoterapia 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elementy do respiratorów - należy dostarczyć informację o częstości wymiany
A | Układ oddechowy do respiratorów objętościowo zmiennych typu stacjonarnego (Evita XL, Bennett 980,840) i aparatów do znieczulenia ogólnego (Fabius GS Premium, Tiro), zawierający rury karbowane o gładkim wnętrzu: dwie rury karbowane z wtopionym łącznikiem typu V długości ok.1500-1600mm i dodatkową rurę karbowaną z oddzielnym łącznikiem i workiem oddechowym o pojemności 1000-2500ml z materiałów spełniających normy CE, jałowe | Zestaw | 260
B | STERYLNY UKŁAD ODDECHOWY Z WORKIEM 2 L DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO SHANGRILA 510 | SZT | 3
C | Układ oddechowy do respiratorów RESMED, 22mm, pojedynczy z zaworem | Zestaw | 45
D | Układ oddechowy do respiratorów jednowlotowych zawierający: rurę karbowaną o długości nie mniejszej niż 160cm o gładkim wnętrzu, z zastawką wydechową z linią pomiaru ciśnienia o odpowiedniej długości i łącznikami do umocowania linii pomiaru ciśnienia do rury karbowanej. Jałowy. | Zestaw | 2
2 | Układ jednorurowy, dwufunkcyjny typu Double D. Funkcja ogrzewania gazów -wdechowych przez gazy wydechowe. Długość układu ok. 180cm , bez dodatkowej rury. Efektywność cieplna 4,1°C. Łącznik kolankowy. Port Luer-Lock do kapnografii. Jednorazowy, bez DEHP. Jałowy. | zestaw | 170
3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF: - ramię oddechowe niepodgrzewane, długość linii wydechowej min. 145 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ zawierający maseczkę j. uż. o następujących parametrach: -wejście/podłączenie do zastawki PEP: 15 mm średnica zewnętrzna, 10 mm średnica wewnętrzna -maseczka od strony pacjenta o średnicy 60 mm | komplet | 8
4 | Złącze oddechowe do kapnometru EMMA phasein. | Szt | 20
5 | Cewniki do odsysania drzewa tchawiczno-oskrzelowego wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV o zmrożonej powierzchni; spełniające medyczne normy CE, atraumatyczne, z owalną końcówką z otworem centrycznym i otworami bocznymi ułożonymi symetrycznie, z barwnym kodem konektorów, nieprzywierające do wewnętrznej ściany rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej, jałowe, o rozmiarach:
A | 4CH długość 40cm | Szt. | 10
B | 6CH długość 40cm | Szt. | 200
C | 8CH długość 40cm | Szt. | 360
D | 10CH długość 40cm | Szt. | 270
E | 12CH długość 40cm | Szt. | 100
F | 10CH długość 60cm | Szt. | 5
G | 12CH długość 60cm | Szt. | 5
H | 14CH długość 60cm | Szt. | 17050
I | 16CH długość 60cm | Szt. | 14540
J | 18CH długość 60cm | Szt. | 1100
K | 20CH długość 60cm | Szt. | 260
6 | Rurka ustno-gardłowa typu „Guedel” wykonana z medycznego PCV, pojedynczo pakowana, z barwnym kodem wkładek, jałowa o rozmiarach:
A | ooo / dł.30 – 40 mm | Szt. | 3
B | oo / dł. 50 mm | Szt. | 3
C | o / dł.60 mm | Szt. | 1
D | 1 / dł.70 mm | Szt. | 1
E | 2 / dł.80 mm | Szt. | 110
F | 3 / dł.90 mm | Szt. | 75
G | 4 / dł. 100 mm | Szt. | 20
H | 5 / dł.110 mm | Szt. | 20
I | 6 / dł.120 mm | Szt. | 15
7 | Rurki intubacyjne
A | Rurki intubacyjne z przeźroczystego PCV, z otworem Murphyego z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym z balonikiem z zaworem jednokierunkowym, znacznikiem głębokości intubacji i skalą głębokości intubacji, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w widocznym po założeniu miejscu na rurce np. na mankiecie uszczelniającym lub przy łączniku zewnętrznym, jałowe o rozmiarach w mm:
A1 | 2 | Szt. | 2
A2 | 2.5 | Szt. | 2
A3 | 3 | Szt. | 2
A4 | 3.5 | Szt. | 2
A5 | 4 | Szt. | 6
A6 | 4.5 | Szt. | 3
A7 | 5 | Szt | 3
A8 | 5.5 | Szt. | 3
A9 | 6 | Szt. | 2
A10 | 6.5 | Szt. | 10
A11 | 7 | Szt. | 25
A12 | 7.5 | Szt. | 2
A13 | 8 | Szt. | 15
A14 | 8.5 | Szt. | 3
A15 | 9 | Szt. | 5
A16 | 9.5 | Szt. | 2
A17 | 10 | Szt. | 2
B | Rurki intubacyjne z silikonowanego PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, ze znacznikiem głębokości intubacji z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w widocznym po założeniu miejscu na rurce np. na mankiecie uszczelniającym lub łączniku zewnętrznym, jałowe o rozmiarach w mm:
B1 | 6 | Szt. | 20
B2 | 7 | Szt. | 600
B3 | 7.5 | Szt. | 160
B4 | 8 | Szt. | 490
B5 | 8.5 | Szt. | 70
B6 | 9 | Szt. | 20
B7 | 9.5 | Szt | 3
B8 | 10 | Szt. | 2
C | Rurki intubacyjne zbrojone na całej długości w kierunku łącznika, wytwarzane z medycznego PCV z wtopionym zbrojeniem metalowym, z otworem Murphy'ego, z mankietem uszczelniającym, z balonikiem z zaworem jednokierunkowym, ze znacznikiem głębokości intubacji, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w miejscu widocznym po założeniu, jałowe o rozmiarach w mm:
C1 | 6 | Szt. | 2
C2 | 7 | Szt. | 23
C3 | 8 | Szt. | 15
C4 | 9 | Szt. | 3
D | Rurki intubacyjne z silikonowanego PCV bez mankietu uszczelniającego, z oznakowaniem przynajmniej rozmiaru w widocznym miejscu na rurce, jałowe o rozmiarach w mm:
D1 | 2 | Szt. | 10
D2 | 2.5 | Szt. | 3
D3 | 3 | Szt. | 4
D4 | 3.5 | Szt | 5
D5 | 4 | Szt. | 2
D6 | Rurka intub. Z odsysaniem znad mankietu w rozm.:
D6a | 7.5 | Szt. | 2
D6b | 8 | Szt. | 10
D6c | 8.5 | Szt. | 2
D6d | 9 | Szt. | 2
E | Rurki dooskrzelowe typu Robert Show z mankietami niskociśnieniowymi
E1 | 35F lewa | Szt. | 1
E2 | 37F lewa | Szt. | 1
E3 | 35F prawa | Szt. | 1
E4 | 37F prawa | Szt. | 1
F | Rurka intubacyjna Polarna-Południowa ( wygięta do dołu), ustna ,z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphego
F1 | Nr 6 | Szt. | 1
F2 | Nr 7 | Szt. | 1
G | Rurka intubacyjna Polarna- Północna ( wygięta do dołu ), ustna z mankietam niskociśnieniowym,z otworem Murphego
G1 | Nr 6 | Szt. | 1
G2 | Nr 7 | Szt. | 1
G3 | Nr 8 | Szt | 1
H | Rurka intubacyjna Polarna – Północna ( wygieta do góry ), nosowa z mankietem niskociśnieniowym
H1 | Nr 6 | Szt. | 1
8 | Rurka intubacyjna 3,5 z silikonu bez mankietu uszczelniającego | szt | 1
9 | Rurki tracheostomijne
A | Rurka tracheostomijna przeźroczysta, wykonana z medycznego PCV przez polskiego producenta, z łącznikiem, z pojedynczym mankietem uszczelniającym, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, z prowadnicą i opaską mocującą, z oznakowaniem rozmiarów w widocznym po założeniu miejscu, w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa o rozmiarach w mm:
A1 | 6 | Szt | 2
A2 | 7 | Szt. | 5
A3 | 8 | Szt. | 30
A4 | 9 | Szt. | 15
A5 | 10 | Szt. | 2
B | Rurka tracheostomijna przeźroczysta, wykonana z medycznego PCV przez polskiego producenta, z łącznikiem, bez mankietu uszczelniającego, z prowadnicą i opaską mocującą, z oznakowaniem rozmiarów w widocznym po założeniu miejscu, w opakowaniu blistrowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa o rozmiarach mm:
B1 | 4 | Szt. | 1
B2 | 5 | szt | 1
B3 | 6 | Szt | 1
B4 | 7 | Szt. | 4
B5 | 7.5 | Szt. | 4
B6 | 8 | Szt. | 5
B7 | 8.5 | Szt. | 1
B8 | 9 | Szt. | 1
B9 | 10 | Szt. | 1
C | Rurka tracheostomijna przeźroczysta, wykonana z medycznego PCV przez polskiego producenta, z łącznikiem, z ruchomym szyldem, z pojedynczym mankietem uszczelniającym, z balonikiem, z zaworem jednokierunkowym, z prowadnicą i opaską mocującą, z oznakowaniem rozmiarów na baloniku, w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa o rozmiarach w mm:
C1 | 7 | Szt. | 2
C2 | 8 | Szt. | 5
C3 | 9 | Szt. | 5
D | Rurka tracheostomijna wykonana z materiału spełniającego normy CE z łącznikiem z mankietem uszczelniającym z ruchomym szyldem z wymiennym wkładem umożliwiającym oczyszczanie z wydzieliny, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 7,5 mm i zewnętrznej nie większej niż 14 mm | szt. | 1
E | Rurka tracheostomijna wykonana z materiału spełniającego normy CE z łącznikiem z mankietem uszczelniającym z wymiennym wkładem umożliwiającym oczyszczanie z wydzieliny, z okienkiem fenestracyjnym umożliwiającym fonację, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 7,5 mm i zewnętrznej nie większej niż 14 mm | szt. | 1
F | Maski krtaniowe jednorazowe z mankietem niskociśnieniowym
F1 | Nr 1 | Szt | 1
F2 | Nr 2 | Szt | 1
F3 | Nr3 | Szt. | 20
F4 | Nr4 | Szt. | 75
F5 | Nr5 | Szt. | 75
G | Strzykawka z kodami barwnymi służy do szybkiego napełniania kołnierza maski do odpowiedniego dla rozmiaru ciśnienia Kody barwne na strzykawce odpowiadają kolorom balonów masek krtaniowych | Szt. | 2
10 | Opaski mocujące do rurek tracheostomijnych, elastyczne, miękkie, jałowe, z regulacją długości | Szt. | 900
11 | Zestaw do mówienia dla chorych z tracheostomią; zastawka do rurki tracheostomijnej umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią, wykonana z materiałów spełniających normy CE, jałowa, z możliwością podłączenia tlenu | Szt. | 2
12 | Prowadnica do trudnych intubacji, wygięta, elastyczna, o podwyższonej trwałości, „wielorazowa”, o długości nie mniejszej niż 600mm, jałowa / dostarczyć próbki/ | Szt. | 40
13 | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowa,elastyczna, z wygietym końcem, jałowa :
a | do rurek intubacyjnych rozm. 2,0-3,0 /1,9/ | Szt | 2
b | do rurek intubacyjnych rozm.3,5-5,0 /3,0/ | Szt | 6
c | do rurek intubacyjnych rozm. 5,0-8,0 długa /4,0/ | Szt | 10
d | do rurek intubacyjnych rozm.6,0-11,0 długa /5,0/ | Szt | 10
14 | Mandryny do trudnych intubacji, wykonane z metalu pokrytego tworzywem sztucznym o właściwościach umożliwiających łatwe przesuwanie wewnątrz rurki intubacyjnej, łatwe do wygięcia, o długości między 300-400mm, jałowe | Szt. | 2
15 | Przewody łączące źródło tlenu z wejściem tlenowym na worek oddechowy samorozprężalny typu Ambu, o długości 150-180cm | Szt. | 160
16 | Zestaw jednorazowy do konikotomii - zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metodą Seldingera z kaniulą, prowadnicą, igłą ze strzykawką, rozszerzadłem oraz cewnikiem do odsysania; średnica wewnętrzna rurki 4 mm; sterylny | Zestaw | 2
17 | Maski twarzowe, anestetyczne, wielorazowe, dla dorosłych
A | Nr3 | Szt. | 3
B | Nr4 | Szt. | 3
C | Nr5 | Szt. | 3
18 | Maski twarzowe, anestetyczne, przezroczyste, umożliwiające obserwację ust pacjenta, z zaworem silikonowym zapewniającym szczelność, jednorazowe, w rozmiarach
| Nr 3 | Szt. | 10
A | Nr 4 | Szt. | 10
B | Nr 5 | Szt. | 10
19 | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych wykonana z miękkiego tworzywa z gąbką, z włąściowściami przeciwodleżynowymi, szerokości 1 cm | szt | 930
20 | Zestaw do trudnej intubacji typu Combitube
A | dla dorosłych (41 FR) | Szt | 1
B | pediatryczny (37 FR) | Szt | 1
21 | Filtry do tracheosotmii( wymiennik ciepła i wilgoci) z możliwością tlenoterapii,
a | bez drenu | Szt | 700
b | z drenem łączącym filtr ze źródłem tlenu | Szt | 70
22 | Rurka nosowo-gardłowa
A | 5,0 mm | Szt | 1
B | 5,5 mm | Szt | 1
C | 7,0 mm | Szt | 1
D | 7,5 mm | Szt | 1
E | 8,0 mm | Szt | 1
F | 8,5 mm | Szt | 1
23 | Rurka ustno-nosowa z otworem Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach, silikonowana, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony zatyczką lub konektorem, mankiet niskociśnieniowy, znakowany balonik, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowa, w rozmiarach:
A | 7,5 mm | Szt | 1
B | 8,0 mm | Szt | 1
24 | Zestaw do odbarczenia odmy z ostrą igłą umożliwiającą przebicie skóry
a | przeznaczony dla noworodków, rozm. 8 | Szt | 1
b | przeznaczony dla dorosłych | Szt | 1
25 | Nebulizator typu MICRO MIST posiadający łącznik z wbudowanym sprężynowym zaworem, rura karbowana, dren tlenowy 210cm, pojemnik na lek 6ml, dawka leku 0.34ml/min, cząsteczki 2,7 mikrona; | Szt | 140
26 | System mocowań drenów (przy kolumnach) służących do odsysania drzewa oskrzelowego | SZT | 2
27 | Szczotka do czyszczenia rurki tracheostomijnej prosta | SZT | 20

## 2
2 | PAKIET
Znieczulenie regionalne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE : 1.igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2.cewnik z miękką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3.filtr płaski zamykany korkiem 4.łącznik do cewnika 5.niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa. Mocowanie cewnika stosowanego w regionalnej anestezji wraz opatrunkiem zabezpieczającym | Zestaw | 2
2 | Filtr zewnątrzoponowy płaski do zestawu znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych zawierających cewnik o rozmiarze 18G w oddzielnym opakowaniu, jałowy | Szt. | 2
3 | Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point – z otworem bocznym całkowicie zamkniętym przez mandryn,wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, ze wskaźnikiem położenia szlifu, z materiałów spełniających normy CE, ze znacznikiem położenia szlifu, w oznakowanych opakowaniach blisterowych (typ folia/papier) z odrywaną tylną ścianką, jałowe w rozmiarach:
A | 25G dł. 88- 90mm | Szt. | 80
B | 27G długości 88- 90mm | Szt. | 400
C | 25G długości 120 mm | Szt. | 75
D | 27G długości 120mm | Szt. | 40
4 | Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych o podwójnym szlifie, atraumatyczne 26 G długości 88-90 mm | Szt. | 1175
5 | Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke o rozmiarze 22G i długości nie mniejszej niż 120mm, jałowe | Szt. | 230
6 | Igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy, z mandrynem, jałowe, rozmiar:
A | Nr 16 | Szt. | 2
B | Nr 18 | Szt. | 2
7 | Specjalistyczne igły do znieczuleń podpajęczynowych typu Quincke-o rozmiarze 22G długości 88-90 mm wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, ze wskaźnikiem położenia szlifu, jałowe | szt | 140
8 | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowego ( z-o: 18G, p-p:27G ). Cewnik z miękką końcówką z trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej, niskooporowa strzykawka | Szt. | 2
9 | Igła do stymulatora nerwów – 120mm typ Stimuplex D | Szt. | 2
10 | Igła do stymulatora nerwów 22G – 80mm typ Stimuplex D | Szt. | 20
11 | Igła do stymulatora nerwów 25 G – 35mm typ Stimuplex D | Szt. | 5
12 | Igła do stymulatora nerwów 25 G – 55mm typ Stimuplex D | Szt. | 65
13 | Igła typu Sterican 21 G 0,80 x 120 mm op x 100 szt opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym | op | 2

## 3
3 | PAKIET
Materiały zużywalne 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Szpatułki drewniane a 100 szt. | op. | 120
2 | Tuby do rektoskopu
A | dł.ok.25cm | szt. | 100
B | dł.ok.9cm | Szt. | 10
C | dł.ok.13cm | Szt. | 10
3 | Wzierniki Cusco jednorazowego użytku
A | S | Szt. | 215
B | M | Szt. | 1120
C | L | Szt. | 80
4 | Elektrody do monitorowania EKG
A | Dla noworodków – komplet składający się z 3 sztuk – kompatybilny z posiadanym przez nas sprzętem COMPACT9 | Komplet | 10
B | Dla dzieci | Szt. | 30
5 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Life-pack; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora Life-pak-12 (kardiowersja); wyposażone w przewód przyłączeniowy długości ok.60cm, o piankowym podłożu zawierającym hydrożel zmniejszający podrażnienie skóry, zapewniające równomierne przyleganie na całej wielkości elektrody i przewodnictwo; komplet 2 szt | op | 30
6 | Elektrody do kardiowersji. Do defibrylatora Zoll R Series ALS; elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych pozwalające na przeprowadzenie czynności terapeutycznych przy pomocy defibrylatora (kardiowersja); | Szt. | 3
7 | Dreny z trokarem o średnicy do nakłuć jamy brzusznej | szt
A | 20 F |  | 30
B | 24 F |  | 10
C | 28 F |  | 5
8 | Szczoteczki do cytologii | szt | 10
9 | Ustnik jednorazowy do spirometru Easy One typ 64775/208 | szt | 40
10 | Spireta do spirometru Easy One (wkład) | szt | 40
11 | Osłona do głowic USG lateksowa, pudrowana, pakowana pojedynczo | Szt. | 2400
12 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x -88- 90 jednorazowego użytku z żółtą końcówką | Szt | 130
13 | Opaska na rzep do pulsoksymetru novomatrix mocowana na stopy lub dłonie noworodka | Szt | 15
14 | Filtry do cieplarek ATOM V 2100G | Szt | 2

## 4
4 | PAKIET
Materiały zużywalne- diagnostyka - papier
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Papier do wydruku EKG Ascard 3, szer.10,4; nadruk 9cm x 40m | rol. | 5
2 | Papier do wydruku EKG Ascard B-56, szer.11,2cm x 25m | rol. | 270
3 | Papier do wydruku EKG Ascard 31; szer. 6cm x 10m | rol. | 290
4 | Papier do wydruku EKG Ascard Gold 3; rolka 210 x 40 | rol. | 120
5 | Papier do wydruku EKG Ascard B1/B5/ECO/GRENN 58 x 25 | rol | 10
6 | Papier do wydruku USG SONY UPP-S do UP-701/811/895E szer.110 x 20 | rol. | 50
7 | Papier do wydruku USG Mitsubishi K65HM-CE szer.110 x 20 | rol. | 10
8 | Papier do wydruku KTG Corometrics 4305 roz.152 x 90, nadruk czerwony | Skł. | 400
9 | Papier do defibrylatora (oryginalny) „Lifepack – 12” szer.106 x 25 z nadrukiem | Szt. | 35
10 | Papier do defibrylatora „Lifepack – 12” szer. 50 x 26 z nadrukiem (do wykonania testu) | Szt. | 15
11 | Papier do defibrylatora ZOLL w kratkę 9x9cm op.ok.100 szt. | op | 20
12 | Papier do drukarki EKG DMICO HIGH GLOSSY SUPER ULSTAR-840HG 84 mm x 12,5 m x 1 szt. | op. | 5

## 5
5 | PAKIET
Infuzja płynów i leków 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Przedłużacze do strzykawek do pomp infuzyjnych długości 140-150cm, z końcówką lock z jednej strony i wlotem umożliwiającym nakręcenie na wyjście strzykawki, jałowe | Szt. | 3680
2 | Przedłużacze do strzykawek do pomp infuzyjnych długości 140-150cm, barwione, umożliwiające stosowanie leków zmieniających właściwości farmakologiczne pod wpływem światła, z końcówką lock z jednej strony i wlotem umożliwiającym nakręcenie na wyjście strzykawki, jałowe | Szt. | 570
3 | Aparaty do szybkiego przetaczania krwi i jej preparatów – układ scalony, jałowe | Szt. | 2
4 | Cewniki dopępowinowe, sterylne, z końcówką lejkowatą Luer, zaokrągloną, z oznakowaniem długości, podziałką centymetrową, z tworzywa PCV, nie przepuszczające promieni RTG, z osłonką ochronną
A | Rozmiar 8 | Szt. | 2
B | Rozmiar 6 | Szt. | 2
5 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu jałowy – pojedynczy | Szt. | 330
6 | Igły punkcyjne do nakłuć laryngologicznych 1,2 /90 18GA | Szt. | 10
7 | Igła doszpikowa automatyczna z aparatem typu BIG
A | Dla dzieci | Szt. | 2
B | dla dorosłych | Szt. | 5
8 | Zestawy do urządzenia do podgrzewania przetaczanych płynów infuzyjnych typ: Infusion Warmer typ: FW 588 firmy Mallincrodt, ( w tym preparatów krwiopochodnych) | Szt. | 2
A | do pomp typu Ascor, Kwapich, Alaris Plus | Szt. | 2000
B | Do substancji światłoczułych, do pomp typu Ascor, Kwapich, Alaris Plus | Szt. | 630
9 | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, z odpowietrznikiem zawierającym filtr antybakteryjny, z precyzyjnym zaciskiem rolkowym do pompy Alaris Plus, jałowe | Szt. | 5

## 6
6 | PAKIET
Materiały operacyjne zużywalne 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Osłona sterylna na kable medyczne, rozmiar ok.16 x 200 cm | Szt. | 400
2 | Ostrze chirurgiczne sterylne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, ostre, nie powodujące zadrapania skóry, wymienne, końcówki ostrzy pasujące do nasadek 3, 3L, 4, 4L, jednorazowe, pakowane pojedynczo, z nadrukiem nr serii i datą ważności na każdej pojedynczej sztuce, z rysunkiem ostrza i widoczny numerem na opakowaniu zbiorczym i każdej pojedynczej sztuce, z nazwą i przeznaczeniem w języku polskim, z okresem przydatności od 3 do 5 lat, w opakowaniach po 100 szt.
A | nr 10 | op. | 8
B | nr 11 | op. | 30
C | nr 15 | op. | 10
D | nr 20 | op. | 10
E | nr 21 | op. | 3
F | nr 22 | op. | 10
G | nr 23 | op. | 10
H | TYPU SwannMorton nr 10 | op. | 3
I | TYPU SwannMorton nr 11 | op. | 10
J | TYPU SwannMorton nr 15 | op. | 10
K | TYPU SwannMorton nr 20 | op. | 10
L | TYPU SwannMorton nr 21 | op. | 10
| TYPU SwannMorton nr 22 | op. | 10
3 | Uchwyty do noży chirurgicznych – ze stali nierdzewnej
A | Nr 3 | Szt. | 2
B | Nr 3L | Szt. | 2
C | Nr 4 | Szt. | 2
D | Nr 4L | Szt. | 2
4 | Dren do odsysania ran typ Redon, jałowy, dł. 70 cm (+/- 5 cm), perforowany na dł.ok.10-14 cm, otwory 4/5 mm
A | Nr 10 | Szt. | 50
B | Nr 12 | Szt. | 100
C | Nr 14 | Szt. | 300
D | Nr 16 | Szt. | 100
5 | Szydło do drenu Redona metalowe
A | Nr 10 | Szt. | 2
B | Nr 12 | Szt. | 2
C | Nr 14 | Szt | 2
D | Nr 16 | Szt | 2
6 | Butelka typ Redon 600ml do odsysania ran z łącznikiem i gotowym podciśnieniem – plastikowa | Szt. | 50
7 | Butelka typu Redon harmonijkowa na całej strukturze 250 – 300 ml, jałowa, z możliością łatwego uzyskania podciśnienia | Szt | 700
8 | Końcówka typ Yankauer (punktowa) do odsysania pola operacyjnego z drenem łączącym 210-220 cm, o średnicy końcowego otworu równemu w milimetrach
A1 | 6 (Nr 6) | Szt. | 3
A2 | 8 (Nr 8) | Szt. | 600
A3 | 10 (Nr 10) | Szt. | 3
B | Końcówka do odsysania pola operacyjnego ortopedyczna płaska, z drenem łączącym dł.210-220 cm, rozmiar od 10 do 12 mm | Szt. | 500
C | Dwuczęściowy przyrząd do odsysania pola operacyjnego typ Poole (końcówka + dren łączący dł.210-220 cm), umożliwiający odsysanie punktowe lub większych ilości wydzielin, Nr 10 | Szt. | 3
9 | Osłona – pokrowiec foliowy sterylny na aparat RTG z ramieniem C | Szt. | 400
10 | Skalpel jednorazowy, w rozm.
A | 15 | Szt. | 10
B | 20 | Szt. | 10

## 7
7 | PAKIET
Materiały pielęgnacyjne 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Folia izotermiczna aluminiowa | Szt. | 160
2 | Kołnierz ortopedyczny, sztywny, regulowany, stabilizujący odcinek szyjny kręgosłupa z możliwością palpacyjnego badania tętna na tętnicach szyjnych i chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych metodą konikotomii.
A | Rozmiar pediatryczny | Szt. | 5
B | Rozmiar dla dorosłych | Szt. | 45
3 | Kołnierz ortopedyczny, piankowy zapinany na rzepy, stabilizujący odcinek szyjny kręgosłupa z możliwością palpacyjnego badania tętna na tętnicach szyjnych i chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych metodą konikotomii. Rozmiar S-XL | Szt | 5
4 | Okulary stosowane przy fototerapii z ultradźwiękowego materiału z klejem do przymocowania
A | Dla noworodków rozm.S (20-25 cm) | Szt. | 10
B | Dla noworodków rozm.L (33-38cm) | Szt. | 170
5 | Osłona na materac do systemu fototerapii neo Blue Cozy Led 27,18 x 55,85 | Szt | 50
6 | Pokrowiec ochronny jednorazowy do mobilnego systemu fototerapii Bili Tx, służący do zabezpieczenia panelu światłowodowego, który umieszcza się na torsie noworodka; z miękkiej fliseliny, jedna warstwa pokrowca musi być gładka; pokrowiec z rzepami, które umożliwiają umieszczenie systemu na ciele noworodka; wymiary ok. 20 x 46 cm, w węższym brzegu otwór (13cm), umożliwiający umieszczenie panelu światłowodowego w pokrowcu. | Szt | 75
7 | Kieliszki do leków z plastiku | Szt. | 168000
8 | Opaska identyfikacyjna
A | Dla noworodka | Szt. | 3600
B | Dla dorosłych | Szt. | 12230
C | do zwłok z nadrukiem: imię, nazwisko, PESEL, data, godzina | Szt. | 740
9 | Staza automatyczna – elastyczna, wyposażona w mechanizm łatwego zapinania i odpinania, oraz płynnej zmiany siły nacisku, możliwość łagodnego zwalniania nacisku, po założeniu możliwość obsługi jedną ręką | Szt. | 250
10 | Staza jednorazowa - elastyczna w rolce po 25 szt, umieszczone w opakowaniu umożliwiającym dzielenie perforowaniem co 45 cm +/- 2 cm; op x 25 szt. | op | 160
11 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe, z możliwością resterylizacji 300 razy w autoklawie | Szt. | 140
12 | Strzykawka JANETTE 100ml sterylna, do przepłukiwania z końcówką do cewnika i wymienną końcówką luer, trzon tłoka z wygodnym uchwytem do aspiracji | Szt. | 4640
13 | Kanka odbytnicza Ch 24 x 250 | Szt. | 55
14 | Kanka odbytnicza Ch 30 x 300 | Szt. | 95
15 | Klamerki dopępkowe zaciskowe, bez możliwości otwarcia, zapakowane pojedynczo, opakowanie łatwe do otwarcia na jałowo bez dotykania klamerki | Szt. | 1500
16 | Pojemnik do moczu z nakrętką typu twist off, o obj. ok 100 ml | Szt. | 7000
17 | Pojemnik do moczu z nakrętką typu twist off, o obj. ok 100 ml, jałowy | Szt. | 3100
18 | Pojemnik do kału z łopatką | Szt. | 540
19 | Zgłębniki żołądkowe wykonane z miękkiego PCV, przez polskiego producenta, o zaokrąglonym końcu, końcówce lejkowej LUER, niezmywalnym oznaczeniu długości
A | Ch 14 | Szt | 40
B | Ch 16 | Szt. | 260
C | Ch 18 | Szt. | 230
D | Ch 20 | Szt. | 130
E | Ch 22 | Szt. | 30
F | Ch 24 | Szt. | 15
G | CH 26 | Szt. | 10
20 | Zgłębniki żołądkowe wykonane z silikonu, przez polskiego producenta, o zaokrąglonym końcu, końcówce lejkowej LUER, niezmywalnym oznaczeniu długości, rozm.Ch 18 | Szt. | 65
21 | Zgłębnik (sonda) do karmienia noworodków, przezroczysty, elastyczny, wykonany z poliuretanu, z łącznikiem umożliwiającym połączenie ze strzykawką, sterylny, w rozmiarze Ch 6 / 40cm | Szt. | 25
22 | Cewnik do karmienia noworodka CH 4, sterylny, jednorazowy, wykonany z miękkiego elastycznego materiału | Szt | 15
23 | Zatyczki do zgłębników żołądkowych, sterylne, stożkowe poprzecznie prążkowane z poręcznym uchwytami do otwierania | Szt. | 640
24 | Miski nerkowate tekturowe jednorazowe | Szt. | 10200
25 | Kaczka plastikowa | Szt. | 65
26 | Kaczka jednorazowa | Szt | 40
27 | Podsuwacz plastikowy | Szt. | 10
28 | Podsuwacz jednorazowy | Szt | 30
29 | Szyny Kramera:
A | 1,5m | Szt. | 3
B | 1m | Szt. | 5
C | 0,5m | Szt. | 5
30 | Szyna aluminiowa do unieruchomienia palcy wyposażona w piankę, o szerokości ok. 2-3 cm i długości ok. 30 cm | szt | 260
31 | Chusty trójkątne | szt | 1350
32 | Wkłady foliowe do wanienek do kąpania noworodków; wymiar 80 x 70 cm +/- 10 cm | Szt. | 1480
33 | Nożyczki do przecinania zaciskacza wielokrotnego użycia | Szt. | 5
34 | Miski tekturowe jednorazowe do mycia chorych z uchwytami poj. 4-6 litrów, średnica miski ok.40cm, wysokość: ok 20 cm | Szt. | 15
35 | Okulary ochronne z tworzywa sztucznego przylegające z każdej strony twarzy, uniwersalny rozmiar, zabezpieczające przed dostaniem się do oczu płynów ustrojowych | Szt. | 65
36 | Końcówki do otoskopu Prester pen-scope, jednorazowe
A | Dla dorosłych 4,25 mm | Szt | 10
B | dla dzieci 2,75 mm | Szt | 10
37 | Koc na całe ciało dla dorosłych do urządzenia: Mistral Air | Szt. | 20
38 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku | szt | 10
39 | Golarka medyczna – przeznaczona do pielęgnacji | Szt | 950
40 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej wykonany z lateksu, kauczuku naturalnego
A | CL (80 mm) | Szt | 2
B | CP (80 mm) | Szt | 2
41 | Maseczka do sztucznego oddychania metodą usta-usta, z plastikowym ustnikiem i zastawką, ważna bezterminowo | Szt | 5
42 | Kompres żelowy typu Cold – Hot o wymiarach ok.
A | 10 x 26 cm | Szt | 15
B | 20 x 30 cm | Szt | 20
C | 7 x 7 cm | Szt | 3
43 | Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej dla chorych wentylowanych mechanicznie zawierający: szczoteczkę z końcówką dostosowaną do układu ssącego, gąbkę do nawliżenia, żel nawilżający, preparat antyseptyczny. Zestaw pakowany pojedynczo. | Szt | 1280
44 | Zgłębnik Sengstakena Ch16 | Szt | 3
45 | Zgłębnik Sengstakena Ch18 | Szt | 3
46 | Zestaw porodowy do karetek – minimalny skład: klamerka dopępkowa zaciskowa x 2 szt, serweta ok.150 x 90 cm, kocyk flanelowy ok.160x75 cm, czapeczka, nożyczki do cięcia pępowiny, ręcznik włókninowy ok.80 x 60 cm | Szt. | 3
47 | Komora-osłona na oko zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki, gotowa do użycia, całkowicie szczelna, lekka, z hypoalergiczną warstwą mocującą/samoprzylepną wokół przezroczystego okienka o kształcie eliptycznym o wymiarach ok. 9,5 x 6,5 cm w najszerszym miejscu | Szt | 20
48 | Worek samorozprężalny jednorazowego użytku
a | dla dorosłych | Szt. | 150
b | dla noworodka | Szt. | 10
49 | Penseta jednorazowa | szt | 15
50 | Pojemniki na wycinki, zakręcane, wielkość ok.
typu twist off
a | 60 ml | szt | 10
b | 100 ml | szt | 110
c | 250 ml | Szt | 220
d | 500 ml | Szt | 170
e | 1000 ml | Szt | 140
ze szczelnie zaciskaną pokrywą
f | 2500 ml | Szt | 90
g | 5000 ml | szt | 45
51 | Łyżki metalowa jednorazowe do laryngoskopu ze światłowodem typ MACINTOSH zgodnie z zielonym standardem ISO, kompatybilne z rękojeściami HEINE będącymi w posiadaniu Szpitala; metalowe
A | Nr 1 | Szt. | 5
B | Nr 2 | Szt | 25
C | Nr 3 | szt | 820
D | Nr 4 | Szt | 370
E | Nr 5 | Szt | 5
52 | Cewnik zewnętrzny 1-częściowy, silikonowy, elastyczny, przezroczysty, cienki, od środka pokryty warstwą kleju, umożliwiającą idealne dopasowanie do ciała, nieprzeciekanie, niespadanie oraz ochronę przed zabrudzeniem, w rozmiarach:
a | 25 mm | Szt | 2
b | 29 mm | Szt | 2
c | 32 mm | Szt | 2
d | 36 mm | Szt | 2
e | 41 mm | Szt | 2
53 | Wzierniki do otoskopu INVO TECH
A | 2,5 mm | szt | 200
B | 4,0 mm | szt | 200
54 | Igły punkcyjne dla dzieci, jednorazowego użytku, z mandrynem
a | 22 G długość 3,75 cm | szt | 3
b | 22 G długość 6,25 cm | szt | 3
c | 22 G długość 8,75 cm | szt | 3
56 | Spodenki do kolonoskopii | Szt. | 840
57 | Rękawice foliowe, rozmiar L, pakowane po 100 szt | szt | 90
58 | Smoczki jednorazowe razem z nakrętką do butelek mleka typu RTF, przeznaczone dla dzieci w wieku od 0-6 miesięcy, kauczukowe, o średnim otworze przepływowym z odpowietrzaczem, gotowe do bezpośredniego użytku | Szt. | 1500
59 | Szklane butelki do wielokrotnej sterylizacji kompatybilne ze smoczkami z poz.1 | Szt. | 10

## 8
8 | PAKIET
Materiały do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Paskowy wskaźnik chemiczny do sterylizacji parą wodną klasa V – integrator parowy z przesuwalną substancją wskaźnikową zgodny z normą PN-EN 867, możliwy do zastosowania w zestawie symulacyjnym PCD Control posiadający dwa niezależne okienka do odczytu, napisy na teście w języku polskim | Szt. | 2500
2 | Paskowy wskaźnik chemiczny do ster. Tlenkiem etylenu x 500 szt. | Op. | 10
3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 19mm x 50m | Rolka | 20
4 | Taśma wskaźnikowa do tlenku etylenu 19mm x 50m | Rolka | 2
5 | Test wskaźnikowy biologiczny – sterylizacja parą wodną, do inkubatora 3M x 100, odczyt testu po 24 godzinach, możliwy do zastosowania w zestawie symulacyjnym PCD Control | op | 3
6 | Test wskaźnikowy biologiczny – sterylizacja tlenkiem etylenu, do inkubatora 3M x 100, , odczyt testu po 48 godzinach | op | 5
7 | Naboje do sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu 4 – 134 | Szt. | 120
8 | Test Bovie Dick w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją wskaźnikową, w zestawie przyrząd PCD kompatybilny z w/w testami oraz testami typu V i testami biologicznymi, ampułkowymi; napisy na teście w języku polskim | Szt. | 400
9 | Taśma przylepna bez wskaźnika do pakowania pakietów sterylizowanych w parze | Szt. | 100
10 | Etykieta 3 liniowa papier, kolor dowolny, kompatybilna z metkownicą trzyrzędową Sterintech 3-line Label gun; rolka ok.500 szt, samoklejąca bez wskaźnika | rolki | 70

## 9
9 | PAKIET
Sprzęt jednorazowy z zaworem typu Floswitch (kaniule dotętnicze, rozgałęziacze)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem typu Floswitch przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych w celu pobrania krwi na badania lub inwazyjnego pomiaru ciśnienia systemowego z atraumatyczną zwężającą się na igle końcówką ze skrzydełkami mocującymi jałowe | Szt. | 350
2 | Zestaw do cewnikowania tętnic promieniowej lub udowej metodą Seldingera zawierający: poliuretanowy cewnik pokryty warstwą hydrofilną z właściwościami zmniejszania niebezpieczeństwa tworzenia adhezji bakteryjnej i tworzenia skrzepów; prowadnice - metalowy drut prowadzący; prowadnicę igłową; wykonane z materiałów spełniających normy CE, jałowe, w rozmiarach:
A | zestaw do tętnicy promieniowej: cewnik o rozmiarze 20-22G i długości 180-200 mm | Szt. | 2
B | zestaw do tętnicy udowej; cewnik o rozmiarze 18-20G i długości 180-200 mm | Szt. | 4

## 10
10 | PAKIET
Specjalistyczny sprzęt medyczny
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych przez żyłę szyjną wewnętrzną lub kąt żylny lub żyłę podobojczykową, metodą Seldingera dla dorosłych, z materiałów spełniających normy CE, jałowy, w opakowaniach blisterowych, z odrywaną tylną ścianką, zawierający: 1.cewnik (kateter) – jedno albo wielokanałowy, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w RTG, miękki, elastyczny, ze znacznikami dla kontroli położenia, atraumatyczną, zwężającą się końcówką, ze skrzydełkami mocującymi: pierwszym z klipsem mocującym, drugim stałym, końcówka lock do przyłączania urządzeń do przetoczeń, o długości 250mm +/-50mm i rozmiarach średnicy 1,7 – 2,4 mm 2.igłę o rozmiarze 18G 3.prowadnik niklowo-tytanowy, igła V, kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG 4.rozszerzacz 5.strzykawkę o pojemności 5 ml
A | Z cewnikiem jednokanałowym 14CH X 20 cm | Szt. | 10
2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych przez żyłę szyjną wewnętrzną lub kąt żylny lub żyłę podobojczykową, metodą Seldingera dla dorosłych, z materiałów spełniających normy CE, jałowy, w opakowaniach blisterowych, z odrywaną tylną ścianką, zawierający: 1.cewnik (kateter) – wielokanałowy, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w RTG, miękki, elastyczny, ze znacznikami dla kontroli położenia, atraumatyczną, zwężającą się końcówką, z powłoką bakteriobójczą nieantybiotykową (preferowana POLIHEKSANID METAKRYLATU),ze skrzydełkami mocującymi (dla cewników powyżej 15cm): pierwszym przesuwnym z klipsem mocującym, drugim stałym, końcówka lock do przyłączania urządzeń do przetoczeń, w rozmiarach średnicy 1,7 – 2,4 mm 2.igłę o rozmiarze 18G 3.prowadnik niklowo-tytanowy, igła V i kabel umożliwiający lokalizację cewnika przy pomocy EKG 4.rozszerzacz, 5.strzykawkę o pojemności 5 ml 4.rozszerzacz, 5.strzykawkę o pojemności 5 ml
A | Z cewnikiem dwukanałowym
a2 | o długości 150mm +/-50mm | Szt. | 30
a3 | o długości 200mm +/-50mm | Szt. | 50
a4 | o długości 300mm +/-50mm | Szt. | 20
B | Z cewnikiem trójkanałowym
b1 | o długości 150mm +/-50mm | Szt. | 75
b2 | o długości 200mm +/-50mm | Szt. | 60
b3 | o długości 300mm +/-50mm | Szt. | 30
c | Z cewnikiem czterokanałowym
c1 | o długości 150mm +/-50mm | Szt. | 35
c2 | o długości 200mm +/-50mm | Szt. | 65
d | Z cewnikiem pięciokanałowym | Szt. | 10
3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy, skład zestawu: 1 x serweta 75 x 110 cm z otworem o średnicy 9 cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu 11 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 1 x strzykawka 5ml Luer Lock, 1 x nic do szycia skóry 3.0 dł. 75 cm , 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x igła iniekcyjna 0,5 x 25mm, 1 x kleszczyki proste plastikowe 200 mm 1 x miseczka plastikowa dzielona typu tacka 1 x serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90 cm | Szt. | 340
4 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthys a do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z klatki piersiowej. Zestaw kompletny: - kaniula punkcyjna ciśnieniowa ze szlifem krótkim 3,35x 78 mm - Centron cewnik 2,7 x 450 mm ze specjalnie przygotowanego poliuretanu : kontrastuje w RTG, zatyczka, folia ochronna dla cewnika. - kaniula nakładan - podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do Pleuracan - zbiornik 2 l - strzykawka jednorazowa 60 ml - kranik trójdrożny, żółty | Szt. | 30
5 | Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej – sterylny, składający się z pojemnika 500ml z 3 komorami pomiarowymi o skalowaniu: 1:50ml; 2-od 50-150ml; 3 – od 160-500ml. Pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki jednocześnie z 3 komór do 2 L worka połączonego z pojemnikiem. Worek o pojemności 2L z kranikiem spustowym w kształcie litery T, worek wymienny, mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza z etykietą danych pacjenta z opowietrznikiem. Długoś drenu 170cm, dren wychodzi z komory pod kątem 45 stopni, w drenie bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Dwa hydrofobowe filtry, zastawka antyrefluksowa pomiędzy komorą zbiorczą a komora Pasteura. Min. 3 możliwości podwieszenia komory , z czego dwa z nich muszą być zintegrowane z komorą. | Szt. | 250
6 | Zestawy do diagnostycznego płukania otrzewnej trokar punkcyjny Ch. 10 - z regulowaną głębokością wkłucia - składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa - cewnik 9 Ch / 50 cm wykonany z poliuretanu - zamknięty koniec, boczne otwory - kolorowe oznakowanie długości- skalpel do nacięcia skóry | szt | 10

## 11
11 | PAKIET
Materiały zużywalne do elektrochirurgii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza 25x3,0mm | Szt. | 20
2 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ igła śr.0,7mm, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm, część robocza nieizolowana 10-12mm | Szt. | 1
3 | Elektroda argonowa monopolarna, igła 2mm, dł.całkowita 368-370mm | szt | 1
4 | Elektroda argonowa monopolarna do cięcia typ szpatuła 2,5x14mm, dł.całkowita 102-104mm | szt | 1
5 | Elektroda argonowa monopolarna do koagulacji, igła 2mm, dł.całkowita 73-75mm | szt | 2
6 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk do narzędzi laparoskopowych śr.4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 5m | szt | 1
7 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste szer.2,0mm, dł.całkowita 19,5cm | szt | 2
8 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. 5m, wtyk typ Jack 6,3mm | szt | 10
9 | Elektrody bierne silikonowe wielorazowe dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4,5m | szt | 1
10 | Taśma do aplikacji elektrod silikonowych, dł.1000-1010mmx32mm | szt | 1
11 | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt | 1
12 | Uchwyt elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk elektrod śr.4mm, kabel dł.3,5m, wtyk do diatermii 3-pinowy, na min.250 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 1
13 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki,z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod śr.4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 2
14 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, wąski, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji i kablem 3m,wtyk do diatermii 3-pin, wtyk elektrod śr.4mm, przeznaczony do min.100 cykli sterylizacji w autoklawie | szt | 5
15 | Elektrody bierne neutralne, uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia aktywna 103-104 cm², grubość 1,65- 1,70 mm, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, pakowane pojedynczo | szt | 2250
16 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ szpatuła 16x2mm, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 50 – 55 mm | szt | 2
17 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste, dł.całkowita 16,5cm | szt | 2
18 | Osłony jednorazowe do uchwytów lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne,średnica uchwytu 20-40mm,średnica dysku 11,8cm, wymiary folii 9,5x12cm | szt | 825
19 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ kulka o śr.4mm, wtyk śr.4 mm, dł.całkowita 125-130mm | szt | 2
20 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ kulka o śr.6mm, wtyk śr.4 mm, dł.całkowita 125-130mm | szt | 2
21 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ żagielek do konizacji 15x25mm, wtyk śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | szt | 1
22 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ żagielek do konizacji 20x25mm, wtyk śr.4mm, dł.całkowita 140-145mm | szt | 1
23 | Elektroda monopolarna typu półpętla 20x20mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 165-170mm | szt | 1
24 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk śr.4 mm, długość całkowita 145 – 150 mm, część robocza 10x2,4mm | szt. | 1
25 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm , pakowany pojedynczo, przyklejany, waga do 3g | szt. | 200
26 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka śr.2mm, do wtyku o śr.4mm, dł.całkowita 50-55mm | szt. | 1

## 12
12 | PAKIET
Materiały zużywalne na bloku operacyjnym – obłożenia
Wymagania formalne: W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Sterylna, samoprzylepna serweta o wymiarach 75 x 90cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). | Szt. | 2000
2 | Sterylny zestaw Artroskopia kolana Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm b) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 24 x 80cm c) 1 pasek samoprzylepny 9 x 50cm d) 1 serweta do artroskopii kolana 200 x 300cm z elastycznym, pozbawionym lateksu, samouszczelniającym otworem 7cm e) 1 serweta 80x100cm (owinięcie zestawu), f) serweta na stół z instrumentarium 190/150 cm – szt. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa Na opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Wyrób spełnia wymagania normy EN 13795 | Szt. | 40
3 | Sterylny zestaw Artroskopia kolana z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 1g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa.5.1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 9.1x osłona ortopedyczna elastyczna na kończynę, wykonana z folii elastomerowej, od wewnątrz bielona włóknina bawełnopodobna, wym. 24x80 cm 10.1x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm 12.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. 13.1x serweta chirurgiczna na kończynę 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, umieszczonym centralnie. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz cztery naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min. dwie naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | 300
4 | Zestaw do operacji biodra. Skład zestawu: a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) b) 4x ręczniki 30x40cm, c) 1x wzmocniona os³ona na stolik Mayo 80x145cm d) 1x nogawica 33x110cm z materia³u 2-warstwowego (gramatura 57 g/m2 (+/-1g/m2)): wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa ,na zewnątrz folia polietylenowa. e) 1x serweta samoprzylepna 280x225cm z wycięciem "U" 10x100cm, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym (gramatura obszaru wzmocnienia: 109g/m2). Dodatkowo w serwecie zintegrowane dwa dwupunktowe organizery przewodów i drenów. f) 1x serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225x270cm z wycięciem "U" 45x65cm, posiadaj¹ca wzmocnienie w obszarze krytycznym ( gramatura wzmocnienia: 109g/m2), dwa zintegrowane organizery do przewodów i drenów oraz osłonę podpórek kończyn górnych (z mocowaniem samoprzylepnym) g) 1x serweta samoprzylepna o rozmiarze 75x90cm h) 1x serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) 150x180cm i) 2x taśma samoprzylepne z foli PE - 10x50cm j) 1x samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Materia³ obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawieraj¹ce nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. | Szt. | 50
5 | Sterylny zestaw Biodro pionowe z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 1g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa. 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa.) 5.1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 9.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. 10.1x samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia. Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz cztery naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min dwie naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | Szt . | 150
6 | Sterylny zestaw Staw biodrowy z myciem1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 1g/m/2) - owinięcie zestawu.2.3x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa 4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa. 5.1x serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 8.1x osłona ortopedyczna na kończynę 33x110 cm wykonana z laminatu 2- warstwowego. 10.2x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm 12.1x serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. 13.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. 14.1x serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/-1) g/m2 15.1x serweta operacyjna wzmocniona, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 477 ml/m2. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz cztery naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min dwie naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | Szt. | 300
7 | Sterylny zestaw do cesarskiego cięcia. Skład zestawu: a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) b) 4x ręcznik 30x40cm c) 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm d) 1x serweta dla noworodka 90x100cm e) 1x serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 x 335cm, wykonana z materiału 2-warstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2), posiadająca otwór w okolicach jamy brzusznej 27x33cm z oknem 14x20cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu. Serweta zintegrowana z torbą na płyny w rozm.80 x 84 cm (otoczoną sztywnikiem na całym obwodzie)z lejkiem. Oraz osłonami podpórek kończyn górnych. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawieraj¹ce nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | Szt. | 400
8 | Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze: 80 x 145cm, z folii polietylenowej, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, z obszarem wzmocnionym 75 x 90 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.83 g\m2. Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę wazności oraz dane producenta. | Szt. | 550
9 | Sterylna folia chirurgiczna poliuretanowa (grubość folii min. 0,048 mm), pokryta klejem poliakrylowym, elastyczna i łatwo przylegająca do skóry. Stanowiąca barierę dla bakterii, paroprzepuszczalna, oddychająca, przeźroczysta i nie odbijająca światła, nie zawierająca lateksu, kalafonii i jej pochodnych, z dwoma barwionymi paskami na brzegach o szerokości min.3,5 cm ułatwiającym aplikację. Pakowana pojedynczo. Folia w rozmiarach:
A | 20 x 30cm | Szt. | 360
B | 45 x 50cm | Szt. | 100
C | 55 x 80cm | Szt. | 400
10 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał musi spełniać wymagania normy PN EN 13795. Opakowanie musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę wazności oraz dane producenta. | Szt. | 500
11 | Sterylna serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego o wymiarach 75x80cm, wyposażona w samoprzylepny otwór 10x15cm położony centralnie, oraz taśmę samoprzylepną na krótszym boku serwety. Klej repozycjonowany umożliwiający swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP i folia PE) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety zawierające: nazwę producenta, LOT lub serię, indeks identyfikacyjny oraz datę ważności. | Szt. | 1600
12 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego. Skład zestawu: a) 1x serweta 100x80cm b) 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm c) 1x osłona na kończynę 33x55cm z laminatu 2-warstwowego o min. gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2) (wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa, z zewnątrz folia polietylenowa) d) 1x taśma samoprzylepna z foli PE 10x50cm e)2x ręcznik 30x40cm (Zamawiający dopuszcza jako osobną pozycję) Serweta główna 225x260cm z wycięciem "U" 10x100cm i dzieloną taśmą samoprzylepną wokół wycięcia. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym, umożliwiającym swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.Serweta wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | Szt. | 10
13 | Sterylny zestaw Artroskopia barku z myciem 1.1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura 80 g/m2 (+/- 1g/m/2) - owinięcie zestawu 2.2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm 3.1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na wypychanie sucho/mokro 160/142 kPa.4.1x fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura 35 g/m2, długość 170 cm ( +/- 5 cm ). Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa 40 g/m2. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Odporność na wypychanie sucho/mokro 155/144 kPa. 5.1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 6.1x narzędzie do mycia pola operacyjnego, długość 24,5 cm 7.1x miska okrągła niebieska 250 ml 8.6x kompresy gazowe z nitką RTG, 10x10 cm, 16-sto warstwowe, 17-sto nitkowe 9.1x osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z folii 33x55 cm 10.1x taśma foliowa samoprzylepna 10x50 cm 11.1x serweta chirurgiczna 2-warstwowa 150x180cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. 12.1x serweta operacyjna 260 cm x 225 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795:2019 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz cztery naklejki transferowe z nazwą zestawu, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT. min dwie naklejki posiadają kod kreskowy EAN a 2 kod QR. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | Szt . | 40
14 | Serweta sterylna 45 x 45 cm z otworem, pojedynczo pakowana | Szt. | 200
15 | Serweta sterylna do loży do cytostatyków, o wymiarach 45-50 x 60-75cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min.50 g/m2. | Szt. | 200
16 | Zestaw uniwersalny z fartuchami , skład -serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm; 2 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm; 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm; 1 taśma samoprzylepna 9x50cm;1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm; 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm; 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57 g/m2 (+/-1g/m2), spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200 ml/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania | Szt. | 350
17 | Zestaw do histeroskopii: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 120x140cm. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 g/m2 – 1szt. 2. Fartuch chirurgiczny Standard M-L, 120 cm – 1 szt 3. Fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm – 1 szt. Fartuchy – wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 188/170 kPa i odporność na przenikanie cieczy 36 cm H2O 4. Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 12-warstwowy – 10 szt 5. Serweta samoprzylepna 50x75cm – 1 szt t. 6. Serweta ginekologiczna z torbą na płyny 230x240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10x15cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57 g/m2, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m3 – 1 szt. | Szt . | 180
18 | Zestaw do porodu: 1. 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) 2. 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 3. 1 ręcznik 30 cm x 20 cm 4. 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 5. 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 6. 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE 7. 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92,5 cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę |  | 1200

## 13
13 | PAKIET
Przyrząd do aspiracji płynów
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Przyrząd do aspiracji płynu z butelek typu Mini spike, ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym gwarantującym jałowość (załączyć dokumentację o czasie stosowania), z odpowietrznikiem, z zatyczką zamykającą, z możliwością wielokrotnego pobierania lub inne o podobnym zastosowaniu | Szt. | 13000

## 14
14 | PAKIET
Siatki propylenowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2(+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar siatki 6x11 cm. |  | 180
2 | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m2(+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. Rozmiar siatki 8x15 cm. | szt. | 170
3 | Niewchłanialne, polipropylenowe siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 127 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,62 mm (+/- 10%); porowatość 77% (+/- 5%); wielkość porów 0,55 mm; bezbarwna nić o grubości 180 µm = 0,18mm. Rozmiar 15x15 cm | szt. | 35
4 | Niewchłanialne, polipropylenowe siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 127 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,62 mm (+/- 10%); porowatość 77% (+/- 5%); wielkość porów 0,55 mm; bezbarwna nić o grubości 180 µm = 0,18mm. Rozmiar 30x30 cm | szt. | 10
5 | Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 -4mm.Grubośćsiatki 0,55mm . Rozmiar 6 x 11 cm. | szt. | 5
6 | Siatki 2D Implantsdo naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 50g/m2i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. Wytrzymałość na rozerwanie 95 N. Sprzedawane w opakowaniu Tyvek, w pudełku kartonowym zabezpieczonym dodatkowo folią. Rozmiar 9 x 13 cm | szt. | 5
| Siatki 2D Implantsdo naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 50g/m2i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. Wytrzymałość na rozerwanie 95 N. Sprzedawane w opakowaniu Tyvek, w pudełku kartonowym zabezpieczonym dodatkowo folią. Rozmiar 15 x 15 cm | szt. | 1
7 | Siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznieo gramaturze 70 g/m2, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita –antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. Rozmiar 20 x 30 cm. | szt. | 1

## Arkusz16 (hidden)
| PAKIET XV | CANREOATE POTASSIUM
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!

## 15
15 | PAKIET
Żele
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Żel do USG, pakowany w opakowania od 0,5 litra | Op. | 500
2 | Żel zabezpieczający skórę przed oparzeniami i zapewniający prawidłowe przewodnictwo w trakcie kardiowersji i defibrylacji, opakowania ok.250ml | op. | 20

## 16
16 | PAKIET
Klipsy laparoskopowe
Do poniższego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu na czas trwania umowy min.po 2 klipsownice laparoskopowe do każdego rodzaju klipsów (cechy klipsownic: obrót końcówki o 360 stopni za pomocą jednego palca; oznakowanie-łatwa identyfikacja co do rozmiarów i rodzajów klipsów) kompatybilne z poniższym asortymentem; naprawy i serwisowanie pomp należy do Wykonawcy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Klipsy tytanowe
a | rozmiar ML op x 6 szt. | op. | 20
b | rozmiar L op x 6 szt. | op. | 10
2 | Klipsy polimerowe
a | rozmiar XL op x 6 szt. | op | 100
b | rozmiar L op x 6 szt. | op | 200
3 | Dzierżawa | Szt. | 8

## 17
17 | PAKIET
Szwy mechaniczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 21 mm, średnica wewnętrzna 14 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 18. | szt | 2
2 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm, średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18. | szt | 2
3 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 26 mm, średnica wewnętrzna 16 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 20. | szt | 2
4 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24. | szt | 20
5 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30. | szt | 15
6 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32. | szt | 2
7 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46. | szt | 5
8 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | szt | 5
9 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | szt | 15
10 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | szt | 10
11 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | szt | 30
12 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 15
13 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 20
14 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 20
15 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 20
16 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 50
17 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 50
18 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 25
19 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 25
20 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 2
21 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 2
22 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 4
23 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt | 4

## 18
18 | PAKIET
Części zużywalne do strzykawki automatycznej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Strzykawka/wkład kompatybilny z pompą Nemoto, o pojemności 200 ml, złącze spiralne niskiego cisnienia, o dł.150 cm,szybkie złącze J | Szt. | 2050
2 | Dren łączący pompę automatyczną z wenflonem – Spiral Tube do Automatycznej strzykawki (dł. 150 cm) kompatybilny z poz. nr 1 | Szt. | 2000

## 19
19 | PAKIET
Materiały do poradni gastroskopowej I
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Igła do ostrzyk. 2,3 mm 7FR/2300 mm; jednorazowe | Szt. | 40
2 | Igła do ostrzyk. 2,4 mm 7FR/2300 mm; jednorazowe | Szt. | 60
3 | Jednorazowa igła do ostrzyk.,osłonka 1,8 mm 180 cm, śr.0,5 mm, dł.4 mm | Szt. | 5
4 | Jednorazowa igła do ostrzyk.,osłonka 2,3 mm 160 cm, śr.0,7 mm, dł.6 mm |  | 5
5 | Ustnik do gastroskopii
a | jednorazowy z gumką dla dorosłych | Szt. | 1300
b | jednorazowy dla dzieci | Szt. | 5
6 | Siatka foliowa do wyciągania ciał obcych, 35 mm, 230 cm | szt. | 5
7 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6-gumkowy | Szt. | 10
8 | Sfinkterotom jednorazowy (papilon), trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł.cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8 mm, dł.noska ok.6 mm, dla kanału o śr.min.2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035'' | Szt. | 100
9 | Sfinkterotom jednorazowy z nożem igłowym (papilotom igłowy), dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu 6 mm, średica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Akceptujący prowadnik 0,035'' | Szt. | 25
10 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy, do której pompuje balon. Średnice balonu: 9 mm, 13 mm, 16 mmm; śr.cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200 cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035''. | Szt. | 25
11 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, skłądający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5 Fr Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | Szt. | 25
12 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, skłądający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 10 Fr Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | Szt. | 40
13 | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego uzytku, 75 x 90 cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia. | Szt. | 60
14 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr.8,5 Fr. Długości: 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego. | Szt. | 10
15 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr.10 Fr. Długości: 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego. | Szt. | 20
16 | Stent żółciowy,samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Śr.10 mm dł.stentów: 60 mm; 80 mm. . Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180 cm, śr.9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max.0,035''. | Szt. | 3
17 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagieta 5 cm, średnica 0,035'', długość 450 cm. | Szt. | 65
18 | Zatyczka kanału biopsyjnego | Szt. | 20

## 20
20 | PAKIET
Siatki i taśmy ginekologiczne, worek do laparoskopii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia przedniej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania siatki.(5, 6, 7 cm) | Szt. | 2
2 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej ściany pochwy składający się z siatki makroporowatej, monofilamentowej, polipropylenowej, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, porowatości 80%, w zestawie jednorazowe narzędzia do zakładania siatki. | Szt. | 2
3 | Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, taśma bez koszulki, makroporowata, monofilamentowa, polipropylenowa, o grubości nici 120 um, wadze 63g/m2, szerokość taśmy 12mm, długość 500mm i porowatości 80% w zestawie dwa jednorazowe narzędzia o kształcie helikalnym do zakładania taśmy drogą przezzasłonową. | Szt. | 5
4 | Worek do laparoskopii Quantity 200 ml | Szt. | 100

## 21
21 | PAKIET
Infuzja płynów i leków 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Strzykawki jednorazowe, dwuczęściowe, jałowe, pakowane pojedynczo w opakowanie folia/papier,końcówka wtykowa luer, niezmywalna skala co 0,1 ml dla poj.2 ml; co 0,2 ml dla poj.5 ml; co 0,5 ml dla poj. 10 ml; co 1 ml dla poj. 20 ml, na cylindrze umieszczona nazwa producenta, op.a 100 szt
A | 2 ml z możliwością wypełnienia do większej objętości | op. | 660
B | 5 ml z możliwością wypełnienia do większej objętości | op. | 710
C | 10 ml z możliwością wypełnienia do większej objętości | op. | 700
D | 20 ml z możliwością wypełnienia do większej objętości | op. | 730
2 | Rozgałęziacze:
A | Pojedyncze, trójdrożne kraniki do terapii dożylnej, wykonany z poliamidu, z zaworem odcinającym, kurek obrotowy 360 stopni, wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar przy krótkotrwałym stosowaniu, pakowane pojedynczo, jałowe- sterylizowane | Szt. | 1800
B | Pojedyncze, trójdrożne kraniki do terapii dożylnej, wykonany z poliamidu, z zaworem odcinającym, kurek obrotowy 360 stopni, wytrzymałość na ciśnienie do 4 bar przy krótkotrwałym stosowaniu, zespolone z przedłużaczem o długości 20-25cm , pakowane pojedynczo, jałowe- sterylizowany; z dodatkowym portem na górze kranika lub bez. | Szt. | 1550
3 | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, z odpowietrznikiem zawierającym filtr antybakteryjny, z precyzyjnym zaciskiem rolkowym, ,jałowe, do pompy kroplówkowej Braun Infusomat Space typ 8713050 r.prod.2015 | Szt. | 1600
4 | Exadropy – aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych, ze scalonym regulatorem przepływu od 0 do 250 ml, długość drenu wlewu kroplowego około 150 cm, jałowe | Szt. | 2400
5 | Exadropy – regulator przepływu bez aparatu do przetoczeń ze skalą w kształcie koła z regulacją od 0 do 250 ml z drenem o długości 55 cm | Szt. | 200
6 | Rampa 5-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Rampa z przedłużaczem o długości 180cm zakończonym kranikiem trójdrożnym z łącznikiem rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania drenu. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z biała podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | Szt. | 100
7 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu materiału o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Rampa z przedłużaczem o długości 180cm zakończonym kranikiem trójdrożnym z łącznikiem rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania drenu. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z biała podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | Szt. | 100
8 | Uchwyt do mocowania ramp kranikowych i skali do pomiaru OCŻ, możliwość mocowania pionowa i pozioma,możliwość sterylizacji w autoklawie | Szt. | 2
9 | System wielodrożny stosowany w terapii infuzyjnej i do monitorowania, umieszczany na rampie (5 drożny), z przedłużaczem do pomp infuzyjnych ok.150 cm wykonany z poliamidu odpornego na działanie toksycznych leków | szt | 150
10 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy do leków światłoczułych. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa – górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej, przezroczyste zakończenie Luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99. | Szt. | 1200
11 | Strzykawki do pomp infuzyjnych, jałowe, jednorazowego użytku, z centryczną, wkręcaną końcówką luer – lock, o objętości 50/60 ml, dobrze czytelną, niezmywalną skalą, o podziałce co 1 ml, z gumowym tłokiem, o podwójnym uszczelnieniu, umożliwiającym gładki przesuw, bez igły
a | do pomp Bbraun typ 8713030 rok prod.2015 | Szt. | 5800
b | do substancji światłoczułych, do pomp Bbraun typ 8713030 rok prod.2016 | Szt. | 660

## 22
22 | PAKIET
Testy ureazowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori ( na wycinki) suche lub mokre | zestaw | 900

## Arkusz26 (hidden)
| PAKIET XXV | ŻYWIENIE POZAJELITOWE II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Arkusz27 (hidden)
| PAKIET XXVI | ŻYWIENIE I
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7

## 23
23 | PAKIET
Przygotowanie pola operacyjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Strzygarka chirurgiczna akumulatorowa + ładowarka, bezprzewodowa, z wymiennymi ostrzami, ergonomiczny korpus, wodoszczelna, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie. Ładowarka bezdotykowo-indukcyjna z możliwością wielokrotnego ładowania, z diodami sygnalizującymi naładowanie i rozładowanie, skuteczna w usuwaniu owłosienia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, z możliwością demontażu do dokładnej dezynfekcji, z możliwością ustawienia na blacie. | Szt. | 3
2 | Ostrza do strzygarki jednorazowego użytku, uniwersalne, pakowane pojedynczo, wsuwane na głowicę strzygarki , o szerokości cięcia około 31,5 mm, data ważności na każdym opakowaniu, opakowanie jednostkowe umozliwiajace otwarcie w sposób aseptyczny, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.Pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 1300

## 24
24 | PAKIET
Żele nawilżające
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Sterylny żel nawilżający, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy, bezbarwny, nie powodujący podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych oraz zabiegów endoskopowych, pakowany pojedynczo w saszetki,
a | ok.3 g | Szt. | 1000
b | ok.5 g | Szt. | 2500
2 | Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignocainą zapewniający optymalne smarowanie, skład chemiczny żelu podany na sterylnej strzykawce, pakowany pojedynczo, op. ok 6 g | Szt. | 600

## 25
25 | PAKIET
Elektroda do czasowej stymulacji serca
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca ( 7F-7, 5F ) | Szt. | 25

## 26
26 | PAKIET
Maski twarzowe, krtaniowe z kanałem gastrycznym, czujnik do pulsoksymetru - neonatologia
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Jednorazowa maska twarzowa typu CLASSIC STAR do wentylacji nieinwazyjnej (NV) ze standardowym połączeniem kolankowym (SE). Maskę stosuje się jako wyposażenie dodatkowe respiratorów wyposażonych w odpowiednie alarmy i systemy bezpieczeństwa na wypadek awarii, przeznaczonych do wentylacji w trybie CPAP lub ciśnieniem dodatnim, w celu leczenia niewydolności oddechowej, do stosowania u pacjentów dorosłych, w rozmiarach:
A | S | szt | 2
B | M | szt | 2
C | L | szt | 2
2 | Maski twarzowe silikonowe anestezjologiczne niemowlęce, wielokrotnego użytku
A | Nr0 | Szt. | 2
B | Nr1 | Szt. | 30
3 | Jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny; umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 10Fr, 12F i 14F; zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu; sterylny,pakowany pojedynczo Rozmiar 1-5
a | Rozmiar 1-2,5 | szt | 10
b | Rozmiar 3-5 | szt | 70
4 | Czujnik Masimo RD SET Neo, <3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych , czujnik typu L z płaskim kablem o dł 14,5 cm, pakowne folia papier, op x 20 szt | op | 9

## 27
27 | PAKIET
Materiały zużywalne do VAPOTHERM
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów, zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową | szt | 5
2 | Kaniula donosowa
a | dla wcześniaków fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 5
b | noworodkowa fi 1,5 mm, przepływ max.8 l/min | szt | 5
c | niemowlęca fi 1,9 mm, przepływ max.8l/min | szt | 5
d | pojedyncza fi 1,5 mm, przepływ max.8l/min | szt | 5
3 | Układ pacjenta jednorazowy do niskich przepływów | szt | 5

## 28
28 | PAKIET
Fartuch endoskopowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny (endoskopowy)XXL wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylniej z włókniny typu SMS, obszerny szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej ; Średnica klatki piersiowej: min. 162 cm; Długość rękawa: min. 62 cm Całkowita długość: min. 150 cm; Długość mankietu: min. 8cm | szt. | 3000

## 29
29 | PAKIET
Koreczki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Koreczki Luer – lock zabezpieczające systemy infuzji dożylnej, pakowane pojedynczo, sterylne x 100 szt. | op. | 540
2 | Koreczek z końcówką umożliwiający szczelne zamknięcie strzykawki, sterylny, pakowany pojedynczo, op x 100 szt | op. | 110

## 30
30 | PAKIET
Zestawy do przetaczania
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu, długości min.60 mm, wolną od PCV, dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umozliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi | Szt. | 52700
2 | Aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu (rozwiazanie AirStop), długości min.60 mm, wolną od PCV, dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umozliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi | szt | 21100
3 | Aparaty do przetaczania krwi i preparatów krwi – jałowe,wolne od PCV, zawierające: 1.kolec bez odpowietrznika 2.specjalne umiejscowienie filtru, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza 3.precyzyjny regulator przepływu 4.dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów | Szt. | 4500

## Arkusz36 (hidden)
| PAKIET XXXV | OSŁONKA DO GŁOWIC USG
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1

## Arkusz37 (hidden)
| PAKIET XXXVI | HIV
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Arkusz38 (hidden)
| PAKIET XXXVII | ANIDULAFUNGIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Anidulafungin | 100 mg x 1 fiol. | 3 | 1659 | 4977 |  |  | 1379.32
4977

## 31
31 | PAKIET
Wentylacja
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, sterylna, jednorazowa. Rozmiar:
a | 7.5 | Szt. | 2
b | 8 | Szt. | 2
c | 8.5 | Szt. | 2
d | 9 | Szt. | 2
e | 9.5 | Szt. | 2
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym „Profile”, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta, z niebieską linią widoczną w Rtg. Posiadająca elastyczny mandryn, kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej oraz balonik kontrolny (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki i rodzaju mankietu, posiadający zawór samouszczelniający z kapturkiem, łącznik 15 mm i tasiemkę do mocowania. Sterylna, w sztywnym opakowaniu typu blister. rozmiary: 7, 7.5, 8, 9, 10
a | 7 | Szt. | 2
b | 7.5 | Szt. | 2
c | 8 | Szt. | 2
d | 9 | Szt. | 2
e | 10 | Szt. | 2
3 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiar:
a | 7 | Szt. | 3
b | 7.5 | Szt. | 3
c | 8 | Szt. | 3
d | 8.5 | Szt. | 3
4 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiar:
a | 6 | Szt. | 2
b | 7 | Szt. | 2
c | 8 | Szt. | 10
d | 9 | Szt. | 2
e | 10 | Szt. | 2
5 | Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus,przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki,poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem nagłośni, informacja o rozmiarze w przedziale wagowym pacjenta i nazwa producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiar:
a | 2 | Szt. | 1
b | 2.5 | Szt. | 1
c | 3 | Szt. | 1
d | 4 | Szt. | 1
e | 5 | Szt. | 1
6 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar:
a | 7 | Szt. | 1
b | 8 | Szt. | 25
c | 9 | Szt. | 10
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H2O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7g, zatrzaskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, na 24h, sterylny. | Szt. | 2
8 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego. Rozmiar:
a | 9 ch | op. | 1
b | 12 ch | op. | 1
9 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | Szt. | 5

## 32
32 | PAKIET
Pojemniki na skażone igły i strzykawki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Pojemniki na skażone igły i strzykawki z możliwością jednorazowego szczelnego zamknięcia
a | Tekturowe o pojemności 4l-5l | Szt. | 1200
b | Tekturowe o pojemności 10l | Szt. | 200
c | Plastikowe o pojemności 0,5l | Szt | 2700
d | Plastikowe o pojemności 1l , okrągłe o średnicy ok.10 cm | Szt. | 4500
e | Plastikowe o pojemności ok. 2-2,5 l, wys. 22 cm, srednica 12 cm – do igieł specjalistycznych długich | Szt. | 1700
f | Plastikowe o pojemności 5l | Szt. | 210
g | Plastikowe o pojemności 10l | Szt. | 350

## 33
33 | PAKIET
Zestaw do odsysania
Zamknięty, jednorazowy system do odsysania. Wkład jednorazowy posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem – automatyczne oddcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, posiada zinegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa porty: pacjent i próżnia. Bez dodatkowych otworów, w celu wyeliminowania ryzyka rozszczelnienia wkładu. Obecnie zamawiający używa pojemników wielorazowych firmy VacSax Euro-Anglia. W przypadku zaproponowania wkładów niepasujących do w/w pojemników Wykonawca wyposaży w pojemniki wielorazowe w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje wyposażenia w mocowniki szynowe, uchwyty, wsporniki, pozwalające na właściwe umocowanie pojemników wielorazowych do kolumn, ssaków elektrycznych, łóżek, zapewniających bezpieczne odsysanie, a także uchwyty do mocowania drenów ssących.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Pojemniki – wielorazowego użytku, kompatybilne z jednorazowymi wkładami do ssania o poj.
A | 1l | szt | 15
B | 2l | szt | 10
C | 3l | szt | 10
2 | Wkłady kompatybilne z poz.1
a | wkłady o pojemności 3000 ml | szt | 1550
b | wkłady o pojemności 2000 ml | szt | 1300
c | wkłady o pojemności 1000 ml | szt | 500
3 | Dren łączący, przezroczysty min.dł.2,1 m, średnica wewnętrzna 5,6 mm, z jedną rozszerzoną przezroczystą końcówką i drugą z łącznikiem do kontroli siły ssania, sterylne | Szt. | 1350
4 | Dren balonowy, średnica wewnętrzna 6mm, długość 25m, poszerzenia przekroju w odstępach co 90cm | Szt. | 2
5 | Urządzenie służące do zbierania wody z podłogi podczas zabiegów np. artroskopowych, do podłączenia do standardowego ssaka pracującego pod ciśnieniem 300mm Hg. Mobile,. Wydajność ok. 700 ml/min | Szt | 3
6 | Dren łączący, przezroczysty ok dł.2,1 m, o średnicy wewnętrznej 7,0-7,2 mm, z jedną rozszerzoną końcówką stożkową i drugą z wyjmowanym łącznikiem do kontroli siły ssania, sterylny (dostosowany do zamkniętego układu oddechowego 72 h) | Szt | 210

## 34
34 | PAKIET
Paski do glukometrów
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Paski testowe do glukometru GLUCODR.AUTO, bądź do 20 glukometrów przekazanych szpitalowi wraz z paskami (przekazane glukometry winny posiadać funkcję automatycznego kodowania po włożeniu paska testowego do portu glukometru); zakres pomiarowy: 10-900 mg/dL
A | Paski - opakowanie x 50 szt. | op | 400
2 | Płyn kontrolny do Glukometru ok.10 ml | op. | 2

## 35
35 | PAKIET
Materiały pielęgnacyjne 2 – podkłady
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Podkłady włókninowe szer.50-53 cm, w rolkach po min. 50m | Rolka | 750
2 | Podkłady papierowe szer.50-53 cm, w rolkach po min. 50m | Rolka | 400
3 | Podkłady fliselinowo-foliowe bądź celulozowo-foliowy szer.60cm, w rolkach po 50m | Rolka | 975
4 | Pościel jednorazowego użytku z włókniny PP, 3-częściowa : poszwa o wymiarach min. 140 x 200, poduszka min. 70 x 80 i prześcieradło min.130 x 210 | komplet | 1900
5 | Prześcieradło nieprzemakalne z chłonnego laminatu, jednorazowe, wielowarstwowe min.5- warstw, o wymiarze min. 80 x 210 cm; należy dostarczyć 2 próbki | Szt. | 21700
6 | Podkład nieprzemakalny z chłonnego laminatu, jednorazowy, o wymiarze min. 70 x 120 cm; należy dostarczyć 2 próbki | Szt. | 1050
7 | Uniwersalny fartuch foliowy, przedni wykonany z grubej folii białej, chroniący przed zanieczyszczeniem rozmiar XL (dł.ok150 cm, szer.ok 90 cm) – Zamawiający nie dopuszcza węższych | Szt. | 6900
8 | Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny (PES/Wiskoza) o łącznej gramaturze min. 300-350 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku). Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego. | Szt. | 600
9 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, pełnobarierowa,odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wiązana na troki, spełniająca normę PN-EN 14683 Typ IIR, oznakowane znakiem CE | Szt. | 10000

## 36
36 | PAKIET
Wkładki douszne do termometru Theromoscan PRO 6000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Wkładki douszne – kapturki higieniczne do termometru dousznego Theromoscan PRO 6000 firmy Braun (ref 901054) | szt | 1600

## 37
37 | PAKIET
Worki stomijne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Worek otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 10 mm do przycięcia 55/70 mm (wys.x szer) | Szt. | 120
2 | Worek otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 10 mm do przycięcia 70/90 mm (wys.x szer) | Szt. | 150
3 | Worek do stomii wklęsłej z wypukłością w płytce 6 mm, otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 15-46 mm (do przycięcia) | Szt. | 30
4 | Worek urostomijny z hydrokoloidową płytką o wypukłości 3 mm, przezroczysty, średnica otworu 12-46 mm (do przycięcia) | Szt. | 50
5 | Worek do ileostomii, otwarty w systemie 1 -częściowym, przezroczysty, rozmiar regular, średnica otworu 15-60 mm (do przycięcia) | Szt. | 400
6 | Worek do ileostomii, otwarty w systemie 1 -częściowym, przezroczysty, rozmiar maxi, średnica otworu 15-60 mm (do przycięcia) | Szt. | 200

## 38
38 | PAKIET
Rękawy
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Rękaw papierowo-foliowy o gramaturze 60-70 g/m2, wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim, piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in..informacje o rozmiarze, serii i dacie ważności, spełniający normy ISO 11 607-1 oraz EN 868-2,3,5; znak CE na opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, wymiar ok.
A | 7,5 cm x 200 m | Rolka | 10
B | 10 cm x 200 m | Rolka | 15
C | 15 cm x 200 m | Rolka | 10
D | 20 cm x 200 m | Rolka | 20
E | 25 cm x 200 m | Rolka | 15
F | 30 cm x 200 m | Rolka | 5
G | 38-40 cm x 200 m | Rolka | 5
2 | Rękaw papierowo-foliowy o gramaturze 70 g/m2 z fałdą, wskaźniki sterylizacji S/EO/F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią; informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizaci w języku polskim, piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etylietą produktu zawierającą m.in..informacje o rozmiarze, serii i dacie ważności, spełniający normy ISO 11 607-1 oraz EN 868-2,3,5; znak CE na opakowaniu zbiorczym, napisy w języku polskim, wymiar
A | 7,5 cm x 100 m | Szt. | 1
B | 10 cm x 100 m | Szt. | 15
C | 15 cm x 100 m | Szt. | 5
D | 20 cm x 100 m | Szt. | 10
E | 25 cm x 100 m | Szt. | 20
F | 30 cm x 100 m | Szt. | 10
G | 38-40 cm x 100 m | Szt. | 3
3 | Torebki włókninowo-foliowe 48 x 64 cm lub 49 x 64 cm | Szt. | 250
4 | Papier krepowany odporny na przetarcie arkusze 120 x 120 cm w dwóch kolorach /zielony i biały lub niebieski i biały/ pakowany naprzemiennie, utrzymujący sterylność do 180 dni (potwierdzone certyfikatem) | Szt. | 5700

## 39
39 | PAKIET
Podkłady
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Podkłady ginekologiczne niejałowe 34 cm x 9 cm op.a 10 szt | Op. | 5200
2 | Podkłady ginekologiczne jałowe 34 cm x 9 cm op. 10 szt, strylizowane parą wodną, tlenkiem etylenu lub metodą radiacyjną | Op. | 1700
3 | Podkład higieniczny 60 x 90 cm, włókninowo-foliowy z warstwą chłonną | Szt. | 8300

## 40
40 | PAKIET
Tlenoterapia
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Cewniki do podawania tlenu przez nos:
A | dla dorosłych wykonane z medycznego PCV z bardzo miękkimi regulowanymi końcówkami lub wyprofilowanymi i bardzo miękką częścią nosową o rozpiętości między noskami w granicach 11-12 mm, wysokość nosków 15 mm, mikrobiologicznie czyste lub sterylne | szt. | 2000
B | Pediatryczne , wykonane z PCV z wężykiem od 1,5 – 2,3m; dren zakończony łącznikiem stożkowym do połączenia z aparaturą, pakowane jednostkowo, mikrobiologicznie czyste lub sterylne | szt. | 5
C | dla noworodków, wykonane z miękkiego PCV z wężykiem od 1,5 – 2,3m; dren zakończony łącznikiem stożkowym do połączenia z aparaturą, pakowane jednostkowo, mikrobiologicznie czyste lub sterylne | szt. | 15
D | dla dorosłych wykonane z medycznego PCV z bardzo miękkimi regulowanymi końcówkami lub wyprofilowanymi i bardzo miękką częścią nosową o rozpiętości między noskami w granicach 11-12 mm, wysokość nosków 15 mm, mikrobiologicznie czyste lub sterylne; długość drenu ok.5 m | szt. | 5
2 | Zestaw do nebulizacji; nebulizator lekowy – lekki z tworzywa spełniającego normy CE, jednorazowy z ustnikiem i drenem łączącym kompatybilnym z reduktorem tlenu medycznego, zakończonym złączem z żeńskim gwintem
A | Dla dorosłych z ustnikiem | Szt. | 20
B | Dla dorosłych z maską | Szt. | 1400
C | Dla dzieci z maską | Szt. | 550
3 | Maski tlenowe z drenem, z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające duże otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie, pakowane pojedynczo w rozmiarach:
A | mała dla dorosłych | Szt | 80
B | średnia dla dorosłych | Szt | 330
C | duża dla dorosłych | Szt | 2900
4 | Maski tlenowe dla dorosłych z gumką mocującą , dobrze przylegające do twarzy, zawierające duże otwory ułatwiające wydech, o wysokiej koncentracji tlenu, z rezerwuarem | Szt. | 680
5 | Maski tlenowe dla niemowląt, z drenem, z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające duże otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie, pakowane pojedynczo | Szt. | 40

## 41
41 | PAKIET
Żel do EEG
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Żel do EEG a 500 ml o odpowiedniej lepkości zapewniającej dobrą przyczepność tak, aby żel nie spływał podczas badania. | szt. | 20
2 | Plastikowa końcówka do strzykawki | szt | 1

## 42
42 | PAKIET
Neoflony
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków 0,7 x 19mm , wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) bez portu bocznego, ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o przepływie 13ml/min, pakowana w opakowanie niezawierające celulozy zapobiegające mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu. | Szt. | 990
2 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków 0,6 x 19mm, wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) bez portu bocznego, ze zdejmowanym dodatkowym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o przepływie 13ml/min, pakowana w opakowanie niezawierające celulozy zapobiegające mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu. | Szt. | 1800
3 | Kaniula w rozmiarze 24G, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z załączonymi opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, w systemie zamkniętym, drenik z klemą zamykającą połączony bezpośrednio z kaniulą zakończony konektorem typu Y, konektor typu Y zakończony łącznikiem bezigłowym (membrana split septum osadzona na przezroczystym konektorze) oraz filtrem odpowietrzającym wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem. Koniec igły posiada otwór wykonany w technologii InstalFlash, sygnalizujący wejście do naczynia. Kaniula posiada minimum 5 pasków radiocieniujących. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczająca przed utratą jałowości. | Szt. | 75

## 43
43 | PAKIET
Infuzja płynów i leków 3
Wszystkie venflony muszą pochodzić o jednego producenta w celu zachowania jakości produktu
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Igły jednorazowe ze szlifem długościętym LB/BL poniżej kąta 45 stopni, typ luer-lock, z bardzo gładką powierzchnią, jałowe, opakowanie typu blister napisy w j.polskim na pojedynczych opakowaniach, w kolorze konektora odpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiązującymi normami ISO, w op.po 100 szt.
A | Rozmiar 0,4 x 19 | op. | 7
B | Rozmiar 0,5 x 25 | op. | 70
| 0,5 x 40 |  | 25
C | Rozmiar 0,6 x 30 | op. | 56
D | Rozmiar 0,7 x 30 | op. | 7
| 0,7 x 40 |  | 45
E | Rozmiar 0,8 x 40 | op. | 315
F | Rozmiar 0,9 x 40 | op. | 130
G | Rozmiar 1,1 x 40 | op. | 160
H | Rozmiar 1,2 x 40 | op. | 1200
I | Rozmiar 1,6 x 40 | op. | 20
2 | Strzykawka TBC – tuberkulinówka: strzykawka z igłą 0,45 x 12-13 mm , gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem dający gładki przesuw, wtykowa końcówka, minimalna objętość zalegania, zabezpieczenie przed wysuwaniem tłoka, tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy, jałowa; strzykawka bez wtopionej igły | Szt. | 3800
3 | Strzykawki precyzyjne, jednorazowe do podawania insuliny o pojemności 1 ml, z załączoną igłą o rozmiarze 0,40-0,45 x 13 mm, dobrze czytelną niezmywalną skalą, końcówką luer, wtykową, centryczną, bez martwej przestrzeni, z zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka, jałowe | Szt. | 2400
4 | Igły typu NOVO FINE do wstrzykiwaczy do podawania insuliny, igły sterylne, jednorazowe, z trójpłaszczyznowym ostrzem, powlekane silikonem; kolorowa osłonka igły odpowiadająca rozmiarowi; w rozmiarze
A | 30G(0,30 x 8 mm) | Szt. | 10850
5 | Kaniula do wlewów dożylnych z min. dwoma paskami radiacyjnymi zatopionymi w cewniku, z portem bocznym samo zamykającym się koreczkiem ze skróconą nazwą producenta, korek w kolorze rozmiaru igły; z powłoką teflonową, z hydrofobowym filtrem, jałowe, przeznaczone dla dorosłych, w pojedynczych opakowaniach.
A | Rozmiar 0,7 (24G) | Szt. | 2800
B | Rozmiar 0,8-0,9 (22G) | Szt. | 8000
C | Rozmiar 1,0-1,1 (20G) | Szt. | 15000
D | Rozmiar 1,2-1,3 (18G) | Szt. | 3100
E | Rozmiar 1,4-1,5 (17G) | Szt. | 40
F | Rozmiar 1,7 (16G) | Szt. | 180
G | Rozmiar 2,0 (14G) lub 2,1 (14G) | Szt. | 200
6 | Kaniula bezpieczna do wlewów dożylnych z min. dwoma paskami radiacyjnymi zatopionymi w cewniku,z portem bocznym samo zamykającym się koreczkiem ze skróconą nazwą producenta, korek w kolorze rozmiaru igły; z powłoką teflonową, z hydrofobowym filtrem, jałowe, przeznaczone dla dorosłych, z zabezpieczeniem plastikowym przeciw zakłuciu w kolorze rozmiaru venflonu, pakowane pojedynczo
A | 24 G | Szt. | 450
B | 22 G | Szt. | 7000
C | 20 G | Szt. | 13000
D | 18 G | Szt. | 2700
E | 17 G | Szt. | 100
F | 16 G | Szt. | 50
7 | Igła jednorazowa typu „motylek”: Zestaw infuzyjny: igła zespolona z przedłużaczem o długości 10-30 cm, w pojedynczych opakowaniach, jałowa. Rozmiar 0,5 – 1,2 | Szt. | 50

## 44
44 | PAKIET
Zestaw do pomiaru ciśnienia (końcówka typu BD)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw jednorazowy do pomiaru ciśnienia z przetwornikiem dostosowanym do aparatu do znieczulania typ FABIUS TIRO DREGER MEDICAL (rok prok 2013), pojedynczy, do monitora DELTA INFINITY | szt. | 3
2 | Zestaw jednorazowy do pomiaru ciśnienia z przetwornikiem - kompatybilne z kablem końcówka typu BD
A | Pojedynczy | Szt. | 75
B | Podwójny | Szt. | 10

## 45
45 | PAKIET
Zestaw do pomiaru ciśnienia (końcówka typu UTAH)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw jednorazowy do pomiaru ciśnienia z przetwornikiem dostosowanym do aparatu do znieczulania typ FABIUS TIRO DREGER MEDICAL (rok prok 2013), pojedynczy, do monitora DELTA INFINITY | szt. | 2
2 | Zestaw jednorazowy do pomiaru ciśnienia z przetwornikiem - kompatybilne z kablem końcówka typu Utah
A | Pojedynczy | Szt. | 20
B | Podwójny | Szt. | 10

## 46
46 | PAKIET
Cewniki Foleya
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Cewnik Foleya wykonany z lateksu z powłoką silikonową (silikonowany), sterylny, podwójnie opakowany, o pojemności balonu 5-15 ml, w przypadku romiar.Ch6, Ch8 poj 3-5 ml, z 2 otworami bocznymi przed /lub za balonem; o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 10 dni, do oferty należy dostarczyć informację o czasie utrzymania cewnika w ciele pacjenta
A | Ch 6 | Szt. | 2
B | Ch 8 | Szt. | 20
C | Ch 12 | Szt. | 30
D | Ch 14 | Szt. | 100
E | Ch 16 | Szt. | 1400
F | Ch 18 | Szt. | 2500
G | Ch 20 | Szt. | 350
H | Ch 22 | Szt. | 140
I | Ch 24 | Szt. | 70
2 | Cewnik Foley'a silikonowany, trójdrożny z możliwością płukania pęcherza; o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 10 dni, do oferty należy dostarczyć informację o czasie utrzymania cewnika w ciele pacjenta, w rozmiarze:
| 14 |  | 5
| 16 |  | 5
| 18 | Szt | 20
A | 20 | szt. | 15
B | 22 | szt. | 15
3 | Cewnik Foley'a silikonowy, o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 30 dni, do oferty należy dostarczyć informację o czasie utrzymania cewnika w ciele pacjenta; w rozmiarze
A | 14 | szt. | 25
B | 16 | szt. | 250
C | 18 | szt. | 330
D | 20 | szt. | 80
| 22 | Szt | 10
4 | Cewnik Tiemanna – nieprzywierający, zamrożony
A | CH10 | Szt. | 25
B | CH12 | Szt. | 20
C | CH14 | Szt. | 20
D | CH16 | Szt. | 15
E | CH18 | Szt. | 20
5 | Cewnik Couvailera
A | CH20 | Szt | 3
B | CH22 | Szt | 3
6 | Worki do moczu, poj. 2 l , z możliwością utrzymania minimum 3 dni, do oferty należy dostarczyć informację o czasie stosowania worka | Szt. | 11075
7 | Woreczki do moczu dla noworodków i niemowląt,dla dziewczynki; z powierzchnią klejącą do ciała z wysoką, jednolitą przylepnością, bez dodatkowego uszczelniania, bez gąbki wokół otworu | Szt. | 1005
8 | Cewnik Nelatona, wykonane z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona
A | Ch 16 | Szt. | 15
B | Ch 18 | Szt. | 3
9 | Cewnik Nelatona do cewnikowania noworodków z miękkiego, elastycznego materiału, zakończony półkoliście, jałowy, jednorazowy; w rozmiarach
A | F 4-5 | Szt | 110
B | F 6-5 | Szt | 145
10 | Wieszaki plastikowe do mocowania worków na mocz i odprowadzających treść żołądkową, sztywne, z podwójnym uchwytem w kształcie litery T | Szt. | 1500
11 | Cewnik Foley'a silikonowy, o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 90 dni, do oferty należy dostarczyć informację o czasie utrzymania cewnika w ciele pacjenta; w rozmiarze
a | 18ch | szt | 5

## Arkusz56 (hidden)
| PAKIET LV | PŁYNY II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 47
47 | PAKIET
Testy kontroli mycia maszynowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Test do sprawdzania skuteczności procesu mycia oraz efektywności działania stosowanych detergentów w myjni-dezynfektorze typu AT-OS serii AWD-655 Wskaźnik kontrolny z czścią służącą do umocowania danego wskaźnika, do półki kosza wsadowego. Odczyt wyniku kontroli mycia w czterech płaszczyznach. Dany test powinie byæ bezpieczny dla użytkownika.Test codziennej kontroli zgodnie z ISO 15883. Rozmiar 7 cm x 2,5 cm | Szt. | 1600
2 | Test do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze typu AT-OS serii AWD-655. Do kontroli dezynfekcji o zakresie parametrów – 93 stopnie C, czas 10 minut. Wskaźnik z umieszczoną na nim substancja testowa, która po procesie kontrolnym wyraźnie zmienia kolor. Pozwala to na łatwą i pewną weryfikację poprawności przeprowadzonego procesu dezynfekcji termicznej. Test codziennej kontroli zgodnie z normą PN EN ISO 15883. | Szt. | 21400
3 | Test do szybkiej kontroli, który w łatwy sposób pozwoli monitorować stopień zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych po wykonanym manualnym myciu i dezynfekcji. Pozwala natychmiastowo sprawdzić i wykryć ewentualne pozostałości protein. Wynik w czasie do 10 minut, z łatwą interpretacją. | Szt. | 30

## 48
48 | PAKIET
Wentylacja i tlenoterapia 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Filtry oddechowe do krótko i długotrwałej wentylacji
A | Filtry oddechowe przeciwbakteryjne do krótkotrwałej wentylacji dla dorosłych, nisko lub średniooporowe z przestrzenią martwą nie przekraczającą 100ml z portem do pomiaru stężenia CO2, mikrobiologicznie czyste; filtr elektrostatyczny; zakres objętości oddechowej: 150-1200ml; masa nie większa niż 35g; wyraźnie oznakowane; różniące się od poz.B | Szt. | 2400
B | Filtry oddechowe bakteryjno-wirusostatyczne do długotrwałej wentylacji dla dorosłych ze zwiększoną wydajnością zatrzymywania ciepła i wilgoci; elektrostatyczne, hydrofobowe, z odrębną warstwą nawilżania, nisko lub średnio oporowe, z przestrzenią martwą max.57ml, z portem do pomiaru stężenia CO2, mikrobiologicznie czyste; masa nie przekraczająca 31g; zakres objętości oddechowej 150-1200ml; wyraźnie oznakowane; różniące się od poz.A | Szt. | 3260
2 | Łącznik karbowany na rurkę intubacyjną lub tracheostomijną do terapii respiratorem, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii., wykonany z miękkiego PCV, jałowy, kompatybilny z poz.1 | Szt. | 2500

## 49
49 | PAKIET
Pieluchomajtki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych stanowiące wyrób medyczny, niesterylny, jednorazowy, posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, gwarantujący utrzymanie wilgoci z dala od skóry, osłonki boczne zapobiegające wyciekaniu, absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, system dopasowania pieluchomajtki do ciała, rzepy lub przylepce z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, wykonane z nie urażającego skóry, delikatnego materiału zapewniającego cyrkulację powietrza
a | o obwodzie 60 - 90 cm (+/- 10 cm dla każdego wymiaru), o chłonności nie mniejszej niż 1400 ml | szt. | 50
b | o obwodzie 100 - 150 cm (+/- 20 cm dla każdego wymiaru); o chłonności nie mniejszej niż 2180 ml | szt. | 65000
c | o obwodzie 150 - 175 cm (+/- 20 cm dla każdego wymiaru); o chłonności nie mniejszej niż 2200 ml | szt. | 2400

## 50
50 | PAKIET
Zestaw do przezskórnego wprowadzania elektrod endokawitarnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do przezskórnego wprowadzania elektrod endokawitarnych o rozmiarze 7F lub cewnika do tętnicy płucnej o rozmiarze 7F zawierający: kaniule o odpowiednim do elektrody lub cewnika rozmiarze z portem z samouszczelniającym się zaworem hemostatycznym ( adapter typu Tuohy- Borst) i integralnym ramieniem bocznym umożliwiający podawanie płynów i leków ; „koszulka” osłona zabezpieczająca elektrodę lub cewnik na całej zewnętrznej długości założenia; igłę i prowadnicę przezigłową Seldingera o końcówce typu J; rozszerzadło; strzykawkę o pojemności 5 ml; wykonane z materiałów spełniające normy CE; w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowe | Szt. | 30

## 51
51 | PAKIET
Zestaw do odsysania i filtry
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do odsysania wydzieliny u chorych na respiratorze; do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz. Zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Podwójnie obrotowy łącznik kątowy 22 F, z portem do bronchofiberoskopu PENTAX TYP-EB 1970TK rok prod.2013
A | do rurek intubacyjnych 14CH | szt | 140
B | do rurek intubacyjnych 16CH | szt | 130
C | do rurek tracheostomijnych 14CH | szt | 80
D | do rurek tracheostomijnych 16CH | szt | 100
2 | Elementy do respiratorów - należy dostarczyć informację o częstości wymiany
b | FILTR ANTYBAKTERYJNY, WYDECHOWY DO OBWODU ODDECHOWEGO RESPIRATORA BENNETT 980, z pojemnikiem na skropliny, jednorazowy | SZT | 25
c | FILTR ANTYBAKTERYJNY, WYDECHOWY DO OBWODU ODDECHOWEGO RESPIRATORA BENNETT 840, jednorazowy, z pojemnikiem na skropliny, dla dorosłych | SZT | 60
3 | Filtry oddechowe elektrostatyczne, noworodkowe, sterylne z portem do kapnografii, skuteczne przeciw WZWC i HIV, powierzchnia filtracji 10cm2, objętość martwa <10cm3, masa <8g | Szt. | 10

## 52
52 | PAKIET
System do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal, o możliwości utrzymania do 28 dni; Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze granatowym, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie1nieprzezroczystyworek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | Komplet | 5
2 | Worki zapasowe do zbiórki stolca kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal z poz.1; o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste | Szt | 5

## 53
53 | PAKIET
Respi flo
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Uniwersalne pojemniki typu Respi-Flo do nawilżania tlenu z głowicą do zimnego nawilżania gazu w procesie tlenoterapii biernej o pojemności 340-350ml, jałowe | Szt | 1500

## 54
54 | PAKIET
Elektrody radioprzezierne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elektroda do monitorowania EKG, dla dorosłych, ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, radioprzezierna, nadająca się do badań Rtg, CT i MRI, zawiera hydrożel, silnie przylepna (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), ze zintegrowanym skrobakiem do przygotowania skóry, Ø 45 mm, ze złączem zatrzaskowym | Szt. | 44000

## 55
55 | PAKIET
Materiały operacyjne zużywalne 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Dren Kehr-T-dren sterylny, lateksowy 50/16 cm (+ 10 cm)
A | Nr 10 | Szt. | 5
B | Nr 12 | Szt. | 5
C | Nr 14 | Szt. | 5
D | Nr 16 | Szt. | 3
E | Nr 18 | Szt. | 3
F | Nr 20 | Szt. | 3
2 | Dren do jamy otrzewnowej jałowy, lateksowy, z otworami, dł. 32cm (+/- 2cm)
A | Nr 18 Ch | Szt. | 10
B | Nr 20 Ch | Szt. | 10
C | Nr 22 Ch | Szt. | 25
D | Nr 24 Ch | Szt. | 100
E | Nr 26 Ch | Szt. | 100
F | Nr 28 Ch | Szt. | 100
G | Nr 30 Ch | Szt. | 5
H | Nr 32 Ch | Szt. | 5
I | Nr 34 Ch | Szt. | 5
3 | Cewnik urologiczny Pezzer z lateksu dł.32 cm (+/-3 cm)
A | Nr 24 Ch | Szt. | 2
B | Nr 26 Ch | Szt. | 2
C | Nr 30 Ch | Szt. | 2
D | Nr 32 Ch | Szt. | 2
E | Nr 34 Ch | Szt. | 2
4 | Dren do jamy otrzewnowej jałowy, silikonowy, z otworami, dł. 32cm (+/- 2cm)
A | Nr 18 Ch | Szt. | 5
B | Nr 20 Ch | Szt. | 10
C | Nr 22 Ch | Szt. | 20
D | Nr 24 Ch | Szt. | 65
E | Nr 26 Ch | Szt. | 60
F | Nr 28 Ch | Szt. | 55
G | Nr 30 Ch | Szt. | 5
H | Nr 32 Ch | Szt. | 5
I | Nr 34 Ch | Szt. | 10

## 56
56 | PAKIET
Materiały pielęgnacyjne 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Torba na wymiociny wyposażona w prostą zakrętkę zapewniającą higieniczne zamknięcie odcinające przy tym źródło przykrego zapachu i umożliwiając proste i bezpieczne pozbycie się odpadu | szt | 3200
2 | Myjka do mycia pacjentów ze srodkiem bakteriobójczym, która jednocześnie myje i dezynfekuje. Gotowa do uzyciu bezposrednio po namoczeniu wodą , rozmiar ok 12-15 x 20-25 cm | szt | 56100
3 | Myjka do mycia pacjentów, miękka, sucha, jednorazowa, wymiar ok. 15 x 20-25 cm | szt | 4600

## 57
57 | PAKIET
Worki na zwłoki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Worki na zwłoki, z uchwytami, białe, dla dorosłych, zapinane na zamek błyskawiczny | Szt. | 760
2 | Worki na zwłoki, białe, dla niemowląt, długości max. 1 m | Szt. | 10

## 58
58 | PAKIET
Elementy do urządzeń medycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | zastawka wydechowa do Evita 2 dura®, Evita® 4, Evita® XL, jednorazowego użytku, bez pułapki wodnej op x 10 szt. | op | 53
2 | czujnik przepływu- Czujnik przepływu Infinity® ID, ABS, Wyposażony w identyfikator RFID w celu zwiększenia funkcjonalności, przystosowany do dezynfekcji, kompatybilny z urządzeniami medycznymi Drager,op x 5 szt | op | 20
3 | czujnik tlenu kapsuła, kompatybilny z aparatami do znieczulenia Drager, na opakowaniu powinna znajdować się data ostatecznego użycia czujnika, od której producent gwarantuje rok pracy czujnika z urządzeniem medycznym | Szt | 11
4 | Czujnik tlenu do Isolette® C2000/8000, wielokrotnego użytku, op x 2 szt. | op | 1
5 | Pułapka wodna WaterLock 2 do monitora gazów anestetycznych, przystosowana do pracy z dostępnymi na rynku aparatami Dräger. Zabezpiecza moduł pomiarowy. Wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe. Gwarantowana przez producenta zdatność do pracy 4 tygodnie. Pułapka nie podlegająca sterylizacji. Potwierdzona przez producenta kompatybilność z aparatami Dräger. Op x 24 szt | op | 12
6 | Czujnik SpO2 Nellcor® Oximax® Max-Fast, z plastrem, jednorazowego użytku, na czoło,op x 24 szt. | op | 1
7 | Czujnik SpO2 Nellcor® Oximax® Max-A, z plastrem, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przewód o dł. 46 cm, op x 24 szt. | op | 1
8 | układ oddechowy do Resuscitaire® z AutoBreath, jednorazowego użytku | szt | 11
9 | Filtr powietrza wlotowego do Isolette® C2000/8000, wielokrotnego użytku, op x 4 szt. | op | 1
10 | Zestaw linii próbkującej do Scio op x 10 szt. | op | 120

## 59
59 | PAKIET
Czujnik do pulsoksymetru
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Czujnik do pulsoksymetru : Nellcor n.25 razem z przedłużaczem, jednorazowego użytku | Szt. | 20

## 60
60 | PAKIET
Materiały pomocnicze dla oddz.Chemioterapii
Lp. | Nazwa międzynarodowa | J | Ilość
1. | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 280
2. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 680
3. | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i DEHP tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 80
4. | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 µm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 180
5. | Dren do dostrzykiwania leków tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 | szt | 80
6. | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie);filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1-4 | szt | 1320
7. | Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym ( połączenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy (0,8µm) uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający , chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku.Uchwyty z zaworami z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 240
8 | Kranik trójdrożny do infuzji , wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (w tym cytostatyków) , z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z podzielną membraną , umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Drugie Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. | szt | 20
9 | Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym, bezigłowym. Zawiera mechanizm chroniacy przed przypadkowym odkręceniem urządzenia od strzykawki. | szt | 2
10 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym, bezigłowym kompatybilna z pojemnikiem Ecoflac z miejscem na przyłączenie drenu. Tworzy system nierozłączalny | szt | 2
11 | Aparat do przygotowywania cytostatyków z filtrem powietrza 0,2 μm oraz filtrem płynowym 5 μm. Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na czerwono. Duża powierzchnia , przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku. | szt | 1350
12 | Koreczek dwufukcyjny typu Combi, umożliwiający zamknięcie strzykawki oraz luer lock w op. a 100 szt | szt | 12
13 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Aparat z filtrem hydrofilnym automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas wypełniania. Dwuczęściowa komora kroplowa - górna twarda wykonana z przezroczystego plastiku, natomiast dolna część miękka. Płaski filtr 15um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. Z drenem zaopatrzonym w zawór bezigłowy do podania leku. | szt | 10
14 | Pompa elastomerowa do podaży 5-Fluorouracyl: jednorazowego użytku, objętość 270 ml,wygodny owalny kształt o miękkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duża przezroczystość , umożliwiająca czytelna obserwację leku w pompie mała wielkość port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem koniec drenu z zakończeniem luer lock , zamkniety koreczkiem
a | prędkość podaży 10 ml/h | szt | 60
b | prędkość podaży 5 ml/h | szt | 800
c | prędkość podaży 4 ml/h | szt. | 10
15 | Torebka do pomp | szt | 860
16 | Strzykawka luer lock bursztynowa 50ml | szt | 100
17 | Strzykawka luer lock 50 ml | szt | 500
18 | Strzykawka luer lock 20ml op x100szt | op | 3
19 | Strzykawka luer lock 10ml op x100szt | op | 15
20 | Strzykawka luer lock 5ml op x100szt | op | 30
21 | Strzykawka luer lock 3ml op x100szt | op | 3
22 | Łącznik bezigłowy do wielokrotnych aktywacji, wykorzystujące neutralne ciśnienie, bez mechanicznych części wewnętrznych, zgodny z końcówką luer i luer -lock, z zastawką silikonową, i przestrzeni martwej max. 0,09ml, wytrzymały na ciśnienie zwrotne, pakowany pojedynczo, sterylny wolny od lateksu i pcv oraz ftalanów. Zapewniające bezpieczny min. 7 dniowy czas użycia . | szt | 2200
23 | Worek do osłony przed światłem
a | butelek o poj.100-250 ml | szt | 1000
b | butelek o poj.500-1000 ml | szt | 500
24 | Korek przeznaczony do stosowania jako osłona chroniąca przed zanieczyszczeniem zawory dostępu żylnego, typu luer, o właściwościach dezynfekujących, pakowany pojedynczo, kompatybilny z poz.26 | szt | 3000
25 | Igła do portu bezpieczna, z atraumatycznym szlfem łyżeczkowym, kaniula niesilikonizowana - przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (zintegrowana, twarda podkładka nieabsorbująca płynów) - przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu - skrzydełka przezroczyste z karbowaniem ułatwiające użycie - otwory w podstawie ułatwiające wentylację i ograniczające ryzyko infekcji wizualne i akustyczne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego - igła posiada karbowanie wzmacniające mocowanie igły podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem - możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie - oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku - maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi Dostępne rozmiary: 19Gx15,20,25,32,38 mm 20Gx 15,20,25,32,38 mm 22Gx 15,20,25,32 mm | szt | 750

## 61
61 | PAKIET
Asortyment do kontenerów firmy Braun
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Ilość
1 | Plomba zabezpieczająca zamknięty kontener przed otwarciem, informująca, że kontener nie był jeszcze otwierany; kompatybilna z kontenerem firmy B Braun | op. (1000 szt) | 10 | 3
2 | Plomba, wskaźnik sterylności z warstwą klejącą, kompatybilna z kontenerem firmy B Braun | op. (1000 szt) | 10 | 10

## 62
62 | PAKIET
Balon do tamowania krwawień
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość | Ilość
1 | Balon do tamponady poporodowej Bakri. Długość narzędzia wynosi 54 cm, średnica 24 FR, pojemność balonu 500 ml. Balon wykonany z silikonu. W zestawie z 60 ml strzykawką z Luer lock. | Szt. | 2 | 2

## 63
63 | PAKIET
System typu Equashield
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 3.Nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt | 250
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kto 3. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt | 400
3 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna ,zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka ,połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Strzykawka z konektorem musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.
a | Strzykawka 60 ml | szt | 200
b | Strzykawka 35 ml | szt | 10
c | Strzykawka 20 ml | szt | 10

## 64
64 | PAKIET
Materiały do poradni gastroskopowej II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Kleszcze endoskopowe do gastroskopii dł.160 cm; łyżki owalne | szt. | 5
2 | Kleszcze biopsyjne do endoskopii, do kolonoskopii dł. 230 cm; łyżki owalne | Szt. | 5
3 | Kleszcze biopsyjne do endoskopii, do kolonoskopii dł. 230 cm; JEDNORAZOWE, 2,3 mm | Szt. | 1000
4 | Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów: do kanałów dł. 230 cm,śrenica 1,7 mm + do zaworów dł.16 cm, średnica 5/11 mm | szt. | 250
5 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku: łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca; śr.cewnika 2,3 mm, dł.narzędzia 230 cm; spiralna osłonka pokryta teflonem | Szt. | 2
6 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku; plecionka; pętla owalna, śr.pętli 25 mm, śr.cewnika 2,3 mm, dł.narzędzia 230 cm; funkcja płynnej rotacji; rękojeść skalowana co 5 mm. | Szt. | 600
7 | Pułapka na polipy; zakładana na przewód ssaka; 4-komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. Możliwość wyjęcia poszczególnych komór. | Szt. | 120
8 | Klipsownica jednorazowego uzytku | szt. | 45
9 | Igła do ostrzyk.,osłonka 2,3 mm 230 cm, śr.0,5 mm, dł.5 mm jednonorazowe | Szt. | 5

## Arkusz66 (hidden)
| PAKIET 58 | ENOXAPARIN
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Enoxaparin | 300mg/3ml x 1 fiol. (wraz zestawem umożliwiającym podanie: strzykawka, przyrząd do aspiracji) | 25 | 43.2 | 1080 |  |  | 58.6
1080

## Arkusz79 (hidden)
| PAKIET LXXVIII | NARKOTYKI II
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać, dawka | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | 11.2012-04.2013 | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto
1
2
3
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 65
65 | PAKIET
Hemodializa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw. do hemofiltracji z antykoagulacją heparynową w ilościach do wyboru przez zamawiającego. Linie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Aquarius. | op. | 10
2 | Zestaw linii z hemofiltrem o powierzchni 1,2 lub 1,9 m.kw. do hemofiltracji z antykoagulacją cytrynianową w ilościach do wyboru przez zamawiającego. Linie kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Aquarius. | op. | 5
3 | Roztwór AC-A do antykoagulacji cytrynianowej. Worek o pojemności 2000 ml. | worek | 20
4 | Worek drenażowy o poj 5 l | szt | 120
5 | Adapter 2 drożny do podłączenia 2 worków z cytrynianem/filtratem/substytutem z portem lub bez portu luer, do wyboru przez zamawiającego | szt | 15
6 | Rozdzielacz 3 drożny do podłączenia 3 worków z filtratem/substytutem, do wyboru przez zamawiającego | szt | 15
7 | Spike z filtrem typu P41V lub bez filtra do podłączenia plastikowej butelki z roztworem wapnia, do wyboru przez zamawiającego | szt | 15
8 | Cewnik naczyniowy do czasowego dostępu dożylnego do prowadzenia terapii nerkozastępczej wykonany z silikonu o długości 15, 20 lub 24 cm, posiadający dwa kanały ( side – by – side) o średnicy 13,5 Fr. z zestawem do implantacji techniką Seldingera. | szt | 30

## 66
66 | PAKIET
Zestaw do konikotomii
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do konikotomii QUICKTRACH dla dorosłych REF 30-04-004-1 | Szt | 6

## 67
67 | PAKIET
Kombinezon do pracowni cytostatycznej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Kombinezon do pracowni cytostatycznych – sterylny typu Tyvek 500 Labo .Kombinezon w typie 5/6 z normą EN 14126. Kombinezon powinien spełniać kryteria kategorii III według klasyfikacji odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi zgodnie z zharmonizowanymi normami UE: EN ISO 13982-1; EN13034. Osłony na obuwie połączone z nogawkami kombinezonu. Podeszwa antypoślizgowa. Rozmiary: M, L, XL. Produkt sterylny. | Szt. | 250

## 68
68 | PAKIET
Rękawice jałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Rękawce chirurgiczne lateksowe – sterylne/R/, lekko pudrowane skrobią kukurydzianą – pakowane parami w dwustrukturalne opakowanie umożliwiające wizualną ocenę wewnętrzną pakowania rękawic, rolowany mankiet – rozm 6,0 – 8,5
a | 6 | para | 950
b | 6.5 | para | 3800
c | 7 | para | 5300
d | 7.5 | para | 4800
e | 8 | para | 2800
f | 8.5 | para | 650
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane, półsyntetyczne lateksowo-nitrylow– długość rękawicy min. 280, grubość ścianki na palcach min 0,22mm i na dłoni min 0,20 mm, rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami – rozm od 6,5 – 8,5
a | 6 | para | 475
b | 6.5 | para | 3300
c | 7 | para | 5500
d | 7.5 | para | 4600
e | 8 | para | 3500
f | 8.5 | para | 1500
3 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, sterylne /R/ bezpudrowe, wykonane z nitrylu, neoprenu lub innego materiału równoważnego, długość rękawicy min 280 mm, grubość rękawicy na palcach max. 0,22 mm i na dłoni min. 0,18, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami –ROZM.6-8
a | 6 | para | 170
b | 6.5 | para | 1300
c | 7 | para | 1900
d | 7.5 | para | 900
e | 8 | para | 150
4 | Rękawice lateksowe ginekologiczne, sterylne /R/, bezpudrowe – pakowane parami – długość rękawicy min. 455mm, grubość ścianki na palcach min. 0,33 i na dłoni min. 0,30 mm, rolowany mankiet – pakowane parami ROZMIAR 6-8,5 | para | 50
5 | Rękawice lateksowe ortopedyczne, sterylne /R/ bezpudrowe, polimerowane – długość rękawicy min. 280 mm, grubość ścianki na palcach min. 033 i na dłoniach 0,24, barwa rozpraszająca światło np. brązowa – rolowany mankiet, na rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru – pakowane parami lub komplet dwóch par
a | 6 | para | 200
b | 6.5 | para | 500
c | 7 | para | 650
d | 7.5 | para | 200
e | 8 | para | 2200
f | 8.5 | para | 700
6 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, sterylne, bezpudrowe
a | rozm.S | para | 25
b | rozm.M | para | 45
c | rozm.L | para | 350
d | rozm. XL | para | 25

## 69
69 | PAKIET
Rękawice diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, kolor intensywny, np. pomarańczowy, mankiet rolowany , obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 283 mm, grubości minimalne: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N , rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 ROZMIAR S-XL op a 50 szt. | op. | 100
2 | Rękawice diagnostyczne – bezpudrowe, wyraźna warstwa antypoślizgowa typu siateczkowego o przekątnej oczek 2-3mm, zawartość protein max. 50µg/g, dł. rękawic min. 240 mm, BIAŁE – op a 100 szt.
a | Rozmiar XS | op. | 1
b | Rozmiar S | op. | 15
c | Rozmiar M | op. | 50
d | Rozmiar L | op | 1
e | Rozmiar XL | op | 1
3 | Rękawice diagnostyczne – winylowe, op a 100 szt.
a | rozm.S | op. | 45
b | rozm.M | op. | 90
c | rozm.L | op. | 10

## 70
70 | PAKIET
Czepki chirurgiczne + ochraniacze
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Czepek chirurgiczny na gumce, duży, pochłaniający pot | Szt. | 10800
2 | Czepek chirurgiczny, męski, wiązany na troki, pochłaniający pot, XL - duży | Szt. | 6500
3 | Pokrowce higieniczne na buty, foliowe, antypoślizgowe, ściągane na gumkę, pakowane po 100 szt. | op. | 90
4 | Obuwie ochronne z fliseliny z folią od środka z przedłużeniem do kolan, zakończone gumką, rozmiar uniwersalny | Szt. | 2600

## 71
71 | PAKIET
Maski chirurgiczne mocowane na gumce
Zamawiający wymaga produktu dopuszczonego do użytku w placówkach służby zdrowia (medycznego i chirurgicznego). Zamawiający wymaga dostarczenia próbki oferowanego produktu. Wymagane dokumenty deklaracja zgodności i certyfikat CE
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, pełnobarierowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, mocowana za pomocą gumek, spełniająca normę PN-EN 14683 Typ IIR, posiadająca sztywnik w górnej części maski umożliwiający dopasowanie do kształtu twarzy | Szt | 110000

## 72
72 | PAKIET
Ubranie operacyjne
Zamawiajmy wymaga dostarczenia próbki oferowanego produktu i dokumentów deklaracji zgodności i certyfikatu CE.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. ok 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, spodnie z trokami w pasie. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S,M,L,XL,XXL | szt | 3000
2 | Koszula pacjenta włókninowa, jednorazowego użytku, wykonana z włókniny SMS, krótkie rękawy, wiązana na troki w talii oraz szyi, rozmiar uniwersalny | szt. | 2000

## 73
73 | PAKIET
Fartuch ochronny jednorazowego użytku, włókninowy
Zamawiający wymaga dostarczenia próbki oferowanego produktu i dokumentów deklaracji zgodności i certyfikatu CE.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura ok 25 gr., Rozmiar uniwersalny | Szt. | 10000

## 74
74 | PAKIET
Materiały zużywalne 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Elektrody do kardiostymulacji do defibrylatora Corpuls 08/16 rok.prod.2005
A | Dla dorosłych (pakowane po 2 elektrody) | komplety | 2
B | Dla dzieci (pakowane po 2 elektrody) | komplety | 2
2 | Zestaw do ssania opłucnowego z wymienną komorą o pojemności 2000-2500ml, trzykomorowy – umożliwiający bierne lub czynne ssanie z regulacją siły ssania do 30cm H2O, z zastawką wodną odporną na wywrócenie zestawu, z zaworem bezpieczeństwa, z możliwością postawienia i zawieszenia, jałowy. | Szt. | 40
3 | Łączniki stożkowe do drenów opłucnowych
A | „Y” z przezroczystego tworzywa pakowane pojedynczo, jałowe | Szt. | 10
B | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 5mm | Szt. | 10
C | Prosty, z przezroczystego tworzywa, pakowany pojedynczo, jałowy, o średnicy wewnętrznej 8mm | Szt. | 330
4 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem balonowym zawierający: 1.rozszerzadło z rozrywalną kaniulą plastikową 2.cewnik balonowy, ok.40cm, wykonany z silikonu (pojemność balonu 5ml, otwór centralny w cewniku, 2 otwory boczne) 3..zatyczkę do cewnika
A | cewnik w rozm.Ch 12 | Szt | 20
B | cewnik w rozm.Ch 14 | Szt | 2
5 | Igły do nakłuć tkankowych – igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego typu I, jednorazowa, z rękojeścią z tworzywa sztucznego, długość igły bez rękojeści 40-50 mm | Szt. | 1
6 | Igła do nakłuć prostaty 18G/20 cm (różowa półautomat) | Szt. | 1
7 | Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych, sterylny | szt | 380
8 | Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego | zestaw | 5
9 | Czujnik do pulsoksymetru : Novomatrix – czujnik miękki typuY, wersja OxySnap | Szt | 1
10 | Cewnik do żywienia dojelitowego jejunostomia | Szt | 6

## 75
75 | PAKIET
Wymazówki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Wymazówki, zakończone wacikiem ze sztucznego materiału typu: dakron, sztuczny jedwab czy wiskoza:
A | z pojemnikiem transportowym, sterylne | Szt. | 3800
B | z żelem do pojemników transportowych z podłożem Amys bez węgla, sterylne | Szt. | 3800