Nr postępowania: 05 Z TP 21

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Pakiet 2

## Przedmiot zamówienia: Aparat USG   (CPV: 33112200-0).

Producent: …………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 – 18 MHz | TAK | - | - |
| 2 | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK | - | - |
| 3 | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK | - | - |
| 4 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | TAK | >12 000 000 – 10 pkt. 12 000 000-10 000 000 – 0 pkt |  |
| 5 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | TAK | - | - |
| 6 | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych: min. 3. Możliwość rozbudowy o 4 aktywne gniazdo | TAK | - | - |
| 7 | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | TAK | - | - |
| 8 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 | TAK | - | - |
| 9 | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK | - | - |
| 10 | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK | - | - |
| 11 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z min. jednej strony konsoli/panelu | TAK | - | - |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK | - | - |
| 13 | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK | - | - |
| 14 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK | - | - |
| 15 | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK | - | - |
| 16 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK | - | - |
| 17 | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek. | TAK | - | - |
| 18 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK | - | - |
| 19 | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK | - | - |
| 20 | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB na dane użytkownika | TAK | - | - |
| 21 | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK | - | - |
| 22 | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR, Structure Reporting | TAK | - | - |
| 23 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | TAK | - | - |
| 24 | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | TAK | - | - |
| 25 | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | TAK | - | - |
| 26 | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK | - | - |
| 27 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK | - | - |
| 28 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK | - | - |
| 29 | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK | - | - |
| 30 | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | TAK | - | - |
| 31 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK | - | - |
| 32 | Wbudowany fabryczny podgrzewacz żelu | TAK | - | - |
| 33 | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35 sek. | TAK | - | - |
| 34 | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u zamawiającego. | TAK | - | - |
| OBRAZOWANIE |
| 34 | Tryb 2D (B-mode) | TAK | - | - |
| 35 | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | TAK | > 48 cm – 10 pkt. 42cm – 48 cm – 0 pkt. |  |
| 36 | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | TAK | - | - |
| 37 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także obrazu z pamięci: podać wartość powiększenia min. 22x | TAK | >26x – 10 pkt 22x-26x- 0 pkt |  |
| 38 | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK | - | - |
| 39 | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | TAK | - | - |
| 40 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK | - | - |
| 41 | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK | - | - |
| 42 | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK | - | - |
| 43 | Obrazowanie rombowe | TAK | - | - |
| 44 | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK | - | - |
| 45 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK | - | - |
| 46 | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK | - | - |
| 47 | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK | - | - |
| 48 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK | - | - |
| 49 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK | - | - |
| 50 | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK | - | - |
| 51 | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK | - | - |
| 52 | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK | - | - |
| 53 | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK | - | - |
| 54 | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | TAK | - | - |
| 55 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK | - | - |
| a) | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK | > 15 m/sek – 10 pkt. 13 m/sek. – 15 m/sek – 0 pkt. |  |
| b) | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | TAK | - | - |
| c) | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | TAK | - | - |
| d) | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | TAK | > 25 stopni – 10 pkt 25 stopni – 0 pkt. |  |
| e) | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK | - | - |
| f) | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | TAK | - | - |
| g) | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK | - | - |
| h) | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK | - | - |
| 56 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) - Zakres prędkości CWD min. 15 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK | - | - |
| 57 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK | - | - |
| a) | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK | > 360 kl/s – 10 pkt. 300 kl/s – 360 kl/s – 0 pkt. |  |
| b) | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK | > 25 stopni – 10 pkt. 25 stopni – 0 pkt. |  |
| c) | Ilość map kolorów dla CD min. 31 map | TAK | - | - |
| d) | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | TAK | - | - |
| e) | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK | - | - |
| f) | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK | - | - |
| g) | Tryb dopplerowskiego obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK | - | - |
| h) | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK | - | - |
| i) | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | TAK | - | - |
| j) | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | TAK | > 18 par – 10 pkt. 12 – 18 par – 0 pkt. |  |
| k) | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | TAK | - | - |
| l) | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK | - | - |
| m) | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK | - | - |
| SONDY |
| 58 | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda w technologii single crystal. | TAK | - | - |
| a) | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | TAK | - | - |
| b) | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | TAK | - | - |
| c) | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | TAK | - | - |
| d) | Praca w trybie II harmonicznej | TAK | - | - |
| e) | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK | - | - |
| f) | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK | - | - |
| 59 | Sonda liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej | TAK | - | - |
| a) | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | TAK | - | - |
| b) | Ilość elementów min. 1 500 | TAK | - | - |
| c) | FOV sondy min. 55 mm | TAK | - | - |
| d) | Praca w trybie II harmonicznej | TAK | - | - |
| e) | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-20 stopni | TAK | - | - |
| f) | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK | - | - |
| g) | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | TAK | - | - |
| 60 | Sonda kardiologiczna Sektorowa. | TAK | - | - |
| a) | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK | - | - |
| b) | Liczba elementów – min. 90 | TAK | - | - |
| c) | Kąt skanowania min. 115 st. | TAK | - | - |
| d) | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK | - | - |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 61 | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK | - | - |
| 62 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich | TAK | - | - |
| 63 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia | TAK | - | - |
| 64 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK | - | - |
| 65 | Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej, dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK | - | - |
| 66 | Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave) z dowolną regulacją pola analizy oraz pokazaniem elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym dostępną na sondach: convex, linia, endocavity | TAK | - | - |
| 67 | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK | - | - |
| 68 | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK | - | - |
| 69 | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | TAK | - | - |
| 71 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK | - | - |
| 72 | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | TAK / NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | TAK / NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK | > 200 cm – 10 pkt. 100 cm – 200 cm – 0 pkt. |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. | TAK | - | - |
| 76 | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | TAK | - | - |
| 77 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK | - | - |
| V. GWARANCJA |
| 78 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK | - | - |