## Arkusz1
Załącznik nr 2 do oferty, sprawa BZP.3810.21.2019.TP PO ZMIANACH I PIOPR. OM. PISAR.
Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.
nazwa urządzenia……….. Typ…………… producent………………………….
lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | Tak
2 | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2018/2019 r. | Tak
3 | Potwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami normy EN 16442:2015 | Tak
4 | Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia. | Tak
5 | Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | Tak
6 | Blokada drzwi aktywna również w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | Tak
7 | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | Tak
8 | Sygnalizacja czasu otwarcia drzwi w czasie przkraczającym 15 minut. | Tak
9 | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | Tak
10 | Kolorystyczne podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop oraz jaki jest obecnie status przechowywania endoskopu. | Tak
11 | 4 punktowe oświetlenie LED wewnątrz szafy. | Tak
12 | Możliwość podłączenia w szafie 10 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli w jednym czasie. | Tak
13 | Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry HEPA.
14 | Endoskopy umieszczane w jednej komorze. Nie dopuszcza się przegrody dzielącej komorę na dwie części. | Tak
15 | Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu 100 mm ± 2 mm. | Tak, podać
16 | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania części endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy. | Tak
17 | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości niewiększej niż 160 cm. | Tak
18 | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu wskaźnik czasu przechowywania. | Tak
19 | Niezależna kontrola s tanu połączenia każdego podłączonego endoskopu. | Tak
20 | Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej 7" z menu w języku polskim. | Tak
21 | Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp. | Tak
22 | Kontrola stanu wyświetlacza i baterii zasilającej ekran LCD/PLC | Tak
23 | Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów. | Tak
24 | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 kodów endoskopów. | Tak
25 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników. | Tak
26 | Przypisanie pozycji wskazanego endoskopu do konkretnego uchwytu w szafie. | Tak
27 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęcie endoskopu. | Tak
28 | Na wydruku takie informacje jak: | Tak
Nr urządzenia i procesu,
Kod i model endoskopu,
Osoba, która włożyła endoskop,
Osoba, która wyciągnęła endoskop,
Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu,
Czas trwania poszczególnych etapów procesu,
Liczba alarmów
29 | System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822). | Tak
30 | System filtracji powietrza | Tak
w kanałach endoskopu - filtry HEPA0,2 µm w zestawie przyłączeniowym.
31 | Kontrola stanu filtra, zgłaszanie przez urządzenie wszelkich nieprawidłowości | Tak
32 | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | Tak
33 | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | Tak
34 | Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu. | Tak
35 | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | Tak
36 | Pomiar wilgotności względnej. | Tak
37 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów. | Tak
38 | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | Tak
39 | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia, lub 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | Tak
40 | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania. | Tak
41 | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | Tak
42 | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | Tak
43 | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | Tak
44 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu . | Tak
45 | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | Tak
46 | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | Tak
47 | Kontrola przeglądów okresowych. | Tak
48 | Wymiary szafy (+/- 10 mm): | Tak
Szerokość: 1300 mm
Głębokość: 450 mm
Wysokość: 2070 mm
49 | Waga (+/- 10 kg) 200 kg. | Tak
50 | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 8,0 bar. | Tak
51 | Pobór powietrza nie większy niż 100L/ min. | Tak
52 | Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz, 2,2A | Tak
53 | Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h. | Tak
54 | Komunikacja poprzez Ethernet RJ45. | Tak
55 | Gwarancja min . 24 miesiące. | Tak
56 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak
57 | Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - na 48 godziny w dni robocze, licząc od daty i godziny telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem nr…………………… lub pocztą elektroniczną, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | Tak
58 | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym do 14 dni. | Tak
59 | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji. | Tak
60 | Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679 ze zm)- na żądanie Zamawiającego lub moze Wykonawca załączyć do oferty. | Tak
61 | Instrukcja obsługi w języku polskim może załączyc do oferty lub uzupełnic na wezwanie Zamawiającego lub może Wykonawca załączyć do oferty | Tak
POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.
Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy