## cz.1
|  | SZP/APT-MI/17/2024 | [8 empty] | Załączniknr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZMIANA
Część nr 1 Endoprotezy stawu biodrowego z trzpieniem w wersji bezkołnierzowej - wersja cementowa i bezcementowa
Nr grupy | L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto pozycji [zł] | Wartość brutto pozycji [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Numer kodu katalogowego | Klasa wyrobu medycznego
Endoproteza pierwotna
D01 | 1 | Trzpień prosty (nie anatomiczny, o geometrii podwójnego lub potrójnego klina) w wersji bezkołnierzowej, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, na całej długości pokryty warstwą hydroksyapatytu, dostępny w przynajmniej 9 rozmiarach od min. 31 mm offset'u , (odległość od osi trzpienia do środka konusa), wymagana jest także dostępność trzpienia zwiększonej lateralizacji (tzw. high offset). | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 2 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo w średnicha zew. 22+/- 0,2mm (2 długości szyjki), 28 mm, 32 mm i 36 mm (przynajmniej 4 długości szyjki dla każdego rozmiaru) | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 3 | Głowa Bi-polarna wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach w zakresie od min. 46 do min. 60 mm (+/- 1mm dla obu wartości) ze skokiem co 2mm średnicy zewnętrznej i 28 mm lub 32 mm średnicy wewnętrznej, wyposażona w mechanizm zamykający. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 4 | Wkład panewkowy dostosowany do rosnących wraz ze średnicą panewki głów 22+/- 0,2 mm, 28mm , 32mm i 36 mm wykonany z wysokousieciowanego (polietylen sieciowany radiacyjne wg normy ASTM F2565; dawka min 50 kGy) polietylenu bez nawisu, oraz z nawisem którego kąt mieści się w zakresie 10-25 st. | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 5 | Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie hemisfery, o rozmiarach od min. 44 mm do min. 64 mm, - skok co 2 mm. Panewka wykonana z tytanu lub jego stopu, pokryta warstwą porowatą umożliwiającą osteointegrację. Wymagana jest dostępność panewek bezotworowych jak również posiadających otwory umożliwiające stabilizacje za pomocą przynajmniej 3 śrub tytanowych oraz panewek wielootworowych z gniazdami dla śrub na całym obwodzie. Dopuszcza się dostarczenie panewek z fabrycznie zaślepionymi otworami zamiast panewek litych | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy ceramiczne
D01 | 6 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta, na głowy co najmniej 32 mm i 36 mm. Dopuszcza się zaoferowanie wkałdki zintegrowanej z panewką. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 7 | Zgodna z opisem w poz. 4. Pozycja nie podlega wycenie w przypadku zaoferowania w poz. 5 wkładek ceramicznych zintegrowanych z panewką. Panewka zgodna z opisem w poz. 5. Panewka nie podlega wycenie w przypadku zaoferowania w poz. 6 wkładek ceramicznych zintegrowanych z panewką. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 8 | Głowa cermaiczna Biolox Delta, o śrenicach 28mm, 32mm i 36 mm w przynajmniej 3 rozmiarach (S,M,L) | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy antyluksacyjne
D01 | 9 | Wkład antyluksacyjny dwumobilny lub zatrzaskowy wraz z głową CoCrMo ; w wycenie należy uwzględnić wszystkie implantowane zgodnie z techniką operacyjną elementy artykulacji antylukascyjnej wraz ze standardową głową CoCrMo podając indywidualną cenę każdego komponentu; w przypadku zaoferowania wkładów zatrzaskowych oraz dwumobilnych należy wycenić oba rodzaje artykulacji w proporcjach : 80% dwumobilne i 20% zatrzaskowe | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Pozostałe elementy
D01 | 10 | śruby panewkowe ( tytanowe o długościach co najmniej w zakresie od 16 mm do 44 mm, ze skokiem co 4-5 mm), | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 11 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch. Pozycja nie podlega wycenie jedynie gdy zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 12 | Zaślepki do panewek - do otworów technologicznch dla śrub. Pozycja nie podlega wycenie jeżeli zaślepki są fabrycznie pakowane wraz z panewką. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 13 | Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Rózne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaoferowanej techniki. | 700 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Implanty cementowe
D01 | 14 | Kompatybilny z trzpieniem bezcementowym trzpień cementowany; jego implantacja przebiega zastosowaniem narzędzi przewidzianych do implantacji trzpienia bezcementowego. Trzpień wysokopolerowany, wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu chromowo - kobaltowego dostępny w dwóch offsetach, wyposażony w polimerowy centralizer umożliwiający osiowe osadzenie implantu | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 15 | Panewka cementowana hemisferyczna wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w średnicach rosnących co 2-3 mm które miesczą się co najmniej w przedziale 44-64 mm ; | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 16 | Głowa endoprotezy metalowa kompatybilna z trzpieniem cementowanym, wymagane dostarczenie głów 22+/-0,2 mm , 28, 32 i 36 mm; każda średnica dostępna z przynajmniej trzema rozmiarami szyjki | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 17 | Panewka dwumobilna cementowana wykonana ze stali nierdzewnej lub stopu CoCrMo; panewka dostępna w rozmiarach od min. 46 mm do 60 mm; wkład z polietylenu wysokousieciowanego; należy wycenić komplet panewka - wkład polietylenowy podając cenę sumaryczną oraz ceny poszczególnych elementów | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Elementy rewizyjne
D01 | 18 | Trzpień bezcementowy, tytanowy o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 19 | Panewka rewizyjna wykonana z tytanu, w pełni porowata, wielootworowa, dostępna w rozmiarach od min 48 do 72 mm wyposażona w otwory do mocowania śrub gąbczastych, oraz gąbczastych śrub blokowanych | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 20 | Metalowe augmenty w kształcie zbliżonym do półksiężyca, kompatybilne z systemem panewkowym. Asortyment obejmuje min. 3 rozmiary (średnice), dla każdego rozmiaru min. 3 grubości augmentów | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 21 | Wkład panewkowy mocowany cementowo dostosowany do panewki rewizyjnej | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 22 | Śruby panewkowe gąbczasne blokowane, których głowa blokuje się w otworach w panewce; min 4 długości śrub ze skokiem co 4-5 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 23 | śruby panewkowe min 4 długości ze skokiem co 4-5 mm, | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
D01 | 24 | Elastyczne wiertła do śrub - 15, 25, 35, 50 mm | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Wartość zamówienia w ramach prawa opcji w wysokości 30% zamówienia podstawowego | [6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość zamówienia | [6 empty] | 0 | 0
Warunki realizacji zamówienia:
Instrumentaria |  | 6 kompletów instrumentarium na stanie przez cały okres trwania umowy; Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy co najmniej dwóch pełnych zestawów a następnie uzupełnienie ilości instrumentariów o dwa lub więcej co miesiąc. Przekazanie kompletnych zestawów instrumentarium odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Dla endoprotez pierwotnych wymagane instrumentarium z uchwytami prostymi i offsetowymi do zabiegów mini inwazyjnych zarówno do trzpienia jak i do panewki (do raszpli i frez); wymagane dostarczenie wkrętaków do śrub / zaślepek w wersji prostej, wyposażonej w przegub oraz z elastycznym trzpieniem; wymagane elastycznych wierteł do śrub co najmniej czterech długościach jako część instrumentarium
Napędy |  | Zamawiający wymaga 6 napędów na stanie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy; Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy co najmniej dwóch napędów a następnie uzupełnienie ilości napędów o dwa lub więcej co miesiąc. Przekazanie napędów odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania
Jałowość |  | Wymagane jałowe wyroby medyczne do implantacji
Dostawy |  | Depozyt komisowy utworzony w siedzibie Zamawiajacego przez cały czas okres obowiązywania umowy; Każda endoproteza musi posiadać metryczkę z nr katalogowym i nr seryjnym gotową do wklejenia do dokumentacji szpitalnej; Wymagane dostarczenie wraz z wyrobami medycznymi paszportu implantu; Zamawiający wymaga zabezpieczenia w depozycie co najmniej czeterech implantów każdego rozmiaru z wyłączeniem największych i najmniejszych rozmiarów (maksymalnie 20% przewidzianych w technice operacyjnej asortymentu) a także implantów cementowanych (poz. 13-16) - dla których dopuszcza się dostarcenie dwóch implantów każdego rozmiaru
Jakość wyrobu |  | W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości działania wyrobów medycznych, zamawiający wymaga dostarczenia implantów (system panewkowy i trzpień bezcementowy - elementy pierwotne) które uzyskały kategorię ODEP 3A lub wyższą