MODYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologii, Neonatologii, Pediatrii, Rehabilitacji Dzieci oraz Apteki Szpitalnej”

Znak sprawy FDZP. 226.21.2024

PAKIET NR 2

REJESTRATOR HOLTER EKG

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. REJESTRATOR HOLTER EKG MIN 7 KANAŁOWY 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem min. 7 kanałów EKG do min. 5 dni | Tak parametr punktowany: zapis do 5 dni – 5 pkt., zapis powyżej 5 dni – 10 pkt. |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | Tak |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | Tak |  |
|  | Rejestracja min. 7 kanałów EKG z 7 elektrod | Tak |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Tak |  |
|  | Ekranowane kabla pacjenta | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | Tak |  |
|  | CMRR >60dB | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1 lub 2 baterii lub akumulatora | Tak parametr punktowany: zasilania z 1lub 2 baterii – 5 pkt., zasilanie z akumulatora – 10 pkt. |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | Tak |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CARDIOSCAN posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja | NIE – 0 pkt., TAK – 10 pkt. |  |
|  | W komplecie: futerał, smycz, kabel 7 odprowadzeń | Tak |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| III. POZOSTAŁE |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła jeśli dotyczy), niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | TAK |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.