## Pakiet 1
| Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SWZ
DZP/PN/92/2023
Testy do identyfikacji i lekowrażliwości
Sukcesywna dostawa testów, odczynników oraz najem sprzętu wraz z oprzyrządowaniem na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa, Producent
I | Testy
1 | Pałeczki Gram ujemne. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 138 | opak. | 25
2 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 60 | opak. | 25
3 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 6 | opak. | 25
4 | Pałeczki Gram ujemne. - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 6 | opak. | 25
5 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 6 | opak. | 25
Razem (I)
II | Odczynniki, akcesoria i materiały do wykonania wyżej wymionionych badań (wypełnia wykonawca). Wyboru testu dokonuje Zamawiający podczas składania zamówienia *
1
2
Razem (II)
III | Najem * |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (III)
Razem (I, II i III)
Poz.1 i 2 zamawiający dopuszcza testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczenia lekowrażliwści na oddzielnych panelach/kartach
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji ( nie starszy niż 2020) r. :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator wraz z listwą zasilającą oraz zasilaczem UPS | Tak
2 | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram(-) oraz Gram(+), identyfikujący grzyby drożdżopodobne | Tak (podać)
3 | Pojemność analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 15 stacji inkubacyjno-pomiarowych | Tak (podać)
4 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie lub łącznie na jednym module testowym | Tak
5 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak
6 | Analizator wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu | Tak
7 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji | Tak (podać)
8 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem : MRS (S.aureus, CN Staphylococcus) , HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na panelu G (-)) , hiperprodukcja chromosomalnych β – laktamaz u Klebsiella oxytoca –Hyper K1 (OXY), oporność Enterococcus na glikopeptydy – VRE (VanA, VanB), MLSb, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA) | Tak (podać)
9 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) : Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina/tazobaktam, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Amikacyna, Tobramycyna, Ciprofloksacyna, Tigecyklina, Trimetoprim/sulfametoksazol | Tak (podać)
10 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) w moczu : Ampicylina , Amoksycylina/kw. klawulanowy , Piperacylina/tazobaktam, Cefaleksyna, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson , Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Meropenem, Gentamycyna, Ciprofloksacyna, Trimetoprim/sulfametoksazol, Nitrofurantoina | Tak (podać)
11 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+) :Amikacyna, Ampicylina, Cefoksytyna, Ciprofloksacyna, Klindamycyna , Doksycyklina lub Tetracyklina, Erytromycyna, Gentamycyna , Linezolid, Nitrofurantoina, Penicylina, Rifampicyna, Teikoplanina, Trimetoprim/sulfametoksazol, Wankomycyna | Tak (podać)
12 | Oprogramowanie analizatora zgodnie z EUCAST nie wcześniejsze niż 2022 | Tak
13 | Analizator posiada niezależny program kontroli jakości aparatu (QC) | Tak
14 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez analizator) | Tak
15 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji panelu) do 20 godzin | Tak (podać)
16 | Analizator z oprogramowaniem weryfikującym poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją | Tak
17 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak
18 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak
19 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
20 | Dwukrotne przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze aparatu i interpretacji wyników - 6 osób | Tak
21 | Dwukrotne przeszkolenie lekarzy w zakresie antybiotykoterapii | Tak
22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
23 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, w cenie najmu analizatora, wymaganych przez producenta analizatora oraz producenta odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, szczepów wzorcowych do kontroli jakości w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli przez cały okres obowiązywania umowy - niniejszy wymóg dotyczy przypadku gdy w oferowanym analizatorze są stosowane inne szczepy wzorcowe niż wymienione w aktualnych zaleceniach EUCAST do rutynowej kontroli jakości. | Tak
24 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
25 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 7 dni roboczych. | Tak
26 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
27 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracowni – INFOMEDICA firmy ASSECO. Pokrycie kosztów podłączenia oraz konfiguracji do w/w systemu pokrywa Wykonawca | Tak
28 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, oprzyrządowania (pipety, dozowniki, densytometr z zestawem kalibratorów) koniecznego do pracy na analizatorze w cenie jego najmu oraz zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest ona wymagana | Tak
29 | Analizator, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny. | Tak
30 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracownia Bakteriologii w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy | Tak
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SWZ.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)