##### Załącznik nr  4C do SIWZ

##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

#### I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatu do rozmrażania preparatów krwiopochodnych zwanego dalej „Aparatem”, dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej, Laboratorium Analityczne w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego 21, Pawilon IV.

- Wymogi medyczne i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Zamawiający podał poniżej w niniejszym załączniku do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Dostawę, montaż i uruchomienie Aparatu w miejscu dostawy.

- Udzielenie gwarancji, jakości dla nowego Aparatu na okres nie krótszy niż 3 lata (36 miesiące) oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zapewnienie w cenie oferty serwisu i obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi dla nowego Aparatu, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta  i wymogami przepisów prawnych , ale nie rzadziej niż raz do roku, potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego Aparatu.

- Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia (w języku polskim) minimum 4 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego Aparatu, w miejscu dostawy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym terminu montażu  aparatu ( konieczność skorelowania montażu z ostatecznym terminem zakończenia prac remontowych prowadzonych w Pawilonie IV).

- Aparat należy dostarczyć, zmontować w wymaganym terminie  między 01.10.2019r. - 30.11.2019r. Dostarczenie  aparatury i urządzeń będzie uwarunkowane terminem zakończenia prac modernizacyjnych w pawilonie szpitalnym nr  IV. Ostateczny termin dostawy będzie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wydłużenia terminu montażu w przypadku wydłużenia  procedury odbioru budowlanego budynku i braku zgody Wykonawcy na wejście na teren budowy.

- Aparat po montażu i uruchomieniu musi być gotowy do realizacji badań bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń wymiennych  czy oprogramowania.

- Oferowany Sprzęt musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

- Sprzęt wymagany fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych , po demonstracyjnych , itp.

#### I. OPIS TECHNICZNY – WARUNKI GRANICZNE APARATU

- Nazwa producenta:

……………………………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ Sprzętu: ………………………………………………………………………….

    - Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………..

    - Rok produkcji: ……………………………

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH APARATU  – 1 kpl.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 1 | ## Fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | Tak |  | ## Bez oceny |
| 2 | ## Urządzenie do suchego rozmrażania osocza | Tak |  | ## Bez oceny |
| 3 | Metoda suchego rozmrażania bez użycia wody, jako nośnika ciepła | Tak |  | ## Bez oceny |
| 4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A | Tak |  | ## Bez oceny |
| II. | ## Wymagane cechy urządzenia |  |  |  |
| 1 | Rozmrażanie do temp. 37°C przy stałej kontroli temperatury | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Rozmrażanie jednorazowo do 3 pojemników osocza o obj. 250ml w jednym pojemniku – czas rozmrażania do 45min. Możliwość rozmrażania pojedynczych pojemników. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Graficzny rejestr temperatury | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Alarm akustyczny i wizualny | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Aparat wyposażony w rynienką ze stali nierdzewnej | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Aparat umożliwia na bieżąco monitoring temperatury produktu , a nie otoczenia | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Aparat z systemem samokontroli | Tak | . | Bez oceny |
| 8 | Urządzenie z modułem do mieszania trombocytów | Tak |  | Bez oceny |
| III. | DODATKOWE OPCJE APLIKACYJNE, CZYNNOŚCI, WYPOSAŻENIE ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA: |  |  |  |
| 1 | Zasilacz UPS 1000VA | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Drukarka umożliwiającą wydruk z każdej operacji i kalibracji temperatury | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Rok produkcji 2019. | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE . | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać) | Tak, podać w miesiącach |  | Min.- 0 pkt. 48 miesięcy i więcej 10 pkt. |
| 7 | Wykonanie obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji i wymianą zalecanych przez producenta części zgodnie z instrukcja obsługi ale nie rzadziej niż raz w roku - w cenie aparatu . | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. Ust. Nr 107 poz. 679 z późn zm.), w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Czas reakcji serwisu do 4 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy. | Tak |  | Bez oceny |
| 14 | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 4 pracowników). | Tak |  | Bez oceny |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie Zamawiającego dokumentacja (oficjalne dokumenty firmowe, dane  techniczne,) potwierdzająca wartości podane dla warunku/parametru wymaganego  w załączniku nr 4 do siwz - w przypadku kiedy oferowany   przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do  wymagań stawianych przez   Zamawiającego w siwz

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowane, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.............................................................                  	                             ..................................................................

miejscowość i data		 	                               pieczątka i podpis osoby uprawnionej