##### Załącznik nr 4A do SIWZ

##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

#### I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 szt. pomp infuzyjnych objętościowych zwanych dalej „Urządzeniami"  dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej, oddział chemioterapii dziennej  w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego 21, Pawilon IV.

- Wymogi medyczne i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Zamawiający podał poniżej w niniejszym załączniku do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Dostawę, szkolenie i montaż urządzeń  w miejscu dostawy.

- Udzielenie gwarancji, jakości dla nowych Urządzeń na okres nie krótszy niż 3 lata (36 miesiące) oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zapewnienie w cenie oferty  serwisu i  obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi dla nowych Pomp, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta  i wymogami przepisów prawnych , ale nie rzadziej niż raz do roku , potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego Aparatu.

- Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie  szkolenia (w języku polskim) minimum 4 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego Aparatu, w miejscu dostawy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy Urządzeń (konieczność skorelowania dostawy i instalacji   z ostatecznym terminem zakończenia prac remontowych prowadzonych w Pawilonie IV).

- Urządzenia  należy dostarczyć, zmontować w wymaganym terminie  między 01.10.2019r. - 30.11.2019r. Dostarczenie  aparatury i urządzeń będzie uwarunkowane terminem zakończenia prac modernizacyjnych w pawilonie szpitalnym nr  IV. Ostateczny termin dostawy będzie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wydłużenia terminu montażu w przypadku wydłużenia  procedury odbioru budowlanego budynku i braku zgody Wykonawcy na wejście na teren budowy.

- Urządzenia  po montażu i uruchomieniu muszą być gotowe do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania  czy oprogramowania, poza wymiennymi zestawami do podawania leków.

- Oferowany Sprzęt musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

- Sprzęt wymagany fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych , po demonstracyjnych , itp.

#### I. OPIS TECHNICZNY – WARUNKI GRANICZNE APARATU

- Nazwa producenta:

……………………………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ Sprzętu: ………………………………………………………………………….

    - Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………..

    - Rok produkcji: ……………………………

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH URZĄDZEŃ  – 25 szt.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 1 | ## Fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | Tak |  | ## Bez oceny |
| 2 | ## Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak, przedstawić stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego |  | ## Bez oceny |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | Tak, przedstawić stosowny dokument na wezwanie Zamawiającego |  | ## Bez oceny |
| 4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A | Tak |  | ## Bez oceny |
| II. | ## Wymagane cechy urządzenia |  |  |  |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla- niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak | . | Bez oceny |
| 8 | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Zakres szybkości infuzji min. 0,1 do 1500 ml/godz. | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | Tak |  | Bez oceny |
| 14 | Regulacja szybkości podaży bolusa min. 50 – 1500 ml/h | Tak |  | Bez oceny |
| 15 | Dokładność pompy +/- 5% | Tak |  | Bez oceny |
| 16 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  | Bez oceny |
| 17 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | Tak |  | Bez oceny |
| 18 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Tak |  | Bez oceny |
| 19 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  | Bez oceny |
| 20 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 21 | Programowania infuzji w jednostkach : ng, μg, mg,g mmol, mU, U, kcal, mEq– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godz., godzinę oraz minutę) | Tak |  | Bez oceny |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 150 godzin. | Tak |  | Bez oceny |
| 23 | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | Tak/Nie, podać |  | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |
| 24 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | Tak |  | Bez oceny |
| 25 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów ( Tak/Nie) | Tak/Nie, podać |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |
| 26 | Funkcja KVO | Tak |  | Bez oceny |
| 27 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | Tak |  | Bez oceny |
| 28 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | Tak |  | Bez oceny |
| 29 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | Tak |  | Bez oceny |
| 30 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg ( Tak/Nie) | Tak/Nie, podać |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |
| 31 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | Tak |  | Bez oceny |
| 32 | Rejestr zdarzeń min. 1000 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez oceny |
| 33 | Biblioteka leków, min. 140 leków w min 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  | Bez oceny |
| 34 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | Tak |  | Bez oceny |
| 35 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  | Bez oceny |
| 36 | ### Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  | Bez oceny |
| 37 | ### Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | Tak |  | Bez oceny |
| III | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
| 1 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Alarm powietrza w linii | Tak |  | Bez oceny |
| IV. | DODATKOWE OPCJE APLIKACYJNE, CZYNNOŚCI, WYPOSAŻENIE ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA: |  |  |  |
| 1 | Mobilny stojak do oferowanej pompy infuzyjnej do mocowania i transportu 1 lub 2 pomp infuzyjnych ,teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych ( regulacja w zakresie 170-220 cm)z 4 wieszakami o nośności do 2 kg każdy. Podstawa na pięciu kółkach z hamulcami. Z wieszakiem zintegrowany uchwyt - 25 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Zestaw startowy do podawania leków wrażliwych na światło dwudrożny z dodatkowym portem o długości ok.270 cm- 300 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Zestaw startowy do podawania leków wrażliwych na światło czterodrożnych z dodatkowym portem o długości ok.270 cm- 300 szt. | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE . | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać) | Tak, podać w miesiącach |  | Min.- 0 pkt. 48 miesięcy i więcej 10 pkt. |
| 7 | Wykonanie obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji i wymianą zalecanych przez producenta części zgodnie z instrukcja obsługi ale nie rzadziej niż raz w roku - w cenie aparatu . | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. Ust. Nr 107 poz. 679 z późn zm.), w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Czas reakcji serwisu do 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy. | Tak |  | Bez oceny |
| 14 | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 4 pracowników). | Tak |  | Bez oceny |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie Zamawiającego dokumentacja (oficjalne dokumenty firmowe, dane  techniczne,) potwierdzająca wartości podane dla warunku/parametru wymaganego  w załączniku nr 4 do siwz - w przypadku kiedy oferowany   przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do  wymagań stawianych przez   Zamawiającego w siwz

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowane, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.............................................................                  	                             ..................................................................

miejscowość i data		 	                               pieczątka i podpis osoby uprawnionej