##### Załącznik nr  4 B do SIWZ

##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

#### I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż , oraz uruchomienie kompletnego densytometru rentgenowskiego  zwanego dalej „Aparatem”, dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej, Pracownia densytometrii w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego 21, Pawilon IV.

- Wymogi medyczne i warunki techniczne przedmiotu zamówienia Zamawiający podał poniżej w niniejszym załączniku do siwz.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Dostawę, montaż i uruchomienie Aparatu w miejscu dostawy.

- Wykonanie ( jeszcze przed montażem) projektu osłon stałych pracowni i przedstawienie go do opiniowania  Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach  (oddział Higieny Radiacyjnej) dla nowego  Aparatu.

- Wykonanie ( po montażu aparatu) testów akceptacyjnych, pomiarów sprawdzających wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz pomiarów dozymetrycznych.

- Wykonanie robót adaptacyjnych pracowni w zakresie: wykonania osłon stałych zgodnie z projektem, (jeżeli będzie taka konieczność), ewentualne dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej pod potrzeby aparatu ( jeżeli zajdzie taka konieczność).

- Udzielenie gwarancji, jakości dla nowego Aparatu na okres nie krótszy niż 3 lata (36 miesiące) oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Zapewnienie w cenie oferty serwisu i obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi dla nowego Aparatu, wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta  i wymogami przepisów prawnych, ale nie rzadziej niż raz do roku , potwierdzonymi wpisem do paszportu technicznego Aparatu.

- Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie w cenie oferty szkolenia (w języku polskim) minimum 3 pracowników użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego Aparatu, w miejscu dostawy.

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego uzgodnienia z Zamawiającym terminu montażu  aparatu (konieczność skorelowania montażu z ostatecznym terminem zakończenia prac remontowych prowadzonych w Pawilonie IV).

- Aparat należy dostarczyć, zmontować w wymaganym terminie  między 01.10.2019r. - 30.11.2019r. Dostarczenie  aparatury i urządzeń będzie uwarunkowane terminem zakończenia prac modernizacyjnych w pawilonie szpitalnym nr  IV. Ostateczny termin dostawy będzie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie wydłużenia terminu montażu w przypadku wydłużenia  procedury odbioru budowlanego budynku i braku zgody Wykonawcy na wejście na teren budowy.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert.

- Aparat po montażu i uruchomieniu musi być gotowy do realizacji badań bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń czy oprogramowania

- Oferowany Sprzęt musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.

- Sprzęt wymagany fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, po demonstracyjnych , itp.

#### II. ISTOTNE DANE DO URUCHOMIENIA APARATU:

- Funkcjonujące oprogramowania szpitalne -oprogramowanie RIS -firmy Alteris, oprogramowanie PACS -firmy  Altersi,  oprogramowanie szpitalne HIS -firmy Asseco.

- Kopie obecnego projektu osłon stałych  w załączeniu.

#### III. OPIS TECHNICZNY – WARUNKI GRANICZNE APARATU  – 1 kpl.

- Nazwa producenta:

……………………………………………………………………………………………………….

- Nazwa i typ Sprzętu: ………………………………………………………………………….

    - Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………..

    - Rok produkcji: ……………………………

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH APARATU  – 1 kpl.

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/ podać | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 1 | ## Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny):nie wymagający zastosowania specjalnego ekranowania | Tak |  | ## Bez oceny |
| 2 | ## Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „C | Tak |  | ## Bez oceny |
| II. | ## GENERATOR |  |  |  |
| 1 | Moc generatora min. 650W | Tak, podać |  | Min. - 0 pkt Największa 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających, kompensacja napięcia ±10% | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie. Wartości napięcia wysokie/ niskie, min. 100/130kV | Tak, podać |  | Bez oceny |
| III. | ## TECHNOLOGIA OBRAZOWANIA: |  |  |  |
| 1 | Detektor wysokiej rozdzielczości min. 128 elementowy, ilość rzeczywistych elementów detektora. | podać |  | Min. 128- 0 pkt. Max-10 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej działającej w oparciu o metodę skanowania CT jednokrotnego przejścia na pacjentem podczas całego badania co najmniej dla badań przedramię, szyjka kości udowej, kręgosłup | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) - max 1 mR/hr | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4 | Obszar skanowania min. 190cm na 60cm | Tak, podać | . | Wartość wymagana – 0 pkt Wartości większe od minimum – 5 pkt. |
| 5 | Czasy skanowania dla lokalizacji: - kręgosłup AP max. 10 s - szyjka kości udowej max. 10s - całe ciało/skład ciała max 3 min - IVA/LVA max. 15s | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | System automatycznej kalibracji pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badania niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Blat stołu ze zmiennym położeniem umożliwiający zdalne pozycjonowanie pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności siłowego przemieszczania pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Ruch blatu wzdłużny i poprzeczny | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Fantom kontrolny - fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Pozycjoner laserowy do łatwego ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 50 cm | Tak, podać |  | Min. 50 cm 60 i więcej cm - 10 pkt. |
| IV. | ## WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE - POMIARY W LOKALIZACJACH: wymagane dostarczyć wraz z zaoferowanym aparatem |  |  |  |
| 1 | Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, h) długość osi szyjki kości udowej i kąt nachylenia, moment bezwładności i) automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO j) wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  | Bez oceny |
| 2 | Obie szyjki kości udowej : - BMD - BMC - powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „total” - wskaźnik T-Score - wskaźnik Z-Score - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej - długość osi szyjki kości udowej - podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania - Zestawienie raportu różnic - wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |  |
| 3 | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP -BMD, -BMC -powierzchnia, -T-Score, -Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) - możliwość generowania raportu porównawczego z wynikami z kilku badań przeprowadzonych w różnym czasie - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |  |
| 4 | Zaawansowane oprogramowanie do analizy szyjki kości udowej (potwierdzone przez kilka niezależne badania kliniczne) z możliwościami obliczeniowymi; - FRAX, ocena ryzyka złamania - położenie środka masy - kąt nachylenia osi szyjki udowej - długość szyjki kości udowej | Tak |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do oceny implantów dla stawu biodrowego | Tak |  |  |
| 6 | Pomiar i analiza bliższego końca kości udowej | Tak |  |  |
| 7 | Pomiar gęstości całego kośćca i składu ciała - obraz skanu całego ciała - obraz kolorowy obrazujący skład ciała z podziałem na tkankę - BMD - BMC - powierzchnia - Total - wskazania dla kończyn z osobna, kręgosłupa, głowy - możliwość pomiaru subregionu - gynoid/android- otyłość brzuszna - VAT ( otyłość trzewna) - wynik FMI (Fat Mas Index) - automatyczne odniesienie do klasyfikacji WHO - wykres masy tkanki + BMC do wieku - możliwość śledzenie trendu zmian u pacjenta na wykresie - wykres wzrostu do wieku, wagi do wieku, BMI do wieku - automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO - mapa kolorowa składu ciała pokazująca lokalizację gromadzenia się masy tłuszczowej | Tak |  |  |
| 8 | Program pediatryczny - kręgosłup lędźwiowy AP - BMD - BMC - powierzchnia, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej Dane referencyjne (baza danych referencyjnych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |  |
| 9 | Program pediatryczny - całe ciało z analizą powierzchni kośćca, - BMC, - BMD, - składu ciała u dzieci. - Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |  |
| 10 | Program pediatryczny - Total Body - Dane referencyjne dla pomiaru BMD całego szkieletu u dzieci w wersji z kośćmi czaszki oraz w wersji bez kości czaszki (tzw. less head) | Tak |  |  |
| 11 | W programie pediatrycznym oznaczanie na wykresie parametrów dla składu ciała: Wysokość do wieku BMI do wieku wzrost do wieku waga do wieku | Tak |  |  |
| 12 | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem; - ilości tkanki tłuszczowej, - masy mięśniowej, - masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewa stronę i prawa stroną) oraz osobno dla obszarów - Gynoid i Android - mapa kolorowa składu ciała | Tak |  |  |
| 13 | Opcja pediatryczna – Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) długość osi szyjki kości udowej i kąt g) Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO | Tak |  |  |
| 14 | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników), automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO | Tak |  |  |
| 15 | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD). Automatyczne wyświetlenie wyniku odniesienia dla programów kręgosłupa, szyjki kości udowej, przedramienia oraz całego ciała | Tak |  |  |
| 16 | BMD dla całego ciała | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość dokonania pomiaru w programie dla regionu zainteresowania | Tak |  |  |
| 18 | Program do analizy kręgosłupa o niskiej gęstości | Tak |  |  |
| 19 | Program pediatryczny dla przedramienia | Tak |  |  |
| 20 | Program do oceny kręgosłupa i szyjki kości udowej o niskiej gęstości | Tak |  |  |
| 21 | Program do skanowania całego ciała niemowląt (Infant Whole Body) | Tak |  |  |
| V | INNE FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
| 1 | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | Tak |  |  |
| 2 | Limit wagi pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 200kg | Tak, podać |  | 200 kg - 0 pkt. ≥ 240 kg- 10 pkt |
| 3 | Tworzenia wielu baz danych | Tak |  |  |
| 4 | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. fantom antropomorficzny kręgosłupa, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący, krzesło obrotowe | Tak |  |  |
| 5 | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny min Windows XP lub 7 Professional lub nowszy, mysz, klawiatura Parametry minimalne: Procesor: min. Intel Dual Core min. 2,7 GHz Pamięć: min. 2GB Dysk: min. 160GB Monitor kolorowy min 17”. Kolorowa drukarka laserowa z zestawem tonerów do wydruku raportów | Tak |  |  |
| 6 | Aplikacja do pomiaru TBS (Trabecular Bone Score) – oprogramowanie TBS iNsight oraz potwierdzenie walidacji TBS dokumentem od producenta oprogramowania TBS. | Tak, załączyć |  |  |
| 7 | Oceny morfometrii kręgów projekcji AP | Tak |  |  |
| 8 | Analiza deformacji kręgów przy zastosowaniu techniki podwójnej energii | Tak |  |  |
| VI. | DODATKOWE OPCJE APLIKACYJNE, CZYNNOŚCI, WYPOSAŻENIE ORAZ DOKUMENTACJA I SZKOLENIA: |  |  |  |
| 1 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS | TAK |  |  |
| 2 | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS - system w wersji open | TAK |  |  |
| 3 | Wykonanie testów akceptacyjnych | TAK |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2019. | TAK |  |  |
| 5 | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracji zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE . | TAK |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | TAK |  |  |
| 7 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać) | TAK, podać w miesiącach |  | Min.- 0 pkt. 48 miesięcy i więcej 10 pkt. |
| 8 | Wykonanie w cenie oferty obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanymi przez producenta sprzętu. | TAK |  |  |
| 9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział 11 – używanie i utrzymywanie wyrobów) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. Ust. Nr 107 poz. 679 z późn zm.), w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | TAK |  |  |
| 10 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | TAK |  |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu do 4 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | TAK |  |  |
| 12 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 2 dni roboczych, w przypadku gdy taka naprawa nie będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy oraz nie może przekroczyć 7 dni roboczych w przypadku gdy do naprawy będzie wymagana konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. | TAK |  |  |
| 13 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. |  |  |  |
| 14 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy. | TAK |  |  |
| 15 | W cenie oferty przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 3 pracowników). | TAK |  |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie Zamawiającego dokumentacja (oficjalne dokumenty firmowe, dane  techniczne,) potwierdzająca wartości podane dla warunku/parametru wymaganego  w załączniku nr 4 do siwz - w przypadku kiedy oferowany   przedmiot zamówienia będzie budził wątpliwości co do  wymagań stawianych przez   Zamawiającego w siwz

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowane, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

.............................................................                  	                             ..................................................................

miejscowość i data		 	                               pieczątka i podpis osoby uprawnionej