WYMAGANIA GRANICZNE

dotyczące postępowania: dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC  pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników (CPR) wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki.

Wymagania graniczne dla analizatora, odczynników  i materiałów kontrolnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej Hba1c

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczanie hemoglobiny glikowanej Hba1c metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej HPLC | TAK |  |
| 2. | Certyfikat NGSP, zgodny ze standardem IFCC | TAK |  |
| 3. | Automatyczne wyliczanie procentowej zawartości frakcji Hba1c | TAK |  |
| 4. | Precyzja pomiaru Hba1c- współczynnik zmienności poniżej 2,0% | TAK |  |
| 5. | Łączny czas oznaczenia nie dłuższy niż 2 min | TAK |  |
| 6. | Zastosowanie algorytmu EMG (Exponentially Modified Gaussion) w celu eliminacji interferencji hemoglobiny karbamylowanej | TAK |  |
| 7. | Obsługa powyżej 50 próbek jednorazowo. Możliwość dostawiania dodatkowych statywów z probówkami w trakcie pracy aparatu | TAK |  |
| 8. | Możliwość oznaczeń w różnego typu próbkach pierwotnych i rozcieńczonych (automatyczne uwzględnienie współczynnika korekcji dla próbek rozcieńczonych) oraz w próbkach pediatrycznych | TAK |  |
| 9. | Jednorazowa, stabilna kalibracja dla nowego zestawu odczynników. Kalibracja w oparciu o pojedyncze oznaczenie kalibratorów | TAK |  |
| 10. | Flagowanie wyników z nieprawidłowymi i wątpliwymi czasami retencji | TAK |  |
| 11. | Możliwość oznaczania Hba1c w obecności hemoglobiny E, S, D,C | TAK |  |
| 12. | Możliwość oznaczania Hba1c w obecności podwyższonych poziomów HbF | TAK |  |
| 13. | Wbudowany moduł kontroli jakości z możliwością eksportu danych | TAK |  |
| 14 | Analizator automatyczny, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r) | TAK |  |
| 15 | Podtrzymywanie zasilania –UPS jako wyposażenie systemu | TAK |  |
| 16 | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych | TAK |  |
| 17. | Przezroczyste pojemniki na bufory celem wizualnej oceny ilości i wyglądu odczynnika przed rozpoczęciem analizy | TAK |  |
| 18. | Deklaracja zgodności dopuszczająca system do użytku w jednostkach służby zdrowia | TAK |  |
| 19 | Dwukierunkowe połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (Zakładu Diagnostyki) Zamawiającego. Wykonanie podłączenia na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie późniejszym niż 14 dni od daty zgłoszenia konieczności podpięcia | TAK |  |
| 20 | Wraz z dostawą analizatora zostanie przekazana szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora Wykonawcy | TAK |  |
| 22 | Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnictwa w kontroli międzynarodowej w okresie trwania umowy na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 23 | Szkolenie i wsparcie merytoryczne i techniczne przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 24 | Czas na usunięcie awarii nie dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego | TAK |  |
| 25 | Wszelkie ewentualne prace dostosowawcze do instalacji aparatu po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |

Wymagania graniczne w zakresie informatycznym oferowanego w ramach dzierżawy urządzeń:

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | TAK |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | TAK |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | TAK |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: usuwania błędów; dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | TAK |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie Podział błędów na kategorie Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | TAK |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | TAK |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | TAK |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.