Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu do Pracowni Endoskopii

oraz zakup aparatu USG na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/08/02/2024

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PAKIET Nr 1 ZAKUP SPRZĘTU DO PRACOWNI ENDOSKOPII

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |  | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |  | I |
| 1. | GASTROSKOP | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KOLONOSKOP | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DUODENOSKOP WRAZ Z APARATURĄ KOMPLEMENTARNĄ (TOR WIZYJNY, SYSTEM CO2, MYJNIA ETD DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW, SZAFA ENDOSKOPOWA, WÓZEK DO BADAŃ DLA PACJENTA) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GASTROSKOP |  |  |  |
|  | GASTROSKOP HDTV DIAGNOSTYCZNY – 1 SZT. |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 1.3 | Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Średnica sondy endoskopowej – maksymalnie 9,2 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Głębia ostrości minimum 2- 100 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Pole widzenia – minimum 140o | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o / D-90o, P/L -100o | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Długość sondy roboczej 1020 -1070 mm | TAK/PODAC |  |  |
| 1.9 | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |  |
| 1.10 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EvisExera III | TAK |  |  |
| 1.11 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
| 1.12. | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– minimum 4 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | TAK |  |  |
| 1.14 | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań- wyzwolenie zdjęć z przycisku na rękojeści endoskopu | TAK |  |  |
|  | GASTROSKOP HDTV ZABIEGOWY – 1 SZT. |  |  |  |
| 1.15 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | Średnica sondy endoskopowej – maksymalnie 11 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 1.18 | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.19 | Głębia ostrości minimum 2- 100 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: minimum G-210 o / D-90o, P/L -100o | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.21 | Pole widzenia – minimum 140o | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– minimum 4 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
| 1.24 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 1.25 | Długość sondy roboczej 1020 -1070 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.26 | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |  |
| 1.27 | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań- wyzwolenie zdjęć z przycisku na rękojeści endoskopu | TAK |  |  |
| 1.28 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EvisExera III | TAK |  |  |
| 2. | KOLONOSKOP – 2 SZTUKI |  |  |  |
|  | KOLONOSKOP HDTV |  |  |  |
| 2.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2 | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| 2.3 | Średnica sondy endoskopowej – maksymalnie 13,2 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.4 | Kanał roboczy – minimum 3,7 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.5 | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: minimum G/ D:180o, L/160o | TAK/PODAC |  |  |
| 2.6 | Pole widzenia przy standardowej głębi ostrości – minimum 170o | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.7 | Długość sondy roboczej 1300 – 1700 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.8 | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora– minimum 4 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.9 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
| 2.10 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |  |
| 2.11 | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |  |
| 2.12 | Współpraca z posiadaną myjnią ETD z identyfikacją nr endoskopu | TAK |  |  |
| 2.13 | Współpraca z posiadanym programem do archiwizacji badań- wyzwolenie zdjęć z przycisku na rękojeści endoskopu | TAK |  |  |
| 2.14 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EvisExera III | TAK |  |  |

| 3. | DUODENOSKOP WRAZ Z APARATURĄ KOMPLEMENTARNĄ (TOR WIZYJNY, SYSTEM CO2, MYJNIA ETD DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW, SZAFA ENDOSKOPOWA, WÓZEK DO BADAŃ DLA PACJENTA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DUODENOSKOP |  |  |  |
| 3.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.2 | Średnica kanału - 4,2 mm | TAK/PODAC |  |  |
| 3.3 | Średnica końcówki: maksimum 13,5 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.4 | Średnica zewnętrzna sondy maksimum 11,3 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.5 | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe – 4 | TAK |  |  |
| 3.6 | Długość robocza sondy minimum 1240 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.7 | Minimalne odchylenie końcówki: Góra/dół 120°/90° Prawo 110°Lewo 90° | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.8 | Głębia ostrości minimum 5-60 mm | TAK/PODAC |  |  |
| 3.9 | Pole widzenia minimum 100° | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.10 | Współpraca z posiadaną myjnią serii ETD | TAK |  |  |
| 3.11 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EvisExera III | TAK |  |  |
|  | PROCESOR WIZYJNY Z ZINTEGROWANYM ŻRÓDŁEM ŚWIATŁA |  |  |  |
| 3.12 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.13 | Wyjścia cyfrowe minimum 12G-SDI, 3G-SDI | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.14 | Wejścia cyfrowe minimum HD-SDI | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.15 | Współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  |  |
| 3.16 | Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED | TAK |  |  |
| 3.17 | Polski język menu | TAK |  |  |
| 3.18 | Trzy tryby przesłony: automatyczny, szczytowy, średni | TAK |  |  |
| 3.19 | Gniazdo USB dla pamięci przenośnej | TAK |  |  |
| 3.20 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | TAK |  |  |
| 3.21 | Zoom cyfrowy | TAK |  |  |
| 3.22 | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |  |
| 3.23 | Minimum 10-cio stopniowa regulacja jasności panelu sterującego | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.24 | Możliwość regulacji koloru minimum 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.25 | Regulacja jasności minimum 15 stopniowa w zakresie min +/- 7 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.26 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
| 3.27 | Filtr cyfrowy wspomagający lokalizację zmian, alternatywny dla światła białego | TAK |  |  |
| 3.28 | Współpraca z posiadanymi endoskopami firmy Olympus serii EvisExera II i III | TAK |  |  |
| 3.29 | Integracja dostarczanego systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/RIS Eskulap (dostawca systemu HIS/RIS: Konsultant IT Sp. z o.o.). Koszty integracji pokrywa Wykonawca. W razie potrzeby dostępy i uprawnienia zostaną przekazane przez Dział Informatyki WCSKJ. | TAK |  |  |
| 3.30 | Główne założenia integracji: - Obsługa zlecenia wykonania badania w systemie HIS ESKULAP przy współpracy z posiadanym oprogramowanie EndoBase - Możliwość odbierania wyników badań w formie opisów z systemu Endobase w systemie Eskulap | TAK |  |  |
| 3.31 | Zakres integracji: skierowanie, potwierdzenie wykonania badania, opis, zdjęcia, nr endoskopu, zalecenia, słowniczek, skróty | TAK |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY LCD |  |  |  |
| 3.32 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.33 | Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.34 | Przekątna ekranu minimum 30” | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.35 | Format obrazu 16:9 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.36 | Kontrast minimum 1000:1 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.37 | Sygnał wejścia minimum 12G, 3G, HDMI, DVI-D | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 3.38 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.39 | Podstawa jezdna z blokadą wszystkich 4 kół wózka | TAK |  |  |
| 3.40 | Wieszak na minimum 2 endoskopy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.41 | Transformator separacyjny z możliwością podłączenia zasilania minimum 10 urządzeń | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.42 | Przegubowe ramię na monitor medyczny LCD umożliwiające ruch wysięgnika w płaszczyźnie poziomej i pionowej | TAK |  |  |
| 3.43 | Uchwyt boczny na butle CO2 | TAK |  |  |
| 3.44 | Uchwyt na butlę ssaka | TAK |  |  |
| 3.45 | Pojemnik boczny na akcesoria | TAK |  |  |
|  | SSAK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 3.46 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.47 | Wytwarzana próżnia nominalna minimum 95 [kPa] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.48 | Regulacja siły ssania na minimum 3 poziomach prędkości | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.49 | Współpraca z pojemnikami jednorazowymi | TAK |  |  |
|  | POMPA PŁUCZĄCA |  |  |  |
| 3.50 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.51 | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | TAK |  |  |
| 3.52 | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  |  |
| 3.53 | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego oraz przycisku na głowicy endoskopu. | TAK |  |  |
| 3.54 | Regulacja mocy przepływu | TAK |  |  |
| 3.55 | Autoklawowalny pojemnik na wodę minimum 2 l | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.56 | Rurka do płynu - 10 sztuk | TAK |  |  |
|  | POMPA SYSTEMU CO2 |  |  |  |
| 3.57 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.58 | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: krótki, długi bez ograniczeń. | TAK |  |  |
| 3.59 | Wyposażenie w przewody zasilające | TAK |  |  |
| 3.60 | Butelka współpracująca z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  |  |
| 3.61 | Dreny – 10 sztuk | TAK |  |  |
| 3.62 | Zawór endoskopowy – 2 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | MYJNIA ETD DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW |  |  |  |
| 3.63 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK /PODAĆ |  |  |
| 3.64 | Myjnia-dezynfektor dla endoskopów giętkich | TAK |  |  |
| 3.65 | Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane ze szkła i stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 3.66 | Endoskopowa myjnia na 2 aparaty. | TAK |  |  |
| 3.67 | Jednoczesna dekontaminacja 2 endoskopów. | TAK |  |  |
| 3.68 | Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniem. | TAK |  |  |
| 3.69 | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. | TAK |  |  |
| 3.70 | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. | TAK |  |  |
| 3.71 | Myjnia wyposażona w monitor | TAK |  |  |
| 3.72 | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące | TAK |  |  |
| 3.73 | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni. | TAK |  |  |
| 3.74 | Podłączenie do powietrza sprężonego klasy medycznej, do przedmuchiwania kanałów/suszenia endoskopu – dostęp zapewnia Zamawiający | TAK |  |  |
| 3.75 | Podłączenie do wody zdemineralizowanej do płukania kanałów endoskopu – dostęp zapewnia Zamawiający | TAK |  |  |
| 3.76 | Monitorowanie przepływu w każdym kanale, w tym w kanale elewatora w duodenoskopach. | TAK |  |  |
| 3.77 | Możliwość identyfikacji zintegrowanych chipów RFID znajdujących się wewnątrz posiadanych endoskopów serii EVIS Exera III firmy Olympus | TAK |  |  |
| 3.78 | Współpraca z oferowanymi i posiadanymi endoskopami | TAK |  |  |
|  | SZAFA ENDOSKOPOWA |  |  |  |
| 3.79 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.80 | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | TAK |  |  |
| 3.81 | Liczba miejsc na endoskopy: 8 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.82 | Możliwość suszenia przez 120 minut | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.83 | Czas przechowywania minimum 168 godzin | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.84 | Głębokość komory suszenia: maksymalnie 360 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.85 | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania | TAK |  |  |
| 3.86 | Maksymalne wymiary: szerokość: 1280 x gł. 475 x wys. 2190 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.87 | Zasilanie 230 V | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.88 | Możliwość rozbudowy szafy o kolejne moduły do umieszczenia kolejnych endoskopów | TAK |  |  |
| 3.89 | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej | TAK |  |  |
| 3.90 | Nad każdym endoskopem umieszczona kolorowa dioda, która pokazuje stan endoskopu | TAK |  |  |
| 3.91 | Kolorowy ekran dotykowy informujący o stanie endoskopu | TAK |  |  |
| 3.92 | Filtr HEPA | TAK |  |  |
| 3.93 | Możliwość archiwizacji procesów szafy | TAK |  |  |
| 3.94 | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | TAK |  |  |
| 3.95 | Instalacja po przygotowaniu przyłączy mediów przez Szpital według wytycznych Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | WÓZEK DO BADAŃ DLA PACJENTA |  |  |  |
| 3.96 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3.97 | Uchylane barierki | TAK |  |  |
| 3.98 | Wysokość regulowana hydraulicznie – dźwignia umieszczona po obu stronach wózka | TAK |  |  |
| 3.99 | Konstrukcja wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo | TAK |  |  |
| 3.100 | Odchylanie podgłówka/oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |  |
| 3.101 | Centralny system hamowania | TAK |  |  |
| 3.102 | Zdejmowany materac | TAK |  |  |
| 4. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 4.2 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 4.3 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały dostarczony przedmiot zamówienia na okres ………… (minimum 24 miesiące) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.5 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4.6 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 4.7 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 4.8 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy. | TAK |  |  |
| 4.9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)