Dodatek nr 3 do SWZ

dotyczy:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej

dla NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA JEST DOFINANSOWANY W RAMACH PROJEKTU

PT. „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROF. Z. RELIGI W SŁUBICACH SP. Z O.O. O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

NR UMOWY: POIS.09.01.00-00-0268/18-00/2275/2019/32

|  | # SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

| CZĘŚĆ 1 WIEŻA LAPAROSKOPOWA Z TOREM WIZYJNYM 4K – SZT. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ / WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: …………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| - ENDOSKOPOWA KAMERA 4K |  |  |  |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK |  |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | TAK |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK |  |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 sekundy | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK |  |
| 6 | System skanujący: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK |  |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | TAK |  |
| 8 | Wbudowane programy specjalistyczne, min. 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK – podać |  |
| 9 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
| 10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu – ciemne) | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | TAK |  |
| 12 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK |  |
| 13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK |  |
| 14 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK |  |
| 15 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2 szt. | TAK |  |
| 16 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK |  |
| 17 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia | TAK |  |
| 18 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 20 | Waga głowicy kamery maksymalnie 0,5 kg | TAK – podać |  |
| 21 | Przewód głowicy kamery - długość minimum 3,00 m | TAK – podać |  |
| - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED |  |  |  |
| 22 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - światło widzialne (tryb White Light (światło białe)), - fluorescencja w bliskiej podczerwieni, - transiluminacja w bliskiej podczerwieni | TAK |  |
| 23 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | TAK |  |
| 24 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK |  |
| 25 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 27 | Żywotność LED min 60 000 godzin | TAK – podać |  |
| 28 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
| 29 | Tryb gotowości standby | TAK |  |
| 30 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła | TAK |  |
| 32 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów | TAK |  |
| 34 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 35 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 36 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014 lub równoważną | TAK – podać |  |
| 37 | Urządzenie laserowe klasy 1M | TAK |  |
| 38 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | TAK |  |
| 39 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm | TAK |  |
| 40 | Światłowód w przeźroczystej osłonie o średnicy 5mm i długości minimalnej 3m - 1 szt | TAK |  |
| 41 | Wymiary maksymalne: szerokość 32 cm, wysokość 12,5 cm, długość 43 cm, | TAK – podać |  |
| 42 | Waga maksymalna 7,5 kg | TAK – podać |  |
| - MONITOR MEDYCZNY 4K – 1 SZT. |  |  |  |
| 43 | Rozdzielczość obrazu minimum 4096 x 2160 | TAK |  |
| 44 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | TAK |  |
| 45 | Przekątna ekranu minimum 32 cale, ekran panoramiczny | TAK – podać |  |
| 46 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | TAK |  |
| 47 | Jasność: 525 cd/m² standard | TAK |  |
| 48 | Kontrast: 1500:1 standard | TAK |  |
| 49 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | TAK |  |
| 50 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK |  |
| 51 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
| 52 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK |  |
| 53 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK |  |
| 54 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK |  |
| 55 | Wejścia: (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK |  |
| 56 | Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK |  |
| 57 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK |  |
| 58 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | TAK |  |
| 59 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK |  |
| 60 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
| 61 | Maksymalne zużycie energii: 85W | TAK |  |
| 62 | Maksymalne wymiary: szerokość 757 mm, wysokość 455 mm, głębokość 78 mm; | TAK – podać |  |
| 63 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | TAK |  |
| 64 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | TAK |  |
| 65 | Maksymalna waga monitora: 10,5 kg | TAK – podać |  |
| 66 | Osłona monitora wykonana z przeźroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK |  |
| - WÓZEK APARATUROWY Z ATESTEM MEDYCZNYM – 1 SZT. |  |  |  |
| 67 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |
| 68 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK – podać |  |
| 69 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK – podać |  |
| 70 | W komplecie/ zestawie: | TAK |  |
| 71 | Uchwyt do światłowodu | TAK |  |
| 72 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
| 73 | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |
| 74 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK |  |
| 75 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK |  |
| 76 | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600mm | TAK |  |
| 77 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK |  |
| 78 | Uchwyt na pompę laparoskopową | TAK |  |
| - OPTYKA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY Z ICG (zieleń indocjaninowa) – 1 SZT. |  |  |  |
| 79 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - światła widzialnego białego, - fluorescencji w bliskiej podczerwieni, - transiluminacji w bliskiej podczerwieni, Wymiary optyki: - średnica 10.00 mm, - kąt patrzenia optyki 30 stopni, - długość robocza 33cm | TAK |  |
| 80 | Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 1 szt | TAK |  |
| 81 | Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 1 szt | TAK |  |
| - OPTYKA LAPAROSKOPOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI – 2 KPL |  |  |  |
| 82 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, - średnica 10.00mm, - kąt patrzenia optyki 30 stopni, - długość robocza 33 cm W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przeźroczystej osłonie 5mm długość 3m | TAK |  |
| - INSUFLATOR – 1 SZT. |  |  |  |
| 83 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK |  |
| 84 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK |  |
| 85 | Możliwość podgrzewania gazu CO2 | TAK |  |
| 86 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK |  |
| 87 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK |  |
| 88 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu | TAK |  |
| 89 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 90 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK |  |
| 91 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK |  |
| 92 | Sześć trybów pracy insuflatora | TAK |  |
| 93 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK |  |
| 94 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK |  |
| 95 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | TAK |  |
| 96 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | TAK |  |
| 97 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | TAK |  |
| 98 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | TAK |  |
| 99 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | TAK |  |
| 100 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z siecią centralnego zasilania gazu 5 m | TAK |  |
| 101 | Jednorazowy dren do insuflatora z oddymianiem (10 szt w opakowaniu zbiorczym) - 10 opakowań | TAK |  |
| 102 | Jednorazowy dren do insuflatora z wbudowanym filtrem bez oddymiania - 50 opakowań | TAK |  |
| 103 | Dreny jednorazowe z oddymianiem z wbudowanym filtrem do CO2 o skuteczności filtrowania ULPA | TAK |  |
| 104 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK |  |
| - POMPA IRYGACYJNA PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWANIA W LAPAROSKOPII |  |  |  |
| 105 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK |  |
| 106 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK |  |
| 107 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. | TAK |  |
| 108 | Dodatkowe zasilanie - akumulator | TAK |  |
| 109 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. | TAK |  |
| 110 | Końcówki wielorazowe | TAK |  |
| 111 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt | TAK |  |
| 112 | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, łopatka do kamieni, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy | TAK |  |
| 113 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm z możliwością elektrokoagulacji z końcówką "L" - 2 szt | TAK |  |
| 114 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - igła aspiracyjna | TAK |  |
| 115 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt. bez końcówki roboczej - 10 opakowań | TAK |  |
| 116 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 117 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia , pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 2 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – SZT. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: …………………………………………………………….…… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |
| - I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny, cyfrowy, na wózku transportowym, z kolorowym dopplerem oraz ekranem LCD | TAK |  |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli. | TAK |  |  |  |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |
| 4 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca łaTwą rozbudowę aparatu, waga aparatu max 85 kg (samo body) | TAK |  |  |  |
| 5 | Wbudowana bateria umożliwiająca pozostanie aparatu w trybie gotowości (stand by) minimum 20 godzin | TAK – podać |  |  |  |
| 6 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania minimun dwóch z nich | TAK |  |  |  |
| 7 | Monitor HD, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5 cala | TAK – podać |  |  |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |  |  |
| 9 | Panel dotykowy minimum 13 cali, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch | TAK |  |  |  |
| 10 | Panel sterowania z możliwością obrotu | TAK |  |  |  |
| 11 | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - minimum 140 mm | TAK |  |  |  |
| 12 | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania | TAK |  |  |  |
| 13 | Panel sterowania wyposażony w odłączane uchwyty na głowice – minimum 7 uchwytów | TAK |  |  |  |
| 14 | Aparat wyposażony w minimum 6 portów USB | TAK – podać |  |  |  |
| 15 | Wyjście obrazowe HDMI, Port USB 3.0 do archiwizacji danych | TAK |  |  |  |
| 16 | Wbudowany podgrzewacz żelu | TAK |  |  |  |
| 17 | Nagrywarka DVD | TAK |  |  |  |
| 18 | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic minimum 23 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| 19 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd dla głowic obrazowych minimum 4 | TAK – podać |  |  |  |
| 20 | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE minimum 40 000 ramek | TAK – podać |  |  |  |
| 21 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym, pojemność dysku HDD minimum 1 TB | TAK – podać |  |  |  |
| 22 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | TAK |  |  |  |
| 23 | Moduł EKG | TAK |  |  |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |  |
| 24 | Tryb B | TAK |  |  |  |
| 25 | Głębokość penetracji (obrazowania) minimum 40 cm | TAK – podać |  |  |  |
| 26 | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | TAK |  |  |  |
| 27 | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |  |
| 28 | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK |  |  |  |
| 29 | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie minimalna wartość: ≤ 30 dB, maksymalna wartość: ≥ 240dB | TAK – podać |  |  |  |
| 30 | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu minimum 3 | TAK – podać |  |  |  |
| 31 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 16 | TAK – podać |  |  |  |
| 32 | Obrazowanie full-screen, minimum 3 kroki | TAK |  |  |  |
| 33 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |  |  |
| 34 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |  |  |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |  |
| 36 | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | TAK |  |  |  |
| 37 | Tryb M | TAK |  |  |  |
| 38 | Doppler kolorowy | TAK |  |  |  |
| 39 | Ugięcie wiązki Dopplera minimum +/- 30 stopni | TAK – podać |  |  |  |
| 40 | Doppler mocy | TAK |  |  |  |
| 41 | Kierunkowy Doppler mocy | TAK |  |  |  |
| 42 | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK |  |  |  |
| 43 | Maksymalna prędkość dla Dopplera pulsacyjnego przy zerowym kącie korekcji minimum 9 m/s | TAK – podać |  |  |  |
| 44 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |  |  |
| 45 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
| 46 | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |  |  |
| 47 | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR) | TAK |  |  |  |
| 48 | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie ultrasonografem za pośrednictwem tabletu / smartfona za pośrednictwem Wi-fi | TAK |  |  |  |
| 49 | Oprogramowanie umożliwiające przesyłanie i wyświetlanie obrazu z aparatu na tablet / smartfon za pośrednictwem Wi-fi | TAK |  |  |  |
| 50 | Oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |  |  |
| 51 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |  |
| 52 | Automatyczne wykrywania naczynia i ustawianie w nim bramki Dopplera | TAK |  |  |  |
| 53 | Doppler Fali Ciągłej CW | TAK |  |  |  |
| 54 | Tryb M-Mode anatomiczny | TAK |  |  |  |
| 55 | Doppler Tkankowy TDI | TAK |  |  |  |
| 56 | Strain Echo | TAK |  |  |  |
| 57 | Elastografia fali podłużnej | TAK |  |  |  |
| 58 | Automatyczny pomiar Intima Media | TAK |  |  |  |
| III. OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |
| 59 | Badania radiologiczne | TAK |  |  |  |
| 60 | Badania małych narządów | TAK |  |  |  |
| 61 | Badania naczyniowe | TAK |  |  |  |
| 62 | Badania położnicze | TAK |  |  |  |
| 63 | Badania ginekologiczne | TAK |  |  |  |
| 64 | Badania kardiologiczne | TAK |  |  |  |
| 65 | Badania pediatryczne | TAK |  |  |  |
| 66 | Badania urologiczne | TAK |  |  |  |
| 67 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |  |
| 68 | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |  |  |
| 69 | GŁOWICA CONVEX | TAK |  |  |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy 1,2 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy 5,7 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| c) | Kąt widzenia głowicy minimum 95 stopni | TAK – podać |  |  |  |
| d) | Głowica wykonana w technologii Single Crystal | TAK |  |  |  |
| e) | Ilość elementów w głowicy – minimum 192 | TAK |  |  |  |
| f) | Promień: 60 mm | TAK – podać |  |  |  |
| g) | Głębokość: od 4 cm do 40 cm | TAK – podać |  |  |  |
| h) | Aplikacje: - jama brzuszna - ginekologia - położnictwo | TAK – wymienić |  |  |  |
| 70 | GŁOWICA LINIOWA | TAK |  |  |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy 3 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy 13 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| c) | Szerokość pola patrzenia minimum 38 mm | TAK – podać |  |  |  |
| d) | Ilość elementów w głowicy – minimum 192 | TAK |  |  |  |
| e) | Głębokość: od 1,5 cm do 28 cm | TAK – podać |  |  |  |
| f) | Aplikacje: - małe narządy - naczyniowe - mięśnioszkieletowe - pediatryczne - jama brzuszna - nerwy | TAK – wymienić |  |  |  |
| 71 | GŁOWICA LINIOWA | TAK |  |  |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy 3,5 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy 16 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| c) | Szerokość pola patrzenia minimum 50 mm | TAK – podać |  |  |  |
| e) | Ilość elementów w głowicy – minimum 256 | TAK |  |  |  |
| f) | Głębokość: od 1,5 cm do 28 cm | TAK – podać |  |  |  |
| g) | Aplikacje: - małe narządy - naczyniowe - mięśnioszkieletowe - pediatryczne - nerwy | TAK – wymienić |  |  |  |
| 72 | GŁOWICA SEKTOROWA (kardiologiczna) | TAK |  |  |  |
| a) | Minimalna częstotliwość pracy 1 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| b) | Maksymalna częstotliwość pracy 5 MHz | TAK – podać |  |  |  |
| c) | Kąt skanowania głowicy minimum 90 stopni | TAK – podać |  |  |  |
| d) | Głowica wykonana w technologii Single Crystal | TAK |  |  |  |
| e) | Ilość elementów minimum 80 | TAK |  |  |  |
| f) | Głębokość: od 2 cm do 40 cm | TAK – podać |  |  |  |
| g) | Aplikacje: - kardiologia - jama brzuszna - naczyniowe | TAK – wymienić |  |  |  |
| V. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |  |
| 73 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, NT) | TAK |  |  |  |
| 74 | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny akumulator | TAK |  |  |  |
| 75 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) | TAK |  |  |  |
| 76 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS) | TAK |  |  |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | TAK |  |  |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową | TAK |  |  |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Centralnego Układu Nerwowego | TAK |  |  |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D „z wolnej ręki” | TAK |  |  |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu hokej | TAK |  |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznową typu convex -convex | TAK |  |  |  |
| 84 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |  |
| VI. POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |
| 85 | Videoprinter B/W | TAK |  |  |  |
| 86 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |  |  |
| 87 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 88 | Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy | TAK |  |  |  |
| 89 | Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi | TAK |  |  |  |
| 90 | Start systemu po jego całkowitym wyłączeniu max. 90 sek. | TAK |  |  |  |
| 91 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt, liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – minimum 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |
| 92 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |  |  |
| 93 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |  |

| CZĘŚĆ 3 WIDEOLARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI – SZT. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |
| 2 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi | TAK |  |  |
| I. MONITOR |  |  |  |  |
| 3 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi | TAK |  |  |
| 5 | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca nagrywanie filmów o długości do 30 minut | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość przechowywania minimum 10 godzin nagrań | TAK |  |  |
| 7 | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji | TAK |  |  |
| 8 | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze | TAK |  |  |
| 9 | W pełni naładowany akumulator pozwalający na minimum 4 godziny pracy monitora | TAK – podać |  |  |
| 10 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min | TAK – podać |  |  |
| II. OPTYKA |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora – 2 szt. | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym | TAK |  |  |
| 13 | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką | TAK |  |  |
| 14 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na minimum 15 intubacji | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczne wyłączenie po 30 minutach | TAK – podać |  |  |
| 16 | Pełny cykl ładowania maksymalnie 120 minut | TAK – podać |  |  |
| 17 | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI | TAK |  |  |
| 19 | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem | TAK |  |  |
| III. JEDNORAZOWE NAKŁADKI / ŁYŻKI |  |  |  |  |
| 20 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami | TAK |  |  |
| 21 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 100 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 100 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły | TAK |  |  |
| 24 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic | TAK |  |  |
| IV. STACJA DOKUJĄCA / ŁADOWARKA |  |  |  |  |
| 25 | Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiający wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów) | TAK |  |  |
| 28 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |  |
| 29 | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) | TAK |  |  |

| CZĘŚĆ 4 Bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym, umożliwiający pielęgnację i intubację dróg oddechowych z myjką – 1 komplet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ DODATKOWO PUNKTOWANE PARAMETRY | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY - „TAK/ NIE” OZNACZA, żE PARAMETR NIE JEST BEZWZGLĘDNIE WYMAGANY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
| TOR WIZYJNY – 1 komplet |  |  |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 2 | Procesor obrazu ze źródłem światła | TAK |  |
| 3 | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród min.: HDTV1080p, SDTV. | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość 1920x1080 p | TAK |  |
| 5 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | TAK |  |
| 6 | Wyjście wideo standard min.: S-Video lub Composite, | TAK – podać |  |
| 7 | Wyjścia komunikacyjne LAN | TAK |  |
| 8 | Źródło światła zintegrowane z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 9 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących typu USB Stick | TAK |  |
| 10 | Pamięć wewnętrzna procesora min. 4 GB | TAK – podać |  |
| 11 | System wyboru najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
| 12 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | TAK – podać |  |
| 13 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | TAK |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | TAK |  |
| 15 | Optyczne i cyfrowe obrazowanie w wąskich pasmach światła | TAK |  |
| 16 | Barwienie modyfikowanym światłem LED | TAK |  |
| 17 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI | TAK |  |
| 18 | Min. 1 programowalny przycisk funkcyjny | TAK – podać |  |
| 19 | Archiwizacja obrazów medycznych w formatach min. JPG, TIFF, DICOM lub bezstratnym JPEG, skompresowany JPEG i BMP | TAK |  |
| 20 | Funkcja powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym - zoom elektroniczny | TAK |  |
| 21 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min. x 135 | TAK |  |
| 23 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | TAK |  |
| 24 | Źródło światła typu LED lub ksenon o mocy min. 300W | TAK |  |
| 25 | Wbudowane min. 3 diody LED, jeśli dotyczy | TAK |  |
| 26 | Żywotność lub gwarancja bezpłatnej wymiany wbudowanego oświetlenia głównego min. 8.000 godz. | TAK – podać |  |
| 27 | Manualna regulacja jasności oświetlenia w zakresie min. +/- 10° | TAK |  |
| 28 | Wbudowana regulowana pompa powietrza max. ciśnienie 65 kPa | TAK |  |
| 29 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min. 4 stopnie | TAK – podać |  |
| BRONCHOFIBEROSKOP – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 30 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 31 | Kąt obserwacji max. 1200 | TAK |  |
| 32 | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK |  |
| 33 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 6,0 mm | TAK |  |
| 34 | Długość robocza max. 600 mm | TAK |  |
| 35 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 6,0 mm | TAK |  |
| 36 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | TAK |  |
| 37 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu min: - w górę 1800 - w dół 1300 | TAK |  |
| 38 | Długość całkowita max. 875 mm | TAK |  |
| 39 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 40 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | TAK |  |
| 41 | Bronchoskop z min. 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK – podać |  |
| 42 | Ręczny/manometryczny tester szczelności do bronchoskopu | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY HDTV – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 43 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 44 | Przekątna ekranu 24” – 27” | TAK – podać |  |
| 45 | Matryca podświetlana LED | TAK |  |
| 46 | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 Full HD | TAK |  |
| 47 | Kontrast min. 1000:1 | TAK |  |
| 48 | Format obrazowania 16:9 | TAK |  |
| 49 | Czas reakcji max. 14 ms | TAK |  |
| 50 | Kąt widzenia min. poziom/pion min. 170° | TAK |  |
| 51 | Jasność min.: 800 cd/m² | TAK |  |
| 52 | Sygnał wejścia min.: DVI, SDI, VGA, Component lub min.: DVI-D, RGBS/VGA/ YPbPr, S-Video | TAK |  |
| 53 | Sygnał wyjścia: min. DVI | TAK – podać |  |
| 54 | mocowanie VESA 100mm | TAK |  |
| 55 | Waga: max. 9 kg | TAK – podać |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 56 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 57 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 58 | 4 samonastawne kółka o średnicy min. Ø100mm, w tym min. 2 z hamulcami | TAK |  |
| 59 | Zasilanie centralne wózka | TAK |  |
| 60 | Uziemiona listwa z min. 3 wyjściami z wyłącznikiem, przytwierdzona do wózka | TAK |  |
| 61 | Wózek mieszczący wszystkie elementy zestawu | TAK |  |
| 62 | Półki min.: - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z uchwytem/ramieniem pod oferowany monitor - stojak na endoskop ustawiany po obu stronach wózka - wieszak na endoskopy | TAK |  |
| 63 | Możliwość regulacji wysokości półek | TAK |  |
| MYJNIA - DEZYNFEKTOR – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 64 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 65 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  |
| 66 | Myjnia na jeden endoskop dowolnego producenta | TAK – podać |  |
| 67 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji: - mycie wstępne, - mycie z użyciem detergentu - dezynfekcja chemiczno-termiczna - płukanie alkoholem - suszenie lub: • mycie wstępne (czystą wodą) • mycie zasadnicze z użyciem detergentu • płukanie po myciu detergentem • dezynfekcję • płukanie po dezynfekcji • suszenie / przedmuch wszystkich kanałów endoskopu | TAK – podać |  |
| 68 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | TAK |  |
| 69 | Funkcja konfigurowania indywidualnego procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 70 | Lista rekomendowanych środków | TAK (należy podać) |  |
| 71 | Funkcja jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | TAK |  |
| 72 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
| 73 | Licznik liczby przeprowadzonych cykli mycia i dezynfekcji; wydruk informacja | TAK |  |
| 74 | Funkcja zaprogramowania liczby drukowanych kopii raportu mycia i dezynfekcji na potrzeby archiwizacji lub funkcja pamięci i archiwizacji ostatnich 50 cykli mycia z możliwością wydruku dowolnej ilości każdego raportu mycia i dezynfekcji w dowolnym momencie | TAK – podać |  |
| 75 | Programowalny czas mycia oraz dezynfekcji | TAK |  |
| 76 | Regulacja czasu mycia wodą w zakresie min. od 10 sek. do 5 min | TAK |  |
| 77 | Regulacja czasu zanurzenia w roztworze detergentu w zakresie min. od 10 sek. do 5 min. | TAK |  |
| 78 | Czas dezynfekcji regulowany w zakresie min. od 1 min. do 9 godzin | TAK |  |
| 79 | Monitorowanie ilości użyć środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 80 | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  |
| 81 | Podłączenie do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej | TAK |  |
| 82 | Własny system filtracji wody | TAK |  |
| 83 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 84 | Obrotowy element wyposażony w 4 dysze płucząco -myjące | TAK |  |
| 85 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | TAK |  |
| 86 | Zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK |  |
| 87 | Zbiornik wody o pojemności min. 13 litrów | TAK |  |
| 88 | Zbiornik alkoholu etylowego o pojemności min. 1,3 litra | TAK |  |
| 89 | Zbiornik środka myjącego o pojemności min. 1,3 litra | TAK |  |
| 90 | Zbiornik płynu dezynfekcyjnego wykonany ze stali kwasoodpornej lub kwasoodpornego tworzywa | TAK |  |
| 91 | Wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | TAK |  |
| 92 | 2 lampy UV uzdatniające wodę w sposób ciągły (stale zanurzone w zbiorniku wodnym) | TAK |  |
| 93 | Jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  |
| 94 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | TAK |  |
| 95 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | TAK |  |
| 96 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK |  |
| 97 | System informujący o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni na min. 30 dni przed terminem wykonania przeglądu | TAK |  |
| 98 | Identyfikacja endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | TAK |  |
| 99 | Wbudowany czytnik identyfikacji endoskopów oraz personelu w wewnętrzną powierzchnię wanny | TAK |  |
| 100 | Automatyczny tester szczelności i ciągła kontrola ciśnienia w endoskopie przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 101 | System informujący o rozszczelnieniu aparatu w postaci sygnalizacji dźwiękowej oraz wydruku z informacją o nieszczelnym aparacie | TAK |  |
| 102 | Max. wymiary: szer. 60cm x gł. 60 cm x wys. 100cm lub max. szer. x gł. x wys.: 44,5 cm x 73,5cm x 100,5cm | TAK – podać |  |
| 103 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | TAK |  |
| 104 | Zewnętrzny bądź wewnętrzny zmiękczacz wody kompatybilny z oferowaną myjnią. W przypadku zaoferowania zewnętrznego zmiękczacza wody, Zamawiający wymaga aby urządzenie było fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 (podać jaki zmiękczacz wody zaoferowano/ w przypadku zewnętrznego zmiękczacza wody podać markę, model, producenta oraz rok produkcji) | TAK – podać |  |
| 105 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA – DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZESTAWU - Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 106 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 5 automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ……………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 2 | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
| 3 | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. |  |  |
| 4 | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC zawierająca się w zakresie: Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./minuta | TAK |  |
| 5 | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku zawierającą się w granicach 4 – 6 cm. | TAK |  |
| 6 | Źródło zasilania: - zasilanie z gniazda sieci AC 100 - 240 V - akumulator wewnętrzny - możliwość zasilania ze ściany karetki DC 12 – 24 V Czas ładowania akumulatora wewnętrznego maksymalnie 120 min. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) Ładowarka wewnątrz urządzenia; opcjonalnie możliwość doposażenia zestawu o ładowarkę zewnętrzną. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w alarmy informujące o nieprawidłowym działaniu urządzenia: dźwiękowe lub w formie komunikatów wyświetlanych w języku polskim na interfejsie użytkownika. | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: minimum 40 min | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta. | TAK |  |
| 10 | Bezprzewodowa transmisja danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. | TAK |  |
| 11 | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie aparatu, min.: - torba lub plecak, - deska pod plecy, - podkładka stabilizująca pod głowę, - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, - jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (min. 14 szt.), - akumulator – 1 szt., - ładowarka do akumulatora, | TAK – podać |  |
| 13 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 14 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym. | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

| CZĘŚĆ 6 zestaw narzędzi chirurgicznych - 1 KOMPLET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Ilość sztuk | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - | - |
| 1 | Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | - | TAK – podać |  |
| 2 | Korpus troakaru średnica 5,5mm, z zaworem klapkowym otwieranym pod naporem instrumentu | 2 | TAK |  |
| 3 | Tubus troakaru średnica 5,5mm długość robocza 110mm metalowa gwintowana | 2 | TAK |  |
| 4 | Obturator trójkątny ostry średnica 5,5mm długość 110mm | 1 | TAK |  |
| 5 | Korpus troakaru średnica 10 mm, z zaworem klapkowym otwieranym pod naporem instrumentu | 2 | TAK |  |
| 6 | Tubus troakaru średnica 10 mm długość robocza 110mm metalowa gwintowana | 2 | TAK |  |
| 7 | Obturator bezpieczny z automatycznie chowającym się ostrzem, średnica 10 mm | 1 | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do elektrody monopolarnej średnica 5mm długość 330mm | 1 | TAK |  |
| 9 | Elektroda monoopolarna haczykowa typu L w ceramicznej osłonie tylko końcówka paląca | 1 | TAK |  |
| 10 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne -4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, średnica 5 mm , długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 11 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 5 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 12 | Kleszczyki chwytające uniwersalne, z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 13 | Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 14 | Kleszczyki uniwersalne, chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą średnica 5 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 15 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 16 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 10 mm, długość 310 mm, możliwość sterylizacji w formie złożonego instrumentu ze stosownym potwierdzeniem w instrukcji użytkowania producenta | 1 | TAK |  |
| 17 | Klipsowanica laparoskopowa pojedyncza, rozmiar ml, długość 330mm, średnica 10 mm, wyposażona w obrotowe ramię i kanał płuczący. Do zastosowania z klipsami tytanowymi ml | 1 | TAK |  |
| 18 | Urządzenie ssąco-płuczące średnica 5mm długość 330mm, w części dystalnej dodatkowe boczne otwory ssące. | 1 | TAK |  |
| 19 | Kaniula insuflacyjna veress 120mm, rozbieralna | 1 | TAK |  |
| 20 | Korpus troakaru średnica 13 mm, z zaworem klapkowym otwieranym pod naporem instrumentu | 1 | TAK |  |
| 21 | Tubus troakaru średnica 13 mm długość robocza 110mm metalowa gwintowana | 1 | TAK |  |
| 22 | Obturator trójkątny ostry średnica 13mm długość 110mm | 1 | TAK |  |
| 23 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | - | TAK – podać |  |

| CZĘŚĆ 7 meble medyczne - 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
|  | 7.1. WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY – SZT. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) |  | - |  | - |  |  |
| 2 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 | Wymiary wózka: - szerokość 620 - 650 mm - głębokość 450 - 500 mm - wysokość robocza 970 - 1.020 mm |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI-304 lub rówoważnej Korpus wózka sztywny, monolityczny |  | TAK. |  |  |  |  |
| 5 | Blat górny wykonany z polietylenu, ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję (odporność na 100% alkohol, wybielacze, detergenty, polerowanie, wodny roztwór amoniaku, chlorheksydrynę), z podwyższonymi krawędziami na całym obwodzie |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia zlokalizowany z boku wózka. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Szuflady ustandaryzowane - spełniające normę ISO 3394 lub równoważną, posiadające w pełni wyjmowane wkłady o wymiarach powierzchni 600 x 400 mm |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Wózek wyposażony w 4 szuflady o 2 różnych wysokościach na np. leki, materiały eksploatacyjne i duże produkty. Szuflady ułożone w porządku: 2 górne niższe, 2 kolejne wyższe. |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Szuflady przystosowane do montażu separatorów z możliwością swobodnej aranżacji ilości przegródek. |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnice pozwalające na całkowite wysunięcie szuflady poza obrys wózka umożliwiające łatwy demontaż wkładu szuflady |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnice szuflad z funkcją domyku |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Wyjmowana karta identyfikacyjna produktu w każdej szufladzie |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Pod szufladami półka ograniczona relingami z 3 stron |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Podwójne koła o średnicy 125 mm z poliuretanowym bieżnikiem, 2 antystatyczne, 2 z blokadą |  | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Nadstawka dwurzędowa, 5 pojemników w rzędzie, poniżej półka z rantem i relingami bocznymi |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Z lewej strony wózka półka z rantem zabezpieczającym |  | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Z prawej strony wózka pojemnik na cewniki |  | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Z tyłu wózka szyna instrumentalna |  | TAK |  |  |  |  |
| 19 | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 20 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7.2. WÓZEK OPATRUNKOWY – SZT. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - |  | - |  |  |
| 2 |  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Wymiary wózka: - szerokość 620 - 650 mm - głębokość 450 - 500 mm - wysokość robocza 970 - 1.020 mm | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej AISI-304 lub równoważnej Korpus wózka sztywny, monolityczny | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | Blat górny wykonany z polietylenu, ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję (odporność na 100% alkohol, wybielacze, detergenty, polerowanie, wodny roztwór amoniaku, chlorheksydrynę), z podwyższonymi krawędziami na całym obwodzie | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia zlokalizowany z boku wózka | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Szuflady ustandaryzowane - spełniające normę ISO 3394 lub równoważną, posiadające w pełni wyjmowane wkłady o wymiarach powierzchni 600 x 400 mm | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Wózek wyposażony w 5 szuflad o 2 różnych wysokościach na np. leki, materiały eksploatacyjne i duże produkty. Szuflady ułożone w porządku: 4 szuflady górne niższe, 1 szuflada dolna wyższa | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Szuflady przystosowane do montażu separatorów z możliwością swobodnej aranżacji ilości przegródek | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Prowadnice pozwalające na całkowite wysunięcie szuflady poza obrys wózka umożliwiające łatwy demontaż wkładu szuflady | TAK |  |  |  |  |
| 11 |  | Prowadnice szuflad z funkcją domyku | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Wyjmowana karta identyfikacyjna produktu w każdej szufladzie. | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Podwójne koła o średnicy 125 mm z poliuretanowym bieżnikiem, 2 antystatyczne, 2 z blokadą. | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Nadstawka dwurzędowa, po 5 pojemników w rzędzie, poniżej półka z rantem i relingami bocznymi | TAK |  |  |  |  |
| 15 |  | Z lewej strony nadstawki zamocowany maszt na płyny infuzyjne z 2 hakami. | TAK |  |  |  |  |
| 16 |  | Z lewej strony wózka szyna instrumentalna |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Poniżej szyny pojemnik na cewniki | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Z prawej strony wózka składany stolik zabiegowy | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Poniżej stolika 2 pojemniki o pojemności min. 12L każdy | TAK |  |  |  |  |
| 20 |  | Manualny system blokady szuflad | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
| 22 |  | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7.3. STOLIK INSTRUMENTALNY HYDRAULICZNY – SZT. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |  |  |  |
| 2 |  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Stolik instrumentalny typu MAYO wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 |  | Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | Blat podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Regulacja wysokości blatu w zakresie 950-1320 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7 |  | Podstawa w kształcie litery T, wyposażona w 3 pojedyncze koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, wszystkie z blokadą | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Wymiary blatu: - szerokość: 750 mm (+/- 20mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 9 |  | Wymiar powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 700 mm (+/- 20mm) - głębokość: 450 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 10 |  | Wymiary całkowite: - szerokość: 750 mm (+/- 20mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20mm) - wysokość: 950-1320 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 11 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7.4. STOLIK INSTRUMENTALNY Z RĘCZNĄ REGULACJĄ – SZT. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |  |  |  |
| 2 |  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |  |
| 1 |  | Stolik instrumentalny z regulacją ręczną wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej | TAK |  |  |  |  |
| 2 |  | Stolik wyposażony w 4 kółka o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |  |  |  |
| 3 |  | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat z pogłębieniem | TAK |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiary blatu: - szerokość: 750 mm (+/- 20mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20mm) | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | Wymiar powierzchni użytkowej blatu: - szerokość: 700 mm (+/- 20mm) - głębokość: 450 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 6 |  | Wymiary całkowite: - szerokość: 750 mm (+/- 20mm) - głębokość: 500 mm (+/- 20mm) - wysokość: 850-1300 mm (+/- 20mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7 |  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK – podać |  |  |  |  |
| 8 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7.5. STOLIK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY – SZT. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |  |  |  |
| 2 |  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Stolik oddziałowy wyposażony w: 1xblat z szufladą, 2xblat, 2xuchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |  |  |
| 4 |  | Stolik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |  |  |  |
| 5 |  | 3 blaty z podniesionym rantem, montowane na stałe do stelaża, wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym min. dwa z blokadą | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach, uchwyty z pręta o średnicy 8 mm | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Wymiary górnego blatu: - szerokość: 705 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm | TAK – podać |  |  |  |  |
| 9 |  | Wymiary szuflady: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 385 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 155 mm | TAK – podać |  |  |  |  |
| 10 |  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 580 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 345 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 125 mm | TAK – podać |  |  |  |  |
| 11 |  | Wymiary dolnych blatów: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm | TAK – podać |  |  |  |  |
| 12 |  | Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 770 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 480 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 880 mm (+/- 20 mm) | TAK – podać |  |  |  |  |
| 13 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 8 ŁÓŻKO – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW H W POZYCJI LEŻĄCEJ – SZT. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) |  | - |  | - |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie podstawowe: - piąte koło - poręcze boczne składane pod leże - dwupoziomowa konstrukcja do badań rentgenowskich (materiał HPL, na całej długości) - 4 zintegrowane gniazda na statywy infuzyjne - mechanizm blokady centralnej - rączki/uchwyty do prowadzenia od strony głowy i od strony nóg |  | TAK – wymienić |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe, min.: - opcja składanego uchwytu do prowadzenia - pasy do unieruchamiania pacjenta - kolorowe oznaczenie pokrywy podstawy (czerwone, granatowe, szare) - pionowy uchwyt na butlę tlenową - półka na defibrylator z uchwytem na kartę pacjenta - chwyt na papier |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 | Wymiary łóżka: - szerokość z podniesionymi poręczami: maksymalnie 780 mm - szerokość z opuszczonymi barierkami: maksymalnie 740 mm - długość całkowita: maksymalnie 2170 mm - wysokość całkowita: maksymalnie 650 mm |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 5 | Wymiary materaca: - wysokość 8-10 cm - szerokość co najmniej 62 cm - długość co najmniej 193 cm |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 6 | Bezpieczne obciążenie robocze co najmniej 180 kg |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 7 | Pozycja Trendelenburga/anty- Trendelenburga ±16° |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 8 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |
| 10 |  | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |  |  |  |
| 11 |  | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 9 ŁÓŻKO – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU – SZT. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) |  |  | - |  | - |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Powierzchnia leża pacjenta: - Długość max. 211 cm - Szerokość max. 77 cm |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Minimalny udźwig 250 kg |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 4 |  | Waga wózka nie większa niż 140 kg |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 5 |  | Leże dwusegmentowe wykonane z płyty HPL lub materiału równoważnego zgodną z europejskimi normami EN 438 i ISO 4586 lub równoważnymi potwierdzone odpowiednimi dokumentami na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu umowy |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 |  | Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 |  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 |  | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 |  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-87˚ |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 |  | Regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 |  | Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. +/- 12° |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 |  | Nożny przycisk bezpieczeństwa pozycji Trendelenburga przy górnym szczycie wózka |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 |  | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 |  | Podnoszona platforma na kasetę RTG na całej długości leża obejmująca swoim zakresem całe leże |  | TAK |  |  |  |  |
| 15 |  | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 |  | Blokada koła do jazdy na wprost, co pomaga w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz |  | TAK |  |  |  |  |
| 17 |  | Wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające prowadzenie wózka |  | TAK |  |  |  |  |
| 18 |  | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości wykonane z pianki poliuretanowej PUR zabezpieczone przyciskiem blokującym samoczynne opuszczenie |  | TAK |  |  |  |  |
| 19 |  | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg |  | TAK |  |  |  |  |
| 20 |  | Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 75 cm o udźwigu maksymalnie 15 kg |  | TAK |  |  |  |  |
| 21 |  | Statywy kroplówek wykonane ze stali nierdzewnej pokryte chromem. Haczyki wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium |  | TAK |  |  |  |  |
| 22 |  | Miejsce na butlę tlenową wykonany ze stali nierdzewnej |  | TAK |  |  |  |  |
| 23 |  | Miejsce na osobiste rzeczy pacjenta w podstawie wózka |  | TAK |  |  |  |  |
| 24 |  | Odbojniki w narożnikach |  | TAK |  |  |  |  |
| 25 |  | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka wykonane ze stali nierdzewne pokrytej chromem |  | TAK |  |  |  |  |
| 26 |  | Wysokość barierek bocznych mierzona od leża min. 31 cm |  | TAK |  |  |  |  |
| 27 |  | Długość barierek bocznych min. 162 cm |  | TAK |  |  |  |  |
| 28 |  | Szyna typu Medirail do montażu systemów terapii tlenowej |  | TAK |  |  |  |  |
| 29 |  | Cztery antystatyczne koła o średnicy min. 20 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe |  | TAK |  |  |  |  |
| 30 |  | Odłączana, składana półka na monitor o udźwigu min. 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną. Nie dopuszcza się półek bez zintegrowanego uchwytu na kartę |  | TAK |  |  |  |  |
| 31 |  | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca |  | TAK |  |  |  |  |
| 32 |  | Materac grubości min. 6,5 cm, przezierny dla promieni RTG, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej tkaninie. |  | TAK |  |  |  |  |
| 33 |  | Możliwość zastosowania materaca dwuczęściowego ułatwiającego przesuwanie pacjenta z wózka na łóżko. Górny materac wyposażony w uchwyty ułatwiające przesuwanie pacjenta |  | TAK |  |  |  |  |
| 34 |  | Możliwość mocowania materacy o różnej grubości |  | TAK |  |  |  |  |
| 35 |  | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 36 |  | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 24 miesiące |  | TAK – podać |  |  |  |  |
| 37 |  | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), |  | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |  |  |  |
| 38 |  | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) |  | TAK |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 10 ŁÓŻKO SZPITALNE O ZWIĘKSZONYM UDŹWIGU (BARIATRYCZNE) – SZT. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY |  |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |  |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - |  |  | - |  |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko szpitalne bariatryczne zasilane elektrycznie z wyposażeniem | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko przeznaczone do opieki nad pacjentami bariatrycznymi, z certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną systemem ważenia pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko w standardzie wyposażone w napęd ułatwiający przemieszczanie się z ciężkim pacjentem. Zasilane piąte koło z napędem elektrycznym | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej (lakierowanej proszkowo farbą poliestrową) oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy największym obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną Otwarta konstrukcja podstawy bez kolumn ułatwiająca czyszczenie oraz wymianę części | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 7 | Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 150 mm) nie mniejszy niż 158 mm w celu umożliwienia korzystania z podnośnika dla pacjenta bariatrycznego | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Leże łóżka (min. 4 segmenty) wypełnione panelami z tworzywa wyjmowane bez użycia narzędzi. Łatwe w utrzymaniu czystości oraz ułatwiające dostęp do konstrukcji łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba ruchomych segmentów leża min. 3 | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 10 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z barierkami) 102-104 cm. Barierki nie wystające poza obrys łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Możliwość 3 stopniowej regulacji szerokości leża. Możliwość poszerzenia leża o min. 30cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej 227 cm +/-2cm | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 13 | Szerokość leża w pozycji podstawowej 85 cm +/- 2cm | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min. 22 cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją niską mierzoną od środka segmentu siedziska do podłogi przy kołach 150mm min. 36-80cm | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Regulacja elektryczna segmentu pleców min. 0-62⁰ | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | Regulacja elektryczna części nożnej podudzia min. 0-16⁰ | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulacja elektryczna segmentu uda min. 0-20⁰ | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 | Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentów pleców i uda w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1-4 | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga min. 12⁰ | TAK |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga min. 12⁰ | TAK |  |  |  |  |  |
| 23 | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 24 | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  |  |  |  |  |
| 25 | Mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |  |  |  |  |
| 26 | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka umieszczona w segmencie nóg | TAK |  |  |  |  |  |
| 27 | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 28 | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na dwóch panelach sterujących (po jednym na każdą stronę łóżka). Po wciśnięciu przycisku łóżko wykonuje sekwencję ruchów polegających na wypoziomowaniu segmentów leża z każdej pozycji łóżka i obniżenia leża. Funkcja działa niezależnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |  |  |  |
| 29 | Wypoziomowanie wszystkich pozycji po użyciu elektrycznej funkcji CPR w czasie nie dłuższym niż 15 sekund | TAK |  |  |  |  |  |
| 30 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. Określony kąt pochylenia segmentu oparcia pleców 30º jest istotnym parametrem w prawidłowej terapii płucnej | TAK |  |  |  |  |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważna), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |  |  |  |  |
| 32 | Barierki łóżka wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylania segmentu oparcia oraz kąta nachylenia ramy łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 33 | W barierkach bocznych wbudowany wyświetlacz pokazujący m.in. wagę pacjenta, kąty nachylenia segmentu oparcia pleców, Trendelenbura i Anty-Trendelenburga | TAK |  |  |  |  |  |
| 34 | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki | TAK |  |  |  |  |  |
| 35 | Sprężyny gazowe pod ramą leża spowalniające opadanie barierki w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Wolne opadanie barierki jako zabezpieczenie przed zakleszczeniem | TAK |  |  |  |  |  |
| 36 | Szczyty tworzywowe wykonane z polipropylenu wyjmowane od strony nóg i głowy | TAK |  |  |  |  |  |
| 37 | Łóżko wyposażone w min. 8 paneli sterujących wbudowanych w barierki boczne służące do obsługi funkcji łóżka w tym min. 2 z wyświetlaczem | TAK |  |  |  |  |  |
| 38 | Od strony zewnętrznej łóżka panele kontrolne wbudowane w barierki boczne do sterowania funkcjami (po obu stronach łóżka), wraz z selektywną blokadą funkcji oraz panel zlokalizowany w barierce przemieszczającej się wraz z segmentem oparcia pleców, obsługujący podstawowe funkcje elektryczne łóżka (po obu stronach łóżka), min.: regulacja wysokości, segmentu podparcia ud, regulacja oparcia | TAK |  |  |  |  |  |
| 39 | Od strony wewnętrznej min. dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w barierkach od strony głowy pacjenta bez funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem w czasie regulacji. Nie dopuszcza się funkcji regulacji wysokości łóżka uruchamianą przez pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 40 | Wbudowane akumulatory połączone szeregowo z wydzielonym buforem dla funkcji reanimacyjnej CPR. W przypadku pełnego rozładowania baterii dla regulacji segmentów elektryczna funkcja CPR nadal dostępna dla zapewnienia bezpieczeństwa | TAK |  |  |  |  |  |
| 41 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |  |  |  |
| 42 | Łóżko wyposażone w min. 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne do obsługi np. funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów, itp. | TAK |  |  |  |  |  |
| 43 | Cztery, podwójne koła o średnicy 150mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna | TAK |  |  |  |  |  |
| 44 | Drążek łączący pedały hamulca od strony nóg | TAK |  |  |  |  |  |
| 45 | Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 520 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu | TAK |  |  |  |  |  |
| 46 | Maksymalna waga pacjenta, dla którego przeznaczone jest łóżko nie mniejsza niż 450 kg | TAK |  |  |  |  |  |
| 47 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 80 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 48 | Łóżko wyposażone w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę oraz podwójną ramę ortopedyczną w standardzie. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik w celu zamontowania ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów | TAK |  |  |  |  |  |
| 49 | Prosty wieszak kroplówki - 4 haki ze stali nierdzewnej, udźwig całego stojaka nie mniejszy niż 15kg, nie więcej niż 5kg na pojedynczy haczyk. zakres regulacji wysokości min. 1045-1880mm | TAK |  |  |  |  |  |
| 50 | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta min. III klasy dokładności w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich | TAK |  |  |  |  |  |
| 51 | System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję autokompensacji – pozwala na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zaokrągleniu do najbliższych 100g lub 500g - przycisk zerowania wagi | TAK |  |  |  |  |  |
| 52 | System wykrywania ruchów pacjenta lub całkowitego opuszczenia łóżka – z możliwością regulacji czułości lub dezaktywacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 53 | Maksymalna waga łóżka 365 kg | TAK |  |  |  |  |  |
| 54 | Łóżko wyposażone w napęd elektryczny. Napęd wspomagający jazdę na wprost i w tył z możliwością regulacji prędkości jazdy na wprost w min. w dwóch stopniach | TAK |  |  |  |  |  |
| 55 | Koło napędowe opuszczane przy pomocy dźwigni nożnych umieszczonych po obu stronach łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 56 | Napęd sterowany przy pomocy dwóch uchwytów umieszczonych od strony szczytu głowy | TAK |  |  |  |  |  |
| 57 | Uchwyty wyposażone w diody informujące o stanie napędu | TAK |  |  |  |  |  |
| 58 | Panele nożne do regulacji wysokości łóżka beż użycia rąk umieszczone po obu stronach łóżka od stron nóg pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| 59 | Dyskretne podświetlenie pod leżem łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 60 | Metalowe uchwyty worków urologicznych po dwa z każdej strony łóżka min. 4 umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma haczykami na worki min. 7 haczyków w łóżku | TAK |  |  |  |  |  |
| 61 | Szyny typu DIN (udźwig min, 5 kg każda) znajdujące się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 62 | W zestawie z łóżkiem bariatryczny materac powietrzny | TAK |  |  |  |  |  |
| 63 | Produkt nowy, nie powystawowy. Rok produkcji min. 2022 | TAK |  |  |  |  |  |
| 64 | Materac bariatryczny, powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych | TAK |  |  |  |  |  |
| 65 | Materac powietrzny wyposażony w min. 21 wymiennych komór przeznaczonych dla stref głowy, bioder i pięt. | TAK |  |  |  |  |  |
| 66 | Materac z możliwością rozszerzenia dla pacjentów bariatrycznych | TAK |  |  |  |  |  |
| 67 | Wałki boczne powietrzne z zaworami, po obu stronach materaca umożliwiające szybkie dopasowanie szerokości materaca po rozszerzeniu leża łóżka | TAK |  |  |  |  |  |
| 68 | Wymiary (dł x szer x wys.) w cm: 202 x 122 x 20,5 (z nadmuchanymi wałkami bocznymi) +/- 10% 202 x 86 x 20,5 (bez nadmuchanych wałków bocznymi) +/- 10% | TAK |  |  |  |  |  |
| 69 | Materac bezpośrednio kładziony na leże (nie wymaga materaca bazowego) | TAK |  |  |  |  |  |
| 70 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 454 kg. Skuteczność terapeutyczna rozumiana jako możliwość zapobiegania i leczenia pacjentów z odleżynami każdego stopnia | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 71 | Materac automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10 ±2 minut dla trybu naprzemiennego, oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których ciśnienie w komorach należy ustawiać manualnie w zależności od masy ciała pacjenta czy stopnia odleżyn | TAK |  |  |  |  |  |
| 72 | Materac powietrzny wyposażony w 21 wymiennych komór przeznaczonych dla stref głowy, bioder i pięt | TAK |  |  |  |  |  |
| 73 | W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 6 komór niwelujących ucisk na pięty pacjenta zmniejszająca ryzyko powstania odleżyn | TAK |  |  |  |  |  |
| 74 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR. Zawór oznaczony kolorem czerwonym wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji materaca umieszczony od strony głowy | TAK |  |  |  |  |  |
| 75 | Pompa materaca pracująca w dwóch trybach zmiennym oraz statycznym (CLP) | TAK |  |  |  |  |  |
| 76 | Pompa wyposażona w przyciski membranowe do regulacji komfortu pacjenta celem zmiany twardości lub miękkości materaca celem lepszego dostosowania do potrzeb pacjenta. Wskaźnik poziomu twardości oznaczony za pomocą diodowych wskaźników | TAK |  |  |  |  |  |
| 77 | Pompa materaca wyposażona w przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgniarskich. Maksymalny czas utwardzenia z możliwością regulacji od 15-30min.w zależności od czasu trwania procedur medycznych | TAK |  |  |  |  |  |
| 78 | Wbudowany w pompę akumulator do zasilania pompy w trakcie braku zasilania sieciowego lub w trakcie transportu. Minimalny czas pracy akumulatora 3 godziny | TAK |  |  |  |  |  |
| 79 | Pompa z możliwością pracy w trybie zmiennociśnieniowym po odłączeniu pompy od zasilania oraz podczas przejazdów z pacjentem | TAK |  |  |  |  |  |
| 80 | Głośność pompy max. 29db | TAK |  |  |  |  |  |
| 81 | W zestawie z materacem zasilane pokrycie nakładane na materac bazowy piankowy lub zmiennociśnieniowy, nieprzepuszczalne dla cieczy, stanowiące barierę dla wirusów i bakterii redukujące temperaturę oraz wilgoć na styku skóry pacjenta z powierzchnią pokrycia | TAK |  |  |  |  |  |
| 82 | Pompa wyposażona w specjalne złącze do podłączenia pokrycia do zarządzania mikroklimatem | TAK |  |  |  |  |  |
| 83 | Pokrycie wyposażone w gumki na każdym rogu do montażu na materacu | TAK |  |  |  |  |  |
| 84 | Pokrycie złożone z trzech warstw: - górna warstwa wykonana z nylonu pokrytego poliuretanem, - wewnętrzna warstwa wykonana ze słabo usieciowanej pianki poliuretanowej, - dolna warstwa wykonana z paro nieprzepuszczalnej, wodo odpornej tkaniny | TAK |  |  |  |  |  |
| 85 | Pokrycie wykorzystujące technologię negatywnego przepływu powietrza dla poprawy właściwości odprowadzania wilgoci | TAK |  |  |  |  |  |
| 86 | Przepuszczalność pary wodnej na poziomie min. 171 (g/m2)/hr zapewniająca redukcję nadmiernej potliwości | TAK |  |  |  |  |  |
| 87 | Minimalne obciążenie robocze 227kg | TAK |  |  |  |  |  |
| 88 | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |  |  |
| 89 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |  |  |  |
| 90 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |  |  |  |  |
| 91 | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 2 (dwa) szkolenia, pierwsze w dniu dostawy sprzętu i aparatury; drugie w terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiającym | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 11 FOTEL – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ – SZT. 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |  |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) |  | - | - |  |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  | TAK – podać |  |  |
| 2 | Wyposażenie standardowe: - podłokietniki Stand Assist lub równoważny - odchylane podnóżki - rączki do pchania - centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem - kółka chroniące przed przewróceniem - uchwyt na kartę pacjenta - konstrukcja z wytłaczanego tworzywa sztucznego, bez szwów i łączeń - możliwość mycia ciśnieniowego - sztywna stalowa rama lakierowana proszkowo - konstrukcja umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi - żółte punkty aktywacyjne - funkcja Big Wheel lub równorzędna - nieodłączalne części |  | TAK – wymienić |  |  |
| 3 | Wyposażenie dodatkowe: - odchylane podnóżki z dodatkową funkcją odwodzenia - pionowy uchwyt na butlę z O2 - chromowany stojak na kroplówki o grubości 2,5 cm - haczyki na worki na mocz |  | TAK – wymienić |  |  |
| 4 | Wymiary fotela: - szerokość całkowita maksymalnie 720 mm - szerokość siedziska: maksymalnie 550 mm - długość całkowita: maksymalnie 1030 mm - wysokość siedziska: - od podnóżka: maksymalnie 400 mm - od podłoża: maksymalnie 550 mm - wysokość fotela: - ze stojakiem na kroplówki: maksymalnie 1900 mm - bez stojaka na kroplówki: maksymalnie 1150 mm |  | TAK – podać |  |  |
| 5 | Maksymalna masa pacjenta 227 kg |  | TAK – podać |  |  |
| 6 | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |
| 7 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące |  | TAK – podać |  |  |
| 8 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), |  | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |  |
| 9 | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) |  | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |

| CZĘŚĆ 12 FOTEL – WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTÓW W POZYCJI SIEDZĄCEJ BARIATRYCZNY – SZT. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY |  | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - |  | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |  |
| 2 | Wyposażenie standardowe: - demontowalne podłokietniki - rączki/uchwyty do pchania - hamulec zabezpieczający - regulowana wysokość siedziska - siedzisko i oparcie wykonane z materiału zmywalnego - z funkcją składani wózka do transportu lub przechowywania - pas podtrzymujący podudzia - dzielone podnóżki z niezależną regulacją długości (skokową) dla osób wysokich lub osób po amputacji w obrębie jednej kończyny dolnej | TAK – wymienić |  |  |
| 3 | Wymiary fotela: - szerokość całkowita: co najmniej 800 mm - szerokość siedziska: co najmniej 600 mm - długość siedziska: co najmniej 500 mm - wysokość siedziska od podłoża: maksymalnie 450 mm - całkowita wysokość fotela: maksymalnie 1050 mm | TAK – podać |  |  |
| 4 | Bezpieczne obciążenie co najmniej 320 kg | TAK – podać |  |  |
| 5 | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |  |
| 6 | Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowany aparat i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące | TAK – podać |  |  |
| 7 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA: - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia – na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych (jeżeli wymagane) w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), | TAK – podać adres siedziby serwisu |  |  |
| 8 | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |  |

| CZĘŚĆ 13 SSAK PRÓŻNIOWY (ZESTAW) DO CENTRALNEJ PRÓŻNI – SZT. 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Warunek - „TAK” – OZNACZA,ŻE WARUNEK MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONY | OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ* (podaje Wykonawca) jeżeli wymagane – wpisać TAK lub NIE i/lub PODAĆ/ WYMIENIĆ OFEROWANE ROZWIĄZANIE |
|  | mARKA, MODEL, PRODUCENT: ………………………………………………………… (podać – wpisać w wykropkowane miejsce) | - | - |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK – podać |  |
| 2 | Ssak przeznaczony do montażu w centralnej próżni, wyposażone we wtyk systemu kodowania AGA | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie, min.: - zbiornik/słój wielorazowy na wydzieliny o pojemności min. 1,75 litra nietłukący pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem, - uchwyt zbiornika/słoja na szynę - zbiornik zabezpieczający - regulator ssania 0-100 kPa - uchwyt regulatora próżni - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie 1,5 m - filtr antybakteryjny - przewód z wtykiem do próżni - pojemnik na cewniki z uchwytem - zestaw wkładów jednorazowych odpowiedni do rodzaju zbiornika/ słoja na wydzielinę – 100 szt. | TAK – podać |  |
| 4 | - Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE, - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny - Certyfikat PN-EN ISO 9001 (lub równoważny) - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego - Instrukcja w języku polskim Wszystkie dokumenty dostarczone w momencie dostawy sprzętu. | TAK |  |
| 5 | WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA - Minimalny okres gwarancji – liczony od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) – 24 miesiące; - Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów technicznych i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta sprzętu na własny koszt; - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania minimum 1 autoryzowanego serwisu gwarancyjnego najbliższego lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim. – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać; - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat; - Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. - Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii; - Bezpłatne dostarczenie aparatu zastępczego (o podobnych, ale nie gorszych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nie usunięcia usterki w wyznaczonym terminie; - Wraz z aparatem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów: - instrukcję obsługi w języku polskim, - książkę gwarancyjną w języku polskim, - paszport techniczny z wpisem dokonanym przez autoryzowany serwis, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (w języku polskim), - deklarację zgodności CE na oferowany przedmiot zamówienia. | TAK – podać okres gwarancji, adres siedziby serwisu |  |
| 6 | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie działania oraz obsługi i konserwacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji – co najmniej 1 szkolenie (w dniu dostawy) | TAK – podać (ilość szkoleń) |  |

…………...…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny