OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego kolumn medycznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zlokalizowanych przy ul. Kopernika 23 wraz z wymianą gazowych węży elastycznych.

Wykaz kolumn został zawarty w załączniku nr 1 do OPZ.

Przeglądy należy wykonać w terminach określonych w załączniku nr 1 do OPZ – ostatnia kolumna (dokładność terminu - dany miesiąc ± 1).

ZAKRES PRZEGLĄDU OKRESOWEGO KOLUMN MEDYCZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ WĘŻY GUMOWYCH.

Okres gwarancji na węże gumowe (elastyczne) – 5 lat.

- KONTROLA GŁOWICY, RAMION i PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH

- stan powłok ;  dokonanie poprawek w przypadku łuszczącego się lakieru ,odprysków lub śladów korozji, lakierem o zgodnym numerze RAL

- stan półek , uchwytów, prowadnic i innego oprzyrządowania; w razie uszkodzeń – wymiana  na fabrycznie nowe lub naprawa, o ile realizowalna bez szkody dla ergonomii i estetyki. Przywrócenie  pionowego i poziomego oraz symetrycznego względem osi  kolumny  położenia elementów wyposażenia;

-  stanu złączy  – luzów montażowych, połączeń śrubowych; w przypadku obluzowania : dokręcenie, blokada, regulacja, ustawienie zalecanego położenia oraz kasacja luzów;

- sprawdzenie  luzów w węzłach kinematycznych kolumny (łożyska przegubowe), smarowanie.

- sprawdzenie blokad kąta obrotu w poszczególnych węzłach obrotu ramion – kontrola   ogranicznika obrotu;

- sprawdzenie, czy ramiona kolumny po obciążeniu nie przyjmują samoczynnie niższego  położenia, badanie ugięcia sprężystego;

- sprawdzenie płynności obrotu poszczególnych ramion w całym dopuszczalnym zakresie – bez zahamowania oraz wzrostu oporów;

- sprawdzenie momentu tarcia kinematycznego i momentu hamowania – ewentualna wymiana okładzin hamulcowych.

W sprawozdaniu z kontroli głowicy, ramion i podzespołów mechanicznych zawrzeć:

- Informację o dokonanych czynnościach  naprawczych i ewentualnych odchyleniach.

- Informację o zachowaniu warunku Mt </= 20 [kGm],  dla momentu siły koniecznej do pokonania oporu  obrotu ramion i ew.  zacięć przy  rotacji oraz  stabilności zadanego położenia ramienia. W przeciwnym przypadku - przedstawić rodzaj i przewidywany skutek czynności   naprawczych.

- Informacje o ewentualnych szumach i drganiach generowanych w trakcie obrotu ramion i spowodowanych prawdopodobnym uszkodzeniem bieżni lub kulek łożysk tocznych.  Zaproponować rodzaj i skutek podjęcia czynności  naprawczych.

Zbiorcze wyniki i wnioski z badań przedstawić w tabeli:

| Nr inwentarz | Nr fabryczny | Integralność elementów kolumn | Odkształcenia trwałe | Luzy montażowe / stopień zużycia węzłów kinematycznych | Opory rotacji ramion | Generowanie drgań samowzbudnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- BADANIA, OGLĘDZINY i TESTOWANIE INSTALACJI i PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH.

[A] Zakres i procedura badań :

- zgodność z normą:  EN ISO 7396-1:2016-7 (lub równoważną), EN ISO 7396-2:2010 (lub równoważną)

- zgodność stanu technicznego gniazd gazów sprężonych w zakresie szczelności z  aktualną normą: PN-EN ISO 7396-1:2016-07 (lub równoważną)

- zgodność stanu technicznego gniazd próżni i odciągu gazów anestetycznych w zakresie szczelności z aktualną normą:  PN- EN ISO 9170-2:2010 (lub równoważną).

Do badania  należy używać  certyfikowanych przyrządów , w tym manometrów sprężynowych wzorcowanych przez Urząd Miar (w poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące używanych przyrządów pomiarowych):

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Dane identyfikujące urządzenie np. Numer seryjny |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

[B] Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny obejmuje sprawdzenie:

# -     wymiana gazowych węży elastycznych, umocowanie węży do metalowych złączek

-     światło przewodów, króćców i trójników, zgodność oznakowania

-     podłączenie do właściwego rurociągu, wykonanie prób krzyżowych

-    pomiar ciśnienia zasilania w gazy medyczne: szczelność (odgłosy syczenia)

-    badanie pod kątem występowania wilgoci, uszkodzeń mechanicznych lub

czystości gazu podawanego do kolumny z instalacji Szpitalnej.

W poniższej tabeli należy podać informacje dotyczące oferowanych węży elastycznych:

| Lp. | Nazwa handlowa, Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

W sprawozdaniu z badań zawrzeć informacje oraz wyniki pomiarów n/w tabelach zbiorczych:

Zakres badań wewnętrznej instalacji gazowej kolumny………….. obejmuje:

|  | Wynik badania jednostki……. |
| --- | --- |
| [C] Sprawdzenie czystości odcinków [D] Kontrola oznakowania zaworów (punktów poboru) : zgodność stanu faktycznego z normą) [E] Sprawdzenie sztywności osadzenia zaworów [F] Sprawdzenie połączeń krzyżowych |  | C | D | E | F |
|  | tlen |  |  |  |  |
|  | sprężone powietrze |  |  |  |  |
|  | próżnia |  |  |  |  |
|  | odciąg gazów anestezjol |  |  |  |  |
|  | CO2 |  |  |  |  |
|  | napęd sprzętu chirurg |  |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu |  |  |  |  |

[G] Wyrywkowy pomiar spadku ciśnienia ∆P  odcinków i terminali instalacji   gazowej. Porównanie wyników pomiaru z dopuszczalnymi spadkami ciśnienia.

Wartości normatywne :

| Wielkości dopuszczalne spadków ciśnienia dla instalacji gazowej kolumny | Pdop [kPa] |
| --- | --- |
|  | tlen | < 0,375 |
|  | powietrze | <0,450 |
|  | próżnia | <0,250 |
|  | podtlenek | <0,300 |
|  | ewakuacja/odciąg | < 10,00 |
|  | napęd narzędzi | < 0,900 |
|  | dwutlenek | <0,450 |

[H] Podłączenie manometrów. Pomiar ciśnienia na wyjściu terminali gazów medycznych

[I]  Badanie strefowych  zespołów  kontrolnych

Ocenie  należy poddać każdy zespół kontrolny:

- przyłącza zasilania awaryjnego,

- blok zaworów odcinających ,

- zespół awaryjnego otwierania ,

- oznaczenia kontrolowanej strefy zasilania ,

- manometry do odczytu ciśnienia (podciśnienia) ,

- oznaczenia rodzaju gazu , sygnalizacja dla wskazania stanu pracy instalacji ,

- przycisk sygnalizatora,

- dźwignie zaworów,

- nakrętki przyłącza rurociągu

- moduł sygnalizacyjny i przekaźnikowy.

- sygnalizację - diody usytuowane bezpośrednio nad każdym manometrem.

- POMIARY i SPRAWDZENIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

-  stan izolacji, zacisków w gniazdach i szynach i połączeń kabli elektrycznych

-  oznakowanie przewodów i obwodów elektrycznych

-  sprawdzenie napięcia we wszystkich gniazdach elektrycznych

-  badanie skuteczności ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

-  badanie rezystancji izolacji obwodów

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości –  próba usunięcia usterki na miejscu (regulacja, poprawa styków  elektrycznych, uszczelnienie terminali i przewodów gazowych) w razie konieczności: demonaż i wymiana dostępnego na rynku  elementu / podzespołu.

W przypadku niedostępności oraz/lub wystąpienia usterki nieusuwalnej bez specjalistycznych narzędzi,  przekazanie informacji do Działu Aparatury Medycznej.

W sprawozdaniu z badań należy zawrzeć informacje z pomiarów w ujęciu  tabelarycznym zawierającym wyniki  wszystkich gniazd i wszystkich badanych kolumn  z opisem umożliwiającym czytelną lokalizację punktu pomiarowego (dopuszcza się załącznik graficzny) oraz kopie aktualnych uprawnień osób realizujących badania (Świadectwo kwalifikacyjne Grupa 1).

| Załącznik nr 1 do OPZ - PAKIET 2 (wymiana węży elastycznych) |
| --- |
| Lp. | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | data produkcji | jednostka (lok.) | kod jednostki | nast. czynność |
| 1 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA | JUST METALIK | 015517 | SN 001110913 | 2013 | Oddział Intensywnej Terapii Noworodka - SU | 504-33-03 | 2024-08-18 - Przegląd |
| 2 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015518 | SN 00120913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 3 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015519 | SN 00130913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 4 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015520 | SN 00140913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 5 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015521 | SN 00150913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 6 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015522 | SN 00160913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 7 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015523 | SN 00170913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 8 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015524 | SN 00180913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 9 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015525 | SN 00190913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 10 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015526 | SN 001100913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 11 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015527 | SN 00110913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 12 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015528 | SN 001120913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 13 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015529 | SN 001130913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 14 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015530 | SN 001140913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 15 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015531 | SN 001150913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 16 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015532 | SN 001160913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 17 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015533 | SN 001170913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 18 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015534 | SN 001180913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 19 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015535 | SN 001190913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |
| 20 | KOLUMNA MEDYCZNA ZASILAJĄCA |  | 015536 | SN 00120913 |  |  |  | 2024-08-18 - Przegląd |